# 采购需求

第一部分 采购标的清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 22 | 台 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 6 | 台 |
| 3 | 移动DR体检车 | 1 | 台 |
| 4 | 腹膜透析机 | 2 | 台 |

第二部分 技术要求

一、血液透析机技术参数

（一）技术参数

1.供水: 压力范围：1.0-6.0bar；温度范围：10℃~30 ℃。

2.透析液流速：测量范围：300-700mL/min。

3.透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温报警。

4.超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。

5.动脉血泵：测量范围：50~600mL/min。

6.肝素泵：测量范围：0.1~9.0mL/h。

7.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。

8.漏血检测器：具备漏血检测功能

9.动脉压：测量范围：-300~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。

10.静脉压：测量范围：-50~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.TMP：测量范围：-100~+500mmHg；测量精确度：±20mmHg。

12.透析液浓度：测量范围：13 ~15mS/cm。

（二）功能配置

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。

- 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器。

- 具备双动脉压力监测功能。

- 具备高精度的超滤控制系统。

- 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。

- 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 透析液过滤：配透析液过滤器支架组件。

- 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。

- 通讯组件：标配网络接口。

- 设备标配在线血压计组件。

- 设备标配KT/V功能。

- 设备标配血容监测功能。

- （三）配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 操作手册 | 1 | 本 |
| 3 | 技术手册 | 1 | 本 |
| 4 | 合格证 | 1 | 个 |
| 5 | 透析液过滤器 | 2 | 个 |
| 6 | 盐水挂件（指示灯）组件 | 1 | 套 |

二、血液透析滤过机技术参数

（一）技术参数

1.供水: 压力范围：1-6bar；温度范围：10 ℃~30 ℃。

2.透析液流速：测量范围：300-700mL/min。

3.透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温报警。

4.超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。

5.动脉血泵：测量范围：50~600mL/min。

6.肝素泵：测量范围：0.1~9.0mL/h。

7.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。

8.漏血检测器：具备漏血检测功能

9.动脉压：测量范围：-300~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

10.静脉压：测量范围：-50~+390mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±20mmHg。

12.透析液浓度：测量范围：13 ~15mS/cm。

（二）功能配置

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。

- 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器。

- 压力监测：具备双动脉压力监测和静脉压力监测。

- 支持在线的预充，回血和紧急的定容补液。

- 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。

- 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。

- 通讯组件：标配网络接口。

- 设备标配在线血压计组件。

- 设备标配KT/V功能。

- 设备标配血容监测功能。

- 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。

- （三）配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 操作手册 | 1 | 本 |
| 3 | 技术手册 | 1 | 本 |
| 4 | 合格证 | 1 | 个 |
| 5 | 透析液过滤器 | 2 | 个 |
| 6 | 架子 | 1 | 个 |

三、移动DR体检车技术参数要求

（一）医疗车技术要求

- 整车外形尺寸：≤长5998mm×宽2500mm×高3000mm；

- 整车总质量：≥4490Kg；

- 轴	距：≥3300mm；

- 最高车速：≥100km/h；

- 燃油种类：柴油；

- 排放标准：GB17691-2018 国Ⅵ；

- 前轮距：≥1720mm；

- 后轮距：≥1500mm；

- 变速箱：手动挡。

- DR配置规格及技术要求

1	设备要求

1.1	设备用途：安装在体检车上完成移动全数字X线摄影检查；

1.2	所投DR整机具备车载式数字化X射线机注册证。

2、	高压发生器

2.1	输入电源要求：220v；

2.2	标称输出功率（非最大功率）：≥50kW ；

2.3	输出电压范围：≥40～150kV ；

2.4	最大输出电流：≥630mA 。

3、	X射线球管

3.1、标称管电压≥150KV；

3.2、阳极为旋转阳极，阳极最大热容量：≥300kHU；

3.3、小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；

3.4、阳极靶角≥12度。

4	数字化平板探测器

4.1、探测器类型：非晶硅整板探测器；

4.2、有效图像范围：≥41cm×42cm；

4.3、像素尺寸≤140微米；

4.4、影像均匀性：≤0.99%；

4.5、动态范围：≥16bit。

5	滤线栅

5.1	栅比：≥10:1，密度：≥215LPI；

5.2	尺寸：≥457mm×457mm。

6  双立柱车载DR机架

6.1、球管与探测器同步电动运动功能；具备同室脚踏和隔室遥控控制运动。

7	图像采集工作站

7.1	工作站硬件：CPU：≥i5，内存容量：≥8G，硬盘容量：≥1T；

7.2	工作站软件采用Windows 操作系统；全中文操作界面，功能模块高度集成，DICOM.3.0输出标准；一集成图像采集、图像处理、图像输出、报告诊断系统及病例管理功能；

7.3	图像基本后处理功能：宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；图像平滑、锐化、降噪、提取边缘、组织均衡；图像标注功能，包括画直线、矩形、多边形、箭头和文字；图像原始显示、全屏显示、直方图显示、不同部位窗宽窗位预置；

7.4	由于车载DR特殊性，为方便管理，提高工作效率，系统需具备条形码扫描及身份证读卡器功能。

（三）、体检车装修工艺要求

1．框架式隔断（方管骨架），隔断板材应采用多层隔音支撑具合环保板及高硬度防腐金属多层环保面板，将车厢内由前而后分为X线检查室、控制工作区。

2.根据布局需要，安装相应的驻车空调。

3.X线检查室布置：

（1）铅房6面防护，主防护应采用4mm铅板进行防护；次防护面应采用3mm铅板进行防护；与控制区之间的隔墙应采用4mm铅板进行防护。车顶、地板应采用2mm铅板进行防护，防护达到国家医用X线机防护标准；

（2）电动铅防护门1扇，门上方带有工作安全警示灯。

4.控制区布置：

（1）应安装操作工作台，设置医生座椅一张，储物柜一个；

（2）与X线检查室之间隔断上镶嵌铅玻璃1块；

（3）操作台另一边（乘客门左侧位置）安装可放置物品的储物柜1个；

（4）控制区配置五孔插座若干个；

（5）医生靠背操作椅1把。

5.整车总电源箱配置，整车电路布线，并用电缆线保护套进行保护。

6.30米外接电源卷线盘1个，规格为3×4平方。

- DR安装位置预埋钢板进行固定。

整车配置清单

| 序号 | 配置项目 | 标准配置内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 医疗车 | 1）6米以下医疗车（国六） - 2）国六排放标准，符合用户当地登记挂牌要求； - 3）2套铅衣，交钥匙工程含预控环评，车险，上牌等。 | 1 | 辆 |
| 2. | 车载式数字化X 射线摄影系统 | 适用于流动体检车、医疗车、体检中心等，用于人体的胸部、腹部、脊柱等部位的数字化摄影， | 1 | 套 |
| 3. | 铅防护机房 | 1）防护标准：X线防护水平符合《医用X射线诊断卫 生防护标准》（GBZ130—2020）内的要求，X射线泄漏≤2.5 μGy/h； 2）防护措施：机房六面采用高密度铅全面防护，四 周防护当量不小于4mm，车顶、地板不小于采用1mm , 进行防护铅板接缝交叠固定； 3）电动铅防护门，操作台一侧设置观察窗，600mm× 400mm×20mm铅玻璃1块； 4）机房前、后门安装射线警示红灯和电离辐射警示 标志； 5）控制区专用操作台，安装操作台与防护机房对讲系统； 6）视频监控系统（摄像头，监视器）1套； | 1 | 套 |
| 4. | 储物柜 | 储物柜木质板材结构 | 1 | 套 |
| 5. | 空调 | 冷暖空调 | 2 | 台 |
| 6. | 消毒设施 | 紫外线消毒灯 | 2 | 盏 |
| 7. | 服务设施 | 垃圾桶 | 1 | 个 |
| 8. |  | 工作椅 | 2 | 套 |
| 9. | 防震系统 | 车载板簧减震系统 | 1 | 套 |
| 10. | 配电设施 | 30米电缆线； | 1 | 套 |
|  |  | 配电箱 | 1 | 套 |
|  |  | 车内电源插座若干 | 1 | 套 |

四、腹膜透析机技术参数

（一）技术参数

1、驱动原理：动力泵驱动；

2、支持移动互联网通信结合数据云处理技术,实现设备远程管理；

3、显示操作方式:中文显示,≥7寸液晶触摸屏；

4、治疗总量:200-8000ml；

5、每次灌注量:100-3500ml(标准模式)、60-1000ml(低注入量模式)；

6、周期灌注量100-3500ml；

7、支持透析液浓度:相同或不同；

8、治疗时间:1-99小时；

9、显示精度容量:≤ 1ml；

10、温度控制:33-40 ℃；

11、温度精度: ±2 ℃；

12、兼容多种规格药液袋：可接入2L、3L、5L药液袋；

13、安全防护:声、光、文字提示报警；

14、个体化处方设置:可调的灌入和引流速度。

（二）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 废液桶 | 1个 |
| 3 | 小推车 | 1辆 |

- 注：以上设备参数技术要求必须满足，否则按无效投标处理。

- 第三部分 商务要求

（一）质量保证期和售后服务时间：

（1）血液透析机、血液透析滤过机质保5年；

（2）移动DR体检车质保5年（车，DR）；

（3）腹膜透析机终身质保，含电池等易损件。

1、售后服务

1.1免费安装、调试；

1.2货物按国家规定的验收规范标准及招标文件的技术规格及要求进行验收；

1.3在货物安装调试结束后，中标供应商应把详细的记录提供给采购人，经双方确认无任何问题，则验收合格，买卖双方正式签字后进入质保期；

1.4中标供应商派工程师现场免费为采购人培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；

1.5中标供应商在设备运行期内货物发生故障时，接到采购人通知后必须在 2 小时内服务响应，24小时内故障排除,在规定时间内没有修复好的，中标供应商须提供备用机供采购人使用，如未提供则按实际故障天数顺延质保期；

1.6质保期内厂家或工程师每年须进行不少于两次维保；

1.7中标供应商须对该产品质保期后提供终身维护，维修只收配件成本费；

1.8中标供应商对该产品的软件必须提供终生免费升级服务。

2、质量保证

2.1中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证；

2.2整体项目质保期要求按前附表和技术参数中要求执行。未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供，中标供应商应当提交有效证明确保能履行承诺；

2.3质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换；所发生一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担；

2.4采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、售后和技术服务（含培训）要求

3.1提供7×24小时的技术咨询服务；

3.2由中标供应商承担设备在使用、运输、贮存、装卸、安装过程中安全责任。

（二）付款方式：

项目完成，交货并验收合格后，采购人向中标供应商支付合同总价款的100%款项。

（三）交货地点

采购方指定地点。

（四）交货时间

合同签订后30日内货物安装调试合格，并交付使用。

（五）交货包装：

1.中标供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商负责；

2.中标供应商交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等；

3.中标供应商提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货产品外包箱注明用户信息，原厂产品完整，不得折封，以上参数如有不符直接退货；

4.如果中标供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期五天，按合同总金额的1%交付违约金；如果中标供应商在达到最高限额（合同总额5%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由中标供应商承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

（六）验收:

1.中标供应商保证所提供的货物是半年内的全新原厂生产、未经使用的货物，质量标准符合国家相关法律规范和标准。货物按国家规定的验收规范标准等要求进行验收；

2.中标供应商在交货及安装截止时间（或采购方规定的时间）内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由中标供应商承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期；

3.货物到现场后，采购人（或其授权代表）、中标供应商组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，经用户确认后开始安装、调试；

4.货物安装调试完成以后，由采购人组织或委托对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件；验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由中标供应商承担。

5.交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和投标承诺中采购人的参数及各项要求。

上述标准遵循有关官方机构发布的最新版本的标准。

6.中标供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

7.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

8.对于不合格的货物，中标供应商必须在3个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

（七）其它要求:

- 1.中标供应商需提供一台空气压力波治疗仪；

- 2.中标供应商应保证采购人在中华人民共和国使用中标供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商承担一切与之有关的责任。

注：以上商务要求必须满足，否则按无效投标处理。