# 采购需求

本磋商文件提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“采购项目需求”均属于不允许偏离的实质性要求和条件，可根据产品的优势，体现出远程化、智慧化、节能化、功能便捷性、先进性及多样性，供应商需根据采购需求结合实际情况做出综合的分析考衡做出实质性响应。

设备清单：

| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五分类血液细胞分析仪 | 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息 进样方式：全自动进样，封闭进样 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 样本添加：可随时添加样本 进样器容量：≥40个 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 样本用量：五分类+CRP模式≤40ul 检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 WBC线性范围：0~400×109/L *CRP线性范围：0.3~300mg/L CRP携带污染：≤1.0% 操作系统：全中文操作分析报告软件 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 工作电压: (100V-240V～)允差±10% | 1 | 台 |
| 2 | 数字式十二道心电图机术参数 | 1.12导联同步采集\同步打印 2.频响：0.05Hz～250Hz 3.输入阻抗：≥50MΩ 5.灵敏度：2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mV及自动; 6.滤波功能：具有交流、肌电和漂移滤波功能 7.输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能 8.可快速操作，更节省时间，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷 9. 耐极化电压：±1000mV直流，±20mV交流 10.频率响应最高可达250Hz. 11.支持XML、JPG等多种数据格式，方便网络连接。 12.超长时间回放，提供支持300秒钟波形冻结、全息电影回放波形显示屏截图，方便异常心电波形扑捉。 13.支持冻结模式下波形打印，方便选取最有用波形。 14.特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 15. 具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联，方便医生操作 16.可直观地获取心电波形、病人信息，显示三、六、12道波形。 18. 9英寸高性能手写触摸屏，标准pc键盘配合快捷功能键，快速相应操作 19.成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 20.支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告 | 1 | 台 |
| 3 | DR | 一、设备名称、用途及整体要求： 1.1设备名称：数字化X线摄影系统（DR） 1.2设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 二、主要配置和技术参数要求： 2.1 1、高压发生器装置： 2.1.1高压发生器输出电功率：≥30KW 2.1.2逆变频率：≥460KHZ 2.1.3管电压可调范围：≥40-150KV 2.1.4最大输出电流：≥630mA 2.1.5最短曝光时间：≤1ms 2.1.6最小时间电流积：≤0.1mAs 2.1.7具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种 2.1.8高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。 2.1.9配备硬件电离室，具备AEC功能 2.1.10高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利 2.2 2、平板探测器： 2.2.1 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接） 2.2.2结构：移动式平板探测器 2.2.3总像素：平板≥900万； 2.2.4最小像素尺寸：≤140μm 2.2.5有效数据位数：≥16bit 2.2.6空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm 2.2.7从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s 2.2.8平板探测器重量≤4.2kg 2.2.9平板探测器表面承重：≥200kg 2.2.10平板防水防尘等级：≥IP54 2.2.11平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度≥1m 2.2.12成像时间:≤6s 2.2.13最大电池容量的最大曝光时间：≥800 次或 ≥4 h 2.2.14具备与主机同步开关机功能 2.33. X射线管： 2.3.1双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 2.3.2管套热容量：≥1250kHu 2.3.3阳极热容量：≥230kHu 2.3.4靶角：≤12° 2.3.5采用球管全包设计，以便保护球管 2.44、X射线管支撑装置： 2.4.1类型：落地式、非U臂或UC臂机架， 2.4.2无需天轨即可完成安装 2.4.3球管沿水平轴旋转≥±180° 2.4.4球管立柱沿垂直轴旋转≥±180° 2.4.5球管垂直移动范围≥1400mm 2.4.6球管垂直移动到最低处≤450mm 2.4.7机头具备感应把手，可一键解锁，并可控制球管旋转、立柱横向运动 2.4.8具备状态显示灯带，可显示开机、静止、运动、待机等状态。 2.4.9配备射频遥控器 2.5 5、摄影床 2.5.1固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定 2.5.2床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm 2.5.3床面高度：≤650mm 2.5.4承重：≥270kg 2.5.5固定滤线栅栅密度≥40L/cm 2.5.6固定滤线栅尺寸≥470×450mm 2.5.7探测器托盘覆盖范围≥1000mm 2.6 6、立式平板探测器摄影架 2.6.1平板探测器垂直移动范围≥1510mm 2.6.2平板探测器垂直移动到最低处≤350mm 2.6.3具备控制限束器点亮及运动缩窗功能 2.7 7、限束器 2.7.1固有滤过(70kV):1.3 mmAl 2.7.2可调式附加滤过：1.5/2.0 mmAl 2.7.3最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm 2.7.4最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm 2.7.5光野指示灯：LED 2.7.6光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s 2.7.7具备激光对中指示灯 2.8 8、图像采集工作站 2.8.1控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件 2.8.2一体化工作站，各功能非模块设计。 2.8.3一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全 2.8.4操作系统：Windows，全中文操作界面 2.8.5硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G 2.8.6硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ 2.8.7配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。 2.8.8具备患者信息登记、编辑功能 2.8.9具备曝光参数调节功能 2.8.10具备3D投照体位示意图 2.8.11图像显示/查看/处理 2.8.12图像支持任意角度旋转 2.8.13胶片打印排版 2.8.14图像删除原因统计功能等 2.8.15数据备份定期提醒，自动清理 2.8.16具备栅影抑制功能 2.8.17为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能 2.8.19具备远程手机移动端DICOM阅片功能 2.8.20具备辐射剂量面积积指示，并在图像上显示 2.8.21具备常规模式、急诊模式、体检模式 2.8.22软件支持3台以上打印机链接 | 1 | 台 |
| 4 | 就医环境改善 | 病床*12张 公共联排座椅*80位 | 1 | 批 |