## 一、服务需求

（一）维保设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT | GE | Revoiution CT | CBFTG2400016HM | 1台 |
| 2 | 3.0T磁共振 | 飞利浦 | lngenia Elition X | 26513 | 1台 |
| 3 | DSA | 飞利浦 | Azurion 7 M20 | 722079 703660 | 1台 |
| 4 | 内镜清洗工作站可追溯管理系统 | 华系 | M1.00.0 | / | 1套 |
| 5 | 高压注射器 | 理博 | Angiomat IIIumena | C0720C495C | 1台 |
| 6 | 磁共振高压造影注射器 | 一星 | MRI-S60 | RSTAR | 1台 |
| 7 | CT造影剂注射器 | 欧利奇 | CT motion | CTM23262299 | 1台 |
| 注：以上设备整机维修保养三年 |  |  |  |  |  |

一、256排CT

1、基本服务保障

1.1 服务资质要求

1.1.1 服务工程师为全职员工并接受过专业培训

1.1.2 具备7*24小时客户服务专线电话

1.1.3 核心部件球管保障供应

1.1.4 核心部件球管到货时间≤48小时

1.2 基础服务

1.2.1 服务期内不限次人工服务

1.2.2 服务期内更换备件服务，不包含三方周边产品

1.2.3 服务期内支持系统软件持续升级、补丁

2、服务技术要求

2.1 基本服务内容，远程和现场

2.1.1 远程服务，包括对设备运行参数进行监测和分析，以及相应故障的远程处理

2.1.2 现场服务，包括现场的故障分析、判断和处理以及设备保养等

2.1.3 具备现场工程师、远程工程师、技术专家、临床专家、研发工程师的服务支持体系

2.1.4 具备专业诊断程序，可以及时准确诊断设备故障

2.1.5 具备专业诊断工具，可以及时准确诊断设备故障，主要包括CT剂量测试仪、CatPhan600模体、水模和QA模、5269092电压测试模体、5735916高压检测工具和5717725无负载高压检测工具、5720762排气加油工具

2.2 每年不少于2次的设备现场保养服务并提供报告，年度报告需包括如下服务

2.2.1 安全运行相关项目检测、校准和修复，保证设备和病患安全

2.2.1.1	电气环境监测

2.2.1.2	测试扫描架指示灯和紧急制动按钮

2.2.1.3	测试系统急停功能

2.2.1.4	旋转部分部件和电缆的紧固检查测试

2.2.1.5运行环境和辐射警示检查

2.2.1.6	备份系统数据

2.2.2 定位精度相关项目检测和校准，保证扫描精度

2.2.2.1	定位灯位置检查

2.2.2.2	机架旋转编码器状态检查

2.2.2.3	机架主轴承和床运动轨道的检查和润滑

2.2.2.4	扫描床移动、升降和防挤压开关检查

2.2.2.5	检查准直器窗口

2.2.2.6	检查球管散热系统和探测器恒温系统是否漏油和漏液

2.2.3 辐射剂量相关项目检测和校准，避免额外辐射

2.2.3.1	准直器走位精度检测和校准

2.2.3.2	探测器温度、温控系统、数据通道检测

2.2.3.3	球管灯丝检查

2.2.3.4	管电流的反馈检测和确认

2.2.3.5	管电压的准确性检测和确认

2.2.3.6	曝光时间的精确度检测和确认

2.2.3.7	焦点验证

2.2.3.8	HHS扫描

2.2.3.9	mA测试点精度

2.2.3.10 kV测试点精度

2.2.3.11 HHS数据归档

2.2.4 图像质量相关项目检测和校准，保证图像质量

2.2.4.1	扫描窗口和准直器窗口的检查和校准

2.2.4.2	设备系统扫描测试，图像伪影检查和校准

2.2.4.3	定位像/自动语音扫描测试和校准

2.2.4.4	图像质量QA各指标的检测，专业模体校正

2.2.4.5	CT值准确性测试

2.2.4.6	CT值均匀性测试

2.2.4.7	图像噪声测试

2.2.4.8	图像对比度测试

2.3 核心部件球管更换检测和校准

2.3.1 更换主机匹配注册球管，注明型号

2.3.1.1	焦点数量：3个

2.3.1.2	小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7 mm

2.3.1.3	大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm

2.3.1.4	超大焦点(per IEC 60336/2005) ≤2.0mm x 1.2mm

2.3.2 扫描架旋转平衡检测

2.3.3 球管位置X轴位置调整

2.3.4 球管位置Z轴位置调整

2.3.5 球管灯丝校准

2.3.6 准直器校准

2.3.7 CT值准确性测试

2.3.8 CT值均匀性测试

2.3.9 图像噪声测试

2.3.10 图像对比度测试

2.3.11 系统数据备份

3、服务质量控制要求

3.1 每年提供日常质控培训1次，包括用户现场理论讲解和上机演示。

3.1.1 讲解国家标准和原厂规范

3.1.2 讲解系统功能和质控体系、参数

3.1.3 现场演示日常质控项目，包括射线剂量和图像质量

3.2 每年提供设备健康体检1次并提供体检报告，体检项目覆盖国家X线设备强制检查项目

3.3 在进行核心部件如球管更换后，进行球管更换质量控制检测并提供报告

3.4 医院所在地质控主管单位进行的设备年度检测活动时，提供支持服务

3.5 具备常规质控工具，QA模体，CatPhan模体，射线剂量仪，射线辐射仪等

3.6 具备宽体探测器检测和校准能力

4、临床应用支持

4.1 提供该型号CT设备过往其他场地的培训确认（盖章签字）及相关临床培训报告≥3份

4.2 提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持服务。

4.3 提供远程临床应用服务，实时解决客户临床问题

4.4 提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内设备使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过客服电话解决

4.5 提供保修服务现场应用支持，针对客户在设备保修期内设备使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题客户可联系厂家派遣的工程师到医院现场解决

5、数字化服务能力要求

5.1 提供数字化远程守护服务，并对球管、高压等核心备件相关参数、扫描量、磁盘空间、温湿度等提供实时监测及故障诊断

5.2 支持客户通过登录提供的链接查询相关设备状态信息

5.3 支持设备服务预约以及维修纪录查询

5.4 支持合同状态、工程师派工、保养记录、维修记录等多种信息查询

5.5 支持二维码资产管理以及扫码报修

5.6 支持应用服务适配PC机和手持移动终端设备

6、专业课程培训能力

6.1 可提供临床应用现场培训，由原设备制造商培训中心的认证讲师现场提供针对性CT设备图像、流程及功能优化培训服务

6.2 可提供临床课程培训，由GE认证内外部讲师提供系统性的专项临床技术及诊断培训

6.3 可提供CT机医工通用技能培训,提供5天完整课程体系，系统了解CT机成像原理,典型GE产品的系统架构,操作流程,以及主要组件的结构与功能，包括故障分析与判断，培训讲师为原设备制造商培训中心的认证专业讲师

6.4 可提供医疗影像设备质量控制培训，包括法规和标准讲解，质控理论和方法讲解及演示，提供2天理论培训及上机培训，培训讲师为原设备制造商培训中心认证专业讲师

6.5 可提供医院管理、管理决策培训课程，由GE医疗联合专业院校/组织联合授课，协助医院管理人才深入解读医疗政策，把控实施力度；了解经典管理理念，提升管理水平；参与同行分享和讨论，碰撞新思路和新思路室，以更好运用组织内设备管理决策与发展

6.6 可提供医院设备效能提升培训，由外部医院专家、GE医疗认证讲师或者专业培训机构联合授课，提升医院设备管理人才的影响力及领导力，助力医院在设备管理效率及效能方面的提高，从而进一步增强设备管理科室在整个医院组织中的价值

二、3.0T磁共振

- 1、提供不限次数到场技术服务和远程诊断服务，零备件更换服务；包含的相关备件为：整机主机（含梯度、射频、床、主控计算机、重建服务器等）、线圈、磁体、冷却系统（氦压机、正常情况下消耗的液氦、由工程师责任引起失超所涉及的液氦）、水冷系统（内置水冷部分和第三方外置水冷机）、工作站；维修服务和备件服务均不含任何第三方产品。

- 2、按照生产厂家设备标准及国家规定执行，包括但不限于制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

- 3、按照保养计划提供每年定期提供专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。包括但不限于：记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、如遇年检时，服务方负责调试全部监测指标，协助通过相关部门检测时，保障取得合格证、记录设备状况、提供设备生产厂家保养内容清单、提供每次保养后系统自动导出的保养报告，必须每次的检测项必须为PASS。
三、DSA

- 1、提供不限次数到场技术服务和远程诊断服务，零备件更换服务，包括X光球管，平板探测器，维修服务和备件服务均不含任何第三方产品。

- 2、按照生产厂家设备标准及国家规定执行，包括但不限于制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

- 3、按照保养计划提供每年定期提供专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。包括但不限于：记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、如遇年检时，服务方负责调试全部监测指标，协助通过相关部门检测时，保障取得合格证、记录设备状况、提供设备生产厂家保养内容清单、提供每次保养后系统自动导出的保养报告，必须每次的检测项必须为PASS。
四、内镜清洗工作站可追溯管理系统
    1、提供原厂升级服务。

- 2、升级系统须完全兼容医院现有内镜清洗工作站硬件及数据库，确保数据无缝迁移，不影响现有业务流程。

- 3、系统须支持与现有追溯卡、射频识别（RFID）读写设备等无缝对接，实现数据实时采集与关联。

- 4、与医院现有院内信息系统（如HIS、PACS、洗消追溯平台）进行数据对接。

- 5、提供可视化追溯查询界面，支持按时间、内镜编号、操作人员等多条件检索。

- 6、提供原厂系统升级安装、调试及数据迁移服务。

- 7、提供操作人员与管理人员培训，包括系统使用、日常维护、报表导出等。

五、高压注射器

1、原厂全新合格零备件更换，不含第三方配套产品。

2、按厂家标准制定保养计划，更换易损耗部件，对设备压力控制、推注精度、管路密封性、电气连接等核心指标调校检测；年检时协助完成全部监测指标调试，保障取得合格证，每次保养提供检测标准保养报告。

3、定期开展机械安全（推注装置防误触、紧急停止功能）、电气安全（线路绝缘、接地检测）检查，记录设备运行状态，确保注射过程中设备稳定及医患安全。

4、国内提供核心备件，保障注射器泵体、压力传感器、控制系统等核心部件及时供应，确保故障快速修复。

- 六、磁共振高压造影注射器

1、原厂全新零备件更换，适配磁共振环境的专用部件优先保障，不含第三方产品。

2、升级系统须完全兼容医院现有内镜清洗工作站硬件及数据库，确保数据无缝迁移，不影响现有业务流程。系统须支持与现有追溯卡、射频识别（RFID）读写设备等无缝对接，实现数据实时采集与关联。与医院现有院内信息系统（如HIS、PACS、洗消追溯平台）进行数据对接。提供可视化追溯查询界面，支持按时间、内镜编号、操作人员等多条件检索。提供原厂系统升级安装、调试及数据迁移服务。提供操作人员与管理人员培训，包括系统使用、日常维护、报表导出等。

3、维保过程中确保设备与磁共振设备的电磁兼容性能，避免对磁共振成像产生干扰，每次保养专项检测设备的抗磁屏蔽、信号隔离指标，符合磁共振机房使用标准。

4、定期校准推注速度、剂量精度、压力阈值等核心参数，检测管路耐压性、防漏液功能，更换老化密封件、管路等损耗部件，保证造影剂注射的精准性和安全性。

5、设备年检时全程协助调试，保障通过相关部门检测；每次保养、维修后提供标准报告，记录检测数据、调校结果及部件更换信息，同步备份设备运行参数。

七、CT造影剂注射器

1、服务范围覆盖注射器主机、推注系统、控制系统等，不含第三方周边产品。

2、专项保障设备与CT设备的联动性能，检测注射与CT扫描的同步触发功能，确保造影剂注射时机与CT扫描精准匹配，避免影响成像效果，每次保养进行联动调试并记录数据。

3、按厂家规范更换易损件（如注射针筒、密封胶圈、管路），校准推注精度、剂量控制、压力反馈等指标，检测设备的电气安全、机械运行稳定性，确保符合CT检查的临床使用要求。

4、为医院操作人员提供1次/年的现场操作及日常维护培训，涵盖设备校准、简单故障排查、耗材更换等内容；每次保养、维修后出具标准报告，同步归档设备维保记录。

## 二、商务条件

- 1、服务期限：三年。（合同三年一签，每年考核一次，若考核不合格，则采购人有权终止合同）

- 2、付款方式：三年分期付款，采购人在第一年维保合同的第6个月付当年合同总价款的50%；第12个月付款当年维保总价款的50%。后续每年依此类推。另最后一年最后一期（当年合同总价款的 50%）维保合同结束后第3个月付款。

- 3、服务地点：采购人指定地点。

- 4、中标人在接到采购人报修电话后，2小时内响应并提供故障解决方案及特殊紧急的合理化处理措施，如持续远程不能解决，应在48小时内派人员到达采购人现场实施维修。

- 5、维保设备每年提供不少于2次定期保养，并提供定期维护保养报告。

- 6、维保设备每年开机并正常工作时间不少于347天，保证开机率≥95%，按照一年365天计算，如果由于服务商的原因开机率低于95%，采购人按当年合同金额的10%收取违约金。

7、中标人在服务期内，提供的备件必须是原厂全新的零备件，不会对设备质量或图像产生不良影响，维保所需的备件，备件供应及时、充足。零备件具备可溯性，中标人更换零备件时须提交相应资料。

- 8、中标人承担采购人维保的设备服务，确保将设备管理、维护、维保等做到整理有序、设备运行正常、有迹可循。

- 9、中标人如对设备维护方面出现人为损坏、技术不到位或刻意存在延修和管理不力，采购人有权提前终止合同。

- 10、中标人委派的设备维保人员具备相应设备的专业维保能力。

- 考核标准：

| 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 服务履约执行 | 接到报修电话后2小时内完成响应并提供解决方案，特殊紧急情况提供合理化处理措施，每出现1次未按时响应扣5分 |
|  | 远程无法解决时，48小时内工程师到达现场，每出现1次未按时到场扣5分 |
|  | 现场维修完成后及时提交维修报告，明确故障原因、处理措施、更换备件等信息，每缺1次报告扣3分 |
| 定期保养服务 | 每次保养后提交完整的维护保养报告，包含检测数据、调校结果、设备状况等，报告内容不完整、数据不实的，每出现1次扣3分 |
|  | 保养完成后按采购人要求整理归档保养记录，未归档的每出现1次扣2分 |
| 备件供应与质量 | 更换备件为原厂全新零备件，且具备可溯性，更换时按时提交备件相关资料，未按时提交资料扣5分/次 |
|  | 核心备件（如256排CT球管）供应及时，无因备件缺货导致设备停运超48小时的情况，每出现1次缺货停运扣5分 |
|  | 备件更换后未对设备质量、图像效果造成不良影响，出现1次不良影响扣5分 |
| 培训与技术支持 | 培训提供完整的培训资料和培训记录，现场培训满足采购人实际需求，培训效果不佳的扣2-5分 |
| 设备运行保障 | 设备运行期间因维保不当导致的故障停机，每出现1次扣3分 |
|  | 设备各项技术指标、成像质量符合国家及厂家标准，年度检测中各项指标合格，出现1项指标不合格扣3分 |
|  | 协助采购人完成设备年度质控检测，顺利取得合格证，未提供有效协助导致检测不合格的扣3分 |
| 服务管理规范 | 派驻的维保人员与投标文件承诺一致，具备相应设备专业维保能力，且持有对应品牌（GE/飞利浦/华系）认证工程师证书，人员不符或无证上岗的，每出现1人扣2分 |
|  | 维保人员保持相对稳定，无无故更换人员情况，确需更换的提前7个工作日向采购人报备并提供替代人员资质证明，未报备更换的扣2分/次 |
| 记录与档案管理 | 建立完整的设备维保档案，包含维修记录、保养记录、备件更换记录、设备运行数据等，档案整理规范、可追溯，档案不完整、不规范的扣2-5分 |
|  | 按采购人要求及时上报设备运行、维保等相关数据，未按时上报的扣2分/次 |
| 服务态度与配合度 | 维保人员服务态度良好，无推诿、拖延、敷衍等情况，采购人投诉1次且核实属实的扣2分 |
|  | 积极配合采购人开展设备管理、日常核查、应急处置等工作，配合不力的扣2-5分 |

1、考核合格：中标人年度考核得分＜80分，采购人有权终止合同，并按照合同约定追究中标人的违约责任，同时采购人将重新组织采购活动。

- 2、整改要求：考核中发现维保单位存在服务短板、履约不到位等问题的，无论考核是否合格，中标人均需在收到考核结果通知后15个工作日内提交整改方案，采购人跟踪整改落实情况，整改不到位的将影响后续考核及合同履约。