# 第四章 技术要求及商务要求

# 第一部分  技术要求

| 临川区第二人民医院医疗设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| 1 | 彩超 | 台 | 1 | 具体要求 详见附件 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 救护车 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 输血、输液加温仪 | 个 | 1 |  |
| 5 | 升温毯 | 个 | 2 |  |
| 6 | 冲洗吸引仪（灌注泵） | 台 | 1 |  |
| 7 | 自动气压止血带 | 个 | 1 |  |
| 8 | 医用纯水机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电动妇科检查椅 | 台 | 1 |  |
| 10 | 氩气刀 | 台 | 1 |  |
| 11 | 注水泵（送水装置） | 台 | 1 |  |
| 12 | 血透机 | 台 | 2 |  |
| 13 | 血滤机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 鼻科动力系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 听力计 | 台 | 1 |  |
| 16 | 声阻抗 | 台 | 1 |  |
| 17 | 隔音室 | 套 | 1 |  |
| 18 | 按摩床（督灸床） | 床 | 2 |  |
| 19 | 小儿推拿床（木质） | 床 | 3 |  |
| 20 | 医用网络设施设备 | 套 | 1 |  |
| 21 | 电子显示屏、条屏 | 套 | 1 |  |
| 22 | 多媒体会议设备 | 套 | 1 |  |
| 23 | 数字时钟设备 | 套 | 1 |  |
| 24 | 视频监控设备 | 套 | 1 |  |
| 25 | 排队叫号机 | 套 | 1 |  |
| 26 | 自助挂号机 | 套 | 1 |  |
| 27 | X射线智能安检设备 | 套 | 1 | 具体要求 详见附件 |
| 28 | 五方通话设备 | 套 | 1 |  |
| 29 | 人工智能设备 | 套 | 1 |  |
| 30 | 绩效管理服务器（含软件系统） | 套 | 1 |  |
| 31 | 标识导引牌 | 套 | 1 |  |

附件：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | - 设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1主机成像系统： 3.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠 3.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度 3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 3.1.5多倍信号并行处理技术 3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元 3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 3.1.9曲线解剖M型技术 3.1.10彩色多普勒成像技术 3.1.11彩色多普勒能量图技术 3.1.12方向性能量图技术 3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 3.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 3.1.20支持线阵探头双B图像拼接 3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 3.1.22具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 3.1.23支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 3.1.24可支持管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。 3.1.25支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 3.2先进成像技术： 3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 2)支持微血管造影增强功能 3)双计时器 4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 5)具备混合模式 6)支持造影图像和组织图像位置互换 7)支持左心室造影 8)可支持支持心肌造影 9)3可支持D/4D成像技术 3.2.2应变式弹性成像技术 1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 3)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 3.2.3TDI组织多普勒成像 1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 2)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 3.2.4可支持组织追踪成像定量分析 1)二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 3)支持牛眼图显示和报告显示 3.2.5内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.3.1常规测量软件包 3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.3.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析。 3.3.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 3.3.8自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 3.3.9小器官测量软件包，包含乳腺测量包 3.3.10血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。 3.3.11支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 3.3.12支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置（选配） 3.3.13小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型（选配） 3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 3.4.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 3.4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 3.5连通性要求： 3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 3.5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 四、系统技术参数及要求： 4.1系统通用功能： 4.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 4.2探头规格 4.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 4.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 4.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 4.2.5腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥170° - 4.2.6可选配心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） 4.3二维显像主要参数： 4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒 4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 4.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 4.3.4显示深度≥38cm 4.3.5伪彩图谱: ≥8种 4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒 4.3.7动态范围：≥240，可视可调 4.4频谱多普勒： 4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s 4.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 4.4.6零位移动：8级 4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 4.5彩色多普勒： 4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 4.5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒 4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 4.6记录装置： 4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 4.6.3内置USB接口≥6 4.7外设和附件 4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 4.7.2腔内探头放置架 4.7.3QWERTY背光小键盘 4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 | 台 | 1 |  |

| 2 |  |  | 全自动生化分析仪 | - 全自动生化分析仪 1.1 仪器类型：分立式全自动生化分析仪。 1.2 测试原理：比色法、 比浊法、离子选择电极法 。 1.3 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法等。 1.4分析速度：生化恒速≥800T/H, ISE速度≥1200T/H。 1.5最大可同时分析项目≥185个 。 1.6 样本位：≥190个，不含拓展位置。 1.7 样本量：1.5 μL〜35 μL, O.l μL步进 1.8 最小反应体积≤70 μL。 1.9 反应杯位≥165 个，光径 5mm. 1.10搅拌杆：≥4根 1.11试剂位≥180个，不含拓展位，试剂盘具备24小时2-8℃冷藏功能。 1.12加样针：具备随量跟踪技术，液面检测、气泡检测、堵针检测及立体防撞功能； 1.13试剂针：具备随量跟踪技术，液面检测、气泡检测、防撞功能； 1.14 波长：340〜850nm, 波长≥16个。 1.15 携带污染率应≤0.05% 1.16 吸光度的重复性变异系数(CV 值) CV≤1% 1.17 吸光度稳定性在340nm检验结果≤0.01A 1.18 杂散光吸光度≥4.5A 1.19反应杯温度为37℃，温度准确性≤±0.3℃，波动度为≤±0.1℃ 1.20 试剂盘冷藏温度：2〜8℃。 1.21 试剂量：试剂针最小吸样量≤10μL，有效节约试剂, 0.5μL 步进。 1.22 温控方式：固体直热即采用非水浴恒温装置，无需添加任何耗材，真正免维护免保养。 1.23 比色杯清洗：≥8 阶，自动温水/清洗剂清洗，支持单个比色杯更换。 1.24 光学系统：全息凹面光栅后分光系统。 1.25 吸光度线性范围：0〜3.5Abs,且吸光度不能为负值。 1.26 支持 HbAlc 全血测试功能。 1.27 具有酶线性拓展功能。 1.28 试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间；。 1.29 支持一个项目放置多套试剂。 1.30 支持定时休眠和手动休眠。 1.31 操作系统：全中文操作界面。 - 1.32配置纯水机。 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | 救护车 | 发动机排量：≥1.998L 排放标准：国Ⅵ 悬挂型式：麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂 转向助力类型：齿轮齿条式、液压助力转向 制动型式：前盘后盘，液压制动 燃油箱容量：≥80L 驱动型式：前置前驱 |  |  |  | 辆 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 输血、输液加温仪 | 1.设备电源及功率：100-240VAC/50-60Hz，功率：200VA； 2.控制器主机采用两套高精度微电脑芯片智能控制，分别独立控制运行，32 位ARM 高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集 50 次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制； 3.低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温； 4.高温报警功能：超过42℃系统声光报警自动停止加热； 5.超温断电保护：超过43℃系统声光报警自动停止加热并做主机系统断电保护； 6.安全保护措施：软件、硬件双重独立安全保护措施 7.正常状态下不超过 43℃，单一故障状态下仍然满足热损伤防护、热溶血防护； 8.加热套管采用柔性医用硅胶材质，内部加热材料采用环状多组排列结构，全程包裹管路，加热套管两端配备两组独立温度传感器，具备温度监测功能，保证加温效果； 9.加热套管长度：具备多种规格尺寸，常用规格数＞3 种，可根据临床需求量身定制； 10.加热套管对加热管路无特殊要求，无需专用耗材； 11.加热套管加热时间：从20℃至设定温度小于2分钟； 12.加热套管为插拔式标准接头，方便更换和收纳； 13.加热套管采用生物相容性材料，细胞毒性、皮内反应、迟发型超敏反应均符合生物相容性标准要求，敏感肌肤接触亦不会致敏。 14.电气安全保护等级：I类，防除颤 BF 型； 15.整机符合 Rohs 标准要求，保障患者健康和环境安全； 16.电磁兼容标准：适用于手术室和各种监护病房； 17.支持语言：中/英文切换； 18.选配气泡检测及夹闭机构，具备报警提示功能； |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 升温毯 | 一、核心温控系统 1.智能控温技术：采用高精度温度传感器，实现出气口温度实时监测，控温精度达≤±1.5℃，优于行业标准±2℃。 2.四档温度设定：支持室温、32℃、38℃、43℃四档精准控温，满足围手术期不同体温维持需求，其中38℃档为临床常用恒温档，可快速提升患者核心体温。 3.超温保护机制：当实际温度高于设定值46℃时，系统立即启动声光报警并切断加热电源，避免烫伤风险。 4.低温保护机制：当实际温度低于设定温度值29℃超过10分钟时，系统立即启动声光报警。 二、气流循环与降噪设计 1.双风速调节：高风速档26±1km/h，适用于快速升温；低风速档23±1km/h，适用于恒温维持。 2.静音风道优化：采用全新升级版圆心管道离心风机与消音棉复合结构，整机运行噪音≤49dB，优于国标医用设备噪音≤55dB的要求，保障手术室安静环境。 三、电气安全与电磁兼容性 安全防护等级：设备外壳采用加厚金材质，表面经氧化处理，满足医用电气设备安全要求。 电磁兼容（EMC）：通过“医疗设备电磁兼容检测”，在30MHz-2.4GHz频段内，辐射骚扰限值≤44.5dBμV/m，抗静电放电（ESD）接触放电±6kV、空气放电±8kV，确保设备在复杂医疗环境中稳定运行。 四、人机工程与耐用性 1.操作界面：5寸彩色液晶屏，中文菜单，显示界面直观易懂，一键飞梭式旋钮操作，简单便捷。 2.输气系统：1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐弯曲，前置式自锁紧风管接头，方便灵活，密封性好，确保气流高效传输。 3.计时与维护：内置高精度计时芯片，计时误差≤±1min，最大计时255h；加热盘寿命保护功能，加热盘使用期超过理论寿命报警。 五、运输和贮存条件 1.环境温度范围 -40℃-50℃ 2.相对温度范围 10%-80% 3.大气压力范围 500hpa-1060hpa 六、正常工作条件 1.环境温度 5℃-40℃ 2.相对湿度 ≤80% 3.大气压力 860hpa-1060hpa |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 冲洗吸 引仪 （灌注泵） | 1.1按电气安全分：Ⅰ类BF型设备； 1.2按运行模式分：连续运行 1.3按消毒灭菌方式分：以非无菌方式提供的设备 1.4电源电压：85~264V； 1.5电源频率：50Hz； 1.6额定功率：≤150VA； 1.7工作噪声≤70dB(A)； |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 自动气 压止血带 | 1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用； 2、电源电压：AC220V±22V，50Hz；功率：18VA； 3、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制； 4、工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa； 5、工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟； 6、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 7、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为3kPa，防止患者心、脑突然缺血； 8、断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全； 9、紧急阀门装置：可手动紧急放气； 10、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定； 11、工作噪音：设备正常工作时噪音55dB(A)； 12、提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，将有5次“滴—滴—滴”提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器持续“滴”声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续“滴”声提示； 13、外观尺寸：一体成膜ABS材质 14、延长导气管尺寸：长度不小于4m； 15、止血袖带尺寸：超大号袖带：2条，大号袖带：2条，中号袖带：2条，小号袖带：2条； 16、推车：标配推车一台； |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 医用纯 水机 | 1、技术参数及指标： 1.1、产水量：≥160L/H（水温25℃） 1.2、产水水质：≤0.1μS/cm电导（在线检测）； 1.3、适用进水：市政自来水（电导≤800μS/cm，压力0.2-0.5Mpa）； 1.4、适用供电：AC220V/50HZ；200W内 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 电动妇科 检查椅 | 一、电动调节和体位记忆功能方便操作 1.无震动稳定型电动调节，实现检查椅平稳调整及精细调整至需要体位 2.3种记忆体位可一键复位 3.独立手持和脚踏双控制器 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 氩气刀 | 1、高频电氩气一体机，一台主机实现电切、电凝、氩束凝，工作频率：≥450KHz。 2、具有专用的电外科治疗模块，可满足各科手术要求。 电切：纯 切1、混切1最大输出功率为≥300W，负载（500Ω） 单极电凝：柔和凝（负载100Ω）、强力凝，最大输出功率为≥120W，负载（500Ω） 双极电凝：最大输出功率为≥100W，负载（100Ω） 3、具有专用内镜治疗模块： 内镜切1、内镜切2最大输出功率为≥150W，分别具有4种强度，4种效果可调，负载为(500Ω)。可开展内镜下各种高频治疗。 4、具有氩气输出模块 氩束凝：最大输出功率120W，负载（500Ω）。 氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。 5、彩色液晶屏幕显示，直观、明显、易操作。 6、内镜治疗一键式选择，内镜切1用于息肉圈套、EMR、ERCP等治疗，内镜切2用于ESD、POME等治疗。智能控制输出功率大小，精细切割。 7、步进方式：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。 8、具有手控、脚控两种控制方式。 9、采用三联脚踏分别控制电切、电凝、氩束凝/双极电凝，可自动转换方便操作者使用。 10、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。 11、具有中文语音报警提示，醒目、直观了解报警原因。 12、具有音量调节功能，亮度调节功能。 13、氩束激发距离在≥7mm以上，保证内镜下的视野清晰。 14、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。 15、高频电模块与氩气模块应同一厂家生产，防止术中电磁干扰。 16、质保期≥3年。 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 注水泵 （送水装置） | 1、基本参数和性能指标 适用液体：无菌水 适用泵管内径：内径*壁厚：φ3.2*1.6mm，φ4.8*1.6mm 最大输出压强：≤350kPa 最大输出流量：270±40ml/min（3.2mm 内径泵管） 600±60ml/min（4.8mm 内径泵管） 定时时间：20S 定时精度：±3S |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 血透机 | 一、技术特点 1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析功能； 2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示屏； 3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序； 4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量； 5、具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值； 6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗； 7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确； 8、可安装内毒素滤器，实现超纯透析； 9、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上； 10、在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化； 11、有体外循环血液温度监测，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度； 12、具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量。 二、技术参数 1、动脉压监测范围: -500mmHg～+600mmHg，精度：±10mmHg； 2、静脉压监测范围: -500mmHg～+600mmHg，精度: ±10mmHg； 3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+600mmHg，精度: ±10mmHg； 4、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min； 5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃； 6、透析液电导率调节范围:13～18mS/cm，精度: ±0.1mS/cm ； 7、血流量可调范围：0，30～650mL/min； 8、超滤控制范围：0～4000mL/h； 9、肝素泵注入流量：0～10ml/h； 10、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡； 11、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)； 12、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液； 13、具备热消毒功能，热消毒最高温度大于93℃； |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 血滤机 | 一、技术特点 1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能； 2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示； 3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序； 4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量； 5、具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值； 6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗； 7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确； 8、具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）； 9、在线无创血压监测，自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化； 10、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上； 11、有体外循环血液温度监测，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度； 12、具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量。 二、技术参数 1、动脉压监测范围: -500mmHg～+600mmHg，精度：±10mmHg； 2、静脉压监测范围: -500mmHg～+600mmHg，精度: ±10mmHg； 3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+600mmHg，精度: ±10mmHg； 4、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min； 5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃； 6、透析液电导率调节范围:13～18ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ； 7、血流量可调范围：0，30～650mL/min ； 8、超滤控制范围：0～4000mL/h； 9、肝素泵注入流量：0～10ml/h； 10、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡； 11、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)； 12、置换液流量：0，30～500mL/min(HDF-online) 13、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液； 14、具备热消毒功能，热消毒最高温度大于93℃； |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 鼻科动力 系统 | 1. 主机 1.1. 产品适用范围：该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻 削、磨削、刨削处理。可用于耳鼻喉头颈外科手术、骨科手术、神外手术、整形手术、 口腔手术和面部手术等。 1.2. 工作环境要求 环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：700hPa～1060hPa。 1.3. 防电击类型：Ⅰ类。 1.4. 防电击的程度： BF 型应用部分。 1.5. 运行模式：连续运行。 1.6. 电源条件：～220V±22 V，50Hz±1 Hz。 1.7. 输入功率： 500 VA。 1.8. 移动式航空合金机箱，进液的防护等级 IPX1。 1.9. 电源线长度 3.0m。 1.10. 大尺寸（8 英寸）高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手 柄运行方向的显示、泵流量显示及调节等功能。 1.11. 可通过屏幕进行转速设置、运行模式的设置、活动手柄选择、泵启停及流量调节等操 作。 1.12. 系统具有多种工作状态，并能在显示屏幕上指示出当前工作状态。 1.13. 主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别 功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应 的控制参数。 1.14. 动力输出可随时切换到不同的手柄（仅多手柄接口型号主机），减少手术中断时间。 1.15. 内置具有独立开关的冷却/冲洗泵，为手术提供注水冲洗和冷却功能，流量可在 60 mL/min~100 mL/min 进行调节。泵可与脚踏开关同步联动（可关闭）。 1.16. 预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关、手柄按钮（仅具有手控功能的手柄）等多种 方式进行选择切换。 1.17. 设定的模式和转速具有自动记忆功能，下次开机会自动跳转至记忆模式。 1.18. 系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故 障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。 2. 多功能脚踏开关 2.1. 全金属材质，密封型脚踏开关，线缆长度 3 米，防水等级 IPX8。 2.2. 脚踏开关具有启停、无极调速功能：能够启动/停止手柄，或根据施加到踏板的压力大小 从 0 到设定转速的 100%来调节手柄转速。 2.3. 脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄（仅多手柄接口型 号主机）。 2.4. 脚踏开关具有模式切换功能：可在手机不同预设工作模式中进行快速切换。 2.5. 踏板机械寿命 100 万次，可靠耐用。 2.6. 脚踏开关具有机械式防误踩装置。 3. 刨削手柄 3.1. 航空合金机身，线缆长度 3 米，防水电缆接头，可高温高压灭菌。 3.2. 微型超轻设计，重量低至 180g，人体工程学设计，握持舒适，利于长时间手术。 3.3. 进口无刷电机，电机扭矩最大 41 mNm，运行稳定，振动小，噪音小于 65dB（A），电 机可耐受 1000 次高温高压灭菌。 3.4. 支持多种旋转模式，正向模式转速：200 r/min～12000 r/min 可调；往复模式转速：200 r/min～5000 r/min 可调。 3.5. 往复频率：20 次/min，50 次/min，100 次/min，150 次/min，200 次/min 可调 3.6. 手柄具有过负载保护功能。 3.7. 大流量直通式吸引通道，不易堵塞，便于清洁，在-70kPa±10kPa 的负压状态下，吸引 量不小于 400 mL/min，具有吸引控制阀门。 3.8. 可适配多种专用刨削刀具，快速刀具夹头，刀具锁紧牢固可靠，刀具拆装快速便捷。 4. 刨削刀 4.1. 多种不同刃口形状、不同直径、角度的刨削刀具，满足不同手术需求。 4.2. 刨削刀可注水和吸引（不同规格功能有所区别）。 4.3. 精密加工的高硬度材料，转动平顺，刃口锋利，经久耐用。 4.4. 注册各种刀头接口设计，能满足各个品牌的衔接，扩大应用面，尤其是能降低重复采购 设备主机。 4.5. 具备主机、刀头注册的同时，还有单独的一次性刨削刀头的注册。 4.6. 部分刀头，为了满足使用要求，有重复使用的刀头注册，供临床需要选择。 5. 磨钻头 5.1. 各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。 5.2. 精密加工的高硬度材料，高速转动稳定，刃口锋利，经久耐用。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 听力计 | 1. 测试类型：纯音测试、言语测试（内置言语测听词表）； 2. 输出类型：气导输出、骨导输出、声场输出； 3. 刺激声类型：纯音、啭音、脉冲纯音； 4. 给声方式：按键给声，触摸给声； 5. 存储：主机自带存储功能，连接PC上位机存储； 6. 掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽，自带掩蔽提示功能； 7. 结果打印：连接PC上位机控制办公打印机； 8. 操作：纯下位机操作，连接PC上位机操作； 9. 控制：上位机软件可控制设备主机； 10.患者档案建立；手动录入（可拓展刷身份证和扫码枪扫描录入）； |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 声阻抗 | 一功能： 1. 测试类型：鼓室图测试、同侧/对侧反射阈测试(可自动调节测试强度)、同侧/对侧反射衰减测试(可自动调节测试强度)、手动鼓室图测试、鼓膜无穿孔咽鼓管功能测试、鼓膜穿孔咽鼓管功能测试、咽鼓管扩展功能测试； 2. 探头检查：自动进行导纳测试、气压测试、同侧传感器测试的检查； 3. 导纳校准：通过内置0.5mL、2mL和5mL的腔体进行导纳校准； 4. 规程设置：预设成人、儿童、婴儿三种规程，也可自定义其他规程； 5. 鼓室图：鼓室图表可根据测试结果自动缩放； 6. 一键测试：按下开始后按顺序自动完成所有测试（鼓室图+反射阈+反射衰减）； 7. 按键控制器：可通过肩带上的按键进行左右耳切换，以及开始/暂停测试； 8. 结果打印：连接PC上位机控制办公打印机，可自定义打印名头导入图标。 8. 操作：纯下位机操作，连接PC上位机操作； 9. 控制：上位机软件可控制设备主机；10.患者档案建立；手动录入（可拓展刷身份证和扫码枪扫描录入）； |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 隔音室 | 测听室墙体隔声板:采用1.5-2.0mm国标优质冷轧钢板制作，静电粉末涂层处理 结构龙骨:采用3.0mm厚的国标优质钢板、槽钢、方管等 测听室墙体内部填充:选用多规格隔音板、防火环保隔音棉和阻燃玻璃网布 测听室隔声门:采用磁吸技术，专业钢制隔声门结构 观察窗:采用双层隔音窗 通风换气系统:配置消声结构 照明系统:配置一套LED照明灯具 技 术 参 数 测听室外径尺寸:1600mm（L）×1600mm（W）×2300mm（H）（定制） 测听室内径尺寸:1400mm（L）×1400mm（W）×2000mm（H）（定制） 隔声门尺寸:840mm×1950mm 隔声量:外界噪声≤50～55dB（A），内部背景噪声≤30dB（A） 空气质量:符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 照度:≥500Lx |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 按摩床 （督灸床） | 规格： 长度2000mm，宽度600mm,高度650mm。 功能: 1、床体采用优质优质钢喷塑材质制作，日常护理更简便；床面采用优质仿真皮和密度35D、30MM的高密海绵，舒适性更佳； 2、两侧有扶手，便于患者抓握及安全防护。 3、床身动态承重不低于200KG,静态承重大于350KG。 4、底架有杂物板，可以方便收纳杂物和需要收纳的治疗器材等。 5、呼吸孔下面有一块置物平板，可放置平板电脑和手机等。 材质： 1、床体采用及全优质优质冷轧钢板；床脚为40×40×1.5MM方管一体焊接，床框为30×60×1.5MM方管圆弧折弯工艺。 2、床面为厚度≥15MM优质实木多层夹板包优质仿真皮和高密海绵； 3、采用医用标准的酸洗磷化喷涂工艺。 |  |  |  | 床 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 小儿推 拿床 （木质） | 规格： 长度1500mm，宽度600mm,高度650mm。 功能: 1、床体采用优质优质钢喷塑材质制作，日常护理更简便；床面采用优质仿真皮和密度35D、30MM的高密海绵，舒适性更佳； 2、床身动态承重不低于200KG,静态承重大于350KG。 3、底架有杂物板，可以方便收纳杂物和需要收纳的治疗器材等。 4、呼吸孔下面有一块置物平板，可放置平板电脑和手机等。 材质： 1、床体采用及全优质优质冷轧钢板；床脚为40×40×1.5MM方管一体焊接，床框为30×60×1.5MM方管圆弧折弯工艺。 2、床面为厚度≥15MM优质实木多层夹板包优质仿真皮和高密海绵； 3、采用医用标准的酸洗磷化喷涂工艺。 |  |  |  | 床 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 20.医用网络设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 非屏蔽六类信息模块 |  |  | Cat6非屏蔽信息模块插座兼容T568A、T568B接线方式，端子镀金厚度≥ 50μ"，可卡接线径24-22AWG；Pin针单排排列设计， 端接方式：既可采用通用性IDC压接工具，也可采用专用H-JACK快速压接工具，8芯线一次端接 产品应能够满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输性能应用频率大于250MHz@Cat 6 性能等级：六类 是否屏蔽：否 卡线导体线规：22-24AWG IDC材料：C5191H，镀镍50-100μ 金针材料：C5210H 磷青铜，镀金50μ |  |  |  | 个 |  |  | 1210 |  |  |  |  |
| 2 |  | 非屏蔽 六类缆 |  |  | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； |  |  |  | 箱 |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 3 |  | 六类非屏蔽RJ45跳线 (2米) |  |  | 6类非屏蔽跳线 2米 CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求 所用材料符合RoHS要求 线缆结构:4对8芯双绞线 每芯均为7*0.2多芯软线结构 RJ45头、护套、线缆一体化 |  |  |  | 条 |  |  | 1059 |  |  |  |  |
| 4 |  | 双口86 面板 |  |  | 86型，双口面板 |  |  |  | 个 |  |  | 352 |  |  |  |  |
| 5 |  | 单口86 面板 |  |  | 86型，单口面板 |  |  |  | 个 |  |  | 506 |  |  |  |  |
| 6 |  | 86底盒 |  |  | 86型 |  |  |  | 个 |  |  | 858 |  |  |  |  |
| 7 |  | 六类24位非屏蔽 RJ45配线架 |  |  | 6类非屏蔽配线架 Cat6一体化非屏蔽配线架 24口RJ45一体化配线架，含打线模块。 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2 结构特征：自带后置式理线架，便于线缆的安装维护以及增加线缆的弯曲半径。 标识特点：配线架带有透明标识系统，配备标签条用于网络管理。 |  |  |  | 个 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| 8 |  | 金属理线器(12档) |  |  | 带金属盖板1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 |  |  |  | 个 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| 9 |  | 六类非屏蔽RJ45跳线 (2米) |  |  | 6类非屏蔽跳线 2米 CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求 所用材料符合RoHS要求 线缆结构:4对8芯双绞线 每芯均为7*0.2多芯软线结构 RJ45头、护套、线缆一体化 |  |  |  | 条 |  |  | 1059 |  |  |  |  |
| 10 |  | 100对机架式 110跳线架 |  |  | 1.110型100对配线架 2.采用IDC打线方式，带打线模块 3.标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 4.ANSI/TIA 568C.2要求、所用材料符合RoHS要求； |  |  |  | 个 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 11 |  | 语音跳线 |  |  | RJ45-RJ11非屏蔽跳线,2米 |  |  |  | 条 |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 12 |  | 机柜 |  |  | 600*800*2000mm |  |  |  | 台 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 13 |  | 室内12芯 单模光缆 |  |  | 室内12芯OS2单模光缆 9/125μm 光缆结构：GJPFJH 护套类型：LSZH护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 |  |  |  | 米 |  |  | 2600 |  |  |  |  |
| 14 |  | 室内4芯 单模光缆 |  |  | 室内4芯OS2单模光缆 9/125μm 光缆结构：GJPFJH 护套类型：LSZH护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 |  |  |  | 米 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 15 |  | 48芯光配 线单元 |  |  | 1.48口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装) 2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装 |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 |  | 24芯光配 线单元 |  |  | 1.24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含适配器,兼容机架式安装) 2.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 3.主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | 12芯光配 线单元 |  |  | 1.12口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器,兼容机架式安装) 2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持12个适配器安装； |  |  |  | 个 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 18 |  | 8口终端盒 （含法兰盘） |  |  | 1. 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,含LC适配器) 2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 3.兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； |  |  |  | 个 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 19 |  | 尾 纤 |  |  | 1.SC-LC单模跳线 2.双工，2米 3.符合ISO60332-1的LSZH防火等级 |  |  |  | 条 |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 20 |  | 跳 纤 |  |  | 1.SC-LC单模跳线 2.双工，2米 3.符合ISO60332-1的LSZH防火等级 |  |  |  | 条 |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 21 |  | 3类25对大对数电缆 |  |  | 1.Cat3 25对非屏蔽双绞线 2.LSZH(低烟无卤)防火等级，24AWG 3.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 4.并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 5.性能指标优于现行3类线缆16MHz标准； |  |  |  | 米 |  |  | 420 |  |  |  |  |
| 22 |  | 3类50对大对数电缆 |  |  | 1.Cat3 50对非屏蔽双绞线 2.LSZH(低烟无卤)防火等级、24AWG 3.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 4.所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 23 |  | 3类100对大对数电缆 |  |  | 1. 3类100对大对数,Cat3 100对大对数线缆,LSZH防火等级,24AWG 2.标准:符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合IEC60332-1的LSZH防火等级认证 |  |  |  | 米 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 24 |  | 桥架300mm*100mm*1.2 |  |  | 300mm*100mm*1.2mm(含盖板) |  |  |  | 米 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 25 |  | 桥架300mm*200mm*2.0 |  |  | 300mm*150mm*2.0mm(含盖板) |  |  |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 26 |  | 桥架辅材 |  |  | 组合件/三通等 |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | JDG20 |  |  | JDG20 |  |  |  | 米 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 28 |  | JDG25 |  |  | JDG25 |  |  |  | 米 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 29 |  | 配 管 |  |  | 金属软管 20 |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 30 |  | 配 管 |  |  | 金属软管 25 |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 31 |  | 辅材及安装 调试 （综合布线） |  |  | 含标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 二、计算机网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）内网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网核心交 换机 |  |  |  |  | 1.主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，可插拔电源模块槽位数≥4；要求设备的CPU芯片采用国产化芯片； 2.单板卡可支持万兆48端口密度； 3.交换容量≥336Tbps、转发性能≥57600Mpps； 4.支持虚拟化功能，支持统一管理； 5.需保证设备散热效果和可靠性； 6.支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert； 7.支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，平均收敛性能≤12ms； 8.支持MACsec加密技术、支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全； 9.支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断，提升系统可靠性； 10.支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由； 11.支持IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； 12.单台配置要求：配置2个交流电源，双主控引擎，配置≥48个千兆光口，≥48个万兆光口，配置≥1根3M SFP+堆叠线缆； |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 内网汇聚交 换机 |  |  |  |  | 1.配置：≥24个1G/10G SFP+光接口，6个40G QSFP+光接口，要求设备的CPU芯片采用国产化芯片 2.支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥4 3.交换容量≥25.6Tbps、转发性能≥1260Mpps 4.支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条 5.支持802.3az（EEE）能效以太网标准 6.支持4094个VLAN功能 7.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内 8.支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能 9.支持802.1X、Portal、Triple认证功能 10.支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能 11.支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由 12.支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内 13.IPv4路由表≥64K，IPv6路由表≥32K |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 内网48口 交换机 |  |  |  |  | 1.配置：可用千兆电接口数量≥48，可用万兆光接口数量≥4 2.支持独立的console管理串口 3.交换容量≥336Gbps 4.转发性能≥132Mpps 5.支持最大9台设备混合堆叠 6.支持802.3ad规定的链路聚合功能 7.支持MAC地址绑定功能 8.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 9.支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF 10.支持广播风暴抑制 11.支持IGMP Snooping 12.支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 13.支持端口镜像 14.可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 15.支持通过Telnet对设备进行管理 |  |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 4 | 内网48口千兆 交换机 |  |  |  |  | 1.配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4 2.支持独立的console管理串口 3.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 4.转发性能：≥166Mpps 5.支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 6.支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS 7.支持802.3ad规定的链路聚合功能 8.支持MAC地址绑定功能 9.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 10.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 11.支持IGMP Snooping 12.支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL 13.支持STP/RSTP功能 |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 内网24口 交换机 |  |  |  |  | 包转发率：108/126Mpps 端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000以太网光口 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz MAC地址表：支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping ARP：支持ARP Detection功能 支持ARP限速 IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持8个端口 |  |  |  | 台 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 万兆光模块 |  |  |  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 千兆模块 |  |  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 66 |  |  |  |  |
| （二）外网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网核心交 换机 |  |  |  |  | 1.主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，可插拔电源模块槽位数≥4；要求设备的CPU芯片采用国产化芯片； 2.单板卡可支持万兆48端口密度； 3.交换容量≥336Tbps、转发性能≥57600Mpps； 4.支持虚拟化功能，支持统一管理； 5.需保证设备散热效果和可靠性 6.支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert； 7.支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，平均收敛性能≤12ms； 8.支持MACsec加密技术、支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全； 9.支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断，提升系统可靠性； 10.支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由； 11.支持IPv6 portal功能、IPv6管理功能，支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； 12.单台配置要求：配置2个交流电源，双主控引擎，配置≥48个千兆光口，≥48个万兆光口，配置≥1根3M SFP+堆叠线缆； |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 外网汇聚交 换机 |  |  |  |  | - 配置：可用千兆光接口数量≥24，千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，要求设备的CPU芯片采用国产化芯片； 2.支持独立的console管理串口 3.支持模块化电源数量≥2 4.交换容量≥7.56Tbps；转发性能≥396Mpps 5.设备内存容量≥2048Mbytes - 6.支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条 7.MAC地址表≥64K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 8.支持4094个VLAN功能 9.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内 10.支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能 11.支持802.1X、Portal、Triple认证功能 12.支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能 13.支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由 14.支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内 15.IPv4路由表≥32K， |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 外网24口POE 交换机 |  |  |  |  | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥4 2.支持独立的console管理串口， 3.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 4.转发性能：≥126Mpps 5.支持自适应802.3af/at供电标准，支持POE最大输出功率≥400W 6.支持802.3ad规定的链路聚合功能 7.支持MAC地址绑定功能 8.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 9.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3 10.支持广播风暴抑制 11.支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 外网48口 交换机 |  |  |  |  | 1.配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4 2.支持独立的console管理串口 3.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps 4.转发性能：≥166Mpps 5.支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 6.支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS 7.支持802.3ad规定的链路聚合功能 8.支持MAC地址绑定功能 9.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 10.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 11.支持IGMP Snooping 12.支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL 13.支持STP/RSTP功能 |  |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 万兆模块 |  |  |  |  | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 千兆模块 |  |  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| （三）设备网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备网核心交 换机 |  |  |  |  | 1.支持业务板槽位数≥3、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥3，要求设备的CPU芯片采用国产化芯片； 2.支持独立的console管理串口； 3.交换容量≥166.4Tbps、转发性能≥36000Mpps； 4.为保证设备散热效果和可靠性； 5.支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由； 6.支持Telemetry流量可视化功能、IPv4 FIB表项≥32K，IPv6 FIB表项≥12K，IPv4组播路由容量≥16K； 7.具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术、支持链路聚合功能，可创建聚合组≥1K，可选中成员端口≥32个； 8.单台配置要求：配置2个交流电源，双主控引擎，配置≥48千兆电口，配置≥24千兆光口，≥24个万兆光口； |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 设备网汇聚交 换机 |  |  |  |  | - 配置：可用千兆光接口数量≥24，千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，要求设备的CPU芯片采用国产化芯片； 2.支持独立的console管理串口； 3.支持模块化电源数量≥2； 4.交换容量≥7.56Tbps；转发性能≥396Mpps 5.设备内存容量≥2048Mbytes - 6.支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条 7.MAC地址表≥64K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 8.支持4094个VLAN功能 9.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内 10.支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能 11.支持802.1X、Portal、Triple认证功能 12.支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能 13.支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由 14.支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内 15.IPv4路由表≥32K， |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 设备网 24口POE 交换机 |  |  |  |  | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥4； 2.支持独立的console管理串口， 3.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 4.转发性能：≥126Mpps 5.支持自适应802.3af/at供电标准，支持POE最大输出功率≥400W 6.支持802.3ad规定的链路聚合功能 7.支持MAC地址绑定功能 8.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 9.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3 10.支持广播风暴抑制 11.支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL |  |  |  | 台 |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 4 | 万兆模块 |  |  |  |  | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 千兆模块 |  |  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 三、无线网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内网无线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控 制器 |  |  |  |  | 1.支持管理常规AP数量≥512个，本次配置可管理所有AP的授权； 2.吞吐量性能≥10Gbps； 3.固化端口10*GE + 2*SFP+ ； 4.支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，无线AP和无线控制器之间支持L2/L3层网络拓扑； 5.支持无线控制器内漫游，支持跨无线控制器间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 6.支持1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维；无线控制器支持热备，支持ms级切换；license共享； 7.支持VIP功能，并图形化展示VIP用户速率、延时、平均信号强度等无线体验信息； |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 24口POE 交换机 |  |  |  |  | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥126Mpps，关键芯片国产可控； 2.MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K； 3.接口要求 ≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，支持POE+供电，最大供电效率≥400W； 4.支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间≤50ms； 6.支持最大堆叠台数≥9台； 7.组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 8.支持MAC地址绑定功能，支持802.1X认证；支持Portal认证； |  |  |  | 台 |  |  | 11 |  |  | 相当于主AP |  |
| 3 | 放装AP |  |  |  |  | 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，整机支持4条空间流，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac/be模式； 2.支持4条空间流,整机最高接入速率3.5Gbps,关键芯片国产可控； 3. 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 4.无线接入点具备PPPoEClient功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPPDNSIP地址协商； 5.支持802.11kv主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio； |  |  |  | 台 |  |  | 198 |  |  |  |  |
| 4 | 千兆模块 |  |  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  | 块 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 外网无线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 |  |  |  |  | 1.要求产品可管理AP数≥512； 2.要求产品集中转发性能≥10Gbps； 3.要求产品提供≥10个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口； 4.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 5.支持VIP功能，并图形化展示VIP用户速率、延时、平均信号强度等无线体验信息； 6.配置无线终端管理单元license授权函-管理64个AP |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 放装AP |  |  |  |  | 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，整机支持4条空间流，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac/be模式； 2.支持4条空间流,整机最高接入速率3.5Gbps,关键芯片国产可控； 3. 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 4.无线接入点具备PPPoEClient功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPPDNSIP地址协商； 5.支持802.11kv主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio； |  |  |  | 台 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 千兆模块 |  |  |  |  | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km； |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非屏蔽六类缆 |  |  |  |  |  | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； |  |  | 箱 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | JDG管 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 米 |  |  | 1300 |  |  |  |  |
| 3 | 金属软管 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 米 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 | 辅材及安装 调试 |  |  |  |  |  | 含标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |  |

| 21.电子显示屏、条屏 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、室内P2.5LED显示屏（整体面积：3.61m*2.01m=7.26㎡，显示面积：3.52m*1.92m=6.76㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 1.像素结构:表贴三合一 SMD2121黑灯 2.像素间距（mm）:2.5 3.模组分辨率（W×H）:128×64 4.模组尺寸（mm）:320（W）×160（H）×15 5.模组重量（kg/块）:0.42 6.模组最大功耗（W/块）:18 7.像素密度（点/m2 ）:160000 8.维护方式:磁吸前维护 9.显示屏亮度（nits）:600 10.色温（K）:8000—19000 可调 11.水平视角（°）:160 12.垂直视角（°）:160 13.对比度:4000:1 14.亮度均匀性:≥97% 15.色度均匀性:±0.003Cx,Cy 之内 16.最佳视距（m）:≥2 17.峰值功耗（W/m2）:351 18.平均功耗（W/m2）:175 19.供电要求 :AC220-240V 20.驱动方式 :恒流驱动 21.换帧频率（Hz）:60 22.刷新率（Hz）:≥3840 23.工作温度范围（℃）:-10—40 24.存储温度范围（℃）:-20—60 25.工作湿度范围（RH）无结露:10-80% 26.存储湿度范围（RH）无结露:10-85% 27.信号接口:HUB 75E接口 28.电源接口:VH4PIN | ㎡ | 6.76 |  |
| 2 | 备用单元板 |  | 1.像素结构:表贴三合一 SMD2121黑灯 2.像素间距（mm）:2.5 3.模组分辨率（W×H）:128×64 4.模组尺寸（mm）:320（W）×160（H）×15 5.模组重量（kg/块）:0.42 6.模组最大功耗（W/块）:18 7.像素密度（点/m2 ）:160000 8.维护方式:磁吸前维护 9.显示屏亮度（nits）:600 10.色温（K）:8000—19000 可调 11.水平视角（°）:160 12.垂直视角（°）:160 13.对比度:4000:1 14.亮度均匀性:≥97% 15.色度均匀性:±0.003Cx,Cy 之内 16.最佳视距（m）:≥2 17.峰值功耗（W/m2）:351 18.平均功耗（W/m2）:175 19.供电要求 :AC220-240V 20.驱动方式 :恒流驱动 21.换帧频率（Hz）:60 22.刷新率（Hz）:≥3840 23.工作温度范围（℃）:-10—40 24.存储温度范围（℃）:-20—60 25.工作湿度范围（RH）无结露:10-80% 26.存储湿度范围（RH）无结露:10-85% 27.信号接口:HUB 75E接口 28.电源接口:VH4PIN | 块 | 2 |  |
| 3 | 接收卡 |  | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 | 张 | 11 |  |
| 4 | 视频处理器 |  | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路扩展子卡子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持输入源一键切换。 4.支持外置独立音频。 5.支持输入分辨率预设及自定义调节。 6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 8.支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 9.支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持连接控台设备。 11.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 12.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 13.安装扩展子卡后，支持无线投屏，可投放手机或 Pad 画面。 | 台 | 1 |  |
| 5 | LED播放 软 件 |  | 1.支持制作节目并在LED显示屏或LCD显示屏进行播放。异步播放模式时，还用于对多媒体播放器进行控制。 2.支持本机播放和异步播放两种方式； 3.支持多画面播放； 4.支持页面灵活布局； 5.支持多种媒体播放（office文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字，数字时钟、天气、RSS、流媒体和网页）； 6.支持播放页面任意排期，可设置播放时间段和周期； 7.支持快速预览当前页面以及切换到其他页面时预览窗口会及时刷新； 8.当软件为异步播放模式时，用户可对多媒体哦放弃进行全面的控制，例如亮度调节、对时管理、字体管理、终端升级、视频源切换、屏幕状态控制、播放日志查询、网络配置、射频管理等； | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源 |  | 4.5V,40A，全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强， 100%满负载老化试验，符合3C标准 | 只 | 22 |  |
| 7 | 排线 |  | 长度：0.4m-1.6m | 根 | 132 |  |
| 8 | 连接网线 |  | 长度：0.6m/1.5m | 根 | 16 |  |
| 9 | 辅材 |  | 屏内连接线材、扎带、电工胶带、固定螺丝等 | 批 | 1 |  |
| 10 | 结构框架 |  | 定制屏体钢结构，（屏体宽度+左右包边共90mm）*（屏体高度上下包边共90mm），具体包边尺寸和离地高度以客户需求或现场实际为准 | ㎡ | 7.26 |  |
| 11 | 非屏蔽 六类缆 |  | 六类 | 项 | 1 | 主屏需从控制室机柜布网线3根到大屏位置 |
| 12 | 电源线 |  | RVV3*2.5mm²电源线 | 项 | 1 | 主屏需从市电布2组RVV3*2.5电源线到大屏位置 |
|  | 小计1 |  | 3块 |  |  |  |

| 二、一层门口条屏（整体面积：3.93m*0.57m=2.24㎡，显示面积：3.84m*0.48m=1.84㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |  | 1.像数点间距 10.0mm 2.像素密度 10000Dots/㎡ 3.像素构成 1R 4.模组分辨率 32*16=512Dots 5.尺寸(长*宽*厚) 320.0*160.0*28.5mm 6.重量 0.265kg±0.05kg 7.结构特点 灯驱合一 8.套件材料 聚碳酸脂PC料 9.输入电压(直流) 4.8-5.5V 最大电流 3.4A±0.1A 10.模组功率 ≤17.0W 驱动方式 1/4扫恒流驱动 11.亮度 ≥1200 cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 12.屏幕水平视角 80±10度 屏幕垂直视角 45±10度 13.灰度等级 0-128可选 显示颜色 256种 14.换帖频率 ≥60帖/秒 刷新频率 ≥75Hz(全灰度场) 15.控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 16.输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 17.使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 18.衰减率(工作3年) ≤20％ 连续失控点 0 19.离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0001，出厂时为0 20.工作温度范围 -20至50℃ 工作湿度范围 10％至90％RH 22.防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 23.屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | ㎡ |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制卡 |  |  |  |  |  |  | WiFi网口 U盘 苹果+安卓+PC | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转接板 |  |  |  |  |  |  | 国产 | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源 |  |  |  |  |  |  | 5V,40A，全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强， 100%满负载老化试验，符合3C标准 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED播放 软件 |  |  |  |  |  |  | LED屏播放软件 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 结构框架 |  |  |  |  |  |  | 型材定制，不含后包边 | ㎡ |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 屏内连接线材、扎带、电工胶带、固定螺丝等 | 批 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 非屏蔽 六类缆 |  |  |  |  |  |  | 六类 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 屏体电源线 |  |  |  |  |  |  | RVV3*2.5mm²电源线 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 屏体电源线一组2.5平方单相线 |  |  |  |  |  |
|  | 小计2 |  |  |  |  |  |  | 4块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、软件及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理 服务器 |  |  |  |  |  |  | 1.CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 2.内存：配置32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 3.硬盘：配置1块240G SSD盘，1块 4TB 7.2K 3.5英寸 SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 4.PCIE扩展：支持2个PCIE插槽 5.网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 6.其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；1个VGA口 7.电源：配置350W高效单电源 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理电脑/管理工作站 |  |  |  |  |  |  | 1.处理器：主频≥2.9Ghz，6核12线程，12M三级缓存 2.主板：≥Intel H510芯片组 3.内存：≥8GB DDR4，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 4.不小于128G SSD，不小于1 T机械硬盘 USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥1个千兆自适应以太网口； 5.配置2G独立显卡配置23.8显示器，支持1920*1080分辨率 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED高清媒体播放机 |  |  |  |  |  |  | 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 任意方向遥控：采用无线433通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1 网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1，蓝牙（BT 4.2） 待机功耗：≤ 1 W 输入电压：12 VDC，2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 存储湿度：5%~90% 素材类型：支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | 台 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 媒体发布显示端软件 |  |  |  |  |  |  | 统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满用户媒体宣传、广告运营、媒体播放、数据展示发布等信息发布场景需求。 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 非屏蔽 六类缆 |  |  |  |  |  |  | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.多媒体会议设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 交互智能平板 |  |  |  |  | 86寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示；深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光、逆光的环境下，依然清晰呈现； 远距离超清晰采音：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC提升至90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择； 智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配IOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统； 显示尺寸：86英寸 背光源类型：DLED 像素间距：0.1645（H）× 0.4935（V）mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m²（Typ.） 色深度：10bit 对比度：5000:1 响应时间：6 ms 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7 * 16 H 表面雾度：25%Haze，3H 显示区域：1895.04mm ╳ 1065.96mm 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：安卓下20点，Windows下50点 触控响应速度：＜5ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 操作系统：Android 13 CPU：A76 x 4+A55 x 4，主频2.4GHz 内存：8GB 内置存储：64GB 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能，双WiFi 像素：拍照4800万，录像800万 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换，支持最佳视角，支持人脸美颜 视场角：对角：93.4°，水平：84.5°，垂直：54.1° 畸变：≤ 2% 摄像头分辨率：最大支持4K 规格：全指向8阵列排布 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟随 拾音距离：12 m 采样率：32 K 麦克风采样位：16 bit 内部喇叭：2.1声道，最大功率2X15W+25W，额定功率是2X12W+20W 蓝牙：BT/BLE 5.2 音视频输入接口：HDMI IN （2.0）× 2, LINE IN × 1 音视频输出接口：HDMI OUT （2.0） × 1, LINE OUT × 1 控制接口：RS-232 × 1 网络接口：LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP&Station，2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP 数据传输接口：USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 1, Type-C × 1 (Type-C接口支持 USB 2.0, DP 1.2投屏和快充功能;前置快充支持功率 65 W)，Touch USB × 1，支持NFC 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 功耗：满载 ＜ 500 W 待机功耗：0.5 W |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 红外智能笔 |  |  |  |  | USB接口即插即用 支持Windows/Android系统 超远通讯距离 支持数字激光 支持一键批注 支持快捷切换书写颜色、快捷擦除 USB Type-C充电 超低功耗，超长续航 无线接收器：USB HID 开关机方式：笔身传感器自动识别 笔尖压力感应级数：4096 充电方式：USB Type-C 供电方式：Li-on battery 120 mAh/3.7V 笔尖初始驱动压力：<10 g 无线有效距离：≤6 m（无遮挡） 平均使用时间：约两周 USB Type-C充电：5 V/110 mA 操作系统：Windows 7 SP1及以上、Android 7.0及以上 笔重：20±1 g 笔帽+无线接收器重：4 g 笔身塑胶件：PC+ABS 笔身金属键：铝 笔尖：POM 存储温度：-20~45 ℃ 工作温度：0~45 ℃ 电池循环寿命：500次，电池容量≥80% 按键操作寿命：300,000次 笔尖耐磨次数：100,000次，磨损≤1 mm 测试环境：粗糙度1.0磨砂玻璃；测试力度：500 g；往返行程：10 cm |  |  | 支 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 移动 支架 |  |  |  |  | 立式高端支架（55-86寸） 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 载荷承重：85 kg |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | OPS电脑模块(I5) |  |  |  |  | 会议平板OPS电脑 采用第12代 Intel® Core™ i5处理器 支持 H.265，支持4K60HZ 支持M.2系统盘快速启动，增强用户体验 支持4个 USB 3.0 端口，2个 USB 2.0 端口，1个Type-C端口，1个 HDMI端口，1个DP接口 单／双天线，802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 支持高速无线传输 Bluetooth4.2，蓝牙传输 CPU：Intel® Core i5 12450H 内存：8 GB 平台架构：Intel® Alder Lake H 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax 显卡：Intel® UHD Graphics 750 主频：2.0 GHz 硬盘：256G SSD 散热系统：单铜管 & 单风扇 蓝牙：Bluetooth 4.2 网络接口：RJ45 x1 音频输入接口：Audio in 音频输出接口：Audio out 存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 待机功耗：0.5 W 峰值功耗：95 W |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 投屏器 |  |  |  |  | 系统参数 内存 512 MB 内置存储 4 GB 网卡 内置千兆网卡，支持2.4G/5G 接口参数 电源接口 TYPE-C，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、笔记本对手机5V充电 电源参数 额定功率 5 V/900 mA 通用参数 工作温度 0-40 °C 备注说明 OTA升级：支持 分辨率：1080P/4K 帧率：30fps 传输延迟：≤200ms 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 加密：AES NFC：ISO / IEC 14443- A协议，13.56MHZ，106 Kbps 音频参数：48000Hz采样率，16位位深，ACC编码，双声道 视频参数：10 bit色深，H.264编码格式 工作湿度 10-95% |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 辅材及安装调试 |  |  |  |  |  | 含标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  |  |  | 批 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.数字时钟设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名 称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  | 天线 |  |  | 室外防水防腐天线，含50-5纯铜电缆馈线50米及GPS/北斗双模卫星接收蘑菇头、避雷器和不锈钢支架。GPS/BD卫星时标接收机提供卫星信号接收无线通道，采用高增益授时天线；天线馈线采用超低损耗线缆，无需信号中继设备。卫星天馈线在引入机房之前采取防雷保护措施。 |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | NTP时间服务器 |  |  | 国产工业级4核ARM处理器,2G DDR运行内存,32GB存储 支持TF启动引导 内置嵌入式Ubuntu操作系统 支持CDMA基站信号参考源输入,支持GPS卫星信号参考源输入 支持BDS卫星信号参考源输入,支持4G/5G基站信号参考源输入 可随时通过简单配置切换输入参考源方式及信号优先级。 支持7路10/100/1000M网络接口,支持NTPv1\v2\v3\v4、SNTP协议授时 支持1PPS脉冲信号输出 内置高精度OCXO恒温晶振模块，守时精度可达<1ms/72小时，支持短时无天线/信号正常工作 6.34E-13/1s,1.53E-12/10s,1.77E-12/100s,2.30E-12/1000s 设备默认可作为一级时间源 支持基于NTP协议的二级时间源配置 集成1.8寸液晶显示屏，可实时显示服务器运行状态。包括但不限于：年月日时分秒、信号接收状态等 7路10/100/1000M RJ45网络接口 1路USB2.0,支持自动固件升级及数据备份 配置两路路电源输入接口，互为备份，可输入220V交流电供电。 一路DB9 console接口，可接入管理控制 一路SMA接口，输出1pps脉冲信号 一路SMA接口，用于2G/4G/5G信号接入 一路SMA接口，用于GPS/BD信号接入 支持MD5协议加密，提升授时环境安全性 支持SNMP协议，可接入网关管理系统 支持syslog协议接入，可实现第三方日志数据转发 支持接入多种第三方认证平台，确保系统安全性 支持基于IP漂移机制的双机热备，确保7*24小时稳定服务，主备自动切换客户端无感知 支持集群部署实现负载均衡 可接入远程监控软件，实时监控服务器运行状态数据，设备信息，异常告警，日志查询等功能，客户端状态监控等，支持导出同步日志，系统日志等 系统内置防火墙，支持配置管理。 ≥15000次/秒 复杂网络时间同步精度<10ms，局域网典型值0.5-5ms 1PPS脉冲信号同步精度<30ns 数万台授时客户端支持能力 高精度北斗、GPS接收机，硬件同步精度<30ns >80000小时 支持Telnet、SSH等远程配置管理方式 支持console可视化配置管理方式 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 内含30米天线，如需加长费用另计 |
| 3 |  |  |  | 计算机监控 软件 |  |  | 可实时查看NTP服务器网络状态、授时类型、GPS/BD状态、CDMA状态、同步状态、守时模式、守时状态及UTC标准时间信息。 实时监控GPS/BD卫星信息，包括GPS可见卫星数量、 GPS卫星使用数量、北斗可见卫星数据、北斗卫星使用数量、纬度、纬度半球、经度、经度半球信息。 实时监控CDMA卫星信息，包括信号强度(RSSI)和信道误帧率(FER) 实时监控同步终端信息（PC机、路由器、交换机、防火墙、支持NTP协议校时的子钟等设备），包括终端IP、服务器IP、最近同步时间（该时间为服务器授时给终端的标准时间）、访问（同步）次数。 支持报表导出 可添加同步终端、修改设备名称、重置访问次数、自定义同步超时间隔。 可根据时间段及IP地址过滤数据。 提供删除同步终端功能。 实时记录终端同步日志，包括终端IP，服务器IP，同步结果，详细的同步日志信息。 可以根据时间段及IP地址过滤志内容。 支持报表导出 可设置历史数据保存天数。 根据设置的天数自动清空历史数据。 提供手动清空历史数据功能 实时监控NTP服务器工作日志 支持报表导出 当发现NTP服务器网络状态、授时类型、GPS状态及卫星信息、CDMA状态、同步状态、守时模式、守时状态出现异常时，自动发送邮件告警，邮件内容包括告警发生时间、告警内容以及排错方法。 支持自定义邮件告警设置 当发现NTP服务器网络状态、授时类型、GPS状态及卫星信息、CDMA状态、同步状态、守时模式、守时状态出现异常时，自动发出声音告警，并在界面上显示告警信息。 自定义服务器及告警刷新频率。 自定义网络连续丢包限制。 自定义卫星丢失时长。 自定义告警邮件发送频率。 数码子钟以及指针子钟集中管理，远程维护子钟IP地址，NTP服务器地址，子钟在线状态，实时查看子钟同步时间，支持根据实际需求对子钟进行分组 Windows（支持Windows7及以上版本，XP系统需要安装.NET Framework 4.5） |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 电脑自备 |
| 4 |  |  |  | 双面数字子钟 （5英寸时分） |  |  | 精美铝合金外框 亚克力面板 双面二联显示年、月、日、星期、时、分、秒 上联1.8寸数码管显示年、月、日、星期 下联3寸数码管显示时、分、秒 自动获取母钟信号同步，支持NTP/SNTP网络对时,RJ45接口。 可与计算机局域网共用网络、共用交换机。 网络同步精度≤10ms 自走时精度≤200ms/天 220V±20%外置适配器 12V±20%电源输入 支持POE供电 运行功耗≤15W -10℃～65℃ 支持管理软件自动发现子钟 支持管理软件远程配置子钟设备名称、IP地址、NTP服务器地址、串口连接信息等。 支持console连接配置，在无网络连接情况下也可对子钟进行配置管理 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 走廊 双面吊装 |
| 5 |  |  |  | 非屏蔽六类缆 |  |  | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； |  |  |  |  |  | 箱 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | JDG金属管 |  |  | JDG20 |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 辅材及安装调试 |  |  | 含耦合器、光纤跳线、弯头、托架、横担、标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24.视频监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 设备名称 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 400万红外 半球网络摄像机 |  | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.主码流可达到2688x1520@25fps 3.红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 4.信噪比不小于55dB。 5.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 6.不低于IP66防尘防水等级。 7.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 400万筒型 网络摄像机 |  | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸 3.最低照度彩色：0.0005 lx。 4.内置暖白光补光灯。1个内置麦克风，高清拾音 5.补光距离不小于60米。 6.动态范围不小于106dB。 7.信噪比不小于62dB。 8.需支持IP67防尘防水。 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 摄像机支架 |  | 筒机支架 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 400万半球网络摄像机 （带拾音器） |  | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.主码流可达到2688x1520@25fps 3.红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 4.信噪比不小于55dB。 5.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 6.不低于IP66防尘防水等级。 7.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 400万电梯 专用摄像机 |  | 1.主码流支持2560x1440@25fps。 2.最低照度彩色0.005lx。 3.内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。内置1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯。 4.可通过IE浏览器设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阀值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 5.当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 6.支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。 7.支持多边形人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 8.具有1个RJ45网络接口，1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。 9.支持IK08机械碰撞防护等级。 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 电梯专用 无线网桥 |  | 1. 2.4GHz 100米电梯网桥 2.可靠：无线抗干扰 故障可自愈 3.智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 4.成对包装 5.传输稳定不卡顿 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 综合监控 一体化 服务器 |  | CPU：配置≥1颗 核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：≥4个千兆电口 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 监控平台 管理软件 |  | 一、视频预览 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.支持图片下载能力； 四、视频上墙 1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 六、门禁管理 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 七、停车管理 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 48盘位网络 存储设备 |  | 1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源 2.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘； 4.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5.设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式； 6.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 7.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式； 8.应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 9.支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 6TB硬盘 |  | 1. 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.空气盘， CMR传统磁记录 3.传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4.MTBF可达2,000,000小时 5.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 55寸LCD拼接显示单元 |  | 规格参数 显示参数 显示尺寸 55 inch 屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 背光源类型 D-LED 像素间距 0.630 (H) mm × 0.630 (V) mm 物理拼缝 3.5 mm 边框宽度 2.3 mm（左/上），1.2 mm（右/下） 物理分辨率 1920 × 1080 亮度 500 cd/m² 可视角 178°(H)/178°(V) 色深度 8 bit, 16.7 M 对比度 1200 : 1 响应时间 8 ms 色域 70% NTSC 表面处理 Haze 25%, 3 H 接口参数 音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, AV × 1, USB × 1 音视频输出接口 无 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 2 电源参数 电源 200~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 180 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 运行环境 工作温度 0 °C~40 °C 工作湿度 10%～80% RH（无冷凝水） 存储温度 -20 °C~60 °C 存储湿度 10%～80% RH（无冷凝水） |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | HDMI 线缆 15米-4K |  | 长度：15米 类型：HDMI线缆 |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 55寸拼接屏支架 |  | 气动前维护壁挂支架 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 12路输出综合显示控制设备 |  | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 3.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 4.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 5.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 6.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 7.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 8.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 9.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 10.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 网络控 制键盘 |  | 支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 支持组、宏等批量操作 支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面 支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位 支持通过摇杆对云台进行方向控制 支持控制解码器回放上墙 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备 支持接入iSecure、KPS平台软件 键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备 支持批量添加/修改/删除摄像头点位 支持导入/导出配置文件 显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 最大解码分辨率：4路1080P 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 三、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非屏蔽六类缆 |  |  | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； |  |  |  | 箱 |  | 35 |  |  |
| 2 | JDG金属管 |  |  | JDG20 |  |  |  | 米 |  | 1700 |  |  |
| 3 | 辅材及安装调试 |  |  | 含标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 25.排队叫号机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 一、智慧门诊信息交互服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 智慧门诊 信息交互 服务器软件 |  |  | 设备管理、集中运维、数据交互、协同问诊等 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 硬件服务器 |  |  | 1.主板芯片组：Intel C600双路服务器芯片组 2.处理器类型：Intel® Xeon® E5 2680 8核2.1GHZ处理器*2颗 3.内存 容量：32G DDR3 REG ECC内存*1 4.硬盘：128G SSD硬盘*1 5.网络 接口：Intel 千兆网口 * 6口，万兆网口*2 6.电源 类型：额定600W服务器专用电源 7.机箱：2U 8盘位热插拔机箱 8.质保期限：三年保 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 数据接口软件 |  |  | 支持对接患者挂号明细信息、药房取药信息、医生排班信息、医生工号信息、科室信息等 1.数据接口软件 2.定制开发 3.支持Oracle、MySQL、SQL server多种数据库类型 4.支持自定义sql查询语句 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 二、门诊排队叫号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 门诊排队 管理软件 |  |  | 信息化已部署 |  | 套 |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  | 液晶一体机 （等候区叫号显示屏） |  |  | 1.液晶屏尺寸：55(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高比：16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于候诊宣教信息； 3.安装方式：支持横挂墙或吊装； 4.内嵌叫号系统软件，可显示窗口号、正在取药、等候取药信息等 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 6.分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 7 |  |  |  |
| 3 |  | 自助签到机 |  |  | 1.分诊签到屏 2.显示尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 × 1080 3.亮度：200-300cd/㎡ 4.支持电容触摸操作 5.支持X86操作系统 6.CPU核数I5 4代处理器 7.内存：4 GB，存储：128GB 8.支持热敏纸打印机 9.支持ASCII/GB18030 简体中文/多国字符集打印 10.打印速度≥75mm/秒 11.打印纸宽：57.5±0.5mm 12.支持自动切纸 13.支持二维码识别 14.支持社保卡读取 15.支持身份证读取；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s； 16.支持就诊卡读取：支持1/2/3全轨道数据读取，支持正反刷操作模式； 17.待机功耗≤5W 18.输入电压 100~240VAC, 50/60 Hz 19.功耗≤65W 20.工作温度 0~40 ℃ 21.工作湿度 10%~80% 22.存储温度 -20~60 ℃ 23.存储湿度 5%~90% 24.支持立式安装 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 诊室门口屏 |  |  | 1.液晶屏尺寸：21.5(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高比：16:9(宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌二级分诊系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码； 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 24 |  |  |  |
| 5 |  | 无源主喇叭 |  |  | 功率：3W/6W |  | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 功放 |  |  | 80W |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 三、医技排队叫号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医技排队 管理软件 |  |  | 信息化已部署 |  | 套 |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  | 液晶一体机 （等候区叫号显示屏） |  |  | 1.液晶屏尺寸：55(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高 比：16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于候诊宣教信息； 3.安装方式：支持横挂墙或吊装； 4.内嵌叫号系统软件，可显示窗口号、正在取药、等候取药信息等 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 自助签到机 |  |  | 1.分诊签到屏 2.显示尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 × 1080 3.亮度：200-300cd/㎡ 4.支持电容触摸操作 5.支持X86操作系统 6.CPU核数I5 4代处理器 7.内存：4 GB，存储：128GB 8.支持热敏纸打印机 9.支持ASCII/GB18030 简体中文/多国字符集打印 10.打印速度≥75mm/秒 11.打印纸宽：57.5±0.5mm 12.支持自动切纸 13.支持二维码识别 14.支持社保卡读取 15.支持身份证读取；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s； 16.支持就诊卡读取：支持1/2/3全轨道数据读取，支持正反刷操作模式； 17.待机功耗 ≤ 5W 18.输入电压 100~240VAC, 50/60 Hz 19.功耗 ≤65W 20.工作温度 0~40 ℃ 21.工作湿度 10%~80% 22.存储温度 -20~60 ℃ 23.存储湿度 5%~90% 24.支持立式安装 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 诊室门口屏 |  |  | 1.液晶屏尺寸：21.5(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高 比：16:9(宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌二级分诊系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码； 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 6.分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
| 5 |  | 音频分配器 |  |  | 1进4出音频分配器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 无源副喇叭 |  |  | 功率：3W/6W |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 7 |  | 功放 |  |  | 80W |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 四、抽血排队叫号模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 抽血排队 管理软件 |  |  | 信息化已部署 |  | 套 |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  | 液晶一体机 （窗口显示屏） |  |  | 1.液晶屏尺寸：50(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高比：16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于收费宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌宣教系统软件，可设置主副屏分别显示； 5.分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | IP网络叫号器 |  |  | 1.显示尺寸≥8英寸，分辨率≥1024*600 2.支持安卓操作系统，内存≥1G，存储≥16G 3.喇叭数≥2个，功率≥2W 4.支持电容触摸操作 5.待机功耗 ≤5W 6.功耗 ≤30W 7.工作温度 0-45℃ 8.工作湿度 10-80%RH 9.存储湿度 10-80%RH 10.存储温度 -20-60℃ |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  | 自助签到机 |  |  | 1.分诊签到屏 2.显示尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 × 1080 3.亮度：200-300cd/㎡ 4.支持电容触摸操作 5.支持X86操作系统 6.CPU核数I5 4代处理器 7.内存：4GB，存储：128GB 8.支持热敏纸打印机 9.支持ASCII/GB18030 简体中文/多国字符集打印 10.打印速度≥75mm/秒 11.打印纸宽：57.5±0.5mm 12.支持自动切纸 13.支持二维码识别 14.支持社保卡读取 15.支持身份证读取；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s； 16.支持就诊卡读取：支持1/2/3全轨道数据读取，支持正反刷操作模式； 17.待机功耗 ≤ 5W 18.输入电压 100~240VAC, 50/60 Hz 19.功耗 ≤65W 20.工作温度 0~40 ℃ 21.工作湿度 10%~80% 22.存储温度 -20~60 ℃ 23.存储湿度 5%~90% 24.支持立式安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 液晶一体机 （等候区叫号显示屏） |  |  | 1.液晶屏尺寸：55(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高 比：16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于候诊宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌叫号系统软件，可显示窗口号、正在取药、等候取药信息等 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 6.分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 窗口对讲机 （含静音） |  |  | 1.窗口对讲 2.支持Linux操作系统 3.支持内机与外机之间全双工对讲 4.支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播 5.支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱 6.支持扬声器和拾音器，支持防破音技术 7.支持内机和外机音频输入和输出 8.内机支持桌面安装；外机支持壁挂安装 9.工作温度：-10℃-＋55℃ 10.工作湿度：10％-90％ |  | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 无源副喇叭 |  |  | 功率：3W/6W |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 功放 |  |  | 80W |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 五、取药排队叫号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 取药排队 管理软件 |  |  | 信息化已部署 |  | 套 |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  | 液晶一体机 （等候区叫号显示屏） |  |  | 1.液晶屏尺寸：55(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高 比：16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于候诊宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌叫号系统软件，可显示窗口号、正在取药、等候取药信息等 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 6.分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 6 |  |  |  |
| 3 |  | 自助签到机 |  |  | 1.分诊签到屏 2.显示尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920 × 1080 3.亮度：200-300cd/㎡ 4.支持电容触摸操作 5.支持X86操作系统 6.CPU核数I5 4代处理器 7.内存：4GB，存储：128GB 8.支持热敏纸打印机 9.支持ASCII/GB18030 简体中文/多国字符集打印 10.打印速度≥75mm/秒 11.打印纸宽：57.5±0.5mm 12.支持自动切纸 13.支持二维码识别 14.支持社保卡读取 15.支持身份证读取；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s； 16.支持就诊卡读取：支持1/2/3全轨道数据读取，支持正反刷操作模式； 17.待机功耗 ≤ 5W 18.输入电压 100~240VAC, 50/60 Hz 19.功耗 ≤65W 20.工作温度 0~40 ℃ 21.工作湿度 10%~80% 22.存储温度 -20~60 ℃ 23.存储湿度 5%~90% 24.支持立式安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 无源副喇叭 |  |  | 功率：3W/6W |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 功放 |  |  | 80W |  | 个 |  | 1 |  |  |  |

| 六、体检排队叫号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 体检排队 管理软件 |  | 1.智慧分诊平台系统采用纯B/S架构，满足信创要求，支持统信、麒麟等国产操作系统；支持达梦、mysql等多种形式数据库；由分诊服务端、医生工作站、报道终端、显示和语音终端以及信息发布终端组成；能够以高质量的编码方式和高效、高并发的数据处理能力将服务器数据通过网络传输到前端显示设备。 2.系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目、当前插播的消息、节目信息、播放端更新信息等。异常情况则报警提示，管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全； 3.系统支持医院宣教信息（如：视频、图片、文本、PDF、PPT等）通过网络传输到前端显示设备。 4、系统功能包括分诊区管理、设备管理、基础资料管理、系统管理、分诊台管理、医生工作台管理、医技工作台管理、药房工作台管理、模板制作、设备在线状态监控等功能模块。 5.分诊台管理：支持对分诊台、诊室、队列的新增、修改、删除操作以及设置账号密码。 6.系统支持统一登陆界面，可根据账户自动区分管理员、护士、医生。 7.设备管理：支持设备添加、修改、删除，信息发布的模板编辑、模板播放、定时播放，支持快速查找设备、批量设置定时开关机、批量重启等功能。 8.基础资料管理：支持科室、医生等基本信息管理；支持信息发布模板、排队策略的添加、修改、删除等功能，支持设置复诊、过号规则。 9.系统管理：支持无缝对接HIS、LIS、PACS；支持用户、角色、岗位、部门的添加、修改、删除操作，支持一键报道功能。 10.护士站管理：支持患者人工分诊、报道、转移、锁定、优先功能。 11.医生工作台：支持呼叫、门诊屏显示呼叫、医生基本信息、结诊、重呼、锁定、过号功能。 12.医技工作台：支持呼叫、门诊屏显示、过号、重呼功能。 13.药房工作台：支持呼叫、门诊屏显示功能。 14.可远程发送操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启等操作。 15.系统支持多种设备接入，支持广告机、播放终端盒、LED全彩、LED单/双基色屏并入系统管理。 16.数据驾驶舱：支持全院数据统计，可显示各科等待人数、已就诊人数以及病人等待时长。 17.支持不同场景队列信息展示页面编辑功能，如：等候大厅、二级候诊厅、诊室、药房、医技等场景。 分诊台模块 安装在护士分诊台电脑，用于人工报道、人工复诊、队列转移等功能。 1.支持网页模式、精简模式、悬浮模式、老年关爱模式显示； 2.支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程以及药房取药流程的配置和管理； 3.支持全自动、人工、混合等多种报道模式； 4.优先处理：部分特殊病人，如残疾人、急诊病人等需要特殊照顾的，通过操作诊区管理软件就可以便捷地对其就诊顺序予以优先处理； 5.支持诊区广播播报功能； 6.当病人咨询排队情况时，支持通过编号、患者姓名、挂号序号模糊查询检索患者信息 ； |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 叫号对讲 软件 |  | 医生工作站虚拟叫号端 模块 安装在医生办公室电脑。 包含叫号、重呼、结诊、过号、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能； 支持网页模式、精简模式、悬浮模式显示 |  | 套 |  | 7 |  |  |
| 3 |  | 诊室门口屏 |  | 1.液晶屏尺寸：21.5(英寸) ，分辨率： 1920*1080，宽高比： 16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于诊室门口作为二级分诊排队显示或者宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌二级分诊系统软件，可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码； 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 6.分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 7 |  |  |
| 4 |  | IP网络叫 号器 |  | 1.显示尺寸≥8英寸，分辨率≥1024*600 2.支持安卓操作系统，内存≥1G，存储≥16G 3.喇叭数≥2个，功率≥2W 4.支持电容触摸操作 5.待机功耗 ≤5W 6.功耗 ≤30W 7.工作温度 0-45℃ 8.工作湿度 10-80%RH 9.存储湿度 10-80%RH 10.存储温度 -20-60℃ |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 5 |  | 抽血窗口 显示屏 |  | 1.液晶屏尺寸：43(英寸) ，分辨率：1920*1080，宽高比： 16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于收费宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌宣教系统软件，可设置主副屏分别显示； 分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 6 |  | 自助签到机 |  | 1.分诊签到屏 2.显示尺寸：21.5英寸，分辨率：1920 × 1080 3.亮度：200-300cd/㎡ 4.支持电容触摸操作 5.支持X86操作系统 6.CPU核数I5 4代处理器 7.内存： 4 GB，存储：128GB 8.支持热敏纸打印机 9.支持ASCII/GB18030 简体中文/多国字符集打印 10.打印速度≥75mm/秒 11.打印纸宽：57.5±0.5mm 12.支持自动切纸 13.支持二维码识别 14.支持社保卡读取 15.支持身份证读取；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s； 16.支持就诊卡读取：支持1/2/3全轨道数据读取，支持正反刷操作模式； 17.待机功耗 ≤ 5W 18.输入电压 100~240VAC, 50/60 Hz 19.功耗 ≤65W 20.工作温度 0~40 ℃ 21.工作湿度 10%~80% 22.存储温度 -20~60 ℃ 23.存储湿度 5%~90% 24.支持立式安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 液晶一体机 （叫号显示屏） |  | 1.液晶屏尺寸：55(英寸) ，分辨率： 1920*1080，宽 高比： 16:9 (宽:高)，五金外壳，储存 16G，运行内存 1G，接口 USB*2 网口*1 TF卡槽*1 HDMI*1，A40四核A7内置 2.用于候诊宣教信息； 3.安装方式：支持横、竖挂墙或吊装； 4.内嵌叫号系统软件，可显示窗口号、正在取药、等候取药信息等 5.内嵌宣教系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示； 分诊系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 无源副喇叭 |  | 功率：3W/6W |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 9 |  | 功放 |  | 80W |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 七、辅材线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 两芯音频线 |  | RVV2X1.0,用于连接功放及喇叭 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 2 |  | 非屏蔽六类缆 |  | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； |  | 箱 |  | 8 |  |  |
| 3 |  | 电源线 |  | RVV3x0.75 |  | 米 |  | 1500 |  |  |
| 4 |  | JDG管 |  | 20 |  | 米 |  | 1500 |  |  |
| 5 |  | 辅材及 安装调试 |  | 含标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 26.自助挂号机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 | 银医自助 综合管理系统 |  | 包括银医自助系统管理及终端运维监控系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 触摸显 示屏 |  | 触摸屏类型：投射式电容屏 屏尺寸：43英寸(16:9) 分辨率：1920(H)×1080(V) 对比度1200:1(Typ.)(透射) 可视角度(L/R/U/D)89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) 有效触摸区域：940.896(H)×529.254(V)mm 触摸屏接口：USB2.0 触摸点数：10点 触摸响应时间：≤5ms 扫描速率：100Hz 触摸屏寿命：≥5000万次 触摸方式：手指或电容触摸笔 保护功能：防水、防尘、防暴、防刮擦，定位准确无偏移 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 3 | 主控 |  | 主板：工业级主板，Inteli5-75003.4GHz主频3.4GHz 内存：8G内存； 存储：256G SSD 显示接口：支持1*VGA,1*HDMI; SATA接口：1*SATA 3.0,1*SATA 2.0,1*MSATA; /0口：14*USB,10*COM,1*PS/2; 总功率：40W 保护功能：过压、过功率、短路时，保护功能电路动作，电源自锁 整机有效率：在220V/50Hz输入条件下，电源输出100%负载时，整机效率≥70% |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 4 | 凭条打 印机 |  | 打印方式：行式热敏 打印密度： 8点/mm 打印方向：进纸方向 打印速度：250mm/s(Max) 纸宽：79.5±0.5mm 有效打印宽度：72mm 纸处理方式：自动切纸 行宽：3.75mm 纸仓宽度：80mm(Max) 防堵功能： 支持 蜂鸣器：支持 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
| 5 | 社保卡读卡器 |  | 接触式：符合IS07816接触式CPU卡，支持全国二代社保卡，非接触式：符合IS014443非接触式CPU卡和S50/S70卡，可适配麒麟、统信UOS、红旗等主流国产系统，可兼容适配飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯海光等主流国产处理器； 内嵌3个PSAM小卡座 USB2.0通讯，无需驱动、即插即用、使用方便快捷 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 6 | 加密金属键盘 |  | 键盘材质：不锈钢304 按键：10个数字按键，6个功能按键 算法支持： SM2/SM3/SM4国密算法功能；PIN加密、MAC运算、数据加密/解密、远程 密钥管理 符合标准： IS013491、IS09564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、ANSI X9.42、 ANS X9.19、 ANS X9.24、 ANS X9.52 按键寿命：≥2,000,000 接口类型： RS232接口 安全特性：表面防尘、防暴、防钻(入侵)、防监听等 具备《银联卡受理终端产品安全认证证书》与国家密码管理局颁发的《商用密码产品型 号证书》 自毁功能：具备拆封自毁功能，非法拆封将立即清除内部存储的所有敏感数据 密钥体系：支持密文传输工作密钥的多级密钥体系 |  | 只 |  | 8 |  |  |  |
| 7 | 二维码扫描器 |  | 符合国家居民电子健康卡管理平台要求 图像传感器：640×480 CMOS 照明： 白光LED 识读码制：支持全系一维二维条码 MSI_x005f Plessey 识读精度：1D ≥5mil(1D) 符号反差：≥30% 条码灵敏度： 倾斜±50°,偏转±50°,旋转360° 视场角度：水平70°,垂直55° 移动适应性： 2m/s 通讯接口：USB,TTL-232,RS-232(选配) 提示方式：蜂鸣器 平均无故障时间：≥30000h |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 8 | 身份证阅读器 |  | 射频技术：符合IS014443 Type B标准 保密模块：居民身份证验证安全控制模块(身份证核查系统专业模块),公安部指定标 准厂家，通过中国公共安全产品认证 读卡距离：0～5cm 读卡时间：1S 工作频率：13.56MHz USB口：符合USB2.03.0标准 串口：RS232波特率9600—-115200bps 应用平台：WIN98/2000/XP/NT//7/8;LINUX操作系统；UNIX操作系统；Android安卓系统 开发工具：API支持VC/DELPHI/VB/PB等， API支持JAVA及网页调用； 适用标准：《GA450台式居民身份证阅读器通用技术要求》《GA467居民身份证验证安 全控制模块接口技术规范》 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 9 | 医保窗口业务 服务终端 |  | 操作系统：Android 8.1 CPU主频：晓龙8核处理器 内存：4GB 存储：64GB 触显一体屏：主屏10WGA,1280*800 摄像头：3D结构光人脸识别摄像头 无线数据 WCDMA(Band1/Band8) FDD-LTE(Band1/Band3/Band5/Band8) TD-LTE(Band34/Band 38/Band 39/Band40/Band41) 蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0/4.0LE/4.2BLE Wi-Fi:2AGHz&5GH,支持IE802.11a/b/g//ac 接口：232串口*1,RJ45LAN*1 DC电源口*1;USB Type-A'2 电源适配器：12V2A |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 10 | 黑白激光打印机 |  | 黑白激光打印机 双面打印：自动(标配) 打印速度：黑白(A4,正常模式):高达40页/分钟 首页打印输出时长：黑白(A4,就绪模式):仅6.5秒 打印技术：激光打印 打印分辨率：黑白(最佳模式):高达1,200x1,200dpi;黑白(正常模式):600x600dpi 打印分辨率技术：标配(600x600x2 dpi),高分辨率(1,200x600x2dpi) 碳粉盒数量：2(黑色) 连接(标配):高速USB2.0端口、内置10/100/1000Base-TX快速以太网端口 无线功能：无 网络功能：内置100/1000Base TX以太网端口 内存标配：256MB;最大：512MB 处理器速度：600MHz 打印负荷(每月):高达100,000页； 进纸盒：50页多用途纸盒1、250页进纸盒2、1个可选550页扩展纸盒、自动双面打印 纸盒纸张量检测纸张满、纸张少、纸张空介 |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
| 11 | 微信刷脸摄像头 |  | 工作距离： 0.28~1m 深度图像分辨率：640×400 视角FOV： H66°×V44° 彩色图像分辨率：1920×1080 视角FOV ： H84.5°×V53.8° |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 12 | 支付宝刷脸摄像头 |  | 深度范围 30cm~100cm 深度图分辨率 480*640@30fps 彩色图分辨率 960*1280 @30fps 深度 FOV H54°±2° V68°±3° 彩色 FOV H54°±2° V68°±3° |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 13 | 灯控板 |  | 可控制双色指示灯条，区分正常、异常状态；可支持接入8路led灯 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 14 | 电源模块 |  | 输入电压：AC220V+10%～-15%频率：50Hz±4%10A max 输出电压：220V,6路，标准5孔接口插排 输出电压①:24V 6.5A,4路，接插件类型：A4201-3P 输出电压②:12V,12.5A,7路，接插件类型：A4201-2P 直流输出过载保护120%～180%荡机 直流输出短路保护消除后自动恢复 直流输出过压保护120%～150%(注：不能外灌电压) 有漏电保护断路器，30mA脱扣 |  | 套 |  | 8 |  |  |  |
| 15 | 机箱 |  | 大堂式机柜 整机采用优质钢材，厚度2.0mm,机身表面防锈、防腐、耐磨、防霉、抗菌 打印模块采用拖拉式道轨前维护、防卡纸设计 机柜防尘、防热设置，电源安全等级高 底部配有移动滑轮 |  | 只 |  | 8 |  |  |  |

| 27.X射线智能安检设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 技术描述 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | X射线智能安全检查系统 |  | 5030单视角单能安检机 · 低辐射剂量 辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求 · 安检联网 支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理 · 数据存储 支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用 · 包包关联 标配通道内相机，可实现包裹X光图与可见光图关联匹配 · 智能识别技术 自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和X射线成像软件深度融合，识别效果更优 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 安检门 |  | 金属检测：可检测到1个硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； 可显示通过人数、金属报警人数； 开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 多区位报警：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属位置。 通过按键进行设置，操作方便； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 手持探 测器 |  | 操作简单、方便，说明书有中英文版本 灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品 探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮 突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置 具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度 |  |  |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 28.五方通话设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 | 信号线 |  |  |  | RVVP6*0.75 |  |  |  | 米 |  |  |  | 450 |  |
| 2 | JDG金属管 |  |  |  | JDG20 |  |  |  | 米 |  |  |  | 100 |  |
| 3 | 辅材及安装 调试 |  |  |  | 含标签、扎带、焊锡丝(膏)、胶布、软管、过线盒、锁母、防蜡管、膨胀塞、螺丝、钢钉、三通、U型卡、锁母、胶水、直接、膨胀管、穿线钢丝等 |  |  |  | 批 |  |  |  | 1 |  |
| 29.人工智能设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、肺结节CT影像辅助检测软件1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 功能/性能 |  |  |  | 具体要求 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 良恶性预测 |  |  |  | 提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 良恶性预测准确率 |  |  |  | 肺结节良恶性预测准确率不低于90%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 良恶性预测AUC曲线性能 |  |  |  | 肺结节良恶性预测AUC曲线下面积不低于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | C-Lung-RADS模型风险预测灵敏度 |  |  |  | 肺结节C-Lung-RADS模型风险预测灵敏度不低于85%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | C-Lung-RADS模型风险预测AUC曲线性能 |  |  |  | 肺结节C-Lung-RADS模型风险预测AUC曲线下面积不低于90%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 腺癌风险评估 |  |  |  | 提供显示列表中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯 (VPI) 风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级预测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 轮廓编辑 |  |  |  | 支持对结节进行轮廓编辑，并基于编辑结果更新结节信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 肺转移结节预测 |  |  |  | 系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 局部VR图像归档 |  |  |  | 支持将局部VR图像添加至归档序列，方便医生将目标图像归档至PACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 全胸报告 |  |  |  | 提供全胸报告，支持用户个性化配置，可复制、修改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 局部VR图像打印 |  |  |  | 支持选取局部VR图像至打印序列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 肺结节管理模块 |  |  |  | 提供数据管理及随访管理功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 随访管理模块 |  |  |  | 系统根据国际标准指南提供默认的随访时间建议，支持给每个病例添加随访管理计划，并且可以在随访管理模块对有随访计划的病例进行筛选、查询以进行随访状态的追踪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 数据管理模块 |  |  |  | 汇总展示肺结节算法计算成功的所有病例，支持通过结节大小、随访状态等至少12种条件对数据进行筛选、添加至随访操作，并提供csv导出功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 肺结节检出性能 |  |  |  | 肺结节在3mm-5mm尺寸范围内的检出敏感性≥90%，肺结节在大于5mm尺寸范围内的检出敏感性≥95% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、骨折CT影像辅助检测软件1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能/性能 |  |  |  | 具体要求 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 病人层面检出率 |  |  |  | 经临床验证，病人层面骨折检测敏感度提高26%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 肋骨层面检出率 |  |  |  | 经临床验证，肋骨层面骨折检测敏感度提高22%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 病灶层面检出率 |  |  |  | 经临床验证，病灶层面骨折检测敏感度提高23%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 多发骨折高危提醒 |  |  |  | 列表区若某根肋骨出现多处骨折，则出现高危提醒标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | MPR最佳视角 |  |  |  | 可自动跳转到骨折的MPR最佳视角，以方便医生确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3、冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件1套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能/性能 | 具体要求 | 备注 |
| 1 | 右位心重建 | 支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果。 |  |
| 2 | MPR斜切旋转模式 | MPR斜切支持两种旋转模式，分别为自由旋转模式和正交旋转模式，且支持模式间切换。 |  |
| 3 | 自动分割斑块 | 自动分割斑块，并显示去除斑块后的管腔轮廓。 |  |
| 4 | 斑块成分分析 | 提供斑块成分分析，包括平均CT值、体积和体积占比。 |  |
| 5 | 低衰减成分分析 | 对于斑块中的低衰减成分给予分析。 |  |
| 6 | 跨期相结果列表 | 提供跨期相结果列表，支持在当前期相查看与其他期相的对比差异结果，差异结果包括狭窄分级不同，有无心肌桥以及有无支架。 |  |
| 7 | 搭桥血管生长功能 | 支持在横断位上通过打点或涂抹的方式对搭桥血管欠分割的地方进行生长 |  |
| 8 | 搭桥血管删除功能 | 支持在CPR图上，使用cut bar 从上往下删除搭桥血管段。 |  |
| 9 | VR裁剪主动脉 | 可在VR图上任意裁剪主动脉。 |  |
| 10 | VR裁剪冠脉 | 可在VR图上任意裁剪冠脉。 |  |
| 11 | VR裁剪心肌和血管 | 可在VR图上任意裁剪心肌和血管。 |  |
| 12 | 病人层面冠脉狭窄检测性能 | 冠脉狭窄检测算法敏感度在病人层面高于93% |  |
| 13 | 起源异常、支架、搭桥数据自动重建性能 | 针对起源异常数据，自动重建的成功率大于95%、针对包含支架的数据，自动重建的成功率大于98%，针对搭桥数据，自动重建的成功率大于76%。 |  |

| 30.绩效管理服务器（含软件系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 子模块 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 绩效方案 硬件 |  | 服务器 处理器1颗*4214 12核24线程主频2.2G/ 2×16G 480G SATA SSD/ 2*2T SATA/ SR430/ 2*1GE/ 900W双电 导轨 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 绩效配套 软件系统 |  | 医院绩效管理核算系统 （1）提供权限管理功能，可对绩效管理系统的用户分配不同的操作权限。 （2）可配置绩效核算方法、科室级别长度定义、医生工作量匹配定义等。 （3）支持对不同级别的用户增加、修改和删除，如：主程序用户、采集平台用户、查询平台用户等。 （4）支持对医院的核算单元进行个性化配置，并可设置外部数据库的关联定义，支持多对一的外部关联设置。 （5）支持核算到医疗组，可以设置医疗组医师的起始日期 和截止日期。 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 医院绩效管理分配查询平台 （1）包括医生的诊断工作量绩效、执行工作量绩效、护理工作量绩效、医技工作量绩效、工作量归科管理、耗材领用处理、成本扣除核算处理等。并支持自定义配置核算步骤，可以根据医院管理要求，配置其他的核算内容，形成自动化的核算分配。 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 绩效咨询 服务内容 |  | 临床医生绩效考核分配评价方案 (1)以公益性为导向、以 RBRVS 和 DRGs 评价和DIP分值付费为基础、以质量和成本控制为支撑原则设计 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 临床护理绩效考核分配评价方案 （1）以护理岗位分级为基础、以护理强度和风险为评价标准、以护理质量和成本控制为依据 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 医技、药剂科室绩效考核分配评价方案 （1）依据 RBRVS 把全院医疗收费项目价格转换为绩效点数，作为衡量医技人员的工作量的基准 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 职能科室绩效考核分配评价方案 （1）建立一套符合公立医院行业特性的行政后勤绩效分配和考核体系方案 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 科室直接成本管控方案 （1）所有核算单元以直接成本作为管理口径，绩效方案设计要把直接成本全部纳入绩效工资核算管理，同时把医院现有的物资系统区分为可收费和不可收费两部分卫生材料，在此基础上再区分为高值耗材与低值耗材两部分材料进行成本管控，达到精细化成本管理的目的 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 关键指标考核指导方案 （1）对各核算单元嵌入的学科建设激励模块、关键考核指标提供指导意见。 根据医院各科室的实际病种结构，与省级或对标国内同级医院各科优势病种比较，规范确定医院希望开展的各科前 3-5 种病种和医院扶植病种，给予额外激励。病种调整需建立规范流程及相应制度，并设置调整期限。 可以为全院各类别科室设计基于 KPI 的关键业绩指标绩效考核方案，要求考核项符合“SMART”原则，考核负责人、考核周期、数据提供、考核标准、得分方法清晰准确。 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 科室二次分配指导意见方案 （1）提供二次分配指导意见方案。指导各核算单元在基于本方案指导意见的基础上，综合考虑工作量、工作质量、贡献程度、岗位、风险、职称等因素制定符合本核算单元实际情况的二次分配方案，避免平均分配。各科室可通过软件系统把二次分配方案上传至绩效办，审核后发放。 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据接口 （1）开放数据：第三方通过视图的方式做接口，采集时间不受限制，可以任意 时间的抓取需要的数据。 （2）获取数据：第三方平台提供接口相关视图，并提供服务器 IP 地址、用户名、 密码。没有实现信息化的数据，通过电子数据导入或手工输入的方式获取。 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 31.标识导引牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  | 材 质 | 尺寸 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 一、楼宇发光标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 南大门门楼上：（正门） |  | 中文发光字（个） | 1.5米x1.3米 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 临川区第二人民医院（带LOGO） |  | 钢结构骨架（套） | 1.5米x1.3米 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 配 件 |  | - 电缆线2方线管：200米 - 电缆线4平方200米 - 电缆线6平方100米 - 时控器：2个 5、稳压器：2个 - 6、调压器10套 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 感染楼 （东侧楼顶） |  | 中文发光字（个） | 1.5米x1.3米 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 临川区二医院 |  | 钢结构骨架（套） | 1.5米x1.3米 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 配 件 |  | - 电缆线2方线管：200米 - 电缆线4平方200米 - 电缆线6平方100米 4、时控器：2个 5、稳压器：2个 - 6、调压器6套 |  |  | 1 |  |  |  |

| 3 | 感染楼 （南侧门头） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感染楼 | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 配 件 | 1、电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 3、电缆线6平方100米 4、时控器：2个 5、稳压器：1个 6、调压器3套 |  | 1 |  |
| 4 | 门诊楼 （南侧门头） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 2 |  |
|  | 门诊 Outpatyent depaytment | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 2 |  |
|  |  | 英文发光字（个） | 0.4米 | 20 |  |
|  |  | 钢结构骨架 （套） | 0.4米x0.4米 | 20 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：3个 - 5、稳压器：4个 - 6、调压器22套 |  | 1 |  |
| 5 | 门诊楼 （南侧楼顶） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 门诊楼 | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：1个 - 6、调压器3套 |  | 1 |  |
| 6 | 门诊楼 （西侧门头） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 2 |  |
|  | 急诊 Emeygency | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 2 |  |
|  |  | 英文发光字（个） | 0.4米 | 9 |  |
|  |  | 钢结构骨架 （套） | 0.4米x0.4米 | 9 |  |
|  | 配 件 | 1、电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 3、电缆源线6平方100米 4、时控器：2个 5、稳压器：2个 6、调压器11套 |  | 1 |  |
| 7 | 医技楼 （西侧门头） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 医技楼 | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：1个 - 6、调压器3套 |  | 1 |  |
| 8 | 住院楼 （北侧门头） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 住院部 | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：1个 - 6、调压器3套 |  | 1 |  |
| 9 | 住院楼 （北侧楼顶） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 住院楼 | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：1个 - 6、调压器3套 |  | 1 |  |
| 10 | 扩建楼 （南侧门头） | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 综合楼 | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 3 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：1个 - 6、调压器3套 |  | 1 |  |
| 11 | 门诊、住院楼 （西侧楼顶） | 中文发光字（个） | 1.5米x1.3米 | 19 |  |
|  | 临川区第二人民医院省人民医院医联体医院 | 钢结构骨架（套） | 1.5米x1.3米 | 19 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、电缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：4个 - 6、调压器19套 |  | 1 |  |

|  | 抚州市拥军优抚医院 | 中文发光字（个） | 1.2米x1.2米 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢结构骨架（套） | 1.2米x1.2米 | 9 |  |
|  | 配 件 | - 电缆线2方线管：200米 2、电缆线4平方200米 - 3、缆线6平方100米 - 4、时控器：2个 - 5、稳压器：2个 - 6、调压器9套 |  | 1 |  |
| 二、室外标识 |  |  |  |  |  |
| 12 | 临川区第二人民医院 | 双面镀锌板烤漆（带发光） | 6.0米x1.2米 | 2 |  |
| 13 | 停车场出入口 | 双面镀锌板烤漆（不发光） | 2.5米x0.54米 | 2 |  |
| 14 | 门诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、发热门诊、肠道门诊、综合楼、 地下停车场等 | 双面镀锌板烤漆（不发光） | 2.5米x0.54米 | 6 |  |
| 15 | 院区总平面图 | 单面镀锌板烤漆（框内带发光） | 2.45米x1.46米 | 2 |  |
|  |  | 双面镀锌板烤漆（框内带发光） | 2.45米x0.51米 | 2 |  |
| 16 | 院内文化堡垒 | 镀锌板喷漆 | 5.0米x2.45米 | 2 |  |
| 三、户外多联宣传栏 |  |  |  |  |  |
| 17 | 党建文化宣传栏 | 镀锌板烤漆、液压杆开启（五联） | 15米 | 1 |  |
| 18 | 医院业务宣传栏 | 镀锌板烤漆、液压杆开启（五联） | 15米 | 1 |  |
| 19 | 室外围墙铁杆宣传栏 | 铝合金（户外） | 2.4米x1.2米 | 7 |  |
| 四、楼层索引、指示牌、标识 |  |  |  |  |  |
| 20 | 大厅楼层索引 | 铝合金 | 2.0米x1.4米 | 5 |  |
| 21 | 电梯厅楼层索引 | 铝合金单面（不发光） | 1.5米x0.5米 | 7 |  |
| 22 | 悬吊式分流指引牌 | 铝合金（带发光） | 2.1米x0.35米 | 21 |  |
| 23 | 楼层牌 | 铝合金（不发光） | 0.35米x0.26米 | 61 |  |
| 24 | 区域标识 | 铝合金（带发光） | 2.08米x0.4米 | 15 |  |
| 25 | 诊室门牌 | 铝合金（不发光） | 0.3米x0.15米 | 502 |  |
| 26 | 卫生间标识 | 铝合金（不发光） | 0.3米x0.18米 | 43 |  |
| 五、科室制度、标识牌 |  |  |  |  |  |
| 27 | 科室医护简介 | 铝合金（不发光） | 2.0米x0.9米 | 8 |  |
| 28 | 科室挂壁式宣传栏 | 铝合金（不发光） | 2.4米x1.2米 | 16 |  |
| 29 | 科室制度牌 | 铝合金边框、PVC板UV | 0.6米x0.9米 | 200 |  |
| 30 | 科室走廊文化墙 | PVC板加亚克力面板UV | 5.0米x1.5米 | 30 |  |
| 31 | 病房门牌 | 铝合金（名字抽插条） | 0.52米x0.3米 | 117 |  |
| 32 | 楼层疏散图 | 亚克力UV | 0.5米x0.32米 | 44 |  |
| 33 | 功能房门牌 | 亚克力UV | 0.3米x0.2米 | 75 |  |
| 34 | 立体字 | 不锈钢字 | 0.3米x0.3米 | 28 |  |
| 35 | 警示类标识牌 | 亚克力UV | 0.42米x0.24米 | 196 |  |
| 36 | 医疗废物分类标贴 | 可移动车贴 | 0.3米x0.5米 | 72 |  |
| 37 | 地贴规划 | 加厚耐磨防滑斜纹地贴 | 1.5米x1.5米 | 120 |  |
| 38 | 发热门诊、肠道 门诊入口标识 | 亚克力UV | 1.8米x0.6米 | 2 |  |
|  | 小计5 |  |  |  |  |
| 六、安装机械设备 |  |  |  |  |  |
| 39 | 安装施工 | 安装期间机械（吊车）、人工工资、辅件等 |  | 1 |  |
| 40 | 电源施工 | 含挖地埋线、人工工资、水泥、租升降机等 |  | 1 |  |

注：1.投标人必须完全满足或优于以上技术要求，否则视为无效投标。

2.本项目核心产品为：血透机、血滤机、交互智能平板。