## 二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式平板中C | 1 | 套 |
|  | 移动 C 形臂机架 | 1 | 个 |
|  | 高压发生器及球管系统 | 1 | 个 |
|  | CMOS平板探测器 | 1 | 个 |
|  | 高清显示器 | 1 | 个 |
|  | 触摸屏控制面板 | 1 | 个 |
|  | 脚踏曝光开关 | 1 | 个 |
|  | 工作站移动台车 | 1 | 个 |
|  | ERCP导管床 | 1 | 张 |
| 2 | 一体式C形臂机 | 1 | 套 |
|  | 一体式X射线管组件(含高频高压发生器和逆变电源) | 1 | 套 |
|  | 电动可调式限束器(多层电动可变矩形铅门) | 1 | 套 |
|  | 密纹滤线栅 | 1 | 套 |
|  | 动态平板探测器 | 1 | 套 |
|  | 27英寸专阅片触摸显示器 | 1 | 台 |
|  | 液晶触摸控制PAD | 1 | 台 |
|  | 工作站处理器 | 1 | 台 |
|  | 医用影像工作站软件 | 1 | 套 |
|  | DAP剂量显示系统 | 1 | 套 |
|  | 激光一字定位器 | 4 | 个 |
|  | 有线曝光脚开关 | 1 | 套 |
|  | 有线手持运动控制器 | 1 | 套 |
|  | 铅衣铅帽 | 3 | 套 |

（二）主要货物的要求

（一）移动式平板中C

1 总体要求

- 1.1 机型为主流产品全能型高端平板C形臂，适用于消化，脊柱，神经，创伤，关节，疼痛，手足，儿童骨科等科室。

- 2 设备工作条件

- 2.1 电源要求：220V@10A。

- 3 CMOS平板探测器

- 3.1 具备CMOS晶体硅材质平板探测器。

- 3.2 探测器尺寸≥30x 30cm。

- 3.3 图像采集最大像素矩阵≥1.5Kx1.5K。

- 3.4 图像采集灰阶≥16 bit。

- 3.5 具备可变三视野。

- 3.6 支持任意模式下无像素合并。

- 4  移动 C 形臂机架。

- 4.1 SID≥100cm。

- 4.2 C臂水平轴旋转角度≥360°。

- 4.3 C臂垂直升降≥43cm。

- 4.4 C臂水平移动≥20cm。

- 4.5最低侧位投照高度≤101cm

- 4.6 开口≥79cm。

- 4.7 具备侧位，斜位，椎弓根平行位等MIS体位无需移动C臂台车即可变换。

- 5 高压发生器

- 5.1 最大输出功率≥15kW。

- 5.2 发生器频率≥60kHz。

- 5.3 数字点片kV最小值≤40kV。

- 5.4 数字点片kV最大值≥120kV。

- 5.5 数字点片mA≥75mA。

- 5.6 支持连续透视模式。

- 5.7 支持内置电池缓冲设计，保证曝光可以输出15kW的功率输出。

- 6 球管系统

- 6.1 双焦点设计，旋转阳极球管。

- 6.2 小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm。

- 6.3 具备球管与高压发生器分开。

- 6.4 管套热容量≥1,600,000HU。

- 6.5 管套散热率≥22,500HU/min。

- 6.6 阳极热容量≥300,000HU。

- 6.7 阳极散热率≥85,000HU/min。

- 6.8 具备主动多通道油冷+风冷+热管三重散热技术。

- 7 显示器

- 7.1 医用平板显示器。

- 7.2 显示器最高分辨率≥3840x2160。

- 7.3 支持显示器支架可旋转拉伸万向臂设计。

- 7.4 工作站固定时，显示器可水平前伸距离≥27英寸（69cm）。

- 7.5 显示器水平垂直可视角≥170°。

- 7.6 显示器最大亮度600 cd/m2。

- 7.7 显示器具备触摸屏系统操控。

- 7.8 提供显示器防眩光防指纹防水雾设计。

- 8 图像存储

- 8.1 具备USB数字接口图像拷贝。

- 9 操控系统

- 9.1 具备多功能C形臂控制面板。

- 9.2 触控屏控制面板尺寸≥15.6”。

- 9.3 触控屏控制面板分辨率不低于1366 x 768。

- 9.4 触控屏可显示角度范围≥160°。

- 9.5 触控屏基底旋转角度≥ 270°。

- 9.6 具备显示屏虚拟键盘技术。

- 10 图像处理

- 10.1 具备厂家原厂工作站。

- 10.2 具备DVI图像输出。

- 10.3 具备内置激光定位器。

- 10.4 具备多种临床应用预设图标。

- 10.5 具备ABS智能亮度均衡稳定技术。

- 10.6 具备实时自动亮度对比度调整。

- 10.7 图像放大及游走≥400%，具备动态视频放大功能。

- 10.8 具备实时图像边缘增强技术。

- 10.9 图像处理像素矩阵≥1.5Kx1.5Kx16bit。

- 10.10 具备末帧图像优化。

- 10.11 具备图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能。

- 10.12 同屏图像显示≥9幅。

- 10.13 具备图像回调及预览。

- 10.14 具备存储图像后处理。

- 10.15 具备UPS不间断电池供电设计。

- 10.16 工作站重量≤200kg。

- 10.17 具备放射剂量分类统计及打印。

- 10.18 具备DICOM3.0接口。

11、ERCP导管床

- 一体式C形臂X射线机

- 技术指标

- 高频高压发生器

  - 最大输出电功率：≥5kW

  - 主逆变频率：≥100kHz

1.3 透视最大管电压：≥120kV

1.4 透视最大管电流：≥25mA

1.5 摄影管电压：40kV～120kV

1.6 摄影mAs：1mAs～280mAs

- 射线管组件

2.1 双焦点尺寸：小焦点≤0.6mm/大焦点≤1.2mm

2.2 阳极热容量：≥50kJ

2.3 阳极散热率：≥600W（50kHU/min）

2.4 球管组件热容量：≥650kJ

2.5 球管组件连续散热率：≥60W

3、C形臂机架

3.1 绕垂直轴旋转范围：≥±15°

3.2 前后移动范围：≥200mm

3.3 绕水平轴旋转范围：≥±180°

3.4 焦屏距：≥1000mm

3.5 C臂开口：≥800mm

3.6 C臂弧深：≥660mm

3.7 沿轨道滑动范围：≥135°

3.8 立柱电动升降范围：≥400mm，电动升降

3.9 导向轮可以任意方向转动，主轮0°～90°转动

3.10 显示器水平运动旋转角度：±180°

4、平板探测器

4.1平板探测器闪烁体类型：碘化铯

4.2 平板探测器类型：非晶硅

4.3 平板成像大小：≥30cm×30cm

4.4 图像采集矩阵：≥2048×2048

4.5 图像采集灰阶：≥16bit

4.6 像素尺寸：≤154μm

4.7 DQE：≥72%（0lp/mm）

4.8 空间分辨率：≥3.1lp/mm

5、医用影像工作站软件

- 信息管理：登记、修改检查信息、工作列表、报告、保存当前图像

- 图像后处理：移动图像、窗宽/窗位、放缩、反色、放大、缩小、左转90°、右转90°、垂直翻转、水平翻转、图像信息、放大镜、感兴趣区窗宽窗位、反色对比、删除图像、复制、粘贴、另存为

- 图像存储与传输：检查列表、打印、图像存储

- 图像测量与标识：角度测量、距离测量、矩形测量、左标记、右标记、文本标记、删除工具、重置、箭头

- Dicom功能：支持DICOM3.0

- 可连接PACS系统：具备

- 透视图像末帧冻结功能：具备

- DAP剂量显示：具备

- 性能特点

1、一体式C形臂主机架，轻便灵巧适用于各种手术体位需要。

2、采用大尺寸动态平板探测器，高对比度，高DQE,低噪声，动态范围推广，成像性能优越，图像清晰，满足临床多种检查需求。

3、采用千兆网与动态平板探测器连接；提供Dicom3.0国际标准接口，方便联入PACS系统，进行传输、打印；

4、具备多重自动保护及故障代码提示功能，维修更方便；

5、采用大尺寸触摸控制PAD，灵敏度高，旋转灵活，方便临床医生在机器的各角度进行触控操作。

6、具备一键开关机设计, 可快速启动机器。

7、具备断电待机设计。

8、防散射线滤线栅可插拔式设计，符合国内行业标准，用于儿科和其他剂量敏感的临床应用，使用简便，保障图像清晰的同时，可有效防护辐射危害。

9、智能变频技术，根据人体部位与射线剂量自动调整图像帧频，保证图像质量的同时降低射线剂量。

10、智能化实时图像处理技术，自动分析图像并进行增强处理，减少临床应用中处理图像时的繁琐操作，快速提供优质图像方便完成临床工作。

11、快速稳定的出图设计，可以在临床应用过程中节约临床医生等待的时间，提高工作效率。

12、搭配DAP剂量显示，可以在使用机器过程中，直接观察到剂量显示，保障医患健康。

13、随遇平衡设计，C臂机架在解锁状态下实现随遇平衡，临床使用过程中操作人员将C臂滑行至对应角度后需将把手旋转至锁止状态以限制C臂的滑行，确保临床使用的安全。