采购需求

- 一、技术要求

（一）肠胃镜主机（电子内窥镜。数量：1台）

1、图像处理器（电子内窥镜图像处理器。Ⅱ类医疗器械，数量：1台）：

1.1高清视频信号输出视频分辨率≥1920*1080；

1.2具有DVI、SDI、S-VIDEO等信号输出方式；

1.3具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能；

1.4具有自动增益功能；

1.5具有≥3种测光模式：平均、峰值、自动；

1.6具有色彩增强功能；

1.7具有轮廓强调功能；

1.8具有构造调节功能；

1.9具有对比度调节功能；

1.10具有白平衡自动修正功能；

1.11具有图像不小于2倍电子放大功能，不大于1倍逐级放大，不小于2级可调；

1.12具有内置图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放，并可通过USB接口导出数据；

1.13具有内置存储器：内置存储器容量不少于2GB；

1.14具有图像冻结功能；

1.15具有画中画功能；

1.16系统可接配高清电子胃肠镜及光学放大电子胃肠镜等。

1.17具有内置非外接USB接口；

1.18视频信号采用光纤传输；

2、冷光源（内窥镜用冷光源。Ⅱ类医疗器械，数量：1台）：

2.1采用≥2路LED光源；

2.2具有白光和不少于3种特殊光照明模式；

2.3色温≥3000K，光源主灯平均连续使用寿命不小于10000小时；

2.4主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；

2.5具有手动和自动两种调光模式；

2.6气泵流量可调；

2.7具有透光功能；

（二）胃镜（电子胃镜。Ⅱ类医疗器械。数量：5根）

3.1视场角不小于140°；

3.2景深：2-100mm；

3.3头端部外径≤9.7mm；

3.4插入部主软管外径≤9.6mm，同时具备有辅助送水功能；

3.5器械孔通道内径≥2.8mm；

3.6弯曲角度：上≥210°下弯不小于90°，左右各≥100°；

3.7工作长度≥1050mm，镜体全长≤1400mm；

3.8镜体操作部具有≥4个可自定义功能的远程控制按钮；

3.9镜体导光部一体式全防水设计，无须防水帽，可直接浸泡消毒；

（三）结肠镜（电子结肠镜。Ⅱ类医疗器械。数量：2根）

4.1视场角不小于140°；

4.2景深：2-100mm；

4.3头端部外径≤12.0mm，同时具备有辅助送水功能；

4.4插入部主软管外径不大于13.0mm；

4.5最小器械孔道内径≥3.8mm；

4.6弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°；

4.7工作长度≥1330mm，镜体全长≤1700mm；

4.8镜体操作部具有≥4个可自定义功能的远程控制按钮；

4.9镜体导光部一体式全防水设计，无须防水帽，可直接浸泡消毒；

（四）其他配置要求

5、监视器（数量：1台。非政府强制性采购的节能产品）

5.1信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video；

5.2分辨率≥1920×1080；

5.3彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示，尺寸≥24英寸；

6、台车（数量：1台）

6.1专业设计的内镜专用台车，一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，层板高度可调，可支撑2个导光部插头，两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜；

7、水泵（数量：1台）

7.1流量调节范围：0-270mL/min；

7.2流量调节单位：≤27mL/min；

7.3传输压强：≥400kPa；

8、气泵( 数量：1台 )

8.1具有流量调节功能；

8.2具有定时功能；

8.3最大传输压强：≤400kPa;

注：1、以上所有要求投标人必须全部满足或优于，否则投标无效。

2、注册证名称表述差异，功能相同的产品视为同类医疗器械。