第五章  采购需求

- 技术要求

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造三坐标测量实训装备 | 1 | 套 |  |
| 2 | # 智能检测协同实训装备 | 1 | 宗 |  |

2、具体要求

技术参数中所有内容为实质性参数，投标人必须予以响应。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造三坐标测量实训装备 | 一、三坐标测量仪 （一）功能简介 要求可以对各种机械零件、模型及其制品进行几何元素、形位公差及复杂特征进行高精度的测量，获取测量数据进行产品质量检测。 （二）设备规格与要求 1.机器参数 (1)测量行程：X≥600mm、Y≥800mm、Z≥600mm。 (2)示值精度：MPE_E≤(2.3+3.3L/1000)μm (3)探测精度：MPE_P≤2.5μm (4)工作台承重：≥300kg。 (5)动态性能：3D运动速度(mm/s)≥520；3D运动加速度(mm/s2)≥1732 2.控制模式：CNC三坐标 （三）机器结构要求 1.要求采用合金铝精密三角梁框架结构，表面采用阳极化工艺。 2.要求三轴均采用同步带驱动。 3.要求三轴均采用空气轴承。 4.要求三轴均采用高分辨率镀金金属光栅尺，光栅系统分辨率不大于0.1μm，并采用弹性安装方式。 5.要求采用线性温度补偿技术，在外部温度波动时确保机器的测量精度。 （四）机器控制要求 1.要求配置具有三轴联动功能的便携式操纵盒,单摇杆结构，可以与测量软件实现通讯。 2.要求采用移动桥式结构，Y向导轨与工作台齐平；Y轴导轨是直接加工在工作台内的整体燕尾导轨，导轨与花岗岩工作台一体。 3.要求具备飞行特性，能够减少运动中的停顿和拐角，从而确保测量机的工作效率及运行的稳定性。 4.要求控制系统应具有各种紧急保护功能，含测头防撞保护、停电延时保护、电压波动保护、误操作保护等。 （五）设备工作条件： 1.电源：220V±10％，50Hz 2.环境温度：5℃～40℃ 3.相对湿度：25%～75% 4.气源：压力不小于0.5Mpa 5.耗气量≥150NL/min （六）测头系统配置： 1.自动旋转测座： (1)A旋转角：±90°，B摇动角：±180º，步距≤5 º， (2)空间旋转位置≥3000个位置。 2.测头选择： (1)触发测头由测头体和吸盘两部分组成，不需重复校验就可手动或自动更换吸盘，更换精度可保证2µm。使用通用螺纹连接，可适用于现有的大部分的手动或自动测座。可提供从0.055N到0.10N之间不同的标定探测力的吸盘。 (2)配置竞赛及教学测针包一套，探针、加长杆和工具组合总数不少于27件。 （七）.测量软件要求： (1)能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。 (2)具备基本扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线等扫描测量。 (3)在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。 (4)测量软件应具备三维模型导入功能并具备三维模型导出功能(导入导出的格式包含IGES、STEP格式)； (5)测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式和简要命令使用模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If…else)、循环、函数等高级编程指令，便于开展研发工作。 (6)提供测头路径动画,利用动态的测量机模型，基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。 (7)可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格等操作。 (8)“一键式”自动创建手动/自动坐标系。 (9)3D智能安全区域的编程功能。 (10)基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 (11)具备公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 (12)≥10种类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。 (13)基于独立的 I++ DME 界面。可以作为 I++ 服务器和机器在同一软件包中运行，独立于计量软件。I++测量仿真软件可以与各种支持 I++ 协议的计量软件（I++ 客户端）搭配使用。因此可避免同一工件采用多个程序、增加编程量、程序冗余和结果的不兼容性。 (14)碰撞监控：识别以下部件之间的碰撞：测头系统、零件、夹具、转台和测头更换架。 (15)基于独立的I++DME界面。可以作为I++服务器和机器在同一软件包中运行，独立于计量软件。I++测量仿真软件可以与各种支持I++协议的计量软件（I++客户端）搭配使用。因此可避免同一工件采用多个程序、增加编程量、程序冗余和结果的不兼容性。 (16)CAD 导入：以不同的 CAD 格式导入部件、夹具、测头等，例如 IGES、STEP、STL、IGP、IVRML、3DS等格式。 (17)可生成3D PDF动画。 （八）教学与培训 1.能够提供不少于1套及与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的专用教材。 2.能够提供配合实训用的三坐标教学资源，包括：图纸、视频、检测对象，提供含有轴类、套类、盘类、箱体类等4种零件及以上案例。 3.提供专业试题库，题目主要范围要求围绕测量策略、特征测量过程、形位公差理解等内容。难度以企业一般检测技术岗位日常工作能力为基础命题，要求提供不少于8套样卷，题目总数≥220道。 4.配置不少于1套三坐标教学教具，要求如下： (1)要求与所提供的的教学资源配套 (2)各部件都可分拆成功能部件，根据自由度约束需求安装。 (3)实现工件可重复定位。 (4)夹具尺寸应能适配教具零件配套数模。 (5)固定与调试时间短，一个零件的装夹可在一分钟内完成。 (6)提供教具零件配套数模。 (7)提供教具清单及使用简介。 5.配置1套控车铣零件综合夹具套装，要求如下： 要求可以满足技能竞赛中数控铣和数控车零件的检测功能，可复现在全国职业院校技能大赛、全国数控大赛、智能制造应用技术大赛、世界技能大赛全国选拔赛等几个赛项检测配置及方案。 结构要求： (1)各部件都可分拆成功能部件，根据自由度约束需求安装 (2)V型支撑可升降可旋转可锁紧。对工件外形适应性强 (3)利用部件可有效改变行程规格，对工件大小适应性强 功能要求： (1)该系统要具备快速装夹技能大赛轴类工件和数控铣及数控综合加工工件的能力，要具备快速装夹不同工件的能力。 (2)若装夹轴类工件，需要在一分钟的装夹完毕 (3)供应商需提供附加的检测夹具使用培训服务，能够协助和指导采购人正确处理测量、夹具使用、避让夹具干涉、空间路径优化的精度影响因素。 6.具备师资培训能力 (1)提供专业的师资培训，满足教师后期教学要求。 (2)有能力与院校共同建立精密检测学科学生培训考核机制。 （九）其他附件 （1）冷干机+过滤器：冷冻式静音空气干燥机一台+过滤器一套。 1）风冷式冷凝器、标准状态处理空气量：≥24m³/h(出口空气压力露点3℃)；≥30m³/h(出口空气压力露点7℃)；≥30m³/h(出口空气压力露点10℃)； 2）额定工作电压：AC220V（±10%）； 3）浮子式自动排水器。 （2）除湿机：除湿机一台。 1）最大适用面积＞100㎡； 2）风量≥750m3/h； 3）名义除湿量≥2.5kg/h； （4）不间断电源1套： 2）输出功率：≥2KVA/1.6KW； 3）输出电压AC220V； 4）效率≥90%； 5）电池后备时间：满载≥4.5min； 6）电池回充时间：≤5小时充至90%； 7）转换时间：0ms； 8）LCD液晶显示。 （5）配套气源 （十）实验室课程管理系统 1、基本要求： (1)实验室课程管理软件采用CS架构，提供多元化及个性化的专业教学方式，系统满足工业类相关专业的教学功能。 (2)系统中教学资源至少包含专业课程、电子化实验实训指导、虚拟仪器、考核、实验仿真、虚实一体、多媒体教学资源等功能。 (3)平台可根据不同专业的需求自由选择资源内容，技术的实验实训系统，都完整配备了内容丰富的多媒体课程，包含动画演示，视频演示等内容。 (4)实验硬件配有相关课程资源，包含文字、图片和动画展示的多媒体课程软件。 2、技术要求： （1）具有独立知识产权或相关授权，平台终身免费维护升级及系统内容更新； （2）平台资源具有2D和3D效果展示及视频资源，教学资源中还包含文档、动画仿真等教学资源。 （3）平台资源与设备要有配套的实验指导书，含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析。 （4）平台包含动画和视频教学资源，平台内所显示的设备图片，元器件图片等内容必须跟投标实物一致，以及视频内设备操作视频需与项目供货实物保证一致，保证理实虚一体化教学的效果。 （5）平台包含设备追溯内容：可通过系统查看项目供货设备的出厂详细信息，内容需包含设备出厂编号，出厂日期。 （6）定制学校名称及LOGO。 二、智能终端： ⭐智能终端： 1.CPU：核心数≥16（8+8）核，主频≥2.5GHZ； 2.内存：≥32GB DDR5 4400MHz，≥4个内存插槽 3.硬盘： ≥1TB 固态硬盘，≥3 个用于 SSD 的 M.2 插槽 4.显卡：独立显存≥2GB GDDR5 5.声卡：集成声卡，内置或外置扬声器 6.网卡：≥千兆网卡, 支持M.2 Wi-Fi 6E无线网卡 7.接口：≥4个USB端口，≥1个DP或者HDMI端口，≥1个RJ45端口 8.支持后线缆安全防护罩 9.电源：≥300W 10.辅助远程管理软件，实现实时监控，分级授权。内置智能USB屏蔽功能，识别USB外接设备类型，可屏蔽储存类设备读取数据 11.键鼠：USB键盘和鼠标 12.⭐显示器：≥23.8英寸商用显示器，全高清1920 x 1080，支持VGA、DP，使用高清DP数据线与主机连接，并提供显示器管理软件，可以自定义屏幕分区，支持跨显示器来扩展桌面空间，支持软件输入管理器，实现多个输入间的轻松切换；支持创建资产报告 13.配套桌椅 |
| 2 | 智能检测协同实训装备 | 智能检测协同实训装备产品总要求： 一、基础机械量具套装，数量7套。 每套满足以下内容： 1.带表卡尺,测量范围0~150mm,表头分度值0.02mm 2.外径千分尺,测量范围0~25mm,分度值0.01mm 3.百分表,测量范围10mm,分度值0.01mm 4.磁力表座 5.角度尺,测量范围0~180°,分度值1° 6.螺距规,测量范围0.25~7mm,24片,公制60°螺纹 7.半径规,测量范围1~7mm,17个凹片+17个凸片 8.塞尺,测量范围0.05~1.00mm,20片 9.刀口角尺,尺寸100x70mm,1级 10.划针 11.直尺,测量范围150mm 12.深度尺附件 13.深度尺附件对零块 注：基础机械量具套装：13件物品需配备专用收纳管理盒进行定制管理，每件物品均有固定位置 二、金属储物柜，数量1套。 1．尺寸(LxWxH)：≥900x450x1800mm 2．内部七层隔板，用于分区放置量具 3．配门锁 4．材质：碳钢 三、数字化智能检测套装一，数量7套。 每套满足以下内容： （一）数显卡尺： 1.测量范围:0~150mm 2.分辨率:0.01mm 3.精度:±0.02mm 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程 5.按键:开/关,置零,公/英制转换 6.自动关机,拉动尺身开机 7.不锈钢尺身 8.数据传输 （二）数显卡尺附件： 1.适用于0~150mm和0~200mm的数显卡尺(下爪厚度小于3.7mm) 2.盘型测头1对，测头直径10mm,厚度0.8mm 3.60°圆锥形测头1对，测头直径10mm 4.球面/平面测头1对，测头直径2mm （三）数显深度尺： 1.测量范围：0~200mm 2.分辨率：0.01mm 3.精度：±0.03mm 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程 5.按键：开/关,置零,公/英制转换 6.自动关机,拉动尺身开机 7.数据传输 8.不锈钢尺身 9.主尺长度≥285mm，底座长度100mm 10.带加长底座安装孔，孔距70mm （四）圆杆数显深度尺： 1.测量范围：0~200mm 2.精度：±0.03mm 3.分辨率：0.01mm 4.符合GB/T深度卡尺国家标准 5.按键：开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+,-) 6.自动关机,拉动尺身开机 7.不锈钢尺身 8.数据传输 9.主尺长度300mm，底座长度100mm 10.带加长底座安装孔，孔距70mm 11.配2种可换测头 12.测杆可测量不大于Φ6mm的孔径 13.可测量孔内沟槽的宽度和深度 14.配3种及以上（至少包含平面、球面、盘型）的可换测头 （五）数显扁头外凹槽卡尺： 1.用于测量外凹槽等 2.测量范围:0~150mm 3.分辨率:0.01mm 4.精度:±0.04mm 5.符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准 6.按键:开/关,置零,公/英制转换 7.自动关机,拉动尺身开机 8.数据传输 9.不锈钢尺身 10.测头厚度:1mm 11.测头长度:5mm （六）卡尺测深定位块： 1.成对供应 2.材质：不锈钢 3.用于测量内/外凹槽定位 4.适用于部分异形卡尺 （七）数显内沟槽卡尺 1.测量范围: 上爪9~150mm，下爪17~150mm 2.精度:±0.04mm 3.分辨率:0.01mm 4.符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准 5.用于测量孔内沟槽 6.按键:开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+,-) 7.不锈钢尺身 8.带数据传输接口 9.自动关机,拉动尺身开机 （八）以上量仪要求放置于量具定置化管理柜中，可定置化管理。 四、数字化智能检测套装二，数量×7套。 每套满足以下内容： （一）数显外径千分尺： 1.测量范围：0~25mm 2.分辨率：0.001mm 3.精度：±2μm 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程 5.防尘/防水等级≥IP65 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 7.带球测头 8.自动关机 9.硬质合金测量面,棘轮测力 10.数据传输,带数据传输信号灯 （二）数显外径千分尺： 1.测量范围：25~50mm 2.分辨率：0.001mm 3.精度：±2μm 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程 5.防尘/防水等级≥IP65 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 7.带球测头 8.自动关机 9.硬质合金测量面,棘轮测力 10.配标准杆 11.数据传输,带数据传输信号灯 （三）数显外径千分尺： 1.测量范围：50~75mm 2.分辨率：0.001mm 3.精度：±3μm 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程 5.防尘/防水等级≥IP65 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 7.带球测头 8.自动关机 9.硬质合金测量面,棘轮测力 10.配标准杆 11.数据传输,带数据传输信号灯 （四）数显外径千分尺(IP65,带数据接口,配标准杆)： 1.测量范围：75~100mm 2.分辨率：0.001mm 3.精度：±3μm 4.符合JJG外径千分尺国家计量检定规程 5.防尘/防水等级≥IP65 6.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 7.带球测头 8.自动关机 9.硬质合金测量面,棘轮测力 10.配标准杆 11.数据传输,带数据传输信号灯 （五）以上量仪要求放置于量具定置化管理柜中，可定置化管理。 五、数字化智能检测套装三，数量×7套。 每套满足以下内容： （一）直进式数显盘形千分尺： 1.测量范围：0~25mm 2.分辨率:0.001mm 3.精度：±4μm 4.测头平行度：5μm 5.符合生产厂企业标准 6.盘形测头可以插入缝隙测量,可测量齿轮公法线长度 7.直进式,测头不旋转 8.按键:开/关,初始值设置,公/英制转换,数据输出 9.盘型测头尺寸直径20mmx0.7mm 10.数据传输,带数据传输信号灯 11.自动关机 12.棘轮测力 13.配标准杆 （二）数显三点内径千分尺(配校对环规)： 1.测量范围：30~40mm 2.精度：4μm 3.分辨率:0.001mm 4.三点式，硬质合金测量面 5.符合JJF测量内尺寸千分尺国家计量技术规范 6.防尘/防水等级≥IP65 7.按键:开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 8.数据传输,带数据传输信号灯 9.自动关机 10.棘轮测力 11.标配Φ30、Φ40mm校对环规 12.标配150mm延长杆 （三）直进式数显薄片千分尺 1.测量范围：25~50mm 2.精度：±4μm 3.分辨率：0.001mm 4.用于测量狭窄凹槽的直径等 5.直进式,测头不旋转 6.测头厚度0.75mm，测头长度6.5mm 7.按键：开/关,初始值设置,公/英制转换,数据输出 8.数据传输,带数据传输信号灯 9.自动关机 10.棘轮测力 11.配标准杆 （四）数显内测千分尺，经济型： 1.测量范围：5~30mm 2.精度：±5μm 3.分辨率：0.001mm 4.按键:开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 5.数据传输,带数据传输信号灯 6.自动关机 7.棘轮测力 8.硬质合金测量面 9.标配Φ5mm校对环规 （五）数显面差规： 1.测量范围:0~±20mm 2.精度:±0.02mm 3.分辨率:0.01mm 4.测量两平面的高度差 5.按键:开/关,置零,公/英制转换 6.自动关机,拉动尺身开机 7.数据传输 8.不锈钢尺身 9.底座尺寸适配 （六）以上量仪要求放置于量具定置化管理柜中，可定置化管理。 六、数字化智能检测套装四，数量×7套。 每套满足以下内容： （一）数显中心距/边心距卡尺： 1.用于测量两个孔中心的距离或者孔中心至边缘的距离 2.测量范围:上爪5~300mm，下爪10~300mm 3.分辨率:0.01mm 4.精度:±0.08mm 5.按键:开/关,设置数值,公/英制转换,数值预置(+,-) 6.自动关机,拉动尺身开机 7.数据传输 8.不锈钢尺身 （二）数显表(多功能,平后盖)： 1.测量范围:12.7mm 2.分辨率:0.01mm 3.全程精度:20um 4.回程精度:10um 5.平后盖 6.符合GB/T电子数显指示表国家标准 7.模拟指针显示 8.显示屏可旋转320° 9.按键功能:开/关，置零设置公差并显示Go/No-Go,测量方向转换,最大值/最小值/跳动,设置初始值,公/英制转换,相对/绝对测量转换，数据输出 10.重启后仍保留预先设置的初始值和公差 11.自动关机（关机时间可调） 12.数据传输，显示屏带数据采集指示灯 （三）数显深度千分尺 1.测量范围:0~50mm 2.分辨率:0.001mm 3.微分头精度:±3μm 4.符合JJG深度千分尺国家计量检定规程 5.测杆精度:±(2+L/75)μm，L是测量范围(mm) 6.按键:开/关,初始值设置,公/英制转换，数据输出 7.防尘/防水等级≥IP65 8.自动关机 9.测杆为平测头，直径4.5mm 10.棘轮测力 11.数据传输,带数据传输信号灯 12.底座尺寸：适配 （四）无线数据传输系统,发射器 1.有指示灯，直观提示数据发送状态 2.插头端带采集按键，在右手食指位置，便于触发，符合操作习惯 3.插头和卡尺连接不松脱设计，带锁紧螺丝，防止使用过程插头松脱 4.具备无线通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离不低于12米 5.触发采集按键后，快速上传数据，无滞后感 6.适用于数显卡尺 （五）无线数据传输系统,发射器 1.有指示灯，直观提示数据发送状态 2.插头端带采集按键，在右手食指位置，便于触发，符合操作习惯 3.插头和卡尺连接不松脱设计，带锁紧螺丝，防止使用过程插头松脱 4.具备无线通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离不低于12米 5.触发采集按键后，快速上传数据，无滞后感 6.适用于数显卡尺和部分高度尺 （六）无线数据传输系统,发射器 1.通过千分尺DATA按键触发采集数据，操作方便 2.千分尺显示屏有传输指示灯，直观提示数据发送情况 3.插头和千分尺连接不松脱设计，带锁紧螺丝，防止使用过程插头松脱 4.具备无线通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离不低于12米 5.触发采集按键后，快速上传数据，无滞后感 6.适用于数显千分尺 （七）无线数据传输系统,发射器 1.有指示灯，直观提示数据发送状态 2.具备无线通讯技术，数据传输高效、稳定，传输距离不低于12米 3.触发采集按键后，快速上传数据，无滞后感 4.适用于数显指示表 （八）无线数据传输系统,多路接收器： 1.一个接收器可连接≥16个数量发射器 2.每个发射器有唯一的ID码 3.输出串口信号，使用标配软件可转为键盘信号，可将测量数据传送至指定软件。 4.输出数据可设置前置符（通道号或ID码），用于识别数据源 5.输出数据可设置尾缀符（CR、Tab、Left、Right、Up、Down），用于确定数据连续输入的顺序 6.标配Excel定向输入软件 （九）以上量仪要求放置于量具定置化管理柜中，可定置化管理。 七、抽屉式工具柜，数量7套。 每套满足以下内容： 1.尺寸(LxWxH)：≥565x580x700mm 2.抽屉式工具柜，共配6个抽屉，其中75mm（内高45mm）的抽屉4个，125mm(内高95mm)的1个，175mm(内高145mm)的1个 3.5个抽屉内含型腔，175mm高抽屉内不含型腔 4.颜色为绿色 5.柜锁配有2把钥匙 6.顶面附带黑色胶垫 八、带手轮数显高度尺，数量7套。 每套满足以下内容： 1.测量范围:0~300mm 2.分辨率:0.01mm 3.精度:±0.03mm 4.符合JJG高度卡尺国家计量检定规程 5.按键:开/关,置零,公/英制转换,设置初始值,相对/绝对测量转换 6.自动关机,拉动机身开机 7.硬质合金划线头,不锈钢尺身 8.配杠杆表支架 9.配防尘罩 10.数据传输 九、高度尺夹持块，数量7套。 每套满足以下内容： 1.无视差角度尺微调框； 2.碳钢材质； 3.尺寸：40x20mm； 4.金属滚花微调螺钉，铜塞铁 十、天然花岗岩平板，数量7套。 每套满足以下内容： 1.尺寸(LxWxH)≥500x315x70mm 2.平面度≤6.4μm 3.最大承重(KG)≥120 4.等级：JJG1级 十一、千分尺座，数量7套。 每套满足以下内容： 1.适用于100mm及以下的千分尺 2.夹持口宽度：0-20mm" 十二、表座，数量7套。 每套满足以下内容： 1.夹持孔直径：8mm 2.适用于百分表，数显表和杠杆表 3.带微调和燕尾槽 4.底座尺寸≥135x90x45mm 5.立柱高度：200mm 6.副杆长度：250mm 十三、磁性V形架，数量7套。 每套满足以下内容： 1.尺寸(LxWxH)：100x70x95mm ±5%。 2.适用圆柱直径(Φd)：6-67mm 3.磁力≥80kgf 4.可夹持圆柱形工件用于检验 5.顶面的V形槽适用于大圆柱 6.底面的V形槽适用于小圆柱 7.两个V形槽对顶面、底面、左面和右面的平行度：10μm 8.两个V形槽对背面的垂直度：10μm 十四、检测实训操作台，数量7套。 每套满足以下内容： 1.尺寸(LxWxH)：1800x750x800mm ±5%。 2.复合型台面平整度高，挠曲度为0.8mm 3.绿色台面总厚度为50mm，表面为2mm的高分子材料 4.塑胶包边坚固，圆弧桌角，不易碰撞损坏 5.桌腿增加重型调整脚，底部有胶垫，保护地面并在地面不平时可以调节高度 6.左腿正面和右腿背面都留有电源孔，方便使用 7.桌腿由冷轧钢板制成，绿色静电喷涂 8.工作台挡板，防止桌面物品跌落 十五、方形板凳，数量35套。 每套满足以下内容： 1.尺寸≥33x24x45cm（长宽高） 2.金属凳架，防静电凳面 ⭐十六、数字化检测专用操作PC，数量7套。 每套满足以下内容： 1.配正版办公软件，单账号永久版 2.配立式支架,适用于带壁挂孔位的显示器， 3.CPU：核心数≥16（8+8）核，主频≥2.5GHZ； 4.内存：≥32GB DDR5 4400MHz，≥4个内存插槽 5.硬盘： ≥1TB 固态硬盘，≥3 个用于 SSD 的 M.2 插槽 6.显卡：独立显存≥2GB GDDR5 7.声卡：集成声卡，内置或外置扬声器 8.网卡：≥千兆网卡, 支持M.2 Wi-Fi 6E无线网卡 9.接口：≥4个USB端口，≥1个DP或者HDMI端口，≥1个RJ45端口 10.支持后线缆安全防护罩 11.电源：≥300W 12.辅助远程管理软件，实现实时监控，分级授权，避免重要信息外泄。内置智能USB屏蔽功能，识别USB外接设备类型，可屏蔽储存类设备读取数据 13.键鼠：USB键盘和鼠标 ⭐14.显示器：≥23.8英寸商用显示器，全高清1920 x 1080，支持VGA、DP，使用高清DP数据线与主机连接，并提供显示器管理软件，可以自定义屏幕分区，支持跨显示器来扩展桌面空间，支持软件输入管理器，实现多个输入间的轻松切换；支持创建资产报告 16.配套桌椅 十七、测量教学实训考试系统(教师版)，数量1套。 1.运行环境：可直接在操作系统运行。 2.测量教学实训考试系统(教师版)教学模式：教学可从基础量具、数显量具到精确自动测量设备教学对量具的应用学习，也可以从长度、深度、螺纹和沟槽等尺寸参数教学对工件的测量学习。 3.测量教学实训考试系统(教师版)具备功能：包含信息设置,信息录入,信息查询,测量教学,理论考试,实操训练,实操考试，支持线下工件图纸导入软件中进行教学及考试使用的功能。 4.测量教学实训考试系统(教师版)教学模式：具有可用文件格式教学，也可以视频格式教学的模式。 5.测量教学实训考试系统(教师版)包含教学资源：包括但不限于演示/操作/安装保养维护视频（含各类卡尺、外径千分尺、三点内径千分尺等量具，及各类量仪等）及PPT课件（含公差与配合测量，长度、高度、深度测量，内径、外径测量，孔内、外沟槽测量，倒角、角度、锥度及垂直度测量，直线度、平行度、跳动测量，槽和键槽测量，齿轮及螺纹测量等），不少于30个。 十八、测量教学实训考试系统(学生版)，数量1套。 学生终端：可以参与测量教学、实训和考试。与测量教学实训考试系统（教师版）配套使用。 十九、公共实训套装一，数量1套。 含以下内容： （一）袖珍数显圆杆深度尺 1.测量范围:0~25mm 2.精度:±0.02mm 3.分辨率:0.01mm 4.符合JJG通用卡尺国家计量检定规程 5.测量狭槽和小孔的深度 6.按键:开/关,置零,公/英制转换，数值预置（+，-） 7.自动关机,拉动尺身开机 8.数据传输 9.不锈钢尺身 10.测杆直径：Φ1.6mm 11.底座尺寸适配 （二）数显带表测深规 1.测量范围：0~300mm 2.数显表行程：12.7mm 3.数显表分辨率：0.01mm 4.精度：±20μm 5.符合JJG深度指示表国家计量检定规程 6.按键：开/关,置零,公/英制转换,相对/绝对测量转换,设置初始值,变换测量方向 7.自动关机（关机时间可调） 8.数据输出 9.包含延长杆：12.5mm(1个),25mm(1个),50mm(1个),75mm(1个),100mm(2个) 10.配针测头（SR0.4）和球面测头（SR3） 11. 不锈钢底座，底座尺寸适配 （三）管状内径千分尺 1.测量范围：50~150mm 2.分度值：0.01mm 3.微分头行程：13mm 4.微分头测量范围：50~63mm 5.符合JJG内径千分尺国家计量检定规程 6.精度：（3+n+L/50)μm，n=延长杆数量，L=最大测量长度（mm） 7.配校对规 8.硬质合金测量面 9.包含延长杆：13mm，25mm,50mm （四）数显半径规 1.测量范围(半径)：4~50mm 2.精度：±0.02mm 3.分辨率：0.01mm 4.用于测量外圆弧的半径，测量面圆弧角需大于60° 5.显示半径值,无需换算 6.按键:开/关,置零,在具备预先设置初始值功能基础上满足重启后仍保留预先设置的初始值的功能,公/英制转换 7.具备预先设置初始值功能 8.自动关机 9.数据输出 10.不锈钢底座 11.标配对零针规 （五）数显内槽卡尺 1.用于测量内沟槽宽度和间距 2.测量范围:4~300mm 3.分辨率:0.01mm 4.精度:±0.04mm 5.按键:开/关,置零,公/英制转换 6.自动关机,拉动尺身开机 7.数据传输 8.不锈钢尺身 9.测爪尺寸4x5mm （六）凹槽千分尺 1.外测范围：0~25mm，内测范围：1.6~26.5mm 2.分度值:0.01mm 3.精度：10μm 4.用于测量凹槽宽度及位置 5.双排刻线分别用于外测及内测 6.直进式,测头不旋转 7.无棘轮测力 8.测头直径：Φ13mm 9.测头厚度：0.75mm （七）数显倒角规(45°) 1.测量范围:0~10mm 2.分辨率:0.01mm 3.精度:±0.06mm 4.测量45°倒角尺寸 5.符合生产厂企业标准 6.按键:开/关,置零,公/英制转换 7.自动关机,拉动尺身开机 8.数据传输 9.不锈钢尺身 （八）数显卡规 1.符合JJF厚度表国家计量技术规范 2.测量范围：0~12mm 3.分辨率：0.01mm 4.精度：±0.03mm 5.测杆直径：5mm （九）公制螺纹塞规 1.螺纹规格：M10x1.5-6H 2.符合GB/T普通螺纹量规国家标准 3.包含通规和止规 （十）公制螺纹环规,通规 1.螺纹规格：M16x2-6g 2.符合GB/T普通螺纹量规国家标准 3.包含通规 （十一）公制螺纹环规,止规 1.螺纹规格：M16x2-6g 2.符合GB/T普通螺纹量规国家标准 3.包含止规 （十二）刀口尺 1.尺寸：100mm 2.直线度：1μm 3.符合JJG刀口形直尺国家计量检定规程 4.刀口测量面 5.宽度W：5mm 6.高度H：25mm 7.不锈钢尺身,淬火 8.表面镀暗铬,避免反光,便于观察 （十三）以上物品要求配置盒收纳，可定置化管理。 二十、公共实训套装二，数量1套。 包含以下内容： （一）光面极限塞规(GB/T1957-2006) 1.直径：12mm 2.公差：H7 3.符合JJG光滑极限量规国家计量检定规程 4.包含通规和止规 5.硬度HRC60±2 （二）数显表(多功能,带耳后盖) 1.测量范围:12.7mm 2.分辨率:0.001mm 3.全程精度:5μm 4.回程精度:2μm 5.带耳后盖 6.符合GB/T电子数显指示表国家标准 7.带有发射指示灯功能，还有模拟指针显示功能 8.显示屏可旋转270° 9.按键功能:开/关，置零 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换,最大值/最小值/跳动,设置初始值, 公/英制转换, 相对/ 绝对测量转换，数据输出 10.重启后仍保留预先设置的初始值和公差 11.自动关机（关机时间可调） 12.数据传输 13.显示屏带数据采集按钮 （三）数显内卡规 1.测量范围:15~35mm 2.分辨率:0.01mm 3.精度：±0.04mm 4.符合JJF带表卡规国家计量技术规范 5.按键功能含开/关,置零,最大值/最小值/跳动,设置初始值,设置公差并显示Go/No-Go,公/英制转换，测量方向转换,数据输出,相对/绝对测量转换功能。 6.硬质合金测头 7.模拟指针显示 8.带采集按钮与指示灯 9.显示屏可旋转320° 10.自动关机（关机时间可调） 11.数据传输 12.量爪长度:50mm 13.测头直径:3mm （四）数显外卡规 1.测量范围：0~20mm 2.分辨率：0.01mm 3.精度：±0.04mm 4.符合JJF带表卡规国家计量技术规范 5.硬质合金测头 6.模拟指针显示 7.显示屏可旋转320° 8.按键功能:开/关,置零,最大值/最小值/跳动,设置初始值,设置公差并显示Go/No-Go,公/英制转换,测量方向转换,数据输出,相对/绝对测量转换 9.显示屏带发射指示灯 10.显示屏带数据采集按钮 11.可设置0-6小时自动关机时间 12.自动关机 13.数据传输 14.量爪长度:60mm 15.测头直径:3mm （五）千分数显测厚规 1.测量范围：0~10mm 2.精度：±0.005mm 3.分辨率：0.001mm 4.符合JJF厚度表国家计量技术规范 5.测量面采用高碳钢或同等级别及以上耐磨材质制作 6.按键:开/关,置零,设置初始值,测量方向转换,公/英制转换,相对/绝对测量转换 7.重启后仍保留预先设置的初始值 8.自动关机（关机时间可调） 9.数据传输 （六）千分表(经济型,带耳后盖) 1.测量范围：1mm 2.全程精度：5μm 3.回程精度：2μm 4.分度值：0.001mm 5.一圈行程：0.2mm 6.表盘读数：0-100-0 7.符合JJG指示表国家计量检定规程 8.宝石轴承 9.带公差指示器和表圈锁紧螺钉 10.带耳后盖 （七）万能角度尺 1.测量范围:0~320° 2.分度值：2' 3.精度：±2' 4.不锈钢尺身 5.刻度面度暗铬 6.符合JJG万能角度尺国家计量检定规程 （八）杠杆百分表 1.测量范围：0.8mm 2.符合JJG杠杆表国家计量检定规程 3.分度值:0.01mm 4.全程精度：13μm 5.回程精度：3μm 6.表盘读数：0-40-0 7.表盘直径：Φ30mm 8.宝石轴承 9.硬质合金测头 10.双向测量 11.带两个夹柱:Φ4mm和8mm （九）以上物品要求配置盒收纳，可定置化管理。 二十一、一维高度仪，数量1台。 1.量程范围：0~400mm 2.最大扩展量程：500mm 3.示值误差（环境温度为20℃时）：5μm 4.垂直度误差（正面）：10μm 5.重复性：2μm 6.至少2种分辨率：0.1mm，0.01mm 7.测量力：四档可调：0.75N，1N，1.25N，1.5N 8.电源：内置可充电电池，连续工作时间≥40小时 9.工作温度：10℃~40℃ 10.可预置9组参考值，快速切换 11.可手动快速移动测头 12.控制器带触摸按键 13.测量结果可以输入到excel\word中。 花岗岩平板： 1.尺寸(L×W×H)≥800x500x100mm 2.平面度≤7.8μm 3.最大承重≥200Kg 4.等级：JJG1级 5.符合JJG平板国家计量检定规程 6.采用天然花岗岩材质,硬度高、尺寸稳定,受温度影响小。 花岗岩平板支架： 1.适用于尺寸≥800x500x100mm的花岗岩平板 2.包含5个千斤顶 3.千斤顶可调范围：25mm 4.底脚可调节 5.高度：900~925mm 二十二、粗糙度仪(分体式)，数量1套。 （一）技术要求 1.测量参数：Ra,Rz,Rq,Rv,Rp,Rs,R3z,R3y,Rt,Rc,Rz(JIS),Rk,Rku,Rsm,Rpc,Rpk,Rvk,Rsk,Mr1,Mr2,Ry,Rmax 2.测量范围：X轴：17.5mmZ轴：±160μm 3.测量精度：±10% 4.分辨率（Ra）：0.001μm 5.测头：类型：电感式 6.测针半径/角度：5μm/90° 7.测针材料：金刚石 8.测量力：4mN 9.测量单位：μm/μin 10.取样长度：0.25/0.8/2.5mm 11.取样数目：1~5 12.测头移动速度：0.135mm/s,0.5mm/s,1mm/s 13.内存：100组测量数据及波形 14.输出：蓝牙和USB 15.电源：可充电电池 （二）功能要求： 1.符合表面粗糙度仪国家计量校准规范 2.可以使用电脑操作粗糙度仪 3.可通过USB线连接电脑将读数输出至Excel 4.22个测量参数 5.兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个标准 6.可显示测量数据、粗糙度轮廓和曲线 7.可存储100组测量数据及波形 8.内置锂电池,工作时间≥50小时 9.直接连接表座和高度尺 10.自动关机 11.分体式设计，驱动部分可与主机分开使用 12.驱动部分为银白色金属罩壳，坚固耐用 （三）配置要求： 1.主机1个 2.标准测头1个 3.校准样块及支撑板1个 4.测头连接线2个 5.表座连接块1个 6.简易支架1个 7.触摸笔1个 8.USB连接线和电脑测量软件1个 9.电源适配器1个 （四）蓝牙接收器，连接电脑方式：USB 二十三、公制针规套装(51块,精度±1μm)，数量1套。 1.直径：9.5~10mm，间隔0.01mm，共51块 2.直径：6.00~6.50mm，间隔0.01mm，共51块 3.符合JJF针规国家计量技术规范,精度1级 4.材质:钢 5.硬度HRC62-65 6.直径精度:±1μm 二十四、花岗岩测量台，数量1套。 1.符合JB/T测量台架国家机械行业标准 2.夹持块垂直移动行程：150mm 3.微调范围：2mm 4.配防尘罩 5.夹持孔径Φ8mm 6.工作台材质：花岗岩 7.工作台尺寸：200x150mm，平面度2.5μm 二十五、钢量块套装，数量1套。 1.规格： 2.长度(mm) 间隔(mm) 数量 1.001~1.009 0.001 9 1.01~1.49 0.01 49 0.5~9.5 0.5 19 10~100 10 10 3.符合JJG量块国家计量检定规程，1级/3等 4.材质:合金钢 5.宽x高（W×H）：9x30mm（长度0.5≤L≤10mm）9x35mm(长度L＞10mm) 二十六、针规手柄(含1个手把和6对夹头)，数量1套。 1.适用针规直径:5.79~7.14mm 2.包含1个把手 3.包含6对夹头夹持范围分别为：5.79~5.99,5.99~6.20, 4.6.20~6.40,6.40~6.63,6.63~6.88,6.88~7.14 5.安装针规时需要用扳手拧紧 6.夹头材质为铜 二十七、偏摆检查仪，数量1套。 1.符合JJF跳动检查仪国家计量技术规范 2.两顶尖中心连线对导轨面的平行度：0.01mm 3.跳动精度:2μm 4.中心高:80mm 5.中心距：300mm 6.顶针直径：16mm 7.承重:≥25kg 8.铸铁导轨面硬化处理 9.支架可左右移动 10.V型槽适用圆柱工件直径4~22mm 11.底座尺寸(长x宽)≥550x130mm 二十八、正弦规，数量1套。 1.工作台尺寸(A×B)：130×30mm 2.中心距(E)：100mm 3.精度(α=30°时)：±5秒 4.符合JJG正弦规国家计量检定规程,精度0级 5.合金工具钢 6.前后端面及两侧面均可安装靠板 二十九、粗糙度对比样块套装，数量1套。 1.包含车外圆、立铣、卧铣、磨、铰、研磨六种共30块 2.用于对比检查工件表面粗糙度 3.纯镍材料制造 三十、量具定置化管理盒，数量2套。 1.管理盒内整铺内衬棉，用户可根据需求进行定置管理 三十一、检测实训操作台，数量1台。 1.尺寸(LxWxH)≥1800x750x800mm 2.复合型台面平整度高，挠曲度≤0.8mm 3.绿色台面总厚度为50mm，表面为2mm的高分子材料，耐酸碱，耐油，耐磨 4.塑胶包边坚固，圆弧桌角，不易碰撞损坏 5.桌腿增加重型调整脚，底部有胶垫，保护地面并在地面不平时 6.可以调节高度 7.左腿正面和右腿背面都留有电源孔，方便使用 8.桌腿由冷轧钢板制成，绿色静电喷涂 9.工作台挡板，防止桌面物品跌落 三十二、量具组装调试实训套装，数量1套。 1.包含6个量具:数显卡尺0~150mm,带表卡尺0~150mm,外径千分尺0~25mm,三点内径千分尺25~30mm,杠杆百分表0.8mm,百分表10mm，拆开放置 2.使学生了解量具结构以及组装调试方法 三十三、量具维修工具套装，数量1套。 适用于卡尺、千分尺、表类的维修，包含一下内容: 1.一字型螺丝批,1.4x20mm 2.一字型螺丝批,2.0x20mm 3.一字型螺丝批,2.4x25mm 4.一字型螺丝批,3.0x25mm 5.十字型螺丝批,0#x25mm 6.十字型螺丝批,1#x25mm 7.充磁及退磁器 8.尖头镊子,125mm 9.迷你尖嘴钳,5" 10.加长平头内六角扳手,1.5x80mm 11.加长平头内六角扳手,2.5x94mm 12.加长平头内六角扳手,3x92mm 13.起针器,3件套 14.防爆铜锤,126g 15.铜棒,Φ10x60mm 16.表蒙吸盘,Φ30mm 17.油石,100x20x10mm 18.清洁刷 19.千分尺弓形镀铬扳手 20.三点内径千分尺接杆扳手,2个 21.防锈油,30ml 22.千分尺专用防锈油,30ml 23.无尘布,5块 三十四、自动影像仪(含操作台)数量1套。 （一）技术参数： 1.XYZ轴行程≥270x170x150mm 2.金属工作台尺寸≥500x300mm 3.玻璃工作台尺寸≥350x250mm 4.XYZ轴分辨率：0.0005mm 5.测量精度：≤（2.5+L/100）μm 6.重复性：2μm 7.相机：彩色千兆网摄相机 8.影像放大倍率：33~200X（≥24英寸显示屏）⭐ 9.照明：表面LED（任意分区）、同轴光和轮廓LED 10.最大工件高度：150mm 11.工作台承重≥30kg 12.操作系统：正版操作系统 13.驱动方式：全自动 14.主体为黑色 （二）测量数据管理分析软件(程序版) 1.制定检验计划： (1)定义被测工件的尺寸、公差、控制线等参数 (2)支持插入工件图片或图纸，引导测量 (3)支持数据运算，例如:求和、求平均值等 (4)自定义数据关联项，用于尺寸追溯等 (5)自定义判异规则，支持不少于6种判异规则 2.数据采集： (1)支持多种采集方式，可兼容绝大部分主流量具和量仪 (2)手动录入：通过键盘直接将数据录入软件中 (3)数据传输：使用数据线采集数据，键盘信号可以直接输入，串口信号可通过软件转换成键盘信号输入 (4)文件解析：解析仪器(如三坐标，影像仪)自身软件生成的数据文件(TXT，EXCEL等格式)，提取所需数据，输入数据 (5)具有屏幕抓取采集方式，识别电脑屏幕上指定区域显示的数值，转为键盘信号，输入数据。 3.SPC质量数据分析： (1)提供多种质量分析控制图，所有分析图均支持保存和导出 4.生成质量报表： (1)根据客户指定的EXCEL报表模板,生成质量报表 (2)不改变报表原有格式（行高、列宽比例，单元格底色，图片签名位置等，均保持不变） 5.管理检验计划：根据公司管理架构，自由构建检验计划管理模式 三十五、轮廓测量仪，数量1套。 （一）技术参数 1.X轴运动导轨：免维护摩擦式导轨 2.X轴行程≥140mm 3.X轴分辨率：0.2μm 4.X轴直线度：0.8μm/100mm 5.X轴驱动速度：(0.1~10)mm/s 6.Z轴分辨率：0.05μm 7.线性精度：±（1.5+¦0.2H¦）μm 8.圆弧测量精度：±(2+R/8)μm,R为2~10mm标准球 9.角度测量精度：±2′ 10.测针半径：25μm 11.Z轴测量范围：±20mm 12.测力：(6.86~9.8)mN 13.测量角度：72°(向上),87°(向下) 14.测量速度：(0.05~1)mm/s 15.立柱形程≥430mm 16.X轴检测方式:光栅尺 17.Z轴传感器类型：数字式传感器 18.轮廓校正：需采用不少于2个不同半径的圆弧标准件同步校正，以验证真实的轮廓测量能力 19.轮廓测量：在非比例放大状态下，实现正常的角度、圆弧、水平、垂直、线性标注 20.软件支持多语言包，且支持win操作系统下运行 21.可对测针进行补偿 22.可输出txt,csv等文件格式 23.量程设计,杠杆比仅为1:2.2,最大限度保持了传感器的原有精度 24.Z轴传感器整体结构无任何弹性元件,从而保证无论测针处于任何位置测力均是衡定 三十六、触摸屏电动洛氏硬度计，数量1套。 1.硬度标尺：使用标配压头:HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG 2.初试验力:洛氏:98N(10kg) 3.总试验力:588N(60kg),980N(100kg),1471N(150kg) 4.工作台升降:手动 5.载荷控制:自动(加荷/保荷/卸荷) 6.保荷时间:0~60秒 7.显示分辨率:0.1HR 8.数据输出:USB 9.试样高度≥220mm 10.压头中心至机身距离:200mm 11.电源:220V,50/60Hz 12.符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程 13.自动加载初试验力和主试验力，自动测试 14.≥6.5英寸高清LED触摸屏，操作简单 15.测量结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度 16.可设定公差 17.插入U盘，自动将测量结果保存为Excel格式 18.可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正 19.电机加载，无砝码 20.根据硬度单位自动选择试验力 三十七、教学互动系统，数量1套。 功能要求： 1.含教师授课模块、课堂管理模块、课堂互动模块、教学评测模块 2.同步大屏投放教师端授课内容 3.音箱和麦克风便于教师授课，与学生讨论交流 4.摄像头可多方位投放教师或学生机位的实际测量操作，同屏给学生 5.含互动教学软件(适用于一个教室)。 5.1互动教学软件（有线网络版） 授权规模：≥30 个并发学生端 + 1 教师端 运行环境：Windows 核心功能：屏幕广播、学生演示、分组教学、随堂测验、抢答、黑屏肃静、一键签到、文件分发/回收、学情统计 配套：教师端加密狗 1 只、学生端安装包及序列号 ≥30 套；终身免费升级 数量：1 套 5.2 扩声主机（教学级数字功放一体机） 输入：≥2 路线路（RCA）、≥2 路话筒、 输出：≥4 路音箱接线柱，70 V/100 V 定压可切换；1 路线路输出（录音） 功率：≥150w 信噪比：≥80 dBA；频响 20 Hz-20 kHz（±1 dB） 保护：高温、过载、短路、直流输出保护；强制风冷 数量：1 台 5.3音柱（成对） 功率：≥120w 类型：4×4" 全频单元阵列式音柱 灵敏度 ≥94 dB；最大声压级 ≥120 dB 频响：110 Hz-16 kHz（-10 dB）；水平覆盖角 ≥120°，垂直 ≥90° 箱体：ABS 塑料 + 铝面网，配壁挂支架；防护等级 ≥IP55 数量：1 对（2 只） 5.4 红外接收器 接收角度 360°；有效距离 ≥10 m 输出：3.5 mm 音频 + 红外同步口；可串联 ≥4 只 供电：12 V DC， 数量：2 只（前后各 1） 5.5有线麦克风（教师头戴） 类型：轻量头戴电容，单指向；频响 50 Hz-18 kHz 灵敏度：-45 dBV/Pa；带 3.5 mm 锁紧插头 线长：1.5 m，可插拔；配防风海绵 数量：1 支 5.6无线麦克风（教师用） 麦克风：颈挂式，带静音开关 数量：1 套（含接收机 1 台、发射机 1 只） 5.7无线麦克风底座（桌面充电座） 功能：电池充电 + 信号对频；支持 2 只发射机同时充电 输入：5 V/2 A；LED 电量/充电指示 数量：1 个 5.8智慧云盒（边缘计算节点） CPU：≥4 核 ，主频 ≥1.8 GHz；RAM ≥4 GB；存储 ≥32 GB 网络：具有4G/5G 模块 接口：HDMI 2.0×1、USB 3.0×2、RS232×1、I/O×4 支持：本地虚拟化、容器、远程 OTA；内置教学资源缓存、录播转发、学情分析 数量：1 台 5.9无线云盒（教师移动热点） 功能：具有 5G/4G 全网通，150 台终端同时接入 速率：下行 ≥1 Gbps；内置 ≥5000 mAh 电池，续航 ≥8 h 支持：VPN 加密、流量统计、后台统一管理 数量：1 台 5.10云台摄像机（4K 教学跟踪） 变焦：≥12× 光学 + 16× 数字；水平转角 -170°~+170°，垂直 -30°~+90° 接口：HDMI 1.4b、3G-SDI、RJ45、USB 3.0 即插即用 功能：自动导播/人脸跟踪/远程遥控；支持 PoE 数量：4 台 5.11大屏一体机（86 寸交互平板） 屏体：≥86" LED，A 规 4K UHD (3840×2160)，触控：红外 ≥20 点，支持精细书写 亮度：≥400 cd/m²；对比度 ≥5000 : 1；钢化玻璃莫氏 7 级防爆 接口：HDMI 2.0×3、USB 3.0×3、Type-C×1、RJ45×1、RS232×1、Wi-Fi 6 功能：一键录屏、无线投屏、反向触控、课堂工具、护眼模式 数量：1 套（含壁挂架或移动支架） 5.12办公软件（正版授权） 授权：永久激活，可重装，提供纸质证书及序列号清单 数量：1 批（按 50 个节点计算） 5.13移动支架（大屏用） 与大屏配套 承重 ≥100 kg 材质：铝合金 + 冷轧钢底座；带 4 个万向轮（2 只带刹车） 高度：可调 110~160 cm；内置摄像头托盘、置物篮、走线槽 数量：1 套 |