## 二、采购需求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字医用X 射线摄影系统设备 | 1 | 套 |
| 2 | 儿童手部X射线图像骨龄智能处理软件 | 1 | 套 |
| 3 | DR脊柱侧弯智能处理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 摄像记录设备 | 3 | 个 |
| 5 | 影像质控软件 | 1 | 套 |
| 6 | 云胶片 | 1 | 套 |
| 7 | 铅衣 | 4 | 套 |
| 8 | 铅围脖 | 4 | 条 |

- 主要货物的要求

（1）数字医用X 射线摄影系统设备技术参数及配置

1．功能需求

用于头颅.脊柱.四肢.胸部.腹部等全身站立位和卧位的数字X 线摄影系统。

2.主要技术规格和要求

2.1．高压发生器

2.1.1．高频逆变式高压发生器频率≥100KHZ

2.1.2．高压发生器标称电功率≥ 65KW

2.1.3．管电压可调范围：40-150KV

2.1.4．最大输出毫安秒≥ 800mAs

2.1.5．最短曝光时间≤1ms

2.1.6．具备AEC 自动曝光控制

2.1.7．发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2． X 线球管

2.2.1．阳极热容量≥ 350KHU

2.2.2．阳极散热率≥ 80KHU/min.

2.2.3. 管套热容量≥ 1.0MHU

2.2.4．球管焦点≤ 0.6/1.2mm

2.2.5．最大承受功率≥ 30/60KW

2.2.6．可通过皮尺测量床旁拍照的距离

2.2.7．缩光器旋转角度≥±45 度

2.2.8．球管架垂直运动距离≥145 厘米

2.2.9．缩光器照射野可自动调整

2.2.10．缩光器可调用上次采集的束光野大小

2.2.11．球管架沿人体纵轴运动距离≥240 厘米

2.2.12．球管架沿人体横轴运动距离≥150 厘米

2.2.13．X 线球管套可沿垂直轴旋转≥-90度/+90 度

2.2.14．X 线球管套可沿水平轴旋转≥±120 度

2.2.15．近台彩色触摸屏

2.2.16．可视化摆位摄像头，检查过程实时可见患者影像，减少误拍、重拍风险

2.3．近台操作控制系统

2.3.1．操控方式：电容式触摸屏

2.3.2．屏幕尺寸≥ 10 英寸

2.3.3．屏幕重力感应自动调整方向

2.3.4．可显示患者信息，如姓名、患者编号等

2.3.5．大小焦点快速切换

2.3.6．电离室可调整

2.3.7．曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs 等）

2.3.8．可显示图形化摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位

2.3.9．可显示系统状态消息

2.4．平板探测器

2.4.1．探测器材料：碘化铯/非晶体硅

2.4.2．探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm

2.4.3．像素尺寸≤ 140um

2.4.4．采集灰阶度≥16bits

2.4.5．空间分辨率≥3.6lp/mm

2.4.6．采集距阵≥3000 X 3000

2.4.7．平板无须额外特殊冷却

2.4.8．DQE（在0.05lp/mm 条件下)≥60%

2.5．无线平板探测器

2.5.1．探测器结构：碘化铯/非晶体硅

2.5.2．探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm

2.5.3．像素尺寸≤140um

2.5.4．采集灰阶度≥16bits

2.5.5．空间分辨率≥3.6lp/mm

2.5.6．量子捕获效率(在0.05lp/mm ，DQE)≥60%

2.5.7．采集距阵≥ 3000X3000

2.5.8．无电缆无线传输所采集图像

2.5.9．图像预览时间≤ 3 秒

2.5.10．探测器最大承重≥150kg

2.5.11．探测器重量≤5kg

2.5.12．无线平板探测器可自动充电

2.5.13．无线平板充满电后可拍摄的最大图像数≥200 张

2.5.14．无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落

2.6．摄影床

2.6.1．床面高度电动调节范围≥30cm

2.6.2．床面尺寸≥ 230cm x 80cm

2.6.3．床面纵向移动范围≥ 80cm

2.6.4．床面横向移动范围≥ 20cm

2.6.5．垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放

2.6.6．滤线栅栅比≥10:1

2.6.7．滤线栅栅密度≥ 30lp/cm

2.6.8．最大承重量≥ 300kg

2.6.9．球管与床面自动垂直、水平和倾斜跟踪

2.7．胸片架

2.7.1．胸片架可电机驱动高度变化范围≥130cm

2.7.2．源像距SID：115-180CM

2.7.3．滤线栅栅比≥10:1

2.7.4．滤线栅栅密度≥ 30lp/cm

2.7.5．X 线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动

2.7.6．无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小

2.8．系统操作台

2.8.1．具备一体机图像采集工作站

2.8.2．支持与RIS 和HIS 系统的集成

2.8.3．主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置

2.8.4．图形化器官程序选择

2.8.5．窗宽窗位调整

2.8.6．水平和垂直图像镜像

2.8.7．图像旋转

2.8.8．AP 和PA 定位标记

2.8.9．全屏图像文本标注

2.8.10．图像放大

2.8.11．胶片拍照的图像预览功能

2.8.12．图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

2.8.13．边缘增强

2.8.14．噪点抑制

2.8.15．DICOM3.0：有DICOM 存储、打印，worklist 等功能

2.8.16．主机操作系统：Windows 10

2.8.17．主机工作站操作台内存≥8GB

2.8.18．硬盘容量≥ 1T

2.8.19．可存储图像数量≥10,000 幅

2.8.20．显示器≥23.8 英寸

2.9．长骨拼接功能

2.9.1．可实现站位、卧位长骨拼接

2.9.2．配备长骨拼接架

2.9.3．配备长骨拼接标尺

2.9.4．长骨拼接架最大承重≥200kg

2.9.5．滤线栅栅比≥10:1

2.9.6．滤线栅栅密度≥30lp/cm

2.9.7．长骨拼接为为球管旋转，探测器平移（单焦点式）的集采方式

DR设备需配置的第三方产品：

- AI模块2个（6年内免费升级，永久免费使用）。

二、摄像记录设备3个（续航24小时以上，4K高清录像，5800万像素以上，170度超大广角，内存128G以上）

三、影像质控软件：

1. 质控包含DR、CT、MRI所有影像的质控。

2. DR、CT、MRI报告的实时纠错质控。

3. 能完成国家质控指标：放射影像检查报告书写规范率，急诊放射影像检查报告2小时完成率，放射影像危急值10分钟内通报完成率，前列腺报告PI-RADS分类率，乳腺钼靶报告BI-RADS分类率，放射影像检查诊断符合率等指标的统计质控，图像伪影率的统计。

4. 质控服务器置医院本地（数据不需要传到云端），服务器属医院买断，后续不需要额外支付其它费用。

5. 所有端口费由中标供应商承担.

四、云胶片：含DR、胃肠、骨密度、钼靶、CT、MRI等所有影像科的检查的云胶片，云胶片的服务器置医院本地（所有数据不传云端），所有端口费由中标供应商承担。云胶片软件及服务器属医院买断，后续不需要额外支付其它费用。

五、四套铅衣及四条铅围脖，铅衣材质为超轻无铅材质，防护等级主体铅衣（前）铅当量≥0.75mmpb,铅围脖：≥0.5mmpb，铅衣后片：≥0.55mmpb。

云影像系统建设技术参数及要求

- 软件技术参数：

| 指标项 | 序号 | 技术参数要求及性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 云影像系统 | 1.1 | 云影像存储归档服务 |
|  | 1.1.1 | 支持基于院内私有云建立医院影像云数据中心，实现影像检查数据云存储云归档服务，采集、统一归档、存储和管理全院的影像检查数据，包括放射等检查数据。 |
|  | 1.1.2 | 系统采用互联网云系统应用架构，支持公有云、私有云及混合云部署，支持院内院外线上线下一体化存储和一体化归档服务，保证数据存储的统一性和归档的一致性。 |
|  | 1.1.3 | 影像数据标准遵循DICOM 3.0标准。 |
|  | 1.1.4 | 影像数据采集应兼容所有类型的标准DICOM影像设备。支持DICOM Q/R SCU/SCP、DICOM Storage，对标准DICOM 图像进行无损压缩存储。 |
|  | 1.1.5 | 支持云存储自动用DICOM 标准格式无损压缩图像，实现影像及报告的云端管理应用。 |
|  | 1.1.6 | 支持云存储应用服务软件系统，实现影像及报告的云端管理应用。 |
|  | 1.1.7 | 支持云影像应用系统与我院PACS系统实现集成对接。 |
|  | 1.1.8 | 平台支持影像云归档服务，可实现院内院外线上线下一体化归档服务。 |
|  | 1.1.9 | 影像云数据支持医生端编辑，支持影像删除和检查删除。 |
|  | 1.1.10 | 支持影像及报告上传数据查询服务。 |
|  | 1.1.11 | 支持提供影像数据的状态记录日志。 |
|  | 1.1.12 | 支持对象存储、分布式存储。存储高并发，高可靠性，为保障项目的正常运营。 |
|  | 1.1.13 | 院内服务器，实现院内影像数据的唯一转发出口，内置数据采集软件支持院内影像设备的自动采集、自动上传（自动上传或定时上传）。 |
|  | 1.1.14 | 支持数字影像一体化融合设计，支持云影像和院内云PACS系统和检查报告单中展示院内院外一体化实时融合生成的数字影像的二维码，实现院内外云影像一体化共享和病例分享。 |
|  | 1.2 | 患者端云影像云胶片服务（H5） |
|  | 1.2.1 | 支持保护患者检查隐私,支持2种及以上验证实现患者检查原始影像及报告的浏览，保证非病人本人授权，其他人无法扫码查询到数据。 |
|  | 1.2.2 | 系统需实现将报告自动生成二维码：通过微信扫描二维码绑定手机号后查阅电子报告、并且查看患者的原始影像。 |
|  | 1.2.3 | 具有患者隐私保护及数据安全策略，影像云信息系统通过公安部信息系统安全等保（三级）。 |
|  | 1.2.4 | 影像分享功能：系统需实现将影像数据实名或者匿名的方式以二维码或超链接的形式长期或短期分享。 |
|  | 1.2.5 | 支持云影像的秒级调阅、二维码分享（支持分享时效、分享权限设置）。 |
|  | 1.2.6 | 支持通过二维码关联病人影像空间的各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览。 |
|  | 1.2.7 | 支持医院将医技检查结果通过云平台进行发布、推送。患者可凭借取片单上的二维码，直接调阅自己的检查报告和影像。 |
|  | 1.2.8 | 移动端支持可利用AI进行报告智能解读管理，可在移动端根据报告相关内容进行咨询提问和科普知识等。 |
|  | 1.2.9 | 患者在云胶片服务可通过手机端可管理所有检查报告，并支持一键调阅查询。 |
|  | 1.2.10 | 云胶片历史诊断对比，支持患者与医生通过移动端查看历史诊断对比，清晰可见历次就诊日期及历史诊断记录，并且支持利用时间轴对比。 |
|  | 1.2.11 | 支持影像、报告的动态二维码管理、云分享服务。 |
|  | 1.2.12 | 支持病人手机号变更的修改服务。 |
|  | 1.2.13 | 支持影像调阅服务，如：工具栏设置、工具箱、窗宽窗位调节、影像放大缩小、图像平移、图像翻页、影像方向、动态播放。 |
|  | 1.2.14 | 支持影像操作模式、影像显示窗排列、影像工具、测量工具。 |
|  | 1.2.15 | 支持影像显示窗排列：1X1排列、2X1排列、3X1排列、1X2排列、2X2排列、3X2排列、1X3排列、2X3排列、3X3排列。 |
|  | 1.2.16 | 支持影像工具：长方形区域窗宽窗位、圆形区域窗宽窗位、影像位置跟踪、灰阶度反白、影像信息文字叠层、定位线、背景下载、退出全屏模式。 |
|  | 1.2.17 | 支持测量工具：测量距离、测量角度、测量矩形面积、测量椭圆面积、测量任意形状面积、测量密度、文字标注、清除当前选择的标注、清除所有标注、隐藏或显示标注。 |
|  | 1.2.18 | 支持测量距离、角度、圆形、椭圆面积、任意形状面积、密度、文字标注。 |
|  | 1.2.19 | 系统支持诊断报告智能标记，该功能能够智能化自动识别并精确标记影像报告中的阳性句，让患者极大地提升了对报告的可读性。 |
|  | 1.3 | 医生端云影像服务 |
|  | 1.3.1 | 支持医生基于移动端对DICOM影像的管理及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽窗位调整、定位线等功能。 |
|  | 1.3.2 | 支持HTML5技术跨平台，支持苹果操作系统及安卓操作系统App版扩展。 |
|  | 1.3.3 | 支持PC端、平板及手机等多终端浏览，医生可通过移动端阅片与查看报告。 |
|  | 1.3.4 | 支持基于互联网PC端的DICOM影像调阅、医生可通过移动端阅片与查看报告。 |
|  | 1.3.5 | 云胶片历史诊断对比，支持患者与医生通过移动端查看历史诊断对比，清晰可见历次就诊日期及历史诊断记录，并且支持利用时间轴对比。 |
|  | 1.3.6 | 支持医生和患者在授权情况下查看病人当前检查影像、报告及历史影像、报告；支持医生移动浏览DICOM影像，影像显示功能包括：放大/缩小、平移、翻转、调窗、图像翻页、影像方向、动态播放，布局等图像处理操作。 |
|  | 1.3.7 | 支持影像操作模式、影像显示窗排列、影像工具、测量工具。 |
|  | 1.3.8 | 支持对接WEB RIS/PACS功能，提供云影像诊断平台，支持医院影像专家基于云影像的远程报告和远程审核，移动便捷办公，可查看患者列表，书写及审核报告，图像浏览、图像处理操作，实现院内院外线上线下影像一体化联动。 |
|  | 1.3.9 | 支持医生云影像报告诊断场景，符合合规性要求，要求云影像软件产品具有有效的二类医疗器械注册证（提供二类医疗器械注册证材料）。 |
|  | 1.3.10 | 云胶片系统需支持运营数据多维度统计，需提供日、月、年及科室检查设备的的云胶片业务统计。 |
|  | 1.4 | 报告二维码生成及链接调用接口、微信公众号集成接口等其他要求 |
|  | 1.4.1 | 系统需实现将报告自动生成二维码：通过微信扫描二维码绑定手机号后查阅电子报告、并且查看患者的原始影像。 |
|  | 1.4.2 | 支持纸质报告单生成打印影像浏览URL链接二维码。可通过二维码进行影像分享功能。 |
|  | 1.4.3 | 支持为保证患者的检查信息不被泄露，并对此二维码增加有限期控制，防止他人随意扫描浏览。 |
|  | 1.4.4 | 云影像能与院内云PACS系统完成一站式融合支持病例讨论，支持每个病例的云影像二维码在PACS诊断报告时实时显示，通过扫描二维码即可发起病例分享和讨论。 |
|  | 1.4.5 | 支持移动端要求（检查列表、图文报告、影像浏览）兼容支持HTML5模式与医院其他互联网系统接入（医院微信公众号或互联网医院小程序）。 |
|  | 1.4.6 | 服务器内置安全策略，实现对云端浏览的唯一访问及外部非法访问的阻止。对影像文件上传操作的数据接口，采用动态令牌+URL签名的方式，对数据的发送者进行身份验证。 |
|  | 1.4.7 | 满足国产化信创适配性：支持国产化CPU、数据库及操作系统，能够提供信创适配证书。 |
|  | 1.4.8 | 满足PACS接口兼容性：支持与医院PACS影像系统接口无缝对接、集成开发和数据交互服务（本次包含由此产生的双向系统接口费用，提供书面承诺函）。 |
|  | 1.5 | 数据上传服务 |
|  | 1.5.1 | - 支持影像上传缓存服务。 |
|  | 1.5.2 | - 支持内外网数据转发功能。 |
|  | 1.5.3 | - 支持定时上传服务。 |
|  | 1.5.4 | - 支持夜间自动上传影像功能。 |
|  | 1.5.5 | - 支持断网续传功能，网络断开后系统能够自动缓存数据在网络恢复后继续进行上传。 |
|  | 1.5.6 | - 支持SSL认证机制，确保数据安全。 |
|  | 1.5.7 | - 使用SSL协议对在网络上传输的患者隐私数据进行加密，保障传输数据的保密性和完整性； |
|  | 1.5.8 | - 支持各个系统之间内部调用的接口，采用白名单的管理方式进行身份验证。 |

影像智能处理软件系统（AI模块）参数

- 儿童手部X射线图像骨龄智能处理软件

- 可利用手部X线正位片，自动计算骨龄值并进行生长发育评估；

- 支持遗传法（CMH）、遗传法（FPH）、BP法、RUS-CHN法、TW3法、TW3C法和BP法6种身高预测标准，结果支持修改；

- 支持腕骨骨化状态基础评估与结果输出，系统内置GP骨龄评估标准图谱，支持待评估影像与标准图谱对照查看。

- DR脊柱侧弯智能处理系统

- 1.自动计算脊柱正位全长图像的长度和角度数据，给出的数据项≥10项;

- 2.自动计算脊柱侧位全长图像的长度和角度数据，给出的数据项≥6项;

- 3.支持智能识别椎体，并在椎体的左侧显示该椎体名称。