## 二、采购需求

预算：167万元

数量

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多波段强脉冲光治疗仪 | 1台 |
| 2 | 皮秒激光治疗仪 | 1台 |
| 3 | 全自动凝血检测仪 | 1台 |

一、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 多波段强脉冲光治疗仪 | - 1.光斑面积：15mm×45mm允差±5%。 - 2.皮肤制冷温度0～20℃可调，步进1℃，允差±3℃或±20%。 - 3.恒流技术：消除能量尖峰，能量更加平稳柔和，治疗安全性，舒适性大幅提高。 - 4.可插拔滤光片技术：不需开关机，治疗手柄可通过直接更换滤光片来改变波长范围。 - 5.工作方式：单次曝光、重复曝光 - 6.手柄参数 - 6.1脉冲宽度：5～200ms - 6.2最大能量密度：≥25J/cm2 - 6.3最大输出能量：≥200J - 7.能量均匀性：输出能量在光斑尺寸范围内分布均匀，光斑中心与边缘能量相对偏差不大于±20%，该技术使得光斑更均匀 - 8.输出能量：输出能量不稳定度优于±10%；输出能量复现性优于±10%。该技术使得光斑能量稳定度高。 - 9.光斑适配器：≥3种。 - 10.方形遮光罩：15mm×45mm±5mm，遮挡侧边漏光，保护医生视力。 11.数据库功能：可以存储病人病例； 12.冷却系统：外置冷却水循环系统； 13.具备预设参数功能，辅助教学； 14.可选配非剥脱点阵激光治疗模块； 15.操作模式：≥一种操作模式； 16.治疗手柄：≥一种操作手柄； 17.具备≥6种不同波长的滤光片； |
| - 2 | - 皮秒激光 - 治疗仪 | - 1.皮秒技术：MOPA技术（主振荡器功率放大器技术） - 2.激光类型：Nd:YAG激光 - 3.具备≥两种激光波长：1064nm、532nm - 4.脉冲宽度：≤300ps; - 5.1064nm激光峰值功率：≥1.4GW, - 6.532nm激光峰值功率：≥0.8GW, - 7.1064nm终端最大单脉冲能量：≥400mJ - 8.532nm终端最大单脉冲能量：≥250mJ - 9.治疗端面最大光斑直径：≥10mm - 10.532nm激光2mm光斑最大能量密度：≥7.6J/cm2 - 11.1064nm激光治疗端面能量密度：0.2～12.5J/cm2 - 12.治疗端面光斑直径：2～10mm可调，步进1mm - 13.光输出方式：导光臂，精准引导激光到达指定部位，具备至少7个关节、至少6个自由度，在其任意自由度内无死角或碰壁现象。 - 14.系统冷却方式：水、空气热交换器内部循环 - 15.瞄准光：波长：635nm，允差±10nm - 16.屏幕尺寸：≥12英寸 - 17.脚踏防水等级：≥IPX8 |

3.全自动凝血检测仪

序号	项目	参数

1	测试项目	PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer等

2	最大速度	检测速度PT≥400 T/h

3	综合速度	四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h

4	检测通道	8个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

5	样本位采用自动进样器连续加载进样。

6	封闭试剂仓	试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

7	冰箱模式	关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。

8	加样针	样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应，试剂针具有温度自动补偿功能。

9	闭盖穿刺	样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

10	急诊检测	独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

11	反应杯	倾倒式随时加载。

12	LED光源	LED持久光源。

13	废液排放	支持废液直排。

14	占地面积	≦0.6平方米。

二、商务要求

1.付款方式：验收合格后付款50%，余款50%在3年内无息付清。

2、交货期：合同签订后60日内完成安装并交付使用。

3、保修期：自验收合格后起保修3年，保修期内，免费提供相应的易损备件。

4、设备保修期内每年免费定期保养检测1—2次并提供书面报告。确保接到用户维修请求后,在24小时内做出响应，确需工作人员现场指导或维修的按约定时间到位，48小时内到医院解决故障。

5、产品送到医院指定地点，公司派专业工程师上门安装调试，免费提供操作培训及维修人员培训，直到对技术完全掌握为止。按照医院验收要求提供培训记录及培训考核记录、仪器保养要求及操作流程、操作、维修注意事项。评估本产品的风险等级，并提供周期性保养内容。

6、保修期内的年开机率≥96%，即不少于350天。

8、提供中文操作手册、维修手册各一套，配套维修工具1套。

9、提供最近半年内生产的全新产品