第五章  货物需求表及采购需求

一、技术需求

1、采购清单及主要技术要求

	序号
	设备名称
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	自动煎药机（联网）

	一、普通煎药机（11台）: 
1.容量:≧20000ml；
2.符合《中药煎药机行业标准》的相关要求，煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；
3.具备联网通讯功能，可与鹰潭市新信息系统连接。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；
4.符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。
5.采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。
6.先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 
7.不锈钢锅体，锅体无焊接点。 
8.具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。 
9.自动加热调节，文火、武火自动转换。 
10.具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。
11.自动升温灭菌功能。
12.可配备单体包装机。
13.功率≧2900W
二、浓缩煎药机（1台）:
1.容量:≧30L；
2.功率:≧5900W；
3.浓缩效率:≧5500ML/小时；
4.含煎煮模式、浓缩模式、清洗模式等多种模式可选；
5.包含先煎后下功能，其中先煎时间可调；
6.自动加热调节，文火、武火自动转换；
7.浓缩过程中暂停浓缩可实现浓缩中途出药；
8.含电动挤压、药渣自动分离功能，含自动保温、高温灭菌、故障报警、自动清洗功能；
9.具有防温度过高和防干烧功能；
10.具备联网通讯功能，可与鹰潭市新信息系统连接，可支持通讯协议。
	台
	12

	2
	包装机（联网）

	1.容量:≧20000ml；

2.自动包装；

3.包装温度、包装量自动显示;

4.具备联网通讯功能，可与鹰潭市新信息系统连接。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； 

5.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定; 

6.包装量为50-250ML无极变量可调包装; 

7.具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗； 

8.药液加热控制，具有防干烧功能，可浓缩药液； 

9.适用于老人、儿童、成年人等不同用量; 

10.功率≧2800W。
	台
	4

	3
	医用冷藏柜

	1.有效容积≧1000升;款式:立式;开门方式:两门对开玻璃门;微电脑控制;数码显示箱内温度，显示精度0.1C。 

2.箱内温度恒定控制在2C~8C以内3.多种故障报警:高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；

4.多重保护功能:至少包含开机延时、停机间隔。 

5.内部强制风冷系统。 

6.安全门锁设计，防止随意开启。 

7.宽电压带设计，适用电源环境广。 

8.具有冷链监控系统。
	台
	5

	4
	煎药用纯水设备

	1.工艺流程:反渗透+紫外杀菌； 

2.进水水质:市政自来水，水温10-45℃； 

3.纯化水导电率（25℃）/（uS/cm）:≦15； 

4.离子去除率:≧99%； 

5.回收率:≧60%； 

6.制水量:≧1000L/H； 

7.供电功率:≧5500W； 

8.带故障报警功能。
	台
	1

	5
	专用计算机
	1.CPU≥6核，内存≥8G，内存类型DDR4及以上，内存条数≥1，固态硬盘≥256G，固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定，显示器≥23寸，显示屏屏占比≥80% ，显示屏分辨率≥1920x1080；显卡类型为独立显卡，显存≥2G。
	台
	1

	6
	打印机
	1.激光打印；打印速度≥18页/分钟（A4）；分辨率≥600× 600 dpi（支持增强至1200 dpi）标配进纸盒≥150页，支持手动进纸；纸张尺寸：A4、A5、B5、信封等；碳粉硒鼓一体，寿命≥1500页（标准容量），支持加墨粉；接口类型：USB 2.0；网络功能：支持共享打印
	台
	1

	7
	彩色打印复印机
	1.一般规格：彩色自动批量复印；打印功能：自动打印双面、自动扫描双面、自动复印双面；支持叶宽：A3、A4、A5等；连接方式：支持无线和有线；机器类型：彩色激光。打印速度：16-30页分钟。
	台
	1

	8
	电缆及配电箱
	1.wdzb_ YJY4*75电缆+E*35电缆+配电箱，具体电缆数量及功率根据现场实际情况调整
	批
	1


备注：1、以上技术要求均为基本技术要求，投标人可提供同类标准或优于该标准的产品参与投标。

2、其他要求

1）投标人须按单价报价，列好报价清单，计算总价；

2）本项目为交钥匙工程：所有货物、材料、运输、转运、装卸、辅材、安装、 施工、调试、安全文明生产、机械设备及耗材费、检测、验收、上线运行、 培训、技术支持、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修 材料、缺陷期间维护及为完成本项目不可预见的费用等一切费用均包含在响应报价总价中，且合同期内单价不做调整。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中；
3）设备必须为原制造商制造的全新设备，并未对其子部件作任何的更改和替换，产品无污染，无任何缺陷隐患；

4）中标人负责设备的送货上门、安装、调试（过程中所需的专用工具、 支架、辅助材料等由中标人免费提供，并提供设备使用的全部资料）；

5）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

6）采购人有权委托国家认可的第三方检测机构对家具成品按照国家及行业标准和招投标文件的要求进行抽样检测。首次检测不合格的，中标人负责召回退换进行整改；再次检测不合格的，采购人可以终止合同并向有关监管部门上报，给采购人造成的损失由中标人承担。

7）中标人须负责清理产品安装现场，做到工完场清；由中标人造成的施工垃圾需自行运至采购人指定的地点，由采购人统一外运，费用由中标人负责。

二、商务条件

1、付款方式：

（1）供应商完成货物安装调试并经采购人验收合格后，30日内支付合同总金额的100%；

（2）供应商在收款之前，应当开具相应金额的增值税专用发票，所需税费由供应商承担。供应商不提供发票，采购人有权拒绝付款。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期：合同签订后90天完成送货、安装、调试。

4、包装和运输：有外包装，以防运输破损。供应商须提供完备的运输和应急处置方案。

5、售后服务：

（1）所有硬件3年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。（供应商需承诺提供充足的备品备件，保障日常维护需求）

（2）所有硬件过3年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、响应速度同保修期响应速度。

6、验收标准

（1）总体布局及货物材质、规格符合图纸设计要求，产品技术参数与采购合同一致。供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。安装施工所使用的材料及配件须符合国家相关技术要求及图纸设计要求，达到优质标准。

（2）按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标，供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，供应商需及时补充、缺失和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限可相应顺延，但不得影响采购人正常工作的开展。

(4)货物安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密，无内容物外露。

(5)表面平整、色泽均匀、边缘平整光滑；框架及板材无油漆脱落现象。

(6)安装过程中未损坏原有结构。

7、质保期：验收合格之日起不少于3年。

8、违约责任：

(1)供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。供应商不履行合同义务或履行义务不符合约定的，采购人有权暂停供应商项目实施，不支付相应合同价款，并要求供应商承担赔偿损失或支付违约金等违约责任。

(2)如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

(3)供应商必须遵守采购合同和响应文件内容，按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致合同迟延履行，每逾期1天，应向采购人支付合同总价款5‰金额的违约金，违约金最高不超过合同总价的10%。

(4)由于供应商原因不能按照约定交货的，在采购人通知后15日内供应商仍未履行或采取补救措施的，采购人有权终止合同，供应商必须于10个工作日内无条件退回采购人已付给供应商的全部货款，并向采购人支付合同总金额的10％的违约金。若因供应商延迟交货给采购人造成损失的，采购人另行向供应商主张损害赔偿责任。

(5)供应商所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供货物达不到约定技术要求的，采购人有权拒收货并终止合同，供应商必须于10个工作日内无条件退回采购人已付给供应商的全部货款，并向采购人支付合同总金额的10％的违约金。

(6)供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权拒绝支付合同价款，若造成相关损失的，采购人有权要求供货商承担所有赔偿责任。

9、其它要求：

（1）供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

(2)本项目所有安全责任(含事故)由供应商全部承担，与采购人无关。供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行安装施工。供应商需无条件遵从采购人提出的科学、规范、合理意见。

(3)供应商须充分计划好家具的运输、安装等方案；在拆卸、安装过程中要做好室内地面、门、墙面等地方及物品的保护工作，如损坏，需承担相应责任。

(4)供应商所提供的产品是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

供应商所提供的产品若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权对因此造成的直接损失向供应商索赔。

(5)接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

注：以上所有技术和商务要求必须全部响应，否则视为无效投标。
