| 设备采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量（台套） |
| 1 | 耳鼻喉科 | 电测听（含隔音室） | 1 |
| 2 |  | 声导抗仪 | 1 |
| 3 |  | 电子喉镜系统 | 1 |
| 4 |  | 电子喉镜清洗工作站 | 1 |
| 1 | 眼科 | 超声乳化仪 | 1 |
| 2 |  | 非接触式眼压计 | 1 |
| 3 |  | 免散瞳眼底照相机 | 1 |
| 4 |  | 数码裂隙灯 | 1 |
| 5 |  | 眼科生物测量仪 | 1 |
| 6 |  | 电脑验光仪 | 1 |
| 7 |  | OCT | 1 |

- 1、耳鼻喉科

- 品目一、电测听（含隔音室）

1.全中文操作面板

2.通道数：两路独立刺激和掩蔽通道

3.气导频率输出范围：125Hz～16000Hz;

4.骨导频率范围：250Hz～8000Hz

5.声强输出范围：气导耳机：－10～120dBHL；骨导耳机：－10～80dBHL（置于乳突）；其他耳机：不同频率的最大输出受传感器的输出限制

#6.纯音刺激模式：同侧刺激、对侧刺激、双耳刺激、带助听器刺激（提供加盖制造商公章的参数确认函）

7.纯音类型：连续音、脉冲音、啭音

#8.频率特定听觉评估FRESHTM噪声，可应用于婴幼儿声场测试刺激；白噪声；窄带噪声；言语噪声；外接掩蔽噪声（提供加盖制造商公章的参数确认函）

9.掩蔽刺激模式：同侧刺激、对侧刺激、双耳刺激、带助听器刺激

10.测试功能：气导、骨导、短增量敏感指数试验SISI

掩蔽级差测试MLD

韦博氏试验Weber

林纳氏试验Rinne

伪聋测试Stenger

音衰试验Tone Decay

言语测试

11.耳鸣诊断功能

12.频率最大解析度：1Hz（6/12/24/48个频点）

13.声强放大器步进梯度：1、2、5dB

14.听力计主机与操作面板独立式设计

15.三种控制方式：经中文界面听力计操作面板ACP控制；完全通过鼠标控制；

完全通过键盘控制。

16.内置普通话言语测试材料，用户可在软件中自行添加测试材料

也可通过外接设备给声

17.言语测试具有评分功能，可测试言语察觉阈、接受阈、舒适阈、不适阈和识别率

18.医生、患者、测听助理三向通讯系统、高灵敏度，且可进行独立音量调节

19.内置监听扬声器

20.内置4通道自由声场测试功放

21.全中文软件，打印听力计和中耳分析报告在一张纸上。

22.掩蔽助理TM功能，自动提示何时需要加掩蔽

23.用户可自定义计算平均听阈的频率，用户可根据习惯自定义测试界面，多次听力图对比功能。

#号参数为加分项（评审依据：投标文件中提供加盖制造商公章的参数确认函佐证。未提供或提供不符合要求者不得分。）

- 品目二、声导抗仪

1.具备探头提供更简单便捷的测试，拥有可靠的密封性，探头具有控制、稳定和效率和高可信度，在进行中耳分析时，显著提检测效率。

2.具备三种测试模式：婴儿模式、儿童模式、成人模式

3.探头可靠、反应灵敏、易于使用，可用于快速检查、诊断与临床研究。

4.诊断探针轻，舒适，零件少，易于清洗和维护。更容易实现密封，提高控制整个测试过程。

5.配备校准和探头检查工具。

6.带有集成LED灯的功能按钮。

#7.同屏可显示三次鼓室图用于对比，宽彩色屏幕，从任何角度都很容易看到测试图谱及状态。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#8.探测器上指示灯指示正在测试耳侧别，以及测试的状态。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#9.音频反馈和探头灯会提示探头处于一个不好的密封状态，泵可以立即重置，优化测试效率。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#10.配备了校准和探针检查工具和方便的探针提示（提供加盖制造商公章的参数确认函）

11.拥有优化的菜单结构和自解释性的软件—可以为听力评估和拟合解决方案提供的共享接口，可以快速找到要找的东西。听力计、中耳分析仪、耳声发射、视频耳镜等设备整合在同一个软件系统。

12.提供强大的报告功能和易于定制的工具，能够快速地将各种测试数据合并到定制的报表中。

13.测试功能要求

自动/手动鼓室图

鼓室图历史比较功能

自动或手动镫骨肌声反射，具备声反射筛查测试功能

自动或手动镫骨肌声反射阈值及阈上功能测试

声衰减测试：具备同侧/对侧声衰减测试功能。

完好鼓膜咽鼓管测试功能/穿孔鼓膜咽鼓管测试功能

扫频/自动鼓室测量

B&G 鼓室图

声导纳记录器

快速鼓室图筛查扫描

设备自动判读鼓室图类型

自动测试序列-自定义测试序列。

三种人体工学探针用于筛查、诊断和临床测试

14.探测音频率(226 Hz&1000 Hz)

#15.声顺测试系统：0.1m1-8.0m1， 频率精度±0.5%（提供加盖制造商公章的参数确认函）

16.声反射阈值和声反射衰减 0.01，0.02，0.03，0.04，0.05mmho，

步进1，2，5，10dB

#17.对侧声反射 500Hz，1000Hz,2000Hz,4000Hz， 频率精度±0.5%（提供加盖制造商公章的参数确认函）

18.压力范围+400～－600daPa，泵速50、100、200、400、600daPa/

二配置标准

主机1台

探头1根

2cc耦合腔1只

清洁棒1根

内置打印机1套

USB连接线1根

#号参数为加分项（评审依据：投标文件中提供加盖制造商公章的参数确认函佐证。未提供或提供不符合要求者不得分。）

- 品目三、电子喉镜系统

（一）、内窥镜摄像、图像处理装置

1.1 全数字化的图像处理中心，可连接电子镜、纤维镜及光学视管镜和硬性镜，既适于耳鼻喉, 腹腔镜, 宫腔镜, 输尿管镜,电子胆道镜,膀胱镜等离子电切系统, 诊断和治疗，满足各临床科室的需求。

#1.2一体化设计，一台机器便可实现2D/3D观察。通过将影像控制单元和光源装置一体化内置在一台机器中，简便轻巧。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#1.3 采用LCD触摸屏，屏幕上可显示各种各样的设置值，用户可以直接自定义并保存多组设置值，使用时，根据术者及手术的需要，直接调出预设的设置值进行使用。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#1.4  LED光源，采用LED光源，LED灯泡寿命更长，采用4个LED灯泡，实现了和以往的氙灯一样出色的亮度和色彩还原。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#1.5 NBI窄带成像技术，可增强表面血管和其他组织的可视性,进行早癌筛查.（提供加盖制造商公章的参数确认函）

2.1检查灯：LED

2.2冷却：强制风冷

2.3提供最大光强：<6.0W

2.4可进行观察模式：WLI和NBI观察

2.5自动亮度调节方法：LED驱动电流控制

2.6自动曝光：≥17级

2.7亮度模式：自动、手动， 亮度：≥10级

3、电子缩放：可以选择图像缩放级别，2D具有3种模式（1.0倍，1.2倍，1.5倍）3D具有2种模式（1.0倍，1.2倍）

4、图像旋转/相反区域观察：内镜图像旋转180度

5、纵横比：可以修改纵横比2D具有4种模式（16:10，16:9，4:3，5:4），3D具有2种模式（16:10，16:9）

6、冻结与预冻结功能

冻结：使用内镜或键盘上的“冻结”键冻结内镜图像

预冻结：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕捉到的图像中选择模糊度最低的图像

7、模拟信号输出：VBS符合端口和Y/C；可以同时输出

2D数字信号输出：3G-SDI（SMPTE424M），HD-SDI（SMPTE292M），DVI（可以选择WUXGA，1080P或SXGA），3D数字信号输出：3G-SDI的B级（SMPTE424M），DVI-D（可以选择WUXGA或1080P，还可以选择并列或逐行）

8、用户预设：最多可以保存≥20名用户的功能设置

9、标准色图输出：彩条、50%白色、3D测试图像

10、色调调节：可以完成以下色调调节

红色调节：±8个步长

蓝色调节：±8个步长

色度调节：±8个步长

11、记录输出信号：可以切换输出到录像机的视频信号的记录格式

视频信号：选择“3G-SDI”或“HD-SDI”

HD-SDI记录格式：选择“与监视器输出相同”、“总是2D”或“总是3D”3G-SDI记录格式：选择选择“总是3D”或“与监视器输出相同”

- 12、3D观察,可以实现3D观察。需要兼容3D观察的内镜。2D：以2D图像显示内镜图像，3D：以3D图像显示内镜图像

13、自动增益控制（AGC）：如果内镜先端距离物体太远而导致光线不足，可以电子放大图像

14、对比度模式：

H（高）：与标准图像相比，暗的区域更暗，亮的区域更亮。

N（标准）：标准图像

L（低）：与标准图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。

15、测光：使用测光模式可以选择自动测光模式

自动：根据中心的最两部分和周边部分的平均亮度调节亮度

峰值：根据内镜图像的最亮部分调节亮度

平均：根据内镜图像的平均亮度调节亮度

(二)、治疗型电子鼻咽喉镜

2.1 高清晰画像。

2.2 微距观察，近对焦功能可以在≤2.0mm的距离观察组织，适于观察粘膜细节。

2.3 视野角≥90°，视野方向0°直视。

2.4具备四方向弯曲：弯曲部弯曲角上≥130°,下≥130°、左/右弯曲≥70°

2.5先端部外径≤4.8mm，软性部外径≤4.9mm，工作长度≥365mm；总长度≥635mm。

2.6钳子管道最小可视距离：距先端≧3 mm，景深2-40mm

#2.7具有八角形最大切割画面，保证最大范围显示最高质量的画面（提供加盖制造商公章的参数确认函）

2.8内镜具有遥控按钮，可设置所有菜单功能

# 2.9窄带染色光成像NBI诊断早癌，黏膜表面的毛细血管和其他细微结构在窄带光下得以清晰呈现。帮助识别疑似病变，进行早癌检查。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

2.10适用于各种治疗附件，兼容灼烧治疗等

2.11近对焦功能可以在2.0mm的距离观察组织，适于观察黏膜细节

2.12可兼容LD、YAG激光、HF

2.13 钳子管道内径≥2.0mm，可进行活检

(三)、检查型电子鼻咽喉镜

3.1 高清晰画像。

3.2 兼容NBI窄带成像功能，可进行NBI早癌筛查

3.3 视野角≥90°，视野方向0°直视。

3.4 景深≥3.5mm，≤50mm。

3.5 弯曲部弯曲角上≥130°,下≥130°。

#3.6先端部外径≤2.6mm，插入部外径≤2.9mm，有效长度≥510mm。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

(四)、电子鼻咽喉镜配置要求

- 1.高清摄像主机1套

- 2.专用液晶显示器1套

3.治疗型电子鼻咽喉镜 2根

4.诊断型电子鼻咽喉镜1根

5.台车1套

6.侧漏器1个

7.工作站1套

6.活检钳 2把

7.异物钳2把

#号参数为加分项（评审依据：投标文件中提供加盖制造商公章的参数确认函佐证。未提供或提供不符合要求者不得分。）

- 品目四、电子喉镜清洗工作站

总体要求：

按软式内镜清洗消毒技术规范WS507-2023及内镜清洗工作站行业规范YY0992-2023标准设计制造，各项指标应符合这两个规范要求。

内镜清洗工作站

1. 台面、洗消槽及干燥台等主体的技术要求：

1）工作站功能槽采用能耐受化学腐蚀及机械应力的改性PMMA-ABS高分子复合材料板材制作。

2）板材基材大于8mm，成型后长久使用不变形，无需再加其他有一定负作用的如玻璃纤维，树脂等加固层。

3）台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效减少疲劳。

#4）台面高度 880 mm，前后宽度 785 mm（槽口前后宽度尺寸为420 mm～470 mm：干燥台无槽口尺寸），各功能槽左右长度外框尺寸为500 mm～1710 mm（槽口左右长度尺寸为 355 mm～800 mm）。尺寸均允许±5%。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#5）工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于 2L，容量标示误差应不超过20%。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#6）材质耐腐蚀检测报告，在1%NaOH溶液中浸泡48小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡48小时无可视变化；（提供加盖制造商公章的参数确认函）

2. 内镜清洗工作站自动控制器技术要求：

1）采用液晶彩屏显示屏，页面丰富，各流程功能均有微电脑精确控制，隐藏式设计，按键摒弃传统机械按键采用触摸控制按键，按键时有应答声提示按键是否作用，流程工作时详细信息均能展示。

2）工作站清洗槽灌流装置应配置适宜的活接头，接头便于拆卸；灌流压力应不大于0.4 MPa。且应具有过滤功能，过滤网孔径≤106 μm(≥150 目)。

3）自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。

4）执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气组成。

5）清洗、漂洗、浸泡消毒、末洗共四步组成，每步都必需配置单独的自动灌流器，并严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。

6）自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，更有效的保证内镜的洗消达标。

7）面板为专业防水型操作面板（其工作电压为12V），中文显示，操作简单，安全可靠。

3. 快速接头技术要求：

1）整套快速接头采用材料制成，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。

2）快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。

4. 中心气体处理器的技术要求。

1）采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa,分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02 Mpa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。

5. 全不锈钢高压气枪的技术要求：

1）材质采用优质304#不锈钢，不得采用锌镁和铝镁合金材料制作，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

2）特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。

6. 全不锈钢高压水枪的技术要求：

1）材质采用优质304#不锈钢，不得采用锌镁和铝镁合金材料制作，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

2）特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa，由高压供水器精确调控气压。

7. 给排水系统技术要求：

给水系统材质采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器；优质PVC钢丝排水管及PVC—U 用排水管及管件。

8.浸泡槽盖技术要求：

采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

9.医用无油空压机技术要求：

1）全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：≥0.75MPa  供气量：≥55L/min  储气量：≥22L，噪音≦60分贝，为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。

10.自动加酶：

采用膜片密封结构，具有零压差起动功能；配线方向灵活。通过控制面板和电磁阀实现了定时自动加酶功能，可以根据槽内水量设定自动加酶配比。

11	酒清灌流器：

控制器采用微电脑软件控制，吸引流量及平衡时间：干燥流程中酒精灌流器的吸引流量应为1500ml／min，允差：±150ml／min，吸引过程中起步至达到吸引流量平衡的时间不大于3s

内镜单门储存柜参数

1. 内胆采用优质的改性PMMA高分子材料，独立开模整体吸塑成型。外部材料采用多工艺处理的钢塑材料；

2.内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等。

3.软镜柜内设计有透明PMMA内镜附件悬挂专用装置（上中下三件套，下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜）。

4. 储存软镜数量：5条。

#号参数为加分项（评审依据：投标文件中提供加盖制造商公章的参数确认函佐证。未提供或提供不符合要求者不得分。）

- 1、眼科

- 品目一、超声乳化仪

(一)、主机

- 1.用户界面≥12.1”液晶触摸屏

- 2.程序储存:可保存≥1000组不同的医生程序设定

- #3.脚闸:单线性和双线性，双线性脚闸可同时控制负压和能量（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- 4.遥控控制:电缆连接，控制所用功能

- #5.灌注、液体传输:1、重力或压力侍服2、由灌注源高度调节眼压3、实时控制眼内压（提供加盖制造商公章的参数确认函）

（二）、超声乳化

- 1.手柄:四晶片超乳手柄

- 2.超乳针头:常规0°、5°、15°、30º、45º针头、喇叭口针头；0.9mm、1.5mm、2.3mm、2.8mm、3.2mm

- #3.针头振幅、频率:振幅（超乳能量）0～100um,5um递增；频率40KHz。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- #4.超乳模式:连续超声、脉冲（最小脉冲为12.5毫秒）、单爆破、多爆破、连续爆破、毫爆破（提供加盖制造商公章的参数确认函）

（三）、负压

- #1.吸引泵类型:文丘里和蠕动泵双泵系统，术中可随意切换而无需更换管道（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- 2.负压范围:5～500mmHg,5mmHg递增

- 3.流量范围:4～50cc/分，2cc/分递增

- 4.吸引上升时间可调	三级，慢、中、快，设定快档时，到达设定负压时间0.2秒钟

- #5.安全装置:在吸引线路中用负压传感器实时监测负压。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- 6.眼压控制:5-80mmHg

- 7.默认负压水平:用户可编程，线性吸引，脚闸控制

- 8.升级空间:可直接升级后节玻切

（四）、配置

超声乳化仪主机1台、双线性控制脚踏开关1套、超声乳化手柄2把、2.8mm30°针头2支、乳化针扳手1个、测试帽2个、2.8mm超乳针头硅胶套3个、注吸手炳2把、重复性管道组2个、集液盒2个、台车1台

- 品目二、非接触式眼压计

- #1、彩色显示屏尺寸≧7寸（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- #2、显示屏翻转角度：上下翻转≧180°左右翻转≧60°（提供加盖制造商公章的参数确认函）

3.测量范围：0-60mmHg(包含30/60mmHg间自由切换)

4.测量精度：1mmHg

5.测量头移动范围：上下行程: 45mm左右行程: 90mm

6.下颌托升降范围：0-68mm

7.工作距离：喷嘴前11mm

#8.全自动测量：按下测量按钮,即可自动完成双眼眼压测试（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#9.二十四小时动态眼压测量：可24小时动态监测眼压，并能与眼压数据打印在同一报告单上（提供加盖制造商公章的参数确认函）

10.打印机：内置热敏打印机

11.联网：DICOM3.0

12.测量模式：全自动/自动/手动

13.数据输入输出：输入:USB，输出: LAN/RS232C

14.打印：测量完成后可直接打印数据

15.存储：可存储10组测量数据

#16.数据导出：可导出为PDF或JPG格式（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#号参数为加分项，提供制造商盖章的参数确认函佐证。

- 品目三、免散瞳眼底照相机

1、主要功能

1.1普通彩色眼底照相，免散瞳眼底照相，无赤光眼底照相，脉络膜眼底照相；

1.2操作手柄、鼠标均可采集，方便使用；

1.3自动识别患者左右眼转换；

1.4图像分析、拼接、处理和存档；

1.5对图像进行亮度、对比度、颜色以及灰度变化等处理功能；

1.6对图像中所需观测的目标进行长度、面积测量或PD值测量；

1.7眼底图像大范围拼接功能；

1.8通过计算机的数据库技术对病人病历进行管理，方便存档及查询；

1.9打印病人报告，报告上包括各项病人参数（年龄、性别、日期、编号）、病灶图像若干幅（按需要）、诊断结果等。

2、技术参数

2.1视场角：≥50°

2.2分辨率

视场中心处：≥60lp/mm

视场中部处：≥40lp/mm

视场边缘处：≥25lp/mm

2.3屈光调节范围：≥±25D:

2.4工作距离：≥28mm

2.5工作台行程：

前后：≥80mm

左右：≥110mm

上下：≥30mm

2.6上下俯仰角：≥±15°

2.7左右摆动角：≥±30°

2.8颌托行程：≥65mm

2.9升降台行程:≥160mm

2.10照相用光源：LED

2.11固视灯：LED

2.12额定电压和频率：~220V，50Hz

- 品目四、数码裂隙灯

- 1、光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

- 2、改变倍率形式： 转鼓式五档变倍

- 3、目镜：12.5X

- 4、放大总倍数：6X、10X、16X、25X、40X

- 5、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D

- 6、瞳距调节范围：52mm~85mm

- 7、照明方式：上光源照明

- 8、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调

- 9、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调

- 10、裂隙角度：水平旋转0°~180°

- 11、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

- 12、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)

- 13、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- #14、照明灯泡：暖色LED（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- #15、调光方式：底座无极调光（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- #16、照度：≥60万Lux（提供加盖制造商公章的参数确认函）

- 17、数码指示方式：十字型分化板

- 18、数码采集器：采用上位式设计，2400万像素佳能单反相机。

- 19、软件系统：嵌入式自适应软件1.病人管理2.图像采集3.自动识别眼位4.图像处理5.图像标记6.图像对比7.打印报告8.导出图像

#号参数为加分项，提供制造商盖章的参数确认函佐证。

- 品目五、眼科生物测量仪

(一)、主要功能：

1.一次采集即可获得眼轴长 AXL、中央角膜厚度 CCT、角膜屈光度 K、前房 深度 ACD、瞳孔直径 PD、白到白距离 WTW、角膜散光轴等多项参数。

#2.可获取清晰的前后节 OCT 图像，并同时成像对眼前节、眼底疾病进行筛查。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

3.非接触式，自动对焦，自动采集，主机和电脑一体化的设计，高清触摸 显示屏，可外接显示器。

(二)、主要技术指标

1.发光二极管(LED)，采用850nm 波长的光，低相干干涉测量法。

2.入眼功率：≤730μw

3.A扫描频率：≥19KHz

4.B 扫描率：≥500 扫描/桢

#5.眼轴长(AXL)测量范围:12.1mm-38.0mm（提供加盖制造商公章的参数确认函）

6.眼轴长测量精度：±20um,显示精度：10um

7.中央角膜厚度 CCT 测量范围 0.2mm-1.4mm

8.中央角膜厚度测量精度±10um，显示精度：0.1um

#9.角膜屈光度 K 测量范围：28.1D-84.3D（提供加盖制造商公章的参数确认函）

10.角膜屈光度测量精度：±0.25D,显示精度：0.01D

#11.前房深度 ACD 测量范围：0.7mm-6.0mm（提供加盖制造商公章的参数确认函）

12.前房深度测量精度：±0.01mm,显示精度：0.01mm

13.瞳孔直径 PD 测量范围 0.5mm-13.5mm

14.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm

15.白到白距离 WTW 测量范围：6-16mm

16.白到白距离测量精度：±0.1mm,显示精度：0.01mm

17.角膜散光轴测量范围：1º-180º

18.角膜散光轴测量精度：±5º，显示精度：1 º

19.可视化测量，可呈现角膜，视网膜层的 OCT 图像

20.可进行视网膜厚度测量

#21.OCT 图像分辨率：≤5um（提供加盖制造商公章的参数确认函）

22.提供固视功能

23.左右眼自动识别

24.屏幕尺寸：≥10.1寸触摸屏（支持外接显示器）

- 品目六、电脑验光仪

1、屈光度测量参数

1.1 视标：自动云雾图

1.2 顶点距（VD）： 0.0 , 12.0 , 13.75 , 15.0mm

1.3 球镜度：-25D ~ + 22D（0.12/0.25D步长，VD 12mm）

1.4 柱镜度：0D~±10D（0.12/0.25D步长）

1.5 轴位： 0°~180°（1°步长）

1.6 最小测量瞳孔直径： ≤2.0mm

#1.7 瞳距测量范围：10 ~ 85mm（1mm步长）（提供加盖制造商公章的参数确认函）

2、角膜曲率测量参数

2.1 角膜曲率半径：5 ~ 10mm（0.01mm步长）

2.2 角膜屈光度：33.75D~67.50D（0.12/0.25D步长）

2.3 角膜散光度：0D~±12.00D（0.12/0.25D步长）

2.4 轴位：0°~180°（1°步长）

2.5 角膜直径：2~12mm

3、硬件要求

#3.1 显示屏：≥7”TFT彩色触摸屏（提供加盖制造商公章的参数确认函）

3.2 打印机：热敏感打印机

3.3 外置数据连接：RS232/蓝牙

4.1支架类型：落地式电磁锁支架

4.2支臂长度：≥1470mm

4.3镜头倾斜：显微镜可倾斜角度15°/105°电动倾斜（可通过脚踏控制）

#4.4脚踏类型：≥14功能无线脚踏（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#4.5 XY轴移动范围：≥62x62mm（提供加盖制造商公章的参数确认函）

4.6控制系统：提供触控面板，可预设≥30套个性化参数。

4.7医生抬头显示面板：4.3英寸医生控制面板：可显示显微镜当前主照明亮度、红光反射亮度、倍数、焦距位置等

- 品目七、OCT（核心产品）

（一）、用途：眼底视网膜、视神经纤维层、视盘与前节的成像与测量

1．激光光学检查设备；

2．测量范围：包含以下部位：视网膜、脉络膜、玻璃体、视盘、神经纤维、角膜、前房等

（二）、原理：

1．傅立叶激光光学相干断层扫描

（三）、特点：

1．包含正常人资料库

2. 支持实时激光扫描眼底观察

3．支持多组检查间比较的随访分析报告

4．支持双眼检查间比较的双眼分析报告

5. 可输出PDF或JPG格式报告

6．视网膜程序包括：十字线扫描，视网膜厚度图扫描，黄斑3D

#7. 青光眼程序包括：视神经乳头ONH扫描，神经节细胞复合体GCC扫描，视盘3D（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#8. 前节程序包括：角膜厚度扫描、房角扫描，有圆锥角膜分析功能（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#9. 视盘、黄斑三维扫描可进行En Face分析（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#10. 程序支持视神经乳头扫描与神经节细胞复合体扫描合并分析（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#11. 全自动语音病人提示，支持十种以上语言（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#12. 支持升级人工智能筛查平台并提供急迫性分析（提供加盖制造商公章的参数确认函）

13. 支持升级手机扫码病例输入

14. 支持升级筛查报告发送至病人手机

#15. 含有AI辅助诊断功能的iWellness程序（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#16. 可对≥17种病灶进行辅助诊断，自动标识，精准分析（提供加盖制造商公章的参数确认函）

#17. 显示屏尺寸≥15.6寸（提供加盖制造商公章的参数确认函）

（四）、控制：

1．支持手工操作

#2．支持全自动操作：对准、对焦、扫描、眼别切换，需一键完成。（提供加盖制造商公章的参数确认函）

（五）、精度

1. 组织纵向光学分辨率≤5um

#2. 组织横向光学分辨率≤15um（提供加盖制造商公章的参数确认函）

（六）、安装：

1．环境：常规眼科诊室，无需专业暗室

#2．电脑与主机一体即放即用，便于安装操作，支持网络读取软件（提供加盖制造商公章的参数确认函）

(七)、配置清单

主机1

电动升降台1

打印机1

打印机放置柜1

无线鼠标1

无线键盘1

电源线1

#号参数为加分项，提供制造商盖公章的技术参数确认函