二、采购需求

- 技术需求（满足或优于以下要求）

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(套) | 功能及技术参数要求（满足或优于以下参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰感度试验仪 | 1 | △1.符合标准：GJB 5891.25-2006《火工品药剂试验方法第 25 部分:火焰感度试验》、WJ 1872-1989《火工品药剂火焰感度测定法》 △2.控制方式：PLC+Windows △3.温控精度：±0.1℃ △4.测量高度：60~1000mm △5.黑药柱：WJ636-1967《雷guan点燃用黑药柱》 夹具：2套 6.点火器: 电阻丝 1500W 7.试样盂:直径为655mm，高为22mm，可用厚为0.5mm士0.02mm 材料：铝 8.恒温装置:0~99℃，支持远程4G控制 9.操作方式：12寸工控机一体机 10.压力机 : 分辨率0.1℃ 11.称量系统：量程220g 精度0.0001g，内部校准，除静电功能，标配串口链接 12.基本配置： 主机 1台、恒温装置 1套、压力机1台、称量系统1套、游标卡尺 1把、试样压制模具2套 |
| 2 | 摩擦感度试验仪 | 1 | △1.工作环境：(-5～45)℃，<95%RH △2.电机转速：140±3rpm（最大载荷） △3.载荷范围：1～2～5～10～20～40～60～80～120～160～240～360N △4.筛网型号：35目 △5.工业白瓷表面粗糙度：(9 ～32)um； 6.★载荷精度：（1N精度：±0.038N；2N精度：±0.048N；5N精度：±0.08N；10N精度：±0.21N；20N精度：±0.45N；40N精度：±0.49N；60N精度：±0.22N；80N精度：±0.27N；120N精度：±0.32N；160N精度：±0.37N；240N精度：±0.43N；360N精度：±0.48N）（产品彩页或者技术白皮书加盖制造商公章） 7.量器尺寸：粉末状物质用圆筒量器（直径2.3mm，深2.4mm）、糊状胶状物质用矩形量具(窗孔2×10mm壁厚0.5mm) 8.砝码与瓷棒中心距：11cm、16cm、21cm、26cm、31cm、36cm 9.瓷板移动行程：10mm 10.瓷板尺寸L×W×H：25mm×25mm×5mm 11.瓷棒尺寸Φ×L：10mm×15mm 12.前置透明安全挡板，将爆炸气体或粉尘排出，检测单元处于无遮挡处于大气环境保证自然充分供氧。 13.配置清单：摩擦感度试验仪、随机文件、测试工具包1套 |
| 3 | 克南试验仪 | 1 | △1、本试验仪用于测试固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度。 △2、符合联合国《关于危险货物运输的建议书·试验和标准手册》11.5.1试验1(b)：克南试验、GB/T 21578-2008《危险品 克南试验方法》、GB/T 21848-2008《工业用化学品爆炸危险性的确定》、GB 5085.5-2007《危险废物鉴别标准反应性鉴别》和NY/T 1860.6-2010《农药理化性质测定试验导则 第6 部分：爆炸性》；符合以及与以上标准等同或等效采用的国家标准、行业标准。 △3、80N恒压力自动制样器，精确制样，提高试验效果； △4、设备可通过流量计实现对加热速率的控制； △5、加热、计时系统自动工作，实现试验操作一体化； 6、★自动点火加热系统功能，通过人工观察摄像头确保成功点火，有效保证人员操作安全；（产品彩页或者技术白皮书加盖制造商公章） 7、采用嵌入式处理器，Windows CE操作系统； 8、液晶触摸屏＞7英寸，可实时显示试验状态； 9、集成“标准模式”和“校准模式”两种工作模式，满足用户试验要求； 10、加热装置配备可开启前置门，方便试验结果查看，实现快速清洁； 11、★配置视频监控系统，记录试验过程，试验结果后通过回放观察最终结果，实现远程监控和判断；（功能截图加盖制造商公章） 12、远程遥控点火； 13、试验过程全自动化，无须人工干预，支持参数设置、数据存储、查看报表等功能。 14、工作环境：(-5～45)℃，<95%RH 15、热电偶测温范围：(-40～1000)℃ 16、★温度测量精度：±1.5℃或≤±0.004¦t¦，响应时间≤0.5s（产品彩页或者技术白皮书加盖制造商公章） 18、制样压力：80N 19、制样压载砝码精度等级：F2 20、加热速率：(3.3±0.3)k/s 21、钢管重量：(26.5±1.5)g 22、钢管壁厚：(0.5±0.05)mm 23、孔板孔径：1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、5.0mm、6.0mm 、8.0mm、12.0mm、20.0mm 24、钢管尺寸Φ（外径）×H：25mm × 75mm 25、钢管爆破压力：30±3Mpa 26、配置清单：克南试验仪、随机文件、测试工具包1套 |
| 4 | 热安定性仪 | 1 | 1、技术指标 △1）工作环境：(-5～45)℃，<95%RH △2）温度测量精度：±1.5℃或≤±0.004¦t¦，响应时间≤0.5s △3）温度测量分辨力：0.1℃ △4）热电偶温度测量范围：(-40～1000)℃ △5）温度测量准确性：300℃以上为±2.5℃；300℃以下为±(读数的0.75%)； 6）★控温范围：室温～300℃，控温精度：±1℃，波动度：≤±0.5℃（产品彩页或者技术白皮书加盖制造商公章） 7）★实验区域均温性： 140 ℃以下为±1.0 ℃ 140℃～180 ℃为±1.5 ℃ 180℃～300 ℃为±2.0 ℃（产品彩页或者技术白皮书加盖制造商公章） 8）标准计时范围：(0～240)h 9）自定义计时范围: (0～480)h 10）计时精度：±0.01s 11）计时显示分辨力：1s 12）烘箱容积：≥27L 13）自热物质试验网笼尺寸：边长25mm和边长100mm 14）75℃热稳定性试验容器（Φ×H）：（50.5±0.5）mm×150mm 15）内胆尺寸：350mm×350mm×400mm 16）安全阀开启压力：60kPa 2、适用范围和标准 1)本试验仪可通过将物质装在边长25mm或100mm立方形钢丝网容器内在温度100℃、120℃、140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热；还可用于测试物质在高温条件下的稳定性，以确定物质是否太危险不能运输。仪器可检测样品在75℃下保持48小时的自热现象，通过检测试验样品和惰性参比物的温差来确定温度保持在75℃时试验样品是否放热。适用于爆炸性物质、退敏爆炸性物质、自反应物质和有机过氧化物。 2）符合联合国《关于危险货物运输的建议书·试验和标准手册》33.3.1.6试验N.4：自热物质的试验方法和GB/T 21612-2008《危险品 易燃固体自热试验方法》；符合GAT536《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法》；符合NY/T 1860《农药理化性质测定实验导则》第37部分：自热物质试验； 75℃热稳定性试验仪遵循以下标准：符合联合国《关于危险货物运输的建议书·试验和标准手册》13.6.1试验3（c）：75℃热稳定性试验；符合EN 13631-2:2002《民用爆炸物.烈性炸药.第2部分：测定爆炸物的热稳定性》；符合GB 5085.5《危险废物鉴别标准反应性鉴别》；符合以及与以上标准等同或等效采用的国家标准、行业标准。 3、功能特点 1）集成“自热物质试验”和“75℃热稳定性试验”两项功能，合二为一； 2）采用嵌入式处理器，Windows CE操作系统； 3）8英寸液晶触摸屏，可实时显示试验状态； 4）内置热风循环加热系统，有效保证温度的均匀性和稳定性； 5）数字PID算法精确控制加热温度，控温精度高； 6）试验报表包含包装类型的判断； 7）仪器故障检测及声光报警功能，确保试验更安全； 8）试验选择多元化，用户可根据试样特性配置相应试验参数，实现试验顺序的任意调整； 9）网笼有特殊规格可定制； 10）采用三点测温系统，保证试验数据的准确性和可靠； 11）特制管盖泄压装置，有效释放管内压力； 12）全程无人值守试验，全自动一体化操作，解决用户后顾之忧； 13）★实时显示运行时间、实时温度，自动绘制试验曲线图，可查看原始数据（提供截图加盖制造商公章）； 14）设备正面设有防爆玻璃观察窗，背面泄压门设计，内部推力大于2.5千克力，打开泄压门，确保试验更安全； 15）试验过程全自动化，无须人工干预，支持参数设置、数据存储、查看报表等功能。 |
| 5 | 开口闪点测定仪 | 1 | △1.升温速度 预期闪点56℃前为14℃-17℃/min；预期闪点前23℃开始为5℃-6℃/min. △2.测量范围 室温~400℃ △3.温度检测 A级PT100（三线制，温度补偿） △4.温度检测精度 0.1℃ △5.气压计精度 ≤0.5kPa 6.重复性 ≤4℃ 7.显示器≥7寸高清触摸屏，像素≥1024*600 8.点火方式 电点火 9.闪火检测方式 火焰离子检测 10.燃点功能 自动锁定燃点值 11.冷却方式 强制风冷 12.温度控制 智能温控 13.显示内容 实时温度曲线、中英文切换 14.数据存储 无限制，根据EMMC空间 15.其他功能 数据导出、数据上传云平台 16.打印机 热敏，支持汉字、图形、二维码，行数无限制 17.自检功能 检测臂、划扫杆、点火丝、打印机、风机等 18.电源 AC220V±10%50Hz±5% 19.功率 ≤600W 20.配置清单：开口闪点测定仪1台、随机文件1套、样品杯1个 |
| 6 | 闭口闪点测定仪 | 1 | △1.升温速度：步骤A：5~6℃/min；步骤B：1.0~1.5℃/min；步骤C：2.5~3.5℃/min △2.气压计精度：≤0.5kPa △3.测量范围：室温~400℃ △4.温度检测：A级PT100（三线制，温度补偿） △5.温度检测精度：0.1℃ 6.准确度：±0.5℃ 7.显示器：显示器≥7寸高清触摸屏，像素≥1024*600 8.重复性 ≤3.0℃（闭口闪点≤110℃）；≤5.0℃（闭口闪点>110℃） 9.执行标准：GB/T261--2021《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》；ISO2719-2016 10.点火方式：电点火 11.闪火检测方式：K型热电偶 12.温度控制：智能温控 13.空气浴厚度：6.4mm 14.显示内容：实时温度曲线、中英文切换 15.数据存储：无限制，根据EMMC空间 16.数据导出、数据上传云平台 17.打印机：热敏，支持汉字、图形、二维码，行数无限制 18.自检功能：检测臂、点火丝、打印机、风机、开关盖等 19.功率≤600W 20.配置清单：闭口闪点测试仪1台、随机文件1套、样品铜杯1个 |
| 7 | 湿度测试装置 | 1 | △1.电子控制式内腔预热技术，带冷却系统，保证温度的精度和可重现的结果； △2.温度范围：0℃-70℃（无湿度），10℃-70℃（有湿度），温度控制精度±0.1°； △3.湿度范围：25%-95%RH；湿度控制精度±0.5% △4.控制器：25个存储程序，每个程序有100节，最大500个程序段； △5.电子控制的加湿和除湿系统，湿度波动±1%； 6.电容式湿度传感器，精确的湿度测量，无需维护； 7.玻璃内门采用密封设计； 8.独立的可调温度安全装置，带有可视和声音报警器； 9.带有硅胶塞的接入口（直径30mm），左侧； 10.完整的供水安全连接套件，包括进水软管和排水管（总长6m）； 11.以太网络接口，用于通讯软件数据控制系统； 12.体积不小于150升 13.配置清单：恒温恒湿控制器主机、2层不锈钢搁架、数据工作站（I7处理器） |
| 8 | 手持式危险化学品拉曼光谱仪 | 1 | △1.用途：设备采用拉曼光谱分析技术原理，快速鉴定样品是否属于液态化学危险品、炸药、易制爆化学品、毒品及易制毒化学品、固态危险化学品、农药等。 △2.激光波长：1064±0.5nm； △3.光谱范围 ：200-2400cm-1； △4.分辨率：≤ 15cm-1; △5.检测时间：完成一次样品检测时间小于15s; 6.灵敏度：乙醇浓度检测限应小于2%； 7.存储功能：设备应支持大于等于20万条检查记录存储； 8.5G通讯功能：安全检查设备应支持通过5G通讯模块连接网络； 9.检测结果：检测结果信息应包含被测物名称和类别、谱图、CAS码、NFPA 704 标志、海关编码、危险符号、物质基本信息。计数统计功能： 10.安全检查设备宜具备计数统计功能，并宜能对受检物品和报警物品分别计数； 11.设备应支持通过有线和无线通讯方式在设备本机界面实现软件版本升级功能； 12.云平台管理功能：安全检查设备应能连接云平台，支持将检测结果上传至云平台进行查阅； 13.不透明包装材质检测功能：设备应支持检测分别以白色信封、黄色信封和A4纸为包装材质的对乙酰氨基酚药片； 14.★可检出液态危险化学品种类：硝基苯、硝基甲烷、汽油（95#）、30%双氧水、二硫化碳 、硝酸、甲基叔丁基醚等（需要提供带CMA 或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的产品检测报告）； 15.★可检出易制毒化学品种类：苯丙酮、黄樟素、麻黄碱、伪麻黄碱、丙酮 、甲苯、三氯甲烷、硫酸、乙酸酐、甲基乙基酮等（需要提供带CMA 或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的产品检测报告）； 16.★可检出毒品种类：冰毒、氯胺酮、盐酸可卡因、吗啡、三唑仑、奥沙西泮、枸橼酸芬太尼、甲卡西酮、那可汀 、盐酸洛非西定等（需要提供带CMA 或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的产品检测报告）； 17.★可检测液体混合物：设备应具备液体混合物检测功能，应能检测并识别出以下等体积混合物样品：乙醇/乙腈/双丙酮醇/丙二酸二乙酯、乙醇/乙腈/双丙酮醇/丙酮（需要提供带CMA 或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的产品检测报告）； 18.工作时间：自备电源的持续工作时间大于等于 4h； 防护等级：IP67； 19.防爆等级 Ex ic IIC T4 Gc； 20.配置清单：手持式拉曼主机1台、软件数据库1套、数据存储工作站1套、车载抗震保护箱1个、随机文件1套 |