## 采购要求

（一） 技术需求

血透机技术参数1.1

具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。
2、10 英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。
4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序， 实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。
5、透析液温度控制在 35℃～39℃，并可随时调整。
6、具有双容量平衡腔超滤控制系统，腔体容量≤75ml.
7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。
8、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备 B 液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。
9、具有水路监测功能，监测设备水路漏水，并进行报警。
10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃ 以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过35 分钟。
11、透析液配制采用连续配比方式，能使用多种不同透析液配方。
12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。
13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。
14、有内置维修和故障诊断程序。
15、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。
16、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。
17、具有空气检测监测功能，气泡直径大于 10µL 无法通过，具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。
18、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。
19、肝素泵流量：最大单剂注射量 0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量
5ml/次，可选用 20ml 各种品牌注射器。
20、血泵流速：30～500ml/min，精度±10%
21、静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg。
22、动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg 精确度±10mmHg。
23、跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。
24、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。
25、透析液流量范围 0--300—500--800ml/min。
26、电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm。
27、血泵管路可采用8mm和10mm直径透析管路。
28 、 电源： 电压 220V （± 10% ） /50Hz 下连续工作， 能抗电磁冲击， 高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。
29、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15 分钟。
30、设备铭牌显示使用寿命≥8年。

- 配置要求：

| 分类 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 血透机 | 1 | 台 |
| 标准配置 及附件 | 彩色液晶操作面板 | 1 | 个 |
|  | 血泵模组 | 1 | 个 |
|  | 肝素泵模组 | 1 | 个 |
|  | 空气监测模组 | 1 | 个 |
|  | 干粉装置 | 1 | 个 |
|  | 后备电源 | 1 | 个 |
|  | 超纯透析液过滤器装置 | 1 | 个 |
|  | 供排水管 | 1 | 套 |
|  | 透析器固定夹 | 1 | 套 |
|  | 血路管动脉壶固定夹 | 1 | 套 |
|  | 血泵摇把 | 1 | 个 |
|  | PVC管接头 | 1 | 个 |
|  | 透析液安全过滤器 | 1 | 个 |
|  | 过滤器外罩 | 1 | 个 |
|  | 输液架 | 1 | 个 |
| 说明书 | 操作手册 | 1 | 套 |
| 检验文件 | 检查单 | 1 | 套 |
|  | 合格证 | 1 | 套 |
| 其他 | 数据通讯接口 | 1 | 个 |

- 血滤机技术参数2.1

（1）产品要求

1.1耗材为通用。

1.2设备应具有内毒素过滤器支架和网络接口模块、在线血压监测、

（2）临床应用操作

2.1操作自动化：设备应具有自检、自动预冲，自动回血、消毒后自动关机功能。

2.2操作语言：中文/英文。

（3）治疗保障与安全

3.1数据显示：≥10.4英寸触摸液晶屏幕显示。

3.2操作界面背景设定：操作界面背景颜色区隔设定，各种工作状态均以不同背景颜色显示，以方便医护人员查看。

3.5设备标配供水过滤器和细菌过滤器支架，同时可以兼容其他品牌细菌过滤器。

（4） 体外循环参数

4.1动脉压力监测及精度：-400～+500mmHg

4.2静脉压力监测及精度：-200～+400mmHg

4.3透析液压力监测及精度：-400～+400mmHg

4.4血液流速：0，30～+600ml/min可调。

4.6肝素泵流量：0～9.9ml/h可调。

4.7肝素泵功能：具备自动注入和追加功能，肝素预停时间可设定。

4.8漏血检测：超声或光学原理检测，灵敏度≥300ppm。

4.9气泡检测：超声或光学原理检测，灵敏度≥0.020ML。

（5）透析液

5.1透析液流速：300～700ml/min任意可调。

5.2透析液温度控制：33℃～40℃可调。

5.3透析液电导度：13～18ms/cm,1-9个阶段可调

5.4透析液配方：可兼容任意品牌透析配方，可同时记忆≥3种透析粉配方，实现个性化治疗

5.5.置换液流速：0-300ml/min,置换液总量：0-99.9L

5.6.补液泵：设定范围 0.0 L/h～18.0 L/h，精度：±10 %

- （６）配置要求

| 分类 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 血滤机 | 1 | 台 |
| 附属品 | 侧杆（带止动环） | 1 | 个 |
|  | 挂钩（带E型卡簧） | 1 | 个 |
|  | 中间挂钩 | 1 | 个 |
|  | 固定旋钮 | 1 | 个 |
|  | 警示灯 | 1 | 个 |
|  | 透析器夹座 | 1 | 个 |
|  | 供排水管 | 1 | 个 |
|  | 软管夹箍 | 3 | 个 |
|  | 扎带 | 18 | 个 |
|  | A、B液盖（红） | 1 | 个 |
|  | A、B液盖（蓝） | 1 | 个 |
|  | 支架板 | 2 | 个 |
| 预备品 | 环形螺母坚固工具 | 1 | 套 |
|  | 保险丝（1.5A） | 2 | 个 |
|  | 预备品袋 | 1 | 个 |
| 说明书 | 操作手册 | 1 | 套 |
| 检验文件 | 检查单 | 1 | 套 |
|  | 合格证 | 1 | 套 |
| 其他 | Kt/V显示功能 | 1 | 套 |
|  | 自动血压计 | 1 | 个 |
|  | 数据通讯接口 | 1 | 个 |