第五章货物需求表及采购需求

## 一  货物求表

| 名 内 容 | 称 | 铅山县中医院肛周多功能熏洗仪、体外冲击波碎石机含超声等泌尿设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见第五章“二、技术需求” |
| 交货期 |  | 详见第五章“三、商务要求” |
| 交货地点 |  | 详见第五章“三、商务要求” |
| 备注 |  |  |

## 二、技术需求

（一）超声刀：1套

主机性能：

1.提供超声能量供刀头进行软组织切割止血

2.工作频率为55.5±1.0kHz。

3.具备阻抗跟踪反馈系统，并可选择在屏幕上实时显示切割阻扰曲线图，能根据组织的实际情况相应地调整能量输出。

4.可通过网络接口远程连接厂家的售后服务管理系统，主机具备 USB、RJ45等通讯接口。

5.系统具备智能温度检测功能。

6.在工作时有功率大小的档位显示（1-5档），刀头工作时有声音提示。

7.显示屏幕≥7寸，全屏触摸设计

8.可提供手控功能及脚控功能。

刀头性能：

1.闭刀头可安全闭合5mm以下血管。

2.可适配包括有9cm、17cm的剪式刀头和14cm、23cm、36cm、45cm长度的枪式刀头可供选择，且刀头作为国械注准Ⅲ类医疗器械管理。

3.刀头款式多样≥24种，既可行腔镜手术，又可行开放手术，满足医院不同科室、不同手术的需要，扳机结构分为封闭式环形和开放式半环形。

4.刀头可提供5个工作面刀头，能同时进行切割及止血。

5.刀杆头部弧形设计并设有多面刀头，包含锐面，钝面，平面等。

6.刀头可360°旋转，满足腔镜手术的需要

（二）体外冲击波碎石机（含超声）:1套

1.冲击波源

1.1  配置电磁式冲击波源

1.1.1 冲击采用最新多面体声学聚焦透镜

1.1.2 波源配有智能化负压（即抽真空）装置

1.2波源电气参数

1.2.1 高压放电范围：10~16kV

1.2.2 冲击波能量范围：50—128J

1.2.3 脉冲前沿≤ 0.5mS

1.2.4 脉宽≤ 1mS

1.2.5 第二焦点冲击波压力峰值 20—50MPa

1.2.6 第二焦点聚焦范围：径向±7.5mm、轴向±40mm

1.3 波源机械参数

1.3.1 第二焦点高度130mm

1.3.2 冲击波源中心轴线变化范围0°~35°

1.3.3 冲击波源、L臂和B超定靶装置可从患者身体的上、下方旋转180°以上实现上下方向定靶和碎石

1.3.4 冲击波源及B超定靶装置为开放式操作方式（非洞内操作方式）

2. B超双定靶系统

2.1 一键式焦点可视化智能自动快速定靶控制系统

2.2 电动定靶系统

2.2.1 探头轴心对焦点作直线运动（电动）行程0~100mm

2.2.2 探头轴心对焦点作环形运动

2.2.3  自动定靶精度≤0.8mm

2.2.4  手动定靶精度≤0.8mm

3.操作系统

3.1 液晶触摸屏操作和显示。

3.2 冲击波能量连续可调

3.3 冲击波触发频率：30-90次/分钟

3.4 触发方式：手动、连续触发

3.5 冲击波脉冲波形实时显示屏。

4.无障碍定靶、碎石换向装置

冲击波治疗头、L臂和B超定靶装置上下翻转变换方向时，不移动治疗床，只需主机原地旋转90°，方便医生和患者。

5 .治疗床

5.1 治疗床与主机分体，为独立治疗床，与主机相互独立和自由推移，并可作为泌尿外科手术床使用。

5.2 治疗床三维运动幅度  x、y、z分别为≥150mm、≥150mm、≥150mm

5.3床面离地面最低≤720mm

5.4  治疗床最大载重达≥120kg

5.5 治疗床运动精度≤1mm

6.水处理系统

6.1 水循环装置

6.2 水自动去气装置

6.3 超温保护装置

（三）彩色多普勒超声诊断系统：1套

主机系统性能

1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2、≥19”高分辨率彩色液晶显示器

3、≥12”彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度

4、主机内置3个大小一致探头接口，3个全激活互通互用；

5、数字波束形成器

6、多倍信号并行处理技术

7、数字化全程动态聚焦

8、数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

9、接收方式：发射、接收通道≥1024

10、二维灰阶成像单元

11、谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

12、M型成像单元

13、彩色多普勒成像单元

14、频谱多普勒成像单元

15、高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

16、空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

17、支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式

18、二维角度独立偏转成像，≥5级可调

19、扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用

20、图像放大功能，支持前端放大、后端放大

21、一键全屏放大，≥2级可调

22、实时宽景成像，支持线阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像

23、图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示

探头规格

1、超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2、腹部凸阵探头，探头频率：2.0-6.0MHz

3、浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz

二维灰阶参数

1、最大显示深度≥38.8cm

2、发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

3、灰阶曲线≥15种

4、物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

彩色多普勒参数

包括速度、能量、方向能量显示等

频谱多普勒参数

1、方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

2、B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

3、快速角度校正功能

系统通用技术规格

1、主机内置HDMI、VGA、S-Video等视频输出接口

2、主机内置USB接口≥3个

测量和分析

1、基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

2、腹部测量软件包

3、泌尿测量软件包

图像存储，回放和浏览

1、支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

2、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

3、图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

图文工作站

1、系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

2、支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

3、支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等

（四）输尿管硬镜（细）：1 根

1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、头部最细端外径：≤Fr6    尾部：Fr11.4

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥425

6、器械通道：≥F4

（五）输尿管硬镜（粗）：1 根

1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、末段外径：≤Fr7.5；  尾部：Fr 12.4

4、景深范围：3～20mm；

5、工作长度：≥425mm；

6、器械通道：≥F5.4

（六）肛周多功能熏洗仪：1台

1.自动时间： 0-60min任意设定
2.预热水温：0-99°C可调，熏蒸、冲洗温度0-50°C可挑

3.加液量：3500ml-6000ml

4.具有自动报警、自动断电、漏电保护功能。
5.液晶显示屏操作，具有语音播报功能。

6.一人一垫，按键式自动换垫功能。

7.冲洗功能，前后可调；冲洗水柱档位可调（1~3档）；冲洗时间可调（0~3min）

8.具有自动烘干功能，时间可以调节。
9.具有远红外理疗功能
10.具有雾化功能
11.具有臭氧消毒功能