# 第五章采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 玉山县黄家驷医院(玉山县人民医院)干眼和角膜地形图测试仪等医疗设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后2个月内安装调试完成并交付使用。 |
| 交货、安装地点 |  | 玉山县黄家驷医院（玉山县人民医院）内。 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

1.采购需求清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干眼和角膜地形图测试仪 | 台 | 1 | 349140 |
| 2 | 视功能检查仪 | 台 | 1 | 84180 |
| 3 | 综合验光仪 | 台 | 1 | 85560 |
| 4 | 视力筛查仪 | 台 | 1 | 85560 |
| 5 | 非接触眼压计 | 台 | 1 | 85560 |

2.主要技术参数及要求

| 一、干眼和角膜地形图测试仪★ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 干眼和角膜地形图测试仪★ | 1.投影环直径： 1.1.远距离模式：≥8.8mm(43D) 1.2.近距离模式：≥11mm(43D) 2.曲率半径范围： 32D~61D (5.5mm~10.5mm)，精度：≤0.1D(±0.02mm) 3.散光轴位： 0~180°，允差：≤2° 4.白到白范围：6~17mm ，允差：≤0.1mm 5.瞳孔直径范围： 1~13mm，允差：≤0.1mm 6.泪河高度：0.01~2mm,允差：≤0.05mm 7.地形功能：具备轴向曲率、切向曲率、具备高度图、屈光力 8.具备四联图：显示角膜轴向曲率图，切向曲率图，高度图和屈光力地形图，适用于大部分的角膜病变筛查工作。 9.具备像差功能。 10.具备检查结果对比功能。 11.具备多种干眼检查功能 11.1.具备干眼问卷调查表 11.2.具备非侵入式泪膜破裂时间NIBUT测量 11.3.具备非侵入式泪河高度测量 11.4.具备睑板腺功能评估：自动计算睑板腺缺失率占比和分析 11.5.具备脂质层分析。 11.6.具备睑缘观察功能。 11.7.具备眼表分析 12.显示屏：≥10.1英寸全触摸液晶屏。 13.光源：≥3种光源 14.左右眼识别：自动 15.语言：中文／英文 16.DICOM：支持 17.综合报告：全面呈现各项检查结果 18.需配备眼科理疗仪或熏蒸理疗仪一台。 |
| 二、视功能检查仪★ |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 视功能检查仪★ | 1.近视力 0.1~0.8 2.近Worth 4dot 抑制/复视/融像能力 3.近眼位 水平0~26△，垂直0~13△ 4.调节幅度 0D~8.00D 5.调节灵活度 0~19cpm 6.NRA 0~+2.50D 7.PRA 0~-5.50D 8.近融合范围 0~50△ 9.近水平聚散度 模糊点、分裂点、回归点均在0~52△之间 10.AC/A 0~20△/D 11.RDS随机点立体视 45”~1100” 12.Titmus立体视 45”~760” 13.一键人机互动、语音引导 14.根据不同年龄执行不同标准参数/方案 15.图表化报告、客观量化报告 |
| 三、综合验光仪★ |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 验光头★ | 1.球镜范围：+16.75D～0～-19.00D，步长0.25D 2.柱镜度和轴位置的测量：柱镜度测量范围为-6.00D～0.00D， 柱镜轴测量范围：0°～180°，每5°有读数，能估读到1° 3.交叉柱镜：轻轻转动交叉柱镜旋钮，可翻转交叉柱镜 4.旋转棱镜：测量范围0Δ～20Δ，步长1△ 5.辅助透镜： 5.1.“O”：打开光圈 5.2.“R”：视网膜透镜+1.5D（标准） 5.3.“P”：偏振（右眼：135°，左眼：45°） 5.4.“RMW”&“WMV” ：垂直（右眼，红，左眼，白） 5.5.“RMH”&“WMH” ：水平（右眼，红，左眼，白） 5.6.“RL”&“GL”：红、绿透镜（右眼，红，左眼，绿） 5.7.“±0.50”：±0.50D固定交叉柱镜 5.8.“OC”：限光 |
| 2 | 综合组合台★ | 综合组合台： 工作台面尺寸(长×宽）： ≥400×80mm 摆臂升降距离：≥250mm 椅子升降距离：≥150mm |
| 3 | 视力表投影仪★ | 7.投影距离：≥2.0米 7.1.放大倍数：≥20倍(5m测试距离) 7.2.图表数：≥25种选择 7.3.图像切换速度：每张图表一张 ≤1s |
| 四、视力筛查仪★ |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 视力筛查仪★ | 1.适用人群： ≥6个月儿童及成人 2.操作模式： 对焦后自动拍摄 3.测量模式： 双眼同时检测，也可选择单眼检测 4.测试时间： ≦1s 5.测量距离： 1000mm 6.筛查内容： 屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小、瞳距、凝视不对称 7.球镜度DS测量范围：-7.50D至+7.50D, 最小刻度：0.25D，精度：±0.50D 8.柱镜度数DC测量范围：测量范围：0D~-3.00D 9.散光轴位Axis测量范围：0°~180° ，最小刻度：1°，精度±15° 10.瞳孔直径测量范围：4.0~9.0mm，最小刻度：0.1mm，精度：±0.5mm 11.瞳孔间距测量范围：35mm~80mm，最小刻度：1mm，精度：±1.5mm 12.固视测量范围：0°~25° ，最小刻度：0.1°，精度±5° 13.固视物目标：随机灯光闪烁 声音刺激 14.测试距离提示：系统有具体数值提醒距离过远或者过近 15.数据传输：4G网络，USB3.0、WIFI、蓝牙，SD存储，HDMI，无线传输适配器，软件批量导入、扫描二维码等 16.打印模式：热敏打印机、A4纸质打印机（可直接打印） 17.软件对接：软件支持端口开放，可实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统。 |
| 五、非接触眼压计★ |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 非接触眼压计★ | 1.显示屏 ：≥8寸 彩色触摸屏,支持上下翻转≥150°左右翻转≥50° 2.测量范围：0-60mmHg 3.测量精度：≤1mmHg 4.工作距离：喷嘴前≤11mm。 5.测量模式：全自动/自动/手动 6.对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦，支持使用手指轻触摸屏上的眼睛位置对焦； 7.对焦方法：对焦点+对焦提示 8.自动对焦范围：左右：0-15mm，上下：0-20mm，前后：0-16mm 9.额托升降范围：0-68mm 10.内固视灯：绿色LED 11.眼压测量：每只眼连续测量三次,计算平均值(误差大的自动剔除) 12.全自动测量：按下测量按钮,即可自动完成双眼眼压测试 13.打印机：内置热敏打印机 14.打印：测量完成后可直接打印数据 15.存储：可存储≥10组测量数据 |

注：采购需求.2.主要技术参数及要求中标注“★”项均为实质性响应条款，必须完全响应，否则视为无效投标。

第三节、商务条款

★1.设备质量标准

投标人向采购人提供的设备应符合下列标准：

1.1 投标人保证所提供的均为原厂未经使用的全新产品。

1.2 质量要求符合国家及行业所规定的性质及质量的标准。

★2.交货时间：合同签订后2个月内安装调试完成并交付使用。

★3.安装、调试与验收

3.1 安装方式：中标人负责安装，安装后免费调试。

3.2 由采购人、中标人双方协商安装日期，中标人于安装日派安装技术人员自带安装所需工具到达安装地点。

3.3 安装完毕，由中标人安排检验人员检验、调试、验收合格之后，再通知采购人共同验收。验收合格通过即表示安装调试结束。

★4.售后服务及质保期：

4.1 设备提供质保期如下：所有设备整机质保5年（耗材除外）。

4.2 设备发生故障时，接到采购人通知后24小时内服务响应、72小时内解决故障。质保期内发生的一切费用由投标人承担，质保期内免费维修；

4.3 在质保期内，中标人提供更换或维护服务，由此发生的费用由中标人承担（耗材除外）；

4.4 质保期期满后，中标人继续为采购人提供维护服务，由此发生的相关服务和备品备件费用中标人本着微利服务的原则，只收取配件费用其他费用均由中标人承担；

4.5 在保修期内，凡在正常使用中出现质量问题的，中标人负责免费维修，其维修人员的差旅、食宿等费用和维修所产生的货物包装和往返运费等费用均由中标人承担。

★5.付款方式：到货安装调试完成后支付90%，一年以后支付剩余的10%。各个阶段收到中标人开具的发票后10个工作日内办理支付手续。

★6.交货地点、安装地点：玉山县黄家驷医院（玉山县人民医院）内。

注：商务条款中标注“★”项均为实质性响应条款，必须完全响应，否则视为无效投标。