技术需求

1、采购标的需实现的功能或者目标

1.1采购标的需实现的功能

显微拉曼光谱快速成像系统是一种集成了高分辨光学显微镜与拉曼光谱技术的先进分析平台。它能够以微米甚至亚微米级的空间分辨率，快速获取样品表面的化学成分、分子结构、晶体结构、相态分布及应力状态等丰富信息。

1.2 采购标的需实现的目标

提升传统陶瓷材料研究精度的核心需求、满足先进陶瓷材料研发的多维度表征需求、填补校内高端显微成像分析平台的空白。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应提供符合技术要求、国家标准、行业规范和合同等相关文件要求的优质产品。

3、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

序号1：显微共聚焦拉曼光谱测试系统

系统主要部件：整套系统需包含激光器，开放式光学显微镜，高灵敏度光谱仪，光栅，CCD光谱探测器，全自动机械平台，控制器，数据分析与处理软件和计算机系统、配套制样切割设备。

系统主要部件：整套系统需包含激光器，开放式光学显微镜，高灵敏度光谱仪，光栅，CCD光谱探测器，全自动机械平台，控制器，数据分析与处理软件和计算机系统、配套制样切割设备。

1、激光器

1.1 配置532nm 单纵模激光器，功率≥30mW。

1.2 数字化功率控制系统，软件控制532 nm激光功率连续可调（无需改变激光器电压），内置激光功率计和反馈系统，通过软件可以直接输入样品表面功率，连续可调精确度必须≤0.1mW。

1.3配置785nm 单纵模激光器，功率≥125mW；

1.4 数字化功率控制系统，软件控制785功率连续可调（无需改变激光器电压），内置激光功率计和反馈系统，通过软件可以直接输入样品表面功率，可调精确度必须达到≤0.1 mW。

2、研究级开放式光学显微镜

2.1 开放式显微镜，具有科勒照明系统，具有反射及透射照明方式，具有显微镜反射及透射偏光观察功能，配有彩色相机观察样品表面。

2.2 具有景深合成功能。

2.3 软件控制白光照明强度变化，白光照明具有全自动光阑开关，可一键式快速聚焦样品表面进行拉曼测试。

2.4 具有光学图片拼接功能及图片一键式导航定位，点击白光图片任意位置即可一键式定位到目标点进行测试。

2.5 显微镜样品台承重≥3kg，空间可以根据需求最大可以预留≥30cm，可放置各种高度和重量的原位池实现原位测试。

2.6 物镜配置：10X，50X，100X（NA≥0.9，工作距离≥1mm）以及50X长焦物镜（NA≥0.55，工作距离≥9mm）。

2.7 配置XYZ自动平台，XY扫描范围≥50mm*50mm, 最小步长≤25 nm。Z轴移动范围≥30 mm，最小步长≤10nm，可实现2D及3D拉曼快速成像功能。

3、光谱探测系统

3.1 高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号。

3.2 焦长≥300mm。光谱仪内部同时安装1800、600、300刻线三块光栅，软件实现全自动切换，无需手动更换光栅。

3.3 配置拉曼滤光片，532nm 拉曼低波数≤100 cm-1，785nm 拉曼低波数≤80 cm-1。

3.4 配有一英寸大芯片CCD探测器。

3.5 同一测试条件下（532nm激发、1800刻线光栅、50um共焦孔径），同时具有以下性能指标：

3.5.1光谱分辨率（正常测试条件）：≤1.6cm-1（全谱范围）

3.5.2 白光反射吸收光谱横向空间分辨率：≤ 500 nm

3.5.3 横向（XY方向）光学空间分辨率：使用100倍干物镜，拉曼成像横向光学分辨率：≤1000nm @532 nm。

3.5.4 纵向（Z方向）空间分辨率：使用100倍干物镜，拉曼成像纵向光学分辨率：≤ 1500 nm@532 nm。

3.5.5 共聚焦灵敏度：满足拉曼空间分辨率XY≤1000 nm@532 nm、Z≤1500 nm@532 nm的条件下，硅的三阶拉曼峰（约1440 cm-1）信噪比≥20:1，能清晰地观察到硅的四阶拉曼峰，其中无明显的N2和O2拉曼峰；总积分时间不高于300S。

3.5.6 光谱重复性：≤0.05cm-1。

3.6 ≥800*800mm的隔振光学平台。

3.7 高级数据软件：具有多功能数据处理功能，具有PCA，NMF等高级功能。

3.8具备与其他显微成像系统（如 SEM、AFM 等）进行数据关联分析的能力。支持通过软件导入其他系统的图像数据，并提供坐标转换或图像配准工具（允许使用标记点或手动/半自动校准方式）

3.9控制器及软件: 配置高性能工作站，处理器不低于六核十二线程，基础主频≥2.9GHz，最大睿频频率：≥4.3 GHz，三级缓存≥12MB，功耗≤65W；配置容量≥16GB；存储系统系统盘（固态存储）容量≥ 512 GB，数据盘（机械硬盘或大容量固态）容量≥ 1 TB；配套显示器屏幕尺寸：≥ 27 英寸；分辨率：≥1920×1080。预装正版 Windows 10/11操作系统；预装专业软件：包括仪器控制，拉曼/荧光/光电流数据采集、计算和处理及曲线拟合，快速生成拉曼图像及图像计算，具有拉曼成像数据分析、化学成分分析等各项功能；数据分析软件可安装在不少于3台设备上同时使用。

4、配套制样切割设备

4.1工作功率:550W直流无刷

4.2刀片转速:100-1500r/min连续可调

4.3刀片尺寸: Φ150mm金刚石切割片

4.4具备样品定位功能，定位精度优于 0.2mm

注：以上技术条款为必须满足或优于项，否则作无效投标处理。