- 采购需求

| 鹰潭市余江区中医院老年病科、肛肠科设备采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 （套） | 参数 |
| 1 | 老年病科 | 动脉硬化检测设备 | 1 | 动脉硬化检测仪参数 1、适用范围： 本产品用测量人体肢体无创血压指标，并根据以上指标计算出脉搏波传导速率（PWV）、踝臂指数（ABI）等参数，用于外周动脉血管病变无创检测。 2、技术（技术参数和功能）要求： 2.1、关键参数：必须包含ABI(踝臂指数)、BAI(臂踝指数)和PWV（脉搏波传导速度）且经过药监局的官方认可。 2.2包括不限于辅助参数：DBP(舒张压)(四肢)、SBP(收缩压)(四肢)、PP(脉压差)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、ECG(心电波形)、UT(脉搏波上行时间)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、BMI(体格指数)、STI(收缩时间间隔)、ET/PEP(射血指数)、ET(射血时间)。 2.3．检测方式：需支持四肢同步、单侧、单肢体 3种测量模式 2.4、血压测量范围：不低于0mmHg-300mmHg。 2.5、心率测量范围：不低于30次/分～300次/分。 2.6检测参数阈值标准支持用户自行设置。 2.7所配备的工作站电脑符合3C认证及节能认证。 2.8、内置多种报告单模版，且支持用户自定义编辑功能，满足用户对报告单的编辑需求。 3、配置： 1 主机 1台 2 肢体电极夹 1个 3 电源适配器 1 4 袖带 8个 5 心音探头 1个 6 心电导联线 1个 7 心音沙袋 1个 8 袖带盒 1盒 9 台车 一个 10 袖带支架 1个 11 计算机 1台 12 热敏打印机 1个 |
| 2 | 老年病科 | 呼吸康复训练仪 | 1 | 、IRV、VT、ERV、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV。 1.14自动测量环境参数，设备可以做标准定标及验证和3流量定标及验证。 1.15自动计算质控品级。 2.呼吸压力测试 2.1呼吸压力测试参数： MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。 2.2呼吸压力范围：±20kPa；精度：±2%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。 2.3 检测过程激励式动画操作界面。 3.呼吸训练 3.1呼吸训练功能可分别进行吸气训练或呼气训练。 3.2可以手动设置阻抗，也可以自动选择阻抗等级。 3.3可进行振动正压通气（OPEP）治疗，可调整阻抗等级、震动频率、开合比等参数。 3.4呼吸训练、OPEP治疗结果可生成相应的报告。 4.其他 4.1配备阀头2个，阀头可徒手拆卸，可进行清洗、浸泡、消毒，可连接使用通用口径的一次性肺功能仪用过滤嘴。 4.2产品有效期5年。 4.3支持直流电 5.系统及数据连接 5.1 传输连接：可支持USB数据线、蓝牙网络等数据传输方式。 5.2 系统连接：配备肺功能检查系统软件，包括：电脑端和移动端；可通过数据传输模块将测量数据同步到云端；也可导出历史检测数据；支持对接医院HIS、LIS系统。 6.呼吸康复管理系统 6.1 包含：呼吸康复临床路径、风险把控提示，智能康复评估、自动生成评估报告、康复方案跟踪、康复处方管理、指标监测、报告查询、历史数据对比、历史趋势、数据统计、数据分析、系统默认设置等功能模块。 6.2 康复系统中收录了专业、丰富的康复评定知识库，内置了各类量表的评分细则与评分标准，支持数据录入有效性的校验和自动计算评分功能，让康复评定师大量的评定工作更加高效、更加准确的完成，提高了工作了效率，减少出错。 6.3 康复过程中可阶段性效果评估，多维度数据比对，更合理制定呼吸康复方案。实现医生对患者康复全过程中的执行情况和数据信息等进行执行、管理和追踪。 |
| 3 | 老年病科 | 6分钟步行实验评测系统 | 1 | 1.六分钟步行试验系统 1.1支持实时监测并记录血压、动态心率、血氧等生理参数； 1.2提供在线患者的远程监护管理功能，通过平台实时跟踪患者状态； 1.3具备血氧、心率等异常报警功能，提升监护安全性； 1.4自动记录步行期间的生理参数值； 1.5自动生成评估报告，内容涵盖：脉率曲线、血氧曲线、运动前后血压、borg评分、心功能分级等； 1.6全流程由APP控制，按照指南要求设定语音提醒，确保测试规范性； 1.7功能模块：患者列表、添加患者、历史报告、参数设置等。 1.8六分钟步行试验结果可纳入呼吸康复管理系统统一查看。 2.硬件技术指标： 2.1多参数生理监护仪 2.1.1体积小，重量轻，一体设计，集成心电、血氧、血压功能，轻便且操作简便。 2.1.2配备2.4吋彩色屏，实时显示数据，信息直观清晰。 2.1.3内置可充电锂电池，正常情况下，电池充满后的满负荷运行时间≥4小时*。 2.1.4支持双模蓝牙（蓝牙3.0和低功耗蓝牙4.0协议），确保无线数据传输稳定。 2.1.5供电参数：内置锂电池（4.2V，1800mAh）；输入功率≤10VA。 2.1.6设备使用寿命为五年。 2.2血压模块 2.2.1收缩压范围60-250 mmHg，舒张压范围30-180 mmHg，具有过压保护功能和错误提示功能。 2.2.2血压在测量范围内误差±8mmHg或±5%（两者取较大值）。 2.3心电模块 2.3.1开机自动开始检测,操作便捷高效。 2.3.2心率范围:25-250bpm。 2.3.3脉率:25-250bpm,分辨率1bpm，精度1%或2bpm去大值。 2.3.4实时采集心脏心电波形,具有异常波形自动识别和记录、使用者异常时报警功能，智能识别心脏健康风险。 2.3.5心率在测量范围内误差 ±10% 或 5bpm（两者取较大值）。 2.3.6心电缆线长度：>1.7m。 2.4脉搏血氧饱和度仪 2.4.1血氧饱和度测量范围：35%-100%，精度：±2%（80%-100%）。 2.4.2数据更新周期1.5秒。 2.4.3血氧探头导线长度：>1.3m。 2.5肺功能测试仪 2.5.1流量范围：0-14L/s；精度：±5%或者±0.17L/s，取其大者；分辨率：0.01L/s。 2.5.2流量测量重复性：±5%或者0.17L/s，取其大者。 2.5.3流量气流阻力：测量范围内的气流阻力应不超过0.35kPa/(L/s)。 2.5.4流量线性度：两个相邻测试流量的平均误差的差值应不超过两次测试流量大者的5%。 2.5.5流量气流阻力：测量范围内的气流阻力应不超过0.35kPa/(L/s)。 2.5.6容量范围：0-10L；精度：±3%或者±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L。 2.5.7容量线性度：≤3%。 2.5.8容量重复性：±3%或者±0.05L，取其大者。 2.5.9容量气流阻力：≤0.15kPa/（L/s）。 2.5.10呼吸频率范围：0-120BPM；精度：±5%或者±1BPM，取其大者；分辨率：1BPM。 2.5.11呼/吸气时间范围：0-60s；精度：±5%或者±0.20s，取其大者；辨率：0.01s。 2.5.12设备包含四种测量模式：FVC、简易FVC、SVC、MVV。 2.5.13测量参数包括：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、FVC IN、FIV1、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF25/75、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV。 2.5.14自动测量环境参数，设备可以做标准定标及验证和3流量定标及验证。 2.5.15自动计算质控品级。 |
| 4 | 老年病科 | 无创呼吸机 | 1 | 无创呼吸机参数 1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求。 2.采用≥18英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080 3.具有屏幕锁功能， 4.可充电锂电池≥150分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5.通气模式：具有持续气道正压通气模式、自主模式、压力控制模式、容量保证-时间控制模式、成比例压力支持模式、容量保证压力支持。 6.高流量氧疗：具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥60L/min，具有氧疗计时功能。 7.具有压力释放、延时升压、增氧以及雾化功能。 8.可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能。 9.具备SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波及呼末二氧化碳监测。 10.设置参数： 10.1潮气量：50ml—2000ml 10.2持续气道正压CPAP 10.3成人/小儿：3-30 cmH2O 10.4 EPAP：3-30 cmH2O 10.5呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min 10.6吸气时间：0.1—5s，吸呼比：4:1-1:10 10.7吸入氧浓度：21%—100% 10.8压力上升时间：1-7档可调 11.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低。 12.具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。 13.具备截屏功能，本机可储存≥5000条事件记录，可储存≥124小时趋势图/表数据 14.本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。 15.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 16.能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 1.电池工作时间大于等于360分钟（提供产品说明书） 2.呼吸机自带录屏功能（提供产品说明书） |
| 5 | 肛肠科 | 高频电刀 | 2 | 1 工作电源：交流220V±10%，频率50HZ 2 工作模式：单极不少于4个模式，双极不少于2个模式 3 可配合腹腔镜使用 4 .可选配推车，便于电刀摆放。 |
| 6 | 肛肠科 | 超声雾化熏洗仪 | 2 | 1.治疗时间：1-30分钟（可调） 2.治疗温度：35°C-42°C 3.熏蒸雾化率>60ml/h 4.超声震荡频率：1.6MHz 5、无需安装下水管道 |
| 7 | 肛肠科 | 高清电子肛门镜 | 1 | 1.适用于对肛肠科常见疾病，肛门、直肠、乙状结肠部位的一种双检查模式、治疗观察和数据存储、报告打印、病案管理。 2.肛肠双检查系统包含数字高清手柄摄像机和数字高清内窥镜摄像机两种检查方式。 3.数字高清手柄摄像机（电子肛门镜）：自带开关光源，自动白平衡或手动白平衡。 4、图像分辨率≥1920x1080P |
| 8 | 肛肠科 | 肛肠手术器械包（痔疮4，肛痿2） | 6 | 痔疮包 1、薄弯剪ZC444K/RB*1 2、线剪ZC808R/RB*1 3、组织钳ZE017R/MB*2 4、小弯止血钳ZH131R/RN*4 5、中弯止血钳ZH165R/RN*4 6、持针钳ZM246R/RB*1 7、量杯40ml*2 8、肛门镜ZN890C*1 9、组织钳*2 10、钳式肛门镜*1 11、扁柄肛门拉钩*2 12、双头C型拉钩 13、弗格森肛门拉钩 14、肛肠科洞巾:长150 cm，宽150cm。内洞22cm*22cm 肛瘘包 1、薄弯剪ZC444K/RB*1 2、线剪ZC808R/RB*1 3、组织钳ZE017R/MB*2 4、小弯止血钳ZH131R/RN*2 5、中弯止血钳ZH165R/RN*2 6、大弯止血钳ZH201R/RN*1 7、持针钳ZM246R/RB*1 8、刀柄ZB073R/RN*1 9、探针ZJ902RN*1 10、甲状腺拉钩ZT024R/RN*2 11、刮勺ZK633R*1 12、量杯40ml*2 13、钳式肛门镜*1 14、扁柄肛门拉钩*2 15、双头C型拉钩 16、弗格森肛门拉钩 17、肛肠科洞巾:长150 cm，宽150cm。内洞22cm*22cm。 18、组织钳*2 |
| 9 | 肛肠科 | 红外线理疗仪烤灯 | 4 | 1.涵盖远、近红外或双模式可选 2.功率调节 多档位可调，功率范围100W-300W照射距离标定20-30cm，光斑均匀 3.多关节鹅颈管，可全方位定位，定时与温控 4.合规资质 医疗器械认证 必须提供NMPA二类医疗器械注册证 5. 产品配备肛周专用聚光罩或一次性隔离纸杯。 |
| 10 | 肛肠科 | 肛肠手术换药床 | 2 | 1、使用肛肠手术检查换药 2、集成于床体或可移动式专用肛肠检查灯 3、长度：1.9米--2.1米 宽度：0.7--0.9米 4、承重＞150KG |

注：以上技术条款为基本技术要求，供应商必须全部响应（即满足或优于技术要求），否则其响应无效。