多普勒外周血管检测仪（数量：1套）

1、主要技术规格

1.1 主要检测参数

踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等；

1.2 多普勒：探头频率： 8MHz；流速测量范围：10cm/s～50cm/s，流速测量误差：最大误差不得超过±20%。

1.3脉率：脉率测量范围：35bpm～185 bpm；脉率测量精度：±2bpm；脉率分辨率：1bpm。

1.4无创血压性能：量程：0mmHg ～ 300mmHg；分辨率：1mmHg；压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。

1.5 主机重量: ≤ 3.3kg；

1.6 主机尺寸: ≤ 200 mm × 320 mm × 105 mm；

2、产品功能

2.1检测项目：

踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

2.2多种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压

2.2.1多普勒测血压：

（1）全自动充放气；

（2）血压值自动计算；

（3）血压值手动标记功能；

2.2.2示波法测血压

（1）气路通道数: 1个；

（2）全自动充放气；

2.3操作方式：全触摸屏操控，同时支持无线控器操作；

2.4病案管理功能：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理

2.5自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。

2.6支持手动测量标记检测结果

2.7即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告

2.8配备大容量可充电锂电池，电池容量：6400mAh，支持4小时以上连续检测

感觉神经定量检测仪（数量：1套）

- 主要技术规格及参数

1.1 振动电路电压性能，范围：0V～50V；步进：0.1V；误差：±5%；

1.2振动头频率性能，频率：100Hz；频率误差：±3%；

1.3振动头加速度性能，振动加速度峰峰值范围：0～28m/s2；振动加速度峰峰值误差：±10%；

1.4接触压力性能，接触压力范围：0～500g；接触压力误差：±5g；

1.5振动头规格性能：振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，误差范围±5%；

1.6主机、安卓显示器、患者控制器均为无线连接；

1.7主机重量＜0.4kg；

- 软件功能

2.1 检测

(1)检测项目：足部感觉神经检测，糖足检查；手部感觉神经检测；上肢感觉神经检测；下肢感觉神经检测；

(2)检查方法：自动、手动； 阈值显示方式：电压峰峰值、加速度峰峰值；

2.2可选配外接“医用红外体温计”进行皮温测试，结果传输到软件界面并打印到报告单；

2.3主机内置触摸屏，可在手持主机端的触摸屏完成全部的测试；

2.4配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关；

2.5安卓显示器：支持10英寸高清彩色液晶屏，分辨率不低于1280*800；

2.6主机电池容量不小于3000mAh，满电量工作时长不小于4h；

2.7软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析；

2.8软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数；

2.9软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；

2.10数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口；

2.11可移动性：整机可便携携带，可支持病房检查，方便外检携带；

2.12数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能。

# 血压计（数量：2套）

1   测量原理          示波法

2   显示屏            LCD 显示屏

3   测量位置          左右臂均可

4   适应臂周范围      17～42cm

5   测量范围          血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180 次/分

6   手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7   测量精度

压力显示精度：    ±3mmHg (±0.4KPa）；

脉搏测量精度：              ±2%或±2 次/分（取最大者）

8  肘部位置传感器     电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9  臂筒角度调节       自动上下浮动式臂筒

10  平均测量模式       可一键启动连续 3 次测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

11  二维码打印         测量结果可以二维码形式打印出来

12  打印装置           热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

13  ID 功能           可连接扫描枪或身份证读卡器

14  抗菌设计对应     外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

15  臂筒组件交换功能   臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16  语音功能          ≥10 档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。

17  用户教育           根据测量结果，显示提示信息

18  通信数据输出       USB 数据传输

19  外形尺寸\重量：   长  ≥460mm × 高  ≥270mm × 宽  ≥420mm（不包含搁手板） ≥ 5.5KG

心电图机（数量：1套）

- 设备注册类型为心电图机，支持标准12导心电图，适用于对人体心电信号的采集、处理、分析诊断功能，设备本身具备＞5英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。

- 主机全触摸屏操作，无物理硬按键。

- 手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量小于300g。

- 支持智能操作系统，可远程更新升级

- 设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标。

- 心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

- 输入阻抗：≥100MΩ

- 内部噪声：≤10μVP-P

- 定标电压各档位灵敏度最大允许误差为士1%。

- 交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB

- 耐极化电压：≥±980mV

- 频响范围：0.01-350Hz全频滤波

- 时间常数：＞5s

- 支持通过无线座充充电。

- 临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题【提供软件界面截图证明】。

- 支持NFC识别功能

- 支持GPS定位功能

- 可靠性：支持时间基准选择（走纸速度）和增益控制功能，确保准确度误差≤±3%。

- QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】。

- 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

- 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- 内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥6小时，充分保证出诊和查房使用；

- 存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据存储；

- 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等。

- 支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网。

- 包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。

眼底相机（数量：1套）

- 拍摄方式：全自动拍摄，个性化手动拍摄

- 拍摄角度：45°/30°或（数码变焦）

- 工作距离：≤34.8mm（眼底照相）

- 拍摄瞳孔直径：最小拍摄瞳孔≤3.3mm

- 小瞳孔模式：有

- 拍摄模式：眼底彩照、外眼照相、立体照相

- 成像系统：非受快门速度影响单反相机，非外挂式相机

- 闪光强度：≤4W·s低闪光

- 屈光矫正范围： ≥-33D 至 +40D【-13D 至 +12D(不使用屈光补偿镜片) ；-33D 至 -12D(使用负镜屈光度补偿镜片)；+11D 至 +40D(使用正镜屈光度补偿镜片)】

- 显示屏：≥10.4英寸，360°旋转触控屏

- 内固视标：中心及周边9方位固视标

- 固视标显示方式可个性化调整：位置、常亮或闪烁、闪烁速度、亮度、形状点阵式固视标，含9方位周边固视标

- AI辅助诊断功能

- 数据存储：USB、数据库系统、DICOM直连、连接AI系统

- 电压：220V

- 输入功率：150VA

- 频率：50Hz

- 重量：≤18kg

心电图机（接入县域心电网络）（数量：2套）

- 设备注册类型为数字式心电图机，适用于对人体心电信号的测量、采集、显示和记录，设备本身支持临床分析诊断功能；设备本身具备＞10英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。

- 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

- 交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB

- 定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%。

- 噪声电平：≤10μVP-P

- 频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）

- 时间常数：≥5s

- 心率测量范围：30bpm~300bpm

- 增益要求：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%。

- 记录速度：支持50 mm/s、25mm/s和12.5mm/s三种记录速度，时间速度的精度应在土1%范围内。

- 具有在有起搏器脉冲的情况下显示心电图的能力，具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 心电图机支持批量下载预约记录功能，支持从心电网络系统获取预约的受检查者信息下发至心电图机并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 检查管理：具有加采新报告、上传数据、重新上传、加急、加采图谱、重采图谱、编辑删除查询、同步、批量上传心电图功能。

- 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】。

- 图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为10秒、20秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟或者10-1800秒中的任意时长。

- 支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断。

- 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- 具备二维码导出图谱功能

- 心电图机支持本地报告进行同屏对比

- 心电图机具备报告分享功能。

- 设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标。

- 锂电池额定容量≥8000mAh，支持12小时以上连续工作

- 存储量：支持10000份心电数据存储

- 数据传输功能：具有有线（LAN口）、内置无线WiFi、4G功能，支持将心电波形及受检者信息传输至心电系统。

- 支持GPS定位功能

- 支持麦克风语音录入功能

- 支持外接激光打印机和身份证读卡器。

- 心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

- 包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。

健康一体机（数量：1套）

1.整机介绍

健康一体机是把人体各项健康指标的设备集成到一台设备上，可以通过身份证、社保卡等进行自主登记、自主建档、自助体检、自动生成体检报告等各项功能。检测者可以按照机器屏幕引导和语音提示自助完成一系列健康检测项目，体检完成后自动生成健康体检报告，并给予检测者健康指导、膳食指导等；同时具有家医签约、基础诊疗等功能，配置灵活，适用于广大村医、家庭医生为辖区居民提供家庭医生服务、基本公卫服务。

2.产品配置

2.1.标准检测项目：身份识别、血压、脉率、血氧饱和度、体温、腰臀围、腰臀比、身高、体重、BMI、血糖、尿酸、脂肪率、水分率、肌肉量、骨量、基础代谢（BMR）、内脏脂肪、蛋白质率、皮下脂肪量、体年龄等；

2.2.拓展检测项目：视力、尿常规、血红蛋白、快速心电检测、十二导心电检测、肺活量、肺功能评估、骨密度检测、动脉硬化检测、人体成分检测、血脂四项（总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白）等；

2.3.操作平台：windows触摸屏触控操作；

3.软件功能

一、健康一体机管理系统软件

1、自助建档

（1）初次使用的居民，建档数据自动归入个人健康档案库。

（2）自助建档支持通过身份证、IC卡(医保卡、健康卡等)、微信扫码、条形码、人脸识别等方式采集人员信息并自动形成个人健康档案。

2、自助体检

（1）从登记到集成体检报告，各设备均可由检测者自助或自动完成，用户可以对检测指标进行查看，实现全程自助理念。

（2）软件数据处理模块可以把测量的项目检测数据自动上传到系统，无需手动输入，数据结果汇总并生成体检报告。

3、数据传输

设备开机后通过蓝牙/USB连接，采用先进的通讯模式，传输稳定、高效；每个设备连接情况在系统主界面显示。

4、报告查看

（1）在未联网单机使用的情况下，可打印纸质报告单；

（2）接入网络后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。

（3）结合测量结果，从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议。

（4）提供微信端查询功能，体检者可通过公众号自助查询个人体检报告。

5、支持测量项目拓展。

6、数据对接：支持数据对接，提供完整的数据传输接口协议，支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice以及xml文件等）。也可根据第三方软件系统接口协议，做定制接口开发，最终实现与His系统，公卫系统、体检系统第三方系统对接。

7、升级维护：联网后支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务。

二、中医体质辨识系统软件

（1）同时支持≥66道题和≥33道题，根据实际临床需求可自主选择。

（2）体质类型：≥9种，符合国家中医药管理局颁布的标准；

（3）软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇；

（4）软件有个性化指导功能（针对不同的个人体质可以进行膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。

（5）具有中医体质辨识系统软件。

4、标配检测功能参数

4.1、臂式电子血压计

（1）测量原理：示波法；

（2）测量范围：血压:0mmHg（0kPa）~ 280mmHg（0~37.3kPa） ；脉率：40~199次/分钟；

（3）测量精度：压力值：±0.4kPa（土3mmHg）；脉搏：±5%；

（4）记忆功能：90组*2人，及最近三次测量结果平均值；

（5）显示功能：超大LCD显示屏；自动关机：1分钟；

（6）支持蓝牙功能、心律不齐、语音功能、时间/日期功能；

（7）加压方式：电子充气泵；降压方式：定速泄气阀；

（8）布套臂带范围：约24cm至34cm之间 （9.4~13.4英寸）；

4.2、脉搏血氧仪

（1）血氧饱和度测量范围：35%～100%；

（2）血氧饱和度测量精度：80%～100%：±2%；70%～79%：±3%；精准率：1%；

（3）脉率测量范围：25bpm～250bpm；测量精度：±3bpm；

（4）显示屏：OLED屏；可显示血氧波形；

（5）可连接蓝牙，对接APP“OXICARE”，实现数据管理；

4.3、医用红外体温计

（1）工作电压：USB供电：9V；

（2）温度的测量范围（包括人体、表面、室温）人体模式：32.0~42.9℃，表面模式0~100℃，室温模式：5~40℃；

（3）温度测量误差（包括人体、表面）：人体模式：≤±0.2℃；表面模式：≤±0.2℃（33.0-41.0℃）

（5）可储存≥99组数据；可删除记忆；

（6）产品使用寿命：按键寿命：≥10W次

（7）USB功能：①白色USB弹簧线；②波特率9600；③支持PC、安卓一体机等设备；

4.4、腰围尺

（1）测量范围：0m～1.5m；

（2）精度：±0.1m；

（3）附带BMI显示功能，可将身体肥胖划分等级，降低，正常，偏重，肥胖。

4.5、血糖尿酸测试仪

（1）测试范围：血糖: 0.6~33.3 mmol/L （10 ~600mg/dL）

尿酸: 178~1190 μmol/L（3.0 ~ 20.0mg/dL）

（2）显示结果：相对应的血浆浓度值

（3）测试样本：血糖：成人新鲜毛细血管全血、静脉全血，儿童新鲜毛细血管全血、静脉全血以及新生儿新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；尿酸：成人新鲜毛细血管全血及静脉全血中的尿酸浓度

（4）最小加样量：血糖:≤0.6μL，尿酸: ≤3.0μL

（5）测试时间：血糖: ≤5秒，尿酸: ≤10秒

（6）电池寿命：至少3000次标准检测；记忆值：≥500组

（7）自动关机：2分钟无任何操作

（8）血球容积比范围：血糖: 10% ~ 70%，尿酸: 30% ~ 55%

（9）使用期限：10年

4.6、超声波身高体重测量秤

（1）测量模式：超声波测量；

（2）测量范围：身高：50cm-195cm （精度：±0.5cm）体重：5-200kg（精度：0.1kg）；测量分度值：身高：（0.5cm或0.1cm可调）； 体重：（0.1kg或0.01kg可调）；

（3）电源电压：电源适配器：AC100V-240V，50HZ；电池：4节5号电池；

（4）折叠便携：折叠后高度不高于115cm；

（5）数据上传：蓝牙；

4.7、脂肪模组

（1）模组类型：四电极。

（2）测量电流：90μA或以下。

（3）测量方部位：右臂、左臂。

（4）测量范围：75.0-1500.00Ω（0.1Ω单位）。

（5）阻抗测量时间：2-4秒。

（6）应答参数：脂肪率、水分率、肌肉量、骨量、基础代谢（BMR）、内脏脂肪、人体质量指数（BMI）、蛋白质率、皮下脂肪量、体年龄等。

5配件参数

5.1、windows一体机

（1）CPU：不低于英特尔I5，四核，内存：8GB；

（2）LED液晶屏：15.6英寸；分辨率：1920*1080；

（3）操作系统：win11；USB接口：4；

（4）网络：支持WIFI；配备蓝牙；

5.2、身份证扫码器

（1）OCR 扫描功能：从证件图像中快速识别并提取关键文字信息（如姓名、号码、日期等）；

（2）多证件类型支持：覆盖身份证、社保卡、驾驶证等常见证件，适配不同版式和字段；

5.3、激光打印机

（1）最高分辨率：1200×1200dpi；（2）可与安卓系统连接；

5.4、健康结构平台

（1）ABS 塑料材质​

（3）一体机嵌入式设计安装，使得一体机能够完美嵌入平台，与平台融为一体。

（4）自研读卡器识别系统，可配置嵌入式读卡器，支持身份证，社保卡。

肺功能仪（数量：1套）

1.PEF（流量）测量性能

（1）测量范围：0～16L/s；

（2）测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值；

（3）线性度：不超过5%；

（4）重复性：不超过0.17L/s或者5%；

（5）气流阻力：不超过0.15kPa/(L/s)；

（6）频率响应：0.25L/s或者12%；

2.FVC（容量）测量性能

（1）测量范围：0L～10L；

（2）准确性：±3%或±0.05L；

3.VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；

4.MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%、RR、BSA、AVI、MVV/BSA；

5.MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、VT、BR、RR、VR；

6.支气管舒张检测：可输出“ATS标准化报告单”，可对比用药前后各参数值并显示变化率；

7.配置温湿度、大气压传感器，可自动获取环境监测数据；

8.软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；

9.呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置；

10.数据接口：支持USB、WIFI、蓝牙等多种数据传输接口；

11.多重质控功能

（1）设备准确性（校准）质控

具有容量校准、三流量线性验证功能；

（2）检查过程实时质控

FVC检查质控，VC检查质控，MVV检查质控（符合《肺功能检查指南》质控要求）；

（3）检查结果质控

根据检查结果，通气功能障碍类型，判定慢阻肺级别，肺通气功能障碍的程度分