（一） 技术需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境检测评估系统 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式温湿度检测仪 | 台 | 1 | 1.温度测量范围：-20～70℃； 2.温度精度：±0.3℃； 3.湿度测量范围：0～100%RH； 4.湿度测量精度：±2%RH。 |
| 2 | 温湿度记录仪 | 台 | 5 | 1.温度测量范围：-20～70℃； 2.温度精度： ±0.3℃； 3.湿度测量范围：0～100%RH； 4.湿度测量精度：±2%RH； 5.能记录至少30000条数据； 6.配套数据下载和分析软件，对记录仪所记录数据进行统计和分析。 |
| 3 | 便携式照度与紫外合一检测仪 | 台 | 1 | 1.紫外测量范围：0～300μw/cm2； 2.紫外测量精度：±8%读数； 3.光照测量范围：0～2000lx； 4.光照测量精度：±4%读数。 |
| 二、文物储藏柜 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能文物储藏柜 | 台 | 10 | 1.规格：1200*800*2200mm。 2.材料：材料标准采用国内优质冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥ 1.5，挂板δ≥1.2，搁物板δ≥1.2，矩形顶板δ≥1.0，中（侧）封板δ≥1.0。 3.结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成5层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。标准配置为单面上下对开门。 4.工艺： （1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 （2）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、 无尖角、突起，无裂痕伤痕。 5.性能： （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上。 （2）护板采用冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理。 （3）正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 （4）多功能文物储藏柜具有较好的漆膜耐霉菌性能，依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求检测，耐霉菌性等级达到0级（响应文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供、少提供或提供无效的视为无效响应）。 （5）多功能文物储藏柜额定承载变形限量：储藏柜在总额定载荷不低于1000kg情况下，储藏柜的平行度、搁板左右倾斜角、搁板挠度符合GB/T 28200-2011《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》标准要求（响应文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供、少提供或提供无效的视为无效响应）。 6.柜内环境监测要求 多功能文物储藏柜内环境质量须符合文物保存要求，为其中三台储藏柜内配置无线环境监测终端：1台储藏柜内配备无线温湿度监测终端、1台储藏柜内配备无线二氧化碳监测终端、1台储藏柜内配备无线甲醛监测终端；并配备1台基站及1套文物保存环境监测系统软件；技术要求如下： （1）无线温湿度监测终端要求：温度测量范围：-20～70℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量范围：0～100%RH；测量精度：±2%RH；采用安全设计，通过防爆安全认证。 （2）无线二氧化碳监测终端要求：二氧化碳测量范围：0～2000ppm；精度：60ppm±2%示值；采用安全设计，通过防爆安全认证。 （3）无线甲醛监测终端要求：测量范围：0～10ppm；测量精度：0.02ppm±4%示值；采用安全设计，通过防爆安全认证。 根据文物保管场所的环境特殊性和文物本体的不可再生性，为确保文物安全，无线温湿度监测终端、无线二氧化碳监测终端、无线甲醛监测终端须具有防爆性能（响应文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件加盖公章佐证）。 （4）基站要求：使用国家无委会免申请的频段；具有自组织网络、具有周期性心跳包、记录和上报路由信息、链路质量侦测能力、具有数据校验的能力；无线网络网关与上位机通过远程方式连接；发送功率≤22dBm；通讯距离大于 200 米（视距传输）。 （5）文物保存环境监测系统软件要求：具有监测点位和参数设置、专业数据分析、列表或图示化显示、实时报警、历史数据查询等功能。系统软件安全可靠符合《信息安全等级保护管理办法》二级及以上测评要求（响应文件中提供信息安全等级保护管理部门出具的安全等级保护测评结果通知书）。 |
| 2 | 斜塔式碑刻文物储藏柜 | 台 | 3 | 1.规格：2200*800*2200mm。 2.结构：主体结构由底座、立柱、矩形横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板、石碑抱箍、底梁隔板、及不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成斜塔式石碑放置平台，承重横梁坡度方向高度可以根据文物大小进行随意调整。可根据储藏柜放置位置设计成单面结构，双面结构。 3.性能 （1）各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保斜坡面均在一个水平面上。抱箍位置可以根据石碑的大小在横梁上随意调节。 （2）各部件采用冷轧钢板模具冲压成形或焊接而成。架体稳定可靠，每节标准均匀承重需达到1200Kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm ，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm。根据需要可选装底部和顶部防倾倒装置，以确保柜体在极端情况下保持稳定。 （3）护板采用冷轧钢板压折，三拼组合或者整体折弯。 （4）正护板上标准安装钢制亚克力框目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 4.材料： 材料标准采用冷轧钢板，底框δ≥3.0，立柱δ≥2.5，矩形管δ≥2.0，扣件δ≥3.0，搁物板δ≥2.5，挂件δ≥2.5，立柱拉杆δ≥3.0。 5.工艺： （1）产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 （2）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、 无尖角、突起，无裂痕伤痕。 6.柜内环境监测要求 柜内环境质量须符合文物保存要求，为其中两台储藏柜配置无线环境监测终端：1台储藏柜配备无线挥发性有机化合物监测终端、1台储藏柜配备无线紫外光照监测终端；监测终端数据需上传至环境监测系统软件，技术要求如下： （1）无线挥发性有机化合物监测终端要求：测量范围0～20ppm(异丁烯)；分辨率：0.01ppm；精度：0.1ppm±8%示值；采用安全设计，通过防爆安全认证。 （2）无线紫外光照监测终端要求：光照度测量范围：0.1～2000lux；测量精度：±4%示值；紫外测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm)；测量精度：±8%；采用安全设计，通过防爆安全认证。 根据文物保管场所的环境特殊性和文物本体的不可再生性，为确保文物安全，无线挥发性有机化合物监测终端、无线紫外光照监测终端须具有防爆性能（响应文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件加盖公章佐证）。 |
| 3 | 抽屉式恒湿储藏柜 | 台 | 1 | 1.规格：1200*800*1950mm。 2.材料：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； 2.结构： （1）抽屉层数：10层； （2）上下分体式设计，同时保证良好的密封性。柜体底部采用钢制滚轮； 3.工艺： （1）静电喷涂，采用环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄； （2）采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； （3）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； 4.性能： （1）控湿范围：25%RH-70%RH； （2）日波动范围：目标湿度设置成30%RH 和50%RH时，7天时间内湿度波动均≤±3%RH； （3）正面嵌入LCD 彩色显示屏，显示恒湿机工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息； （4）尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水； （5）抽屉式恒湿储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 （6）密封性能良好，突发意外断电能保持柜内湿度波动较小，在断电 8 小时内湿度保持恒定，波动未超过 5%RH。 |
| 4 | 恒温恒湿储藏柜 | 台 | 1 | 1.规格：1200*800*1950mm。 2.材料：材质采用厚度≥1mm 优质冷轧钢，每层承重≥50KG； 3.结构：标准款为6层层板式； 4.性能： （1）柜体换气率：≤0.50d-1； （2）柜内温度控制范围：15℃～30℃; （3）柜内湿度控制范围：40%RH～70%RH； （4）温度控制稳定性：温度值±2℃; （5）湿度控制稳定性：湿度值±3%RH； （6）加湿水箱：水箱容积3L，带液位指示，带液位开关，手动加水； （7）柜内空气净化：尼龙网+HEPA+改性椰壳活性炭+银离子涂层（复合滤网）； （8）通讯功能：支持以太网、MQTT DTU方式组网； （9）远程诊断：具有设备自检和远程诊断功能； （10）保护功能：电路过载保护、短路保护、漏电保护； （11）制冷系统具有制冷剂高压保护、低压保护功能，压缩机具有过热保护功能；恒温PTC加热器具有过温、过流保护功能； （12）加湿水箱缺水、满水保护功能；柜内湿度超标警示和保护功能； 故障报警和维护保养提示功能； （13）噪音：正前方1m 处运转噪音不超过50dB(A)，消音室环境下测量。 （14）恒温恒湿储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 |
| 三、环境调控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 加湿除湿机 | 台 | 2 | 1.加湿量kg/h：7-8； 2.除湿量 kg/24h (28℃ , 80%)：≥115； 3.适用面积㎡（层高 2.6 米）：90-120； 4.处理风量 (m3/h)：1600-2000； 5.功率（W）：不超过 250/1400； 6.外形尺寸（mm）：不大于660*475*2000； 7.计算机联网监控端口：RS485接口； 8.排水方式：水箱； 9.加水方式：自动/人工。 10.安全要求 （1）安全性能：绝缘电阻不低于500MΩ ,应具备防触电保护措施； （2）制冷系统：应具备良好的密封性能，制冷系统各部分不应有泄露； （3）标配传感精确的声光漏水报警控制，溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能； （4）自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制； （5）外置电源保护系统，控制系统报警不排除，直接断电闭阀保护； （6）加湿材料具有难燃、自熄特性，防火等级不低于B1级； （7）湿膜具有防菌抑菌作用，湿膜材料的防火性能、吸水率、加湿性能、防菌抑菌性能。 |
| 2 | 空气净化机 | 台 | 2 | 1.风量（m3/h）：不小于 1500m3/h； 2.功率（W）：≤230； 3.噪音（db）：≤48dB。 4.底部带脚轮。 |
| 3 | 新风净化 换气设备 | 台 | 2 | 额定风量：≥600m³/h；机外静压：≥92Pa；焓回收率：制冷≥59%，制热≥61%；温度回收率≥70%；双向换气，双向PM2.5过滤净化，净化率高达≥95%；带液晶显示功能。 |
| 4 | 新风管道 系统 | 套 | 2 | U-PVC 制作风管，送回风口，管路保温。 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 | 新风防雨罩、管道风口软连接、角铁、吊丝、膨胀丝、胶带等。 |
| 四、无酸囊匣 |  |  |  |  |
| 1 | 翻盖式无酸囊匣 | 个 | 40 | 规格定制 |
| 2 | 天地盖无酸囊匣 | 个 | 4 | 规格定制 |
| 1.囊匣采用三层材质，外层为硬度较高的木质层加环保布料或纤维材质或直接无酸纸(根据实际情况而定)，保证囊匣的硬度，同时，内层采用无酸瓦楞纸板，保证内部环境的无酸，兼具硬度和无酸性，内囊与文物充分填充，更好的保护囊匣内文物的安全。 2.囊匣木质外层： （1）木质外层采用优质板材，内部结合强度高，硬度大，不易变形； （2）囊匣使用的板材符合E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³（响应文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供、少提供或提供无效的视为无效响应）。 3.无酸纸材料： （1）浆料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆； （2）金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于50mg/kg； （3）木质素卡伯值不超过5； （4）pH值：无缓冲剂的无酸纸板的pH值为7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH值为8.0-9.5或中性； （5）碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间（以CaCO3计）； （6）不含硫化物；不含荧光增白剂。 4.内囊： （1）内囊需使用优质棉卷，需采用纯天然优质棉花。 （2）棉卷与藏品之间有相应的回弹力，将藏品置于囊匣内时，六个方向均与棉花内囊接触，保证物囊吻合。 （3）内衬材料精细处理，做到光滑、不挂丝、无酸、无静电，特别注重铺衬到位。 5.固定材料：应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。 6.配件：囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂。 |  |  |  |  |

注：以上产品中涉及尺寸要求的，规定了偏离值的按规定执行，未规定偏离值的允许偏差±1%。

附件一：文物清单（预定制囊匣）

| 序号 | 名称 | 年代 | 文物类别 | 实际数量 | 具体尺寸 | 文物级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清佛手翡翠笔添 | 清 | 玉石器、 宝石 | 1 | 纵11.8，横8，高0.8。 | 二级 |
| 2 | 清御制上元灯词玉册 | 清 | 玉石器、 宝石 | 12 | 每块纵20.5 横10厚0.5 | 二级 |
| 3 | 宋七里镇窑乳丁柳条纹罐 | 宋 | 瓷器 | 1 | 口径10.3高 8.6 底径4.1 | 二级 |
| 4 | 元吉州窑彩绘海水八卦三足炉 | 元 | 瓷器 | 1 | 口径7.7高7.3 底径6.9 | 二级 |
| 5 | 南宋青白釉瓜棱带盖注壶 | 南宋 | 瓷器 | 2 | 口径2.5，通高9.1，罐 高8.2，底径7.2，盖直 径3.4，盖高1.1。 | 二级 |
| 6 | 元大德龙泉菊瓣碗 | 元大 德四 年 | 瓷器 | 1 | 口径12.7通高6.37底径3.5 | 二级 |
| 7 | 南宋青白釉四系盖罐 | 南宋 | 瓷器 | 4 | 1/2口径11.2高18足径8.3盖直径12.2通高21.2。2/2口径11.2高16.2足径 8.2盖径12.1 通高18.7。 | 二级 |
| 8 | 宋白釉印花菊纹碗 | 宋 | 瓷器 | 1 | 口径49，底径3.8，通高5。 | 二级 |
| 9 | 宋青白釉莲瓣芒口碗 | 宋 | 瓷器 | 1 | 口径14.2，高8.3，足径6.3。 | 二级 |
| 10 | 南宋白釉印花双凤 花绘盘 | 南宋 | 瓷器 | 1 | 口径15.4，高2.8，足径9.9 | 二级 |
| 11 | 元青白釉印花双凤炉 | 元代 | 瓷器 | 1 | 口径9.34，高9.19，底7.47。 | 三级 |
| 12 | 隋青瓷盘口鸡首壶 | 隋 | 瓷器 | 1 | 口径6.0，高15.9，足径7.5 | 三级 |
| 13 | 南宋青白釉酱口长颈瓶 | 南宋 | 瓷器 | 1 | 口径5.1，高12.5，足径4.6。 | 三级 |
| 14 | 元青白釉印花花卉炉 | 元代 | 瓷器 | 1 | 口径8.17，高8.51，底径 6.43。 | 三级 |
| 15 | 宋青白釉辟雍砚 | 宋 | 瓷器 | 1 | 口径11.5，高2.1，底径7.8。 | 三级 |
| 16 | 隋青瓷多兽足砚 | 隋代 | 瓷器 | 1 | 直径21.4。 | 三级 |
| 17 | 隋青瓷三足夔炉 | 隋代 | 瓷器 | 1 | 口径 10.5，通高 7.1，底 径 5.9。 | 三级 |
| 18 | 宋青白釉葵口碗 | 宋代 | 瓷器 | 1 | 口径 12 .3，高 4.2，底 4。 | 三级 |
| 19 | 宋青白釉盖罐 | 宋代 | 瓷器 | 2 | 口径7.5，罐高17.9，通高 21.8，底径7.1，盖径9.2，盖高4.3。 | 三级 |
| 20 | 北宋十二生肖堆塑陶瓶 | 北宋 | 陶器 | 1 | 口径9.3，高30.9，足径9.6。 | 三级 |
| 21 | 元吉安路胡东有规矩纹铜镜 | 元代 | 铜器 | 1 | 直径17.1，厚0.48。 | 三级 |
| 22 | 明普安寺僧官墓砖石地卷 | 明代 | 石器、石 刻、砖瓦 | 1 | 长31，宽13.3，高7.89 | 三级 |
| 23 | 清洒蓝釉扁形鼻烟壶 |  | 瓷器 | 1 | 口径1.6cm 宽5cm 高5.9cm | 三级 |
| 24 | 清青花龙纹方形构件 |  | 瓷器 | 1 | 长35.4cm 宽18.7cm高7.9cm | 三级 |
| 25 | 清龙形青玉带钩 |  | 玉石器、 宝石 | 1 | 长9.2cm | 三级 |
| 26 | 清镂空花纹螭龙形玉带钩 |  | 玉石器、 宝石 | 1 | 长10.5cm宽1.5cm厚2cm | 三级 |
| 27 | 清铜座水晶球帽顶饰 |  | 玉石器、 宝石 | 1 | 圆珠直径3.6cm通高 3.6cm | 三级 |
| 28 | 清道光十八年重建黄洲桥石碑 | 公元 1838 年 | 石器、石 刻、砖瓦 | 1 | 长43.7cm宽29.6cm厚1.2cm | 三级 |
| 29 | 清蓝绿褐色玉珠手串 |  | 玉石器、 宝石 | 1 | 大小不一玉珠共 189粒， 大珠7粒直径2.5cm,小珠 182 粒直径1.4cm,槌形珠通长4.8cm，成串长 216cm。 | 三级 |
| 30 | 清天王青铜像 |  | 雕塑、造 像 | 1 | 高12cm | 三级 |
| 31 | 西晋青釉四系平底盘口壶 |  | 瓷器 | 1 | 口径7.1cm 底径13.4cm 高23cm | 三级 |
| 32 | 唐青釉束颈圏足双系罐 |  | 瓷器 | 1 | 口径9.5cm 底径12.3cm 高16.2cm | 三级 |
| 33 | 南宋青白釉模印分 格盆景纹芒口碗 |  | 瓷器 | 1 | 口径18.9cm 底径6.1cm 高 4.1cm | 三级 |
| 34 | 南宋青白釉印花双鱼纹芒口碗 |  | 瓷器 | 1 | 口径 16.3cm 底径4.7cm 高4.3cm | 三级 |
| 35 | 南宋青白釉印花双鱼纹芒口圏足碗 |  | 瓷器 | 1 | 口径17.4cm 底径5.4cm 高5.4cm | 三级 |
| 36 | 宋青白釉划花花卉纹葵口碗 |  | 瓷器 | 1 | 口径18.9cm 底径5.3cm高 5.4cm | 三级 |
| 37 | 宋青白釉刻花婴戏 纹撇口碗 |  | 瓷器 | 1 | 口径19.1cm 底径5.4cm高 5.4cm | 三级 |
| 38 | 清咸丰三年中议大夫工部郎中谢子湘圹志石碑 | 公元 1853 年 | 石器、石 刻、砖瓦 | 1 | 横 37.8cm 厚2.4cm纵 66.1cm | 三级 |
| 39 | 清粉彩瓜瓞喜字纹盘 |  | 瓷器 | 1 | 口径16.8cm 底径9.7cm 高2.5cm | 三级 |
| 40 | 清戳印“谭荣、春 ”字银锭 |  | 钱币 | 1 | 直径5.4cm 通高2.6cm。 | 三级 |
| 41 | 清戳印“平、林源 ”字银锭 |  | 钱币 | 1 | 直径5.3cm 通高2.3cm。 | 三级 |
| 42 | 清太平天国圣宝方孔铜钱 |  | 钱币 | 1 | 直径2.5cm | 三级 |
| 43 | 清"五子登科"铭铜镜 |  | 铜器 | 1 | 直径14.4cm | 三级 |
| 44 | 明弦纹铜镜 |  | 铜器 | 1 | 直径9.4cm | 三级 |