二、技术规格及要求

1、光学放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16x（12.5X目镜）；

2、单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm；3、广角目镜，屈光补偿范围≥+5D/-7D，眼杯高度可调；

4、主刀镜：0(-180( 倾角可调，可左右360°旋转；

5、配备景深增强模块：可一键切换超大景深，应对不同手术场景

6、调焦模式：无极电动变焦，具备双激光自动聚焦功能；

7、配置一体化触摸屏集控系统：通过≥24英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限；

8、采用立体三关节助手镜，可360°旋转可调至对手镜位置；


9、助手镜目镜具备锁控功能；

10、筒配置全金属插入式直视镜；


11、支架上冷光源照明系统, 经光纤传导到显微镜；


*12、照明光源：主光源及备用光源≥300W氙灯照明系统；

13、支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁； 

14、支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1650mm；


*15、支架平衡调节：采用一键自动平衡系统；

*16、消毒罩自动抽真空：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险；

17、显微镜支架底盘尺寸≥820mm×820mm，支架稳定性更好；

18、一体化设计，全内置4K高清摄像系统，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理；

19、配置≥24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；

20、具备全内置术中血管荧光模块：整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换；

21、启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；

22、增益：荧光亮度增益可调，确保术中成像效果清晰可见；

23、荧光视频可不间断录制5分钟，具备荧光回放功能，可通过触屏界面设置荧光影像的回放次数；

24、具备全内置肿瘤黄荧光模块；

25、造影设计：荧光模式下可边做边切（肿瘤及荧光标记组织结构呈黄色，正常组织和结构呈自然色，无需反复切换模式）。

