## 二、采购要求

（一） 服务需求

1.维保范围包括：设备整机全保，包含设备的维修、预防性维护、配件更换(球管、机架、C臂运动系统、导管床、高压、冷却系统、平板探测器、工作站、高压注射器、电生理及血流动力学记录系统、主动脉内球囊反搏泵等配件）。

2.供应商须为本项目配备专业维保人员不少于2人，提供7×24小时现场及线上技术支持服务，维保工程师保持报修电话畅通，及时排查并修复故障。接到服务请求后60分钟内响应，24小时内到达项目现场。服务期内（含节假日）报修次数不限，每次服务完成后，服务工单由双方签字确认。

3.服务期内故障维修完成率100%，预防性维护完成率100%。本项目每台维保设备开机率均≥95%（按每年365天计算，即单台设备年停机时间≤18天）。每超出1个日历日，维保服务期顺延7个日历日。

4.涉及核心配件或重要部件拆解（如X射线管、探测器等关键部件）的维护工作，须由经厂家培训合格的工程师执行，无证人员不得拆机；重要核心配件更换前须经采购单位管理科室审核。如更换进口配件，须提供对应报关单。若供应商未能及时修复，医院有权选择原厂或第三方工程师进行维修，由此产生的全部费用由供应商承担。

5.所有配件免费提供，维保期内所有配件须提供原厂同型号配件进行更换(含医疗设备管理及维修服务全部材料、更换的零配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、各种税费等一切费用），安装完毕后须达到原厂设备运行标准；若因配件更换造成设备损坏，一切后果由供应商承担。

6.供应商须在国内设立专门的备件仓库，确保7×24小时不间断供应零配件。针对维保设备所需更换的常用备品备件，应提前做好储备，保障设备及时恢复正常运行；其中进口核心备件须提供报关单。

7.预防性维护：

每月对设备开展专业巡检，内容包括安全与应急功能、机械与运动系统、图像与曝光系统、辅助与外围设备及机房环境等，并根据设备使用要求制定详细维保计划。每年提供4次整机全面维护保养及预防性维护，每次维护保养完成后，须提交详细的维护保养报告及整机质量评估报告。计划性定期维护检测服务包括但不限于：设备安全检查、机械或电气检查、影像质量检查、除尘保养、定期更换易损部件、性能测试及校准、运行状态检查，以及其他非紧急预防性维护工作，确保系统按照制造商技术规范稳定运行。

（1）制定设备预防性维护维修计划，开展日常保养和维护，完整留存巡检、保养、维护等相关记录。配备必备的检测与质量控制设备，对设备实施预防性维护，确保在用设备完好；相关工作须有记录、有标识、有分析，对发现的问题及时处置。

（2）对医疗设备实施分类保养，根据设备使用情况设定保养周期。大型仪器图像质量检测一般分为日常检查、每月检查、高级检查三个阶段，确保医疗设备运行安全性、有效性，降低故障率，延长使用寿命。规范保养责任分工与流程，实现维护全程可追溯；通过分级管理、责任绑定、电子留痕等方式，满足《医疗器械使用质量监督管理办法》要求，降低设备宕机时间，并结合三级保养流程模板优化操作细则。

（3）保养内容包括机械部件维护、C型臂系统、球管与冷却系统、影像系统维护、校准检测，实施时需结合医院有关部门和科室的实际工作时间和工作要求，并参照原厂技术手册优化流程。

（4）巡检、保养、质控、预防性维护执行应有详细记录，包括巡检的内容参数、日期；建立三级风险管理体系（高风险、中风险、低风险），并对设备巡检发现的问题进行持续改进，采购人有权根据业务需求、政策法规随时调整。

（5）其他未尽事宜均按原厂标准和相关规定做好保养维护。

8.供应商按时提供设备维修和保养的书面报告，每季度提交一次维保工作报告，总结每月服务执行的情况，并提供改进建议和后续服务计划；及时对典型故障和重大故障进行分析和总结。

9.供应商对于采购人医疗设备的硬件、软件安装和定期升级要求，应采取相应措施保障工作顺利进行与安全可靠。供应商必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件、诊断维修钥匙（Service Key），并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，且能够解决所有需要Service key才能解决的设备故障。

10.供应商维保工作人员由于维保不当等原因给医院造成经济损失的，如因设备维保问题导致患者不良事件的，应赔偿产生的一切损失。维保人员作业期间人身安全、工伤医疗、意外风险全部由供应商承担；作业中造成医院财物损毁、第三方人身伤害、财产损失的，由供应商全额赔付并承担全部法律责任。

11.供应商具有为医院培养工程师的服务能力。在维保期内，供应商须根据院方需求每年免费提供不少于2人次原厂外出专业技术培训，含培训费、交通费、食宿费等。

注：供应商须满足或优于以上技术需求，否则视为无效响应。

（二） 商务条款

1.付款方式：合同签订时成交供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。服务期满无异议后按医院的支付流程支付维保费用并向成交供应商无息退还履约保证金。

2.维保期限：签订合同之日起3年。

3.维保地点：江西中医药大学附属医院东湖院区（八一大道445号）。

4.维保费报价含人工、材料等一切费用。

注：以上商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理。