（一） 技术需求

| 序号 | 拟购设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 采购条目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气流量雾化转换头 | 6 | 个 | 1.适配氧气流量：2~10 L/min 2.雾化颗粒大小：1~5 μm。 3.材质：主体：医用级ABS/PP塑料（耐腐蚀、轻便）；密封件：硅胶（确保气密性，减少漏氧）。 4.接口类型：氧气输入端：标准氧气导管接口（适配氧气瓶、墙氧出口等）；雾化输出端：通用接口，可连接雾化面罩或咬嘴（部分需另配）。 5.耐压范围：常规医用氧气压力 | 病房护理及医院设备 |
| 2 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 2.洗眼器喷头:≥12升/分钟 3.喷淋流量120-180升/分钟 4.冲淋阀门≥32MM 5.密封压力≥0.4MPA 6.工作压力0.25-0.45MPA | 手术器械 |
| 3 | 可移动手术凳 | 1 | 张 | 1.材质:304不锈钢 2.尺寸:≥290*410*460*/610mm 3.凳脚:脚轮 4.产品重量:≥4kg | 手术器械 |
| 4 | 肺功能检测仪 | 1 | 台 | 1. 基础肺功能 FVC（用力肺活量）：0.5-10L（精度±3%或±50ml） FEV1（一秒量）：0.2-8L（精度±3%或±50ml） FEV1/FVC比值：自动计算（百分比显示） PEF（峰流速）：50-1200 L/min（精度±5%） 2.扩展功能:MVV（最大通气量）：20-250 L/min（精度±5%） 3.传感器系统 流量传感器：超声双向流量计/压差式 气体分析：红外CO分析仪 4.屏幕：≥10.1英寸触控屏（≥1024×768） 5.存储：≥2万例 | 其他医疗设备 |
| 5 | 头戴式检查灯(包括额镜和头灯) | 1 | 台 | 1.放大倍数:≥2.5X 2.光斑尺寸:1-9mm 3.LED寿命:≥20000h 4.工作时间:≥6h 6.强度:≥65000lux 7.LED:≥5W 8.电源输入:AC100-240V50/60Hz | 手术器械 |
| 6 | 微泵输液架 | 4 | 个 | 1.产品材质:钢板底座EABS防尘罩高级静音滑轮(刹车2个、不刹车3个)ABS塑料旋钮托盘一个把手一个不锈钢4个不锈钢201管材 2.产品规格:底座直径50CM 3.轮子重径7.5CM丝杆M10 4.上管Φ25-Φ16 5.下管中Φ32 6.升降高度:1.2米--2米 | 病房护理及医院设备 |
| 7 | 特定电磁波谱治疗器(双头) | 5 | 台 | 1.样式：立式 2.输入功率250W*2个灯头 3.支臂尺寸:≥41-32-30cm 4.底座≥4个滑轮 5.灯头:360°(多方位旋转) | 中医器械设备 |
| 8 | 膳食宝塔 | 1 | 个 | 宝塔尺寸:≥46*46*49cm 内含:≥24件食物交换份 | 其他医疗设备 |
| 9 | 中药打粉机 | 1 | 台 | 1.材质:304不锈钢 2.功率:≥1200W 3.电压:220V/50Hz 4.转速:≥25000r/m 5.细度:≥30-300目 6.产量:≥400g/m | 中医器械设备 |
| 10 | 阅片灯 | 5 | 台 | 1.额定电压：≥15v 2.额定功率：≥48w 3.调光方式：无极调光 4.光源：LED 5.色温：≥7500K 6.亮度(ed/㎡)：0-4200 7.适用胶片:ct片、x光片 8.尺寸：≥47*150cm | 其他医疗设备 |
| 11 | 中医治疗床 | 5 | 张 | 1.床面材质：皮革面料 珍珠棉内衬 2.床架材质：加厚加粗钢管 3.产品尺寸：≥190X70X65cm | 中医器械设备 |
| 12 | 多功能抢救床 | 1 | 张 | 1.最大承重：≥ 200 kg 2.床体材质：高强度铝合金/不锈钢框架，防腐蚀、易清洁消毒 3.背部升降：0°~70° 4.腿部调节：0°~30° 5.高度调节：电动升降，范围约 50~85 cm 6.四轮设计：带中央刹车和万向轮 7.内置电池：支持断电后持续工作 ≥ 2 小时 8.床面尺寸：≥ 1950 mm × 600 mm（长×宽） | 手术器械 |
| 13 | 诊室诊查床 | 5 | 张 | 1.产品名称:医院诊察床 2.床垫材质:高弹棉 3.床架材质:方型钢管整体 4.尺寸:≥长1900MM宽600MM高650MM | 其他医疗设备 |
| 14 | 多功能不锈钢输液椅 | 30 | 张 | 1.产品名称:医用输液椅 2.产品材质:钢管喷塑 优质皮革（采用加粗加厚钢材 酸洗防锈 静电喷涂处理 防锈耐坚固结实 具有超强承重力；侧边设计置物货架，方便使用，增加实用性；输液架可自行调节） 3.坐垫宽：≥50cm 4.座位高度:≥43CM 5.扶手距地面:≥62CM 6.椅子腿左右距离:≥62CM 7.椅子腿前后距离:≥70cm | 病房护理及医院设备 |
| 15 | 清创台 | 1 | 个 | 1.产品名称:不锈钢清创车 2.产品材质:304不锈钢材质 3.产品尺寸：≥60*60*82cm 4.医院橡胶锁轮车轮，ABS静音防滑锁轮 | 手术器械 |
| 16 | 电针治疗仪 | 2 | 台 | 1.工作电压:220V士10%50Hz士1HZ 2.热疗温度范围≥36-55°C高中低温三档可调 3.工作时间:10分,20分，30分,60分 4.输出电压:≤80V 5.输出:电流≤100mA 6.输入功率:≤80VA 7.端口输出:≥1路激光1路超声波2路电疗2路热疗(6路输出可同时使用) | 中医器械设备 |
| 17 | 小治疗推车 | 2 | 台 | 1.名称：三层双抽 2.材质：304不锈钢加厚不锈钢制成 焊接成型 3.车架配备两只万向轮和两只刹车轮，天然医用橡胶车轮，弹性好，减少对地面磨砂，适用于行业要求的静音环境 4.三层尺寸：≥66*44*86cm 5.第二层抽屉尺寸：≥29*10.5cm | 手术器械 |
| 18 | 治疗车 | 9 | 台 | 1.名称：三层双抽 2.材质：304不锈钢加厚不锈钢制成 焊接成型 3.车架配备两只万向轮和两只刹车轮，天然医用橡胶车轮，弹性好，减少对地面磨砂，适用于行业要求的静音环境 4.三层尺寸：≥66*44*86cm 5.第二层抽屉尺寸：≥29*10.5cm | 手术器械 |
| 19 | 病历夹车及病历夹 | 1 | 套 | 1.材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁; 2.正面:双排50格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm有抽屉，抽面尺寸:≥290*100mm*内空≥213*312*85mm;三折静音金锁导轨抽拉自如;有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识 3.车体底部:豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活: 4.配有安全锁以确保病历夹资料安全 5.尺寸:≥70*39*92cm | 病房护理及医院设备 |
| 20 | 病床单元(床和床头柜) | 34 | 套 | 一、病床参数 1.1床体尺寸： 展开状态：≥2000×900×450~700 mm（长×宽×高，高度可调） 折叠状态：≥2000×900×300 mm 承重能力：≥150 kg 1.2材质工艺： 床架：航空级铝合金+碳钢 床板：复合板 1.3智能调节系统： 背部升降：0~75° 腿部升降：0~40° 整体升降：450~750 mm 1.4护栏：双侧可折叠护栏 1.5脚轮：4个万向轮 二、床头柜参数 2.1尺寸：≥ 500×400×700 mm（长×宽×高） 2.2材质： 主体：钢木结构 台面：防潮、防污设计 | 病房护理及医院设备 |
| 21 | 挂式空气消毒机 | 3 | 台 | 1.噪 音:≤60DB 2.适用面积:≥60m³ 3.紫外线强度:13800um 4.操作方式:遥控控制 5.紫外线功率:≥80w 6.整机功率:200士10% 7.产品尺寸：≥89*19*29cm 8.消毒方式:等离子+紫外线消毒杀菌 | 病房护理及医院设备 |
| 22 | 微量输液泵 | 3 | 台 | 1.注射器规格:10m、20ml、30ml、50ml 2.流速精度：≤±2% 3.快速输注：≥200ml/h(10ml注射器) 300ml/h(20ml注射器)400ml/h/h(30ml注射器)500ml/h(50ml注射器) 4.KVO流速：≤1ml/h的速度输液 5.阻塞压力：40~70kP 6.IP等级：IPX4属防溅水设备 7.类型：不低于l类CF型 8.报警：开机自检、阳塞、接近完成、完成，电池欠压、电池耗尽待机移动、掉电、推杆错误 | 手术器械 |
| 23 | 妇科治疗床 | 1 | 张 | 1.尺寸规格： 展开状态：≥2000×700×650-950mm（长×宽×高） 折叠状态：≥2000×700×550mm 2.承重能力：≥200 kg 3.背部升降：0~80° 4.外展范围：≥0-90° 5.整体倾斜：≥±15° | 其他医疗设备 |
| 24 | 无创呼吸机 | 1 | 台 | - 基础模式：CPAP≥4-20 cmH₂O，S/T（自主/定时模式，IPAP：4-25 cmH₂O，EPAP：≥4-20 cmH₂O），Auto CPAP≥范围4-20 cmH₂O） 2.压力范围：IPAP≥4-25 cmH₂O， - EPAP≥4-20 cmH₂O 3.压力上升时间≥50-600 ms 4.最大流量：≥120 L/min 5.Auto-Trak漏气补偿：适应漏气量≤80 L/min 6.智能降噪：夜间运行噪音≤28 dB 7.内置存储：≥720小时治疗数据 8.交互界面：≥4.3英寸LCD屏 9.电池续航：≥6h | - 手术器械 |
| 25 | 电动流产吸引器 | 1 | 台 | 1.电源：220v±10% 50Hz±2% 2.抽气速率：≥15L/min 3.负压调节范围：≥0.013 4.输入功率：≥90VA 5.吸液瓶：500mlx2 6.储气瓶：2500mlx2 | 手术器械 |
| 26 | 外科基本器械 | 1 | 套 | 手术刀柄（圆刀柄）*4把 持针器*3把 弯止血钳（大、中、小）*各4把 组织剪*5把 艾丽丝（皮肤钳）*4把 有齿镊*1把 无齿镊*3把 有齿卵圆钳*4把 甲状腺拉沟 小*2把 弯盘*4个 | 手术器械 |
| 27 | 吸顶艾灸吸排烟系统 | 2 | 套 | - 产品类型：吸顶式艾灸排烟系统 2.电源：220V/50Hz 3.额定功率：≥80W - 4.风量：≥8m³/min 5.噪音控制 ≤48dB（低档）≤68dB（高档） 6.过滤系统：初效滤网或活性炭滤网或HEPA滤网 | - 中医器械设备 |
| 28 | 医用冰箱 | 1 | 台 | 1.产品名称：药品冷藏柜 2.功率：≥100w 3.电压：220v 4.有效容积≥260L 5.温度范围≥2~8℃ 6.产品尺寸 ≥600*500*1780mm 7.双层隔温：采用双层隔热中空玻璃展示的同时有效的减少更多温度流失达到节能的效果 9.USB储存：系统温湿度数据实时储存在该设备组插入U盘可将数据导入U盘，再放到电脑中查看 | 临床检验设备 |
| 29 | 移动无影灯 | 2 | 台 | 1.性能：≥700灯头 2.照度：≥160000LuX 3.色温：≥3000-5000k 4.显色指数：≥85Ra 5.光照深度：≥800mm 6.电源：220v/50HZ 7.输入功率：≥100w | 手术器械 |
| 30 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1.有效容积：冷藏≥134L/冷冻≥70L 2.温度范围:冷藏2~8°C 冷冻-10~-25°C 3.搁架：冷藏≥3层 ，冷冻≥3层 4.功率：≥105w 5.LED微电脑中控面板，超温、开门闪烁报警，安全门锁 | 临床检验设备 |
| 31 | 高压蒸汽消毒锅 | 1 | 个 | 1.规格：≥30L数显式 2.桶直径：≥28cm 3.内桶高：≥38cm 4.电源：220v 5.功率：≥2.5kw 6.材质：304不锈钢 | 高压蒸汽消毒锅 |
| 32 | 超声多功能身高体重测量仪 | 1 | 台 | 1.名称:超声波身高体重体检秤 2.称高范围:20~210CM(±0.5CM) 3.称重范围:2.0~500KG(±0.1KG) 4.电源电压：AC100V-240V 5.机身高度:≥230CM 6.功能：LED数码显示，语音播报 | 其他医疗设备 |
| 33 | 医用显微镜 | 1 | 台 | 1.目镜：WF10X 2.观察头：100X/1.25(弹簧,油)铰链式30°倾斜,可360°旋转 3.转换器：四孔 4.调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2um 5.聚光镜：阿贝聚光镜 NA.1.25，可上下升降 | 临床检验设备 |
| 34 | 中医体质辨识仪 | 1 | 台 | 1.检测原理：基于 《中医体质分类与判定》标准（ZYYXH/T157-2009），结合 中医问卷+智能算法分析 2.基础九种体质：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质 3.显示屏：≥7英寸触控屏，支持人机交互 4.输出方式：支持打印报告、数据存储/导出 5.智能分析：自动生成体质报告，提供个性化调理建议 6.数据管理：支持多用户档案存储，历史数据对比分析 7.电源：AC 220V ±10%，50Hz | 中医器械设备 |
| 35 | 血沉仪 | 1 | 台 | 1.检测方法：光电动态检测法 2.测量技术：全程自动监测红细胞沉降过程 3.测量范围：0~120 mm/h 4.准确度：符合 YY/T 0588-2005 行业标准，偏差≤±5%。 5.检测通道：≥10孔位 6.显示屏幕：≥5英寸液晶屏 7.数据输出：内置高速热敏打印机，支持USB数据导出 8.电源：AC 220V±10%，50Hz 9.智能校准：自动温度补偿（环境温度15℃~30℃） 10.异常报警：样本异常、硬件故障实时提示 11.数据管理：存储≥1000组检测记录 12.检测时间：30分钟 | 临床检验设备 |
| 36 | 儿童身高体重测量仪 | 1 | 台 | 1.身高测量 60-200cm (±0.3cm) 2.体重测量 2-150kg (±0.1kg) 3.测量方式：身高：超声波自动感应；体重：高精度应变式传感器；显示系统：≥5英寸彩色LCD触摸屏 4.数据管理：存储≥5000条测量记录 5.打印功能：内置打印机 6.自动识别：红外感应自动启动测量 7.生长评估：自动生成生长发育评估报告 8.工作环境：温度：10-40℃；湿度：30%-80%RH 9.电源：AC 220V±10%，50Hz | 临床检验设备 |
| 37 | 黄疸检测仪 | 1 | 台 | 1.测量范围 0-25 mg/dL（0-428 μmol/L） 2.测量精度 ±1 mg/dL (≤15 mg/dL时)；±2 mg/dL (≥15 mg/dL时) 3.重复性： CV≤3% 4.测量时间 ≤1秒/次 5.光学系统：双波长技术，光电传感器，自动校准功能 6.显示屏：≥2.4英寸LCD彩色屏幕（中英文双语界面) 7.存储容量：≥500组测量数据 8.数据导出：USB 2.0接口 9.续航≥500次测量 10.工作环境 温度：10-40℃;湿度：30-85%RH 11.尺寸：120×65×35mm | 临床检验设备 |
| 38 | 80孔离心机 | 1 | 台 | 1.最高转速：≥15000r/min 2.最大相对离心力：≥16602xg 3.定时范围0~ 99min59s 4.转速精度：±10r/min 5.整机噪音：≤65dB 6.电源：AC220士22V,50Hz | 临床检验设备 |
| 39 | 多功能自助式血压测量仪 | 1 | 套 | 1.血压测量范围： 0-280mmHg 2.脉搏测量范围：≥30-180次/分 3.测量精度：±3mmHg 4.测量技术：示波法 5.测量时间： ≤30秒/次 6.智能加压系统：自动智能加压 7.数据管理：双用户模式，具备血压趋势分析功能 8.显示屏：≥3.2英寸LCD高清彩屏 9.袖带：标准、大号各一套 | 临床检验设备 |
| 40 | 骨盆测量仪 | 1 | 台 | 1.产品尺寸:≥34cm 2.产品刻度25-0cm 0-50cm 3.产品材质：不锈钢材质 4.可360°旋转 5.激光刻度 6.适用范围：适用于测量盆骨 | 临床检验设备 |
| 41 | 远程会诊信息化设备 | 1 | 套 | 1屏幕尺寸：≥21.5英寸全高清触摸屏（1920×1080） 2.触控：≥10点触控 3.摄像头：≥4K超清摄像头（3840×2160） 4.麦克风：≥6阵列麦克风，≥8米远场拾音，支持回声消除 5.扬声器：支持语音增益 6.处理器：高性能芯片 7.医疗影像兼容性：支持DICOM 3.0标准，可直读CT/MRI等医学影像（需对接PACS系统） 8.网络适应性：带宽≥512Kbps 9.延迟：端到端≤300ms 10.应用场景：多学科会诊（MDT）、医联体协作 | 其他医疗设备 |
| 42 | 血气分析仪(可测电解质) | 1 | 台 | 1. 血气分析：pH值：范围：6.50-8.00 ¦ 精度：≤±0.02 pCO₂，范围：≥5-130 mmHg ¦ 精度：≤±3 mmHg pO₂，范围：≥0-800 mmHg ¦ 精度：≤±3 mmHg 2. 电解质检测 Na⁺：100-180 mmol/L ¦ 精度：≤±2.0% K⁺：2.0-10.0 mmol/L ¦ 精度：≤±0.1 mmol/L Ca²⁺：0.5-5.0 mmol/L ¦ 精度：≤±0.02 mmol/L 3. 代谢物检测： 葡萄糖（Glu）：1.1-27.8 mmol/L ¦ 精度：±0.2 mmol/L 乳酸（Lac）：0.5-20.0 mmol/L ¦ 精度：±0.1 mmol/L 4.检测时间：≤2分钟 5.单样本血量： ≤65μL 6.屏幕：≥7英寸彩色触摸屏 7.进样方式：全自动吸样 8.废液管理：集成废液袋 | 临床检验设备 |
| 43 | 全自动煎药机 | 1 | 台 | 1.单锅容量：≥10L 2.加热方式电加热：底部+侧壁立体加热 3.功率：≥2.5kW（220V±10%，50Hz） 4.温度控制范围：25~120℃ ¦ 精度±1℃ 5.全自动流程：浸泡→煎煮→浓缩→包装 全流程 6.煎煮时间：范围≥10-180分钟可调 7.屏幕：≥7英寸触摸屏，支持处方扫码识别关联。 8.包装规格：≥50ml/袋 9.内胆：≥304不锈钢（厚度≥1.5mm） | 中医器械设备 |
| 44 | 电热恒温箱 | 1 | 台 | 1.内胆材质：不锈钢 2.内胆尺寸≥80*80*100 3.整机尺寸≥90*96*127cm 4.容积：≥640L 5.电压功率：380V/5000W或220V/4000W 6.温度范围：室温≥+10℃~250℃ 7.定时范围：1-9999分钟/小时 8.加热方式：背部加热 9.隔板数量：不锈钢隔板x2 | 临床检验设备 |
| 45 | 多功能健康体检一体机 | 1 | 台 | 1. 基础生命体征 血压：0-280 mmHg（精度±3 mmHg） 血氧：70%-99%（精度±2%） 体温：35-42℃（精度±0.3℃） 脉搏：30-200 bpm（精度±2 bpm） 2.身体成分分析（生物电阻抗法） 体脂率：5%-50% BMI：10-40 kg/m² 3.屏幕：≥10.1英寸高清触控屏 4.处理器：≥四核 5.存储：≥32GB ROM + 2GB RAM 6.可选配：身份证读卡器、热敏打印机 7.数据互联支持LIS/HIS对接（HL7/DICOM3.0协议） | 临床检验设备 |
| 46 | 超声骨密度仪(儿童检测) | 1 | 台 | - 多频点阵探头（0.25/0.5/1.0 MHz智能切换），儿童专用压感系统（压力≤5N） 2.检测指标： BQI（骨质量指数）：0-150 Z值评估：同步至少显示中国/亚洲/WHO三套标准之一 骨龄预测：AI深度学习 3.年龄范围：0-18岁（支持早产儿校正年龄） 4.测量时间：≤10秒 5.屏幕：≥10.1英寸高清触控屏（≥1920×1200） 6.存储：≥50000份病例（支持DICOM3.0无损传输） 7.探头：智能恒温 8.电源：续航≥8小时 9.智能功能：AI辅助诊断 - 10.测量部位：胫骨/跟骨/桡骨 | - 临床检验设备 |
| 47 | 儿童视力(屈光)筛查仪 | 1 | 台 | 1.测量范围：球镜（S）：-15D ~ +10D（精度±0.25D） 2.儿童适配性：年龄范围：最小6个月~12岁（最大不小于12岁） 测量距离：≤1米 测量时间：≤0.8秒/眼 3.光源：≥780nm安全红外光 4.成像系统：≥300万像素高清CMOS 5.屏幕：≥7英寸触控屏 6.存储：≥5万例 7.尺寸：≥250×160×120mm 8.电池续航≥150次 9.智能功能:AI辅助系统 | 临床检验设备 |
| 48 | 儿童电子视力表 | 1 | 台 | 1.商品名称:儿童电子视力表 2.商品尺寸:≥42x82cm 厚1.5cm 3.商品材质:铝合金 4.灯箱功率:≥24W 5.适用电源:≥220V 6.观察屏亮度：≥200cd/㎡ | 临床检验设备 |