技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二层内镜中心 |  |  |  |
| 1 | 胃镜室1主体（内镜清洗工作站） | 内镜清洗工作站需符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》 1.台面、洗消槽及干燥台等主体（内镜清洗工作站）的技术要求： 1)板材基材大于8mm,成型后长久使用不变形，无需再加其他有一定负作用的如玻璃纤维，树脂等加固层。 2）所采用的复合板材应耐腐蚀性。 3）所采用的复合板材板材达到《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求的较强抗菌作用（抗菌活性值R≥2.0）。 4）所采用的复合板材不得含有对人体有害的气体。 5)台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效减少疲劳。 6)背板高度≥1500mm,台面高度880mm,前后宽度785 mm(槽口前后宽度尺寸为420 mm～470 mm:干燥台无槽口尺寸),各功能槽左右长度外框尺寸为500 mm～1710mm(槽口左右长度尺寸为355mm～800 mm)。 7)工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大2L,容量标示误差应不超过10%。 8）干燥台面承重要求：亚克力材质≥80KG。 9）内镜工作站功能槽及其附件(例如，内镜/架)所使用的材料应能耐受化学腐蚀 2.内镜清洗工作站自动控制器技术要求： 1)各流程功能均有微电脑精确控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键时有应答声提示按键是否作用，流程工作时详细信息均能展示。 2)自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，更有效的保证内镜的洗消达标。 3)面板为专业防水型操作面板(其工作电压为12V),中文显示，操作简单，安全可靠。 3.快速接头技术要求： 1)整套快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性. 2)快速插头部分采用双手指按式(双手指按紧向后取出，向前接上)底座设计位置位于洗消槽后方。 4.中心气体处理器的技术要求：采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa,分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器(不高于0.02 Mpa),专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。 5.全不锈钢高压气枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由中心气体处理器精确调控气压。 6.全不锈钢高压水枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由高压供水器精确调控气压。 7.给排水系统技术要求：给水系统材质采用：304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口.冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器；PVC钢丝排水管及PVC-U用排水管及管件。 8.浸泡槽盖技术要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 9.主体（内镜清洗工作站）终末漂洗用水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》要求 10.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器≤0.3μm，分级高精度超微过滤流量≤0.5T /h，可更换滤芯。 | m | 4.925 |

| 2 | 胃镜室1酒精灌流 | 酒清灌流器：控制器采用微电脑软件控制，吸引流量及平衡时间：干燥流程中酒精灌流器的吸引流量应为1500ml/min,允差：±10ml/min,吸引过程中起步至达到吸引流量平衡的时间不大于3s | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 胃镜室1医用静音无油空压机 | 胃镜室1医用静音无油空压机技术要求：采用医用全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa供气量：65L／min储气量：30L 噪音≤60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 | 台 | 1 |
| 4 | 胃镜室1双门储镜柜 | 内镜双门储存柜参数 - 内胆采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型。 - 内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等。 3.内胆尺寸1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。 4.内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板成型； 5.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙， 6.储存方式：直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存 7.双门可悬挂12条或以上的内镜 | 台 | 2 |
| 5 | 胃镜室1自动加酶系统 | 自动加酶：采用膜片密封结构，具有零压差起动功能；流量大，结构简单、易维修；优良的防水性能；配线方向灵活。通过控制面板和电磁阀实现了定时自动加酶功能：解决了手动加酶的繁琐还可以根据槽内水量设定自动加酶配比。 | 套 | 1 |
| 6 | 胃镜室1双层运转车 | 双层运转车参数： 1.转运车托盘：材料采用的改性高分子材料整体吸塑而成，经多层复合，抗压强度高、弹性好、耐腐蚀性，抗氧化、耐酸碱：表面光滑、易清洗；耐磨损寿命长，损伤后易修复。 2.盘内设计有内镜存放导向隔条使用污染部分与非污染部件分离，并设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿起；为了防止运转过程中的意外污染，运转托盘盖采用透明的PMMA材质的整体吸塑而成，可清楚观察盘内情况。 3.转运车架：全钢结构，表面烤漆。 4.转运车层数：二层。 | 台 | 1 |

| 7 | 胃镜室2主体（内镜清洗工作站） | 内镜清洗工作站需符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》 1.台面、洗消槽及干燥台等主体（内镜清洗工作站）的技术要求： 1)板材基材大于8mm,成型后长久使用不变形，无需再加其他有一定负作用的如玻璃纤维，树脂等加固层。 2）所采用的复合板材应耐腐蚀性。 3）所采用的复合板材板材达到《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求的较强抗菌作用（抗菌活性值R≥2.0）。 4）所采用的复合板材不得含有对人体有害的气体。 5)台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效减少疲劳。 6)背板高度≥1500mm,台面高度880 mm,前后宽度785mm(槽口前后宽度尺寸为420 mm～470 mm:干燥台无槽口尺寸),各功能槽左右长度外框尺寸为500 mm～1710 mm(槽口左右长度尺寸为355 mm～800 mm)。 7)工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于2L,容量标示误差应不超过10%。 8）干燥台面承重要求：亚克力材质≥80KG。 9）内镜工作站功能槽及其附件(例如，内镜/架)所使用的材料应能耐受化学腐蚀 2.内镜清洗工作站自动控制器技术要求： 1)各流程功能均有微电脑精确控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键时有应答声提示按键是否作用，流程工作时详细信息均能展示。 2)自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，更有效的保证内镜的洗消达标。 3)面板为专业防水型操作面板(其工作电压为12V),中文显示，操作简单，安全可靠。 3.快速接头技术要求： 1)整套快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 2)快速插头部分采用双手指按式(双手指按紧向后取出，向前接上)底座设计位置位于洗消槽后方。 4.中心气体处理器的技术要求：采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa,分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器(不高于0.02 Mpa),专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。 5.全不锈钢高压气枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由中心气体处理器精确调控气压。 6.全不锈钢高压水枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由高压供水器精确调控气压。 7.给排水系统技术要求：给水系统材质采用：304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器；PVC钢丝排水管及PVC-U用排水管及管件。 8.浸泡槽盖技术要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 9.主体（内镜清洗工作站）终末漂洗用水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》要求 10.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器≤0.3μm，分级高精度超微过滤流量≤0.5T /h，可更换滤芯。 | m | 4.925 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 胃镜室2酒精灌流 | 酒清灌流器：控制器采用微电脑软件控制，吸引流量及平衡时间：干燥流程中酒精灌流器的吸引流量应为1500ml/min,允差：±10ml/min,吸引过程中起步至达到吸引流量平衡的时间不大于3s | 套 | 1 |

| 9 | 胃镜室2医用静音无油空压机 | 胃镜室2医用静音无油空压机技术要求：采用医用全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa供气量：65L／min储气量：30L 噪音≤60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 胃镜室2600W嵌入式超声波 | 嵌入式超声波清洗机技术要求： 1)超声波功率密度：换能器发射端面单位面积的实际功率范围应在0.30 W/cm²～0.55 W/cm2；2）; 2)超声频率40 kHz;超声频率误差应在 ±10% 范围内，空化效应好； | 台 | 1 |
| 12 | 胃镜室2自动加酶系统 | 自动加酶：采用膜片密封结构，具有零压差起动功能；流量大，结构简单、易维修；优良的防水性能；配线方向灵活。通过控制面板和电磁阀实现了定时自动加酶功能：解决了手动加酶的繁琐还可以根据槽内水量设定自动加酶配比。 | 套 | 1 |
| 13 | 胃镜室2双层运转车 | 双层运转车参数： 1.转运车托盘：材料采用高分子材料整体吸塑而成，经多层复合，抗压强度高、弹性好、耐腐蚀性优良，抗氧化、耐酸碱；表面光滑、易清洗；耐磨损寿命长，损伤后易修复。 2盘内设计有内镜存放导向隔条使用污染部分与非污染部件分离，并设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿 起：为了防止运转过程中的意外污染，运转托盘盖采用透明的PMMA材质的整体吸塑而成，可清楚观察盘内情况。 | 台 | 1 |
| 14 | 肠镜室3中背板主体（内镜清洗工作站） | 内镜清洗工作站需符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》 1.台面、洗消槽及干燥台等主体（内镜清洗工作站）的技术要求： 1)板材基材大于8mm,成型后长久使用不变形，无需再加其他有一定负作用的如玻璃纤维，树脂等加固层。 2）所采用的复合板材应耐腐蚀性。 3）所采用的复合板材板材达到《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求的较强抗菌作用（抗菌活性值R≥2.0）。 4）所采用的复合板材不得含有对人体有害的气体。 5)台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效减少疲劳。 6)背板高度≥1500mm,台面高度880 mm,前后宽度785 mm(槽口前后宽度尺寸为420 mm～470 mm:干燥台无槽口尺寸),各功能槽左右长度外框尺寸为500 mm～1710 mm(槽口左右长度尺寸为355 mm～800 mm)。 7)工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于2 L,容量标示误差应不超过10% 。 8）干燥台面承重要求：亚克力材质≥80KG。 9）内镜工作站功能槽及其附件(例如，内镜/架)所使用的材料应能耐受化学腐蚀 2.内镜清洗工作站自动控制器技术要求： 1)各流程功能均有微电脑精确控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键时有应答声提示按键是否作用，流程工作时详细信息均能展示。 2)自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，更有效的保证内镜的洗消达标。 3)面板为专业防水型操作面板(其工作电压为12V),中文显示，操作简单，安全可靠。 3.快速接头技术要求： 1)整套快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 2)快速插头部分采用双手指按式(双手指按紧向后取出，向前接上)底座设计位置位于洗消槽后方。 4.中心气体处理器的技术要求：采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa,分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器(不高于0.02 Mpa),专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。 5.全不锈钢高压气枪的技术要求： l)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由中心气体处理器精确调控气压。 6.全不锈钢高压水枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由高压供水器精确调控气压。 7.给排水系统技术要求：给水系统材质采用：304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器；PVC钢丝排水管及PVC-U用排水管及管件。 8.浸泡槽盖技术要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 9.主体（内镜清洗工作站）终末漂洗用水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》要求 10.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器≤0.3μm，分级高精度超微过滤流量≤0.5T /h，可更换滤芯 | m | 4.925 |
| 15 | 肠镜室3酒精灌流 | 酒清灌流器：控制器采用微电脑软件控制，吸引流量及平衡时间：干燥流程中酒精灌流器的吸引流量应为1500ml/min,允差：±10ml/min,吸引过程中起步至达到吸引流量平衡的时间不大于3s。 | 套 | 1 |
| 16 | 肠镜室3医用静音无油空压机 | 肠镜室3医用静音无油空压机技术要求：采用医用全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa供气量：65L／min储气量：30L 噪音≤60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 | 台 | 1 |
| 17 | 肠镜室3自动加酶系统 | 自动加酶：采用膜片密封结构，具有零压差起动功能；流量大，结构简单、易维修；优良的防水性能；配线方向灵活。通过控制面板和电磁阀实现了定时自动加酶功能；解决了手动加酶的繁琐还可以根据槽内水量设定自动加酶配比。 | 套 | 1 |
| 18 | 肠镜室3双层运转车 | 双层运转车参数： 1.转运车托盘：材料采用高分子材料整体吸塑而成，经多层复合，抗压强度高、弹性好、耐腐蚀性，抗氧化、耐酸碱；表面光滑、易清洗；耐磨损寿命长，损伤后易修复。 2盘内设计有内镜存放导向隔条使用污染部分与非污染部件分离，并设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿起；为了防止运转过程中的意外污染，运转托盘盖采用透明的PMMA材质的整体吸塑而成，可清楚观察盘内情况。 | 台 | 1 |

| 19 | 肠镜室4中背板主体（内镜清洗工作站） | 内镜清洗工作站需符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》 1.台面、洗消槽及干燥台等主体（内镜清洗工作站）的技术要求： 1)板材基材大于8mm,成型后长久使用不变形，无需再加其他有一定负作用的如玻璃纤维，树脂等加固层。 2）所采用的复合板材应耐腐蚀性。 3）所采用的复合板材板材达到《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求的较强抗菌作用（抗菌活性值R≥2.0）。 4）所采用的复合板材不得含有对人体有害的气体。 5)台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效减少疲劳。 6)背板高度≥1500mm,台面高度880mm,前后宽度785mm(槽口前后宽度尺寸为420mm～470mm:干燥台无槽口尺寸),各 功能槽左右长度外框尺寸为500 mm～1710mm(槽口左右长度尺寸为355 mm～800 mm) 7)工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于2 L,容量标示误差应不超过10%。 8）干燥台面承重要求：亚克力材质≥80KG。 9）内镜工作站功能槽及其附件(例如，内镜/架)所使用的材料应能耐受化学腐蚀 2.内镜清洗工作站自动控制器技术要求： 1)各流程功能均有微电脑精确控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键时有应答声提示按键是否作用，流程工作时详细信息均能展示。 2)自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，更有效的保证内镜的洗消达标。 3)面板为专业防水型操作面板(其工作电压为12V),中文显示，操作简单，安全可靠。 3.快速接头技术要求： 1)整套快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 2)快速插头部分采用双手指按式(双手指按紧向后取出，向前接上)底座设计位置位于洗消槽后方。 4.中心气体处理器的技术要求：采用气体外理器，气压调节范围：0～0.75Ma.分离空气中的水分及其它杂质。为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器(不高于0.02 Mpa),专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。 5.全不锈钢高压气枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa.由中心气体处理器精确调控气压。 6.全不锈钢高压水枪的技术要求： 1)材质采用优质304#不锈钢，不得采用锌镁和铝镁合金材料制作，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由高压供水器精确调控气压。 7.给排水系统技术要求：给水系统材质采用：304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口.冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器；PVC钢丝排水管及PVC-U用排水管及管件。 8.浸泡槽盖技术要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 9.主体（内镜清洗工作站）终末漂洗用水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》要求 10.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器≤0.3μm，分级高精度超微过滤流量≤0.5T /h，可更换滤芯。 | m | 4.925 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 肠镜室4酒精灌流 | 酒清灌流器：控制器采用微电脑软件控制，吸引流量及平衡时间：干燥流程中酒精灌流器的吸引流量应为1500ml/min,允差：±10ml/min,吸引过程中起步至达到吸引流量平衡的时间不大于3s。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 肠镜室4医用静音无油空压机 | 肠镜室4医用静音无油空压机技术要求：采用医用全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa供气量：65L／min储气量：30L 噪音≤60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 | 台 | 1 |
| 23 | 肠镜室4自动加酶系统 | 自动加酶：采用膜片密封结构，具有零压差起动功能；流量大，结构简单、易维修；优良的防水性能；配线方向灵活。通过控制面板和电磁阀实现了定时自动加酶功能：解决了手动加酶的繁琐还可以根据槽内水量设定自动加酶配比。 | 套 | 1 |
| 24 | 肠镜室4双层运转车 | 双层运转车参数： 1.转运车托盘：材料采用高分子材料整体吸塑而成，经多层复合，抗压强度高、弹性好、耐腐蚀性，抗氧化、耐酸碱；表面光滑、易清洗；耐磨损寿命长，损伤后易修复。 2盘内设计有内镜存放导向隔条使用污染部分与非污染部件分离，并设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿起：为了防止运转过程中的意外污染，运转托盘盖采用透明的PMMA材质的整体吸塑而成，可清楚观察盘内情况。 | 台 | 1 |

| 25 | 支气管镜中背板主体（内镜清洗工作站） | 内镜清洗工作站需符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》 1.台面、洗消槽及干燥台等主体（内镜清洗工作站）的技术要求： 1)板材基材大于8mm,成型后长久使用不变形，无需再加其他有一定负作用的如玻璃纤维，树脂等加固层。 2）所采用的复合板材应耐腐蚀性。 3）所采用的复合板材板材达到《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求的较强抗菌作用（抗菌活性值R≥2.0）。 4）所采用的复合板材不得含有对人体有害的气体。 5)台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，有效防止清洗溅水污染室内地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效减少疲劳。 6)背板高度≥1500mm.台面高度880mm,前后宽度785mm(槽口前后宽度尺寸为420 mm～470mm:干燥台无槽口尺寸),各功能槽左右长度外框尺寸为500 mm～1710mm(槽口左右长度尺寸为355mm～800mm)。 7)工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于2 L,容量标示误差应不超过10%。 8）干燥台面承重要求：亚克力材质≥80KG。 9）内镜工作站功能槽及其附件(例如，内镜/架)所使用的材料应能耐受化学腐蚀 2.内镜清洗工作站自动控制器技术要： 1)各流程功能均有微电脑精确控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，按键时有应答声提示按键是否作用，流程工作时详细信息均能展示。 2)自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，彻底消除工作中的误操作，更有效的保证内镜的洗消达标。 3)面板为专业防水型操作面板(其工作电压为12V).中文显示，操作简单，安全可靠。 3.快速接头技术要求： 1)整套快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 2)快速插头部分采用双手指按式(双手指按紧向后取出，向前接上)底座设计位置位于洗消槽后方。 4.中心气体处理器的技术要求：采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa.分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器(不高于0.02 Mpa),专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜，无耗材、免维护、免清洁。 5.全不锈钢高压气枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa,由中心气体处理器精确调控气压。 6.全不锈钢高压水枪的技术要求： 1)材质采用304不锈钢。 2)特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹。锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Moa,由高压供水器精确调控气压。 7.给排水系统技术要求：给水系统材质采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口.冷热水开关独立控制，方便灵活。排水系统采用：耐腐蚀下水器：PVC钢丝排水管及PVC-U用排水管及管件。 8.浸涧槽盖技术要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 9.主体（内镜清洗工作站）终末漂洗用水水质符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》要求 10.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器≤0.3μm，分级高精度超微过滤流量≤0.5T /h，可更换滤芯 | m | 3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 支气管镜室酒精灌流 | 酒清灌流器：控制器采用微电脑软件控制，吸引流量及平衡时间：干燥流程中酒精灌流器的吸引流量应为1500ml/min,允差：±10ml/min,吸引过程中起步至达到吸引流量平衡的时间不大于3s。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 支气管镜室医用静音无油空压机 | 支气管镜室医用静音无油空压机技术要求：采用医用全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa供气量：65L／min储气量：30L 噪音≤60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 | 台 | 1 |
| 28 | 支气管300W嵌入式超声波 | 嵌入式超声波清洗机技术要求： 1)超声波功率密度：换能器发射端面单位面积的实际功率范围应在0.30 W/cm²～0.55 W/cm²; 2)超声频率40 kHz;超声频率误差应在±10%范围内，空化效应好； 3)采用先进的扫频正弦波技术，功耗小，噪音小，适合环保的要求 | 台 | 1 |
| 29 | 支气管镜室单门储镜柜 | 内镜单门储存柜参数 - 内胆采用高分子材料，独立开模整体吸塑成型。外部材料采用多工艺处理的钢塑材料: - 内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等。 - 软镜柜内设计有透明PMA内镜附件悬挂专用装置(上中下三件套，下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜)。 - 储存软镜数量6条 | 台 | 1 |
| 30 | 支气管镜室自动加酶系统 | 自动加酶：采用膜片密封结构，具有零压差起动功能；流量大，结构简单、易维修；优良的防水性能；配线方向灵活。通过控制面板和电磁阀实现了定时自动加酶功能：解决了手动加酶的繁琐还可以根据槽内水量设定自动加酶配比 | 套 | 1 |
| 31 | 支气管镜室双层运转车 | 双层运转车参数： 1.转运车托盘：材料采用高分子材料整体吸塑而成，经多层复合，抗压强度高、弹性好、耐腐蚀性，抗氧化、耐酸碱；表面光滑、易清洗；耐磨损寿命长，损伤后易修复。 2.盘内设计有内镜存放导向隔条使用污染部分与非污染部件分离，并设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿起。为了防止运转过程中的意外污染，运转托盘盖采用透明的PMMA材质的整体吸塑而成，可清楚观察盘内情况 | 台 | 1 |
| 32 | 300L纯水机 | 纯水机参数 1、名称：水处理系统 数量：1套 2、产水量：≥300L/H 3、设备主要技术要求 ①纯水设备需具有独立的供水管路，满足多点用水； ②制水系统要求封闭式全自动运行，采用递进式处理+逆透膜处理技术，全系统具有自动脉冲及自清洗功能； ③采用PLC全自动运行控制系统，485及ppi通信协议，无需专人看管，主机采用一体式机柜、内部结构模块化； ④采用多层循环控制平衡系统；具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多种安全保护装置，可实现多功能在线监测及曾断电提示，可实现系统自动与手动自由运行切换； ⑤系统具有节能、环保、稳定等优点；智能感应水温实测； ⑥供水系统采用自缓存式稳压供水技术，输出稳定、无间断；完善应急方案，可实现故障切换，保证供水； ⑦人机界面，动态显示设备运行状态，具备水质超标、故障声光报警及故障分析提示，耗材寿命智能管理，更换提醒；自动待机锁屏更节能。 4、控制方式 采用PLC全自动控制系统、人机界面操作。 5、组成 该水处理设备由递进式处理装置、逆透装置以及自缓存式稳压供水装置组成 | 台 | 1 |
| 33 | 内镜追溯系统 | 内镜追溯管理系统 1.内镜洗消：工作站内镜洗消信息实时查看，洗消信息异常处理； 2.患者追溯：以患者维度跟踪追溯内镜的洗消明细和操作的医护人员信息； 3.医护人员追溯：以医护人员维度跟踪追溯使用内镜的患者和内镜洗消明细信息； 4.洗消人员追溯：以洗消人员维度跟踪追溯使用内镜的患者和操作的医护人员信息； 5.内镜追溯：以内镜维度跟踪追溯使用内镜的患者、操作的医护人员和内镜洗消信息； 6.内镜使用：诊室内镜使用时，病人信息、医护人员信息、内镜洗消信息等数据整合录入，用于追溯跟踪，支持批量导入医院三方系统的病人信息 7.人员管理：医护人员、洗消人员、系统管理员信息录入管理。 医护人员、洗消人员ID卡绑定； 8.统计查询：内镜洗消数据统计和环比数据分析。内镜使用数据统计和环比数据分析； 9.洗消记录：内镜洗消和使用数据查询。内镜洗消和使用数据导出EXCEL文件； 10.工作量统计：每个流程内镜洗消次数按人员统计。洗消人员工作量排名； 11.工作明细统计：每位洗消人员细分到每个流程的工作量统计； 12.内镜使用统计：每条内镜的使用次数按月统计。按月查看每条内镜的使用趋势； 13.设备监控：设备数量信息概览。内镜洗消合格率统计； 14.实时显示内镜状态；实时显示工作站；环境监控：实时显示每个监测点位的当前温度、湿度数据。实时显示每个监测点位的温湿度变化曲线；消毒液监测：记录洗消槽消毒液更换时间和每次更换后洗消槽洗消次数。消毒液浓度试纸测试后调用摄像头拍照并记录监测数据。记录内镜消毒所使用的消毒液、操作人员和消毒时间。记录洗消槽消毒所使用的消毒液、作用时间、操作人员和消毒时间； - 15. 必须与医院现有系统对接，对接设备由投标人自行负责，现场自行勘察。 | 套 | 1 |
| 34 | 溴代海因树脂 | 终末漂洗用水滤芯性能指标： a)适用范围：适用于生活饮用水的处理及医院内镜中心、口腔科等科室的使用。 b)水处理量每分钟＞10L | 个 | 3 |
| 37 | 医用等离子空气消毒机 | 1.采用等离子体十静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒： 2.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高 ； 3.外观尺寸（长*宽*高）：600mm*600mm*450mm（±10mm）,采用嵌入式安装方式，不占用地面空间： 4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5.额定循环风量≥1500m³/h,可适用于150m³体积及以下的场所； 6.额定功率≥90W±9W;电源AC220V50HZ; 7.噪声≤55dB（A）。 8.设备对 150m³空间作业 120min 后，0.5μm颗粒物去除率大于95% 9.设备对150m³空间进行60Min消毒作业后空气中自然菌的平均消亡率＞85.00% 10.工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 注：提供医用等离子空气消毒机生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》。 | 台 | 9 |
| 38 | 医用吊塔 | 1、吊塔主体材料为高强度铝合金型材。 2、吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌涂层静电喷涂。 3、吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 4、箱体采用电气分离设计，保护使用者及患者安全。 5、吊塔箱体可旋转角度≥340度。 6、吊柱式，坚式气电箱长度≥800mm。 7、吊臂长度旋转半径总长≥750mm。 8、净负载能力≥120Kg。 9、悬臂长度可根据用户需求定制，气体终端：2个氧气、1个负压、1个空气、1个废气排放：电源插座8个；网口2个：托盘2层：自吸式抽屉1套。 | 个 | 5 |
| 39 | 全钢实验台柜(柜体) | 1、尺寸：L*（宽）750mm*（高）800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； 7.实验台柜要求甲醛释放量为≤1.5mg/L 8.全钢实验台柜（柜体）阻燃性能须达到≥35% | m | 1.8 |
| 40 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸(长*宽*高)：800mm*750mm*800mm(三联); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 2 |
| 41 | 实验台面 | 1、台面尺寸：L*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | m | 1.8 |
| 42 | 实验台面 | 1、台面尺寸：800mm*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 2 |
| 43 | 全钢实验水柜(PP深水槽) | - 定制pp深水槽尺寸(长*宽*深)：540mm*440mm*310mm - 独立式水槽 3.采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强并具弹性、韧性、不易老化耐划。采用5mm圆弧R角倒圆处理，水槽上缘与台面底部齐平； 4.达到一体及防漏的效果，水槽下要求有托架，其强度需能支持水槽满水位之重量而不下垂变形。 | 套 | 2 |
| 44 | 全钢实验柜 (三联水龙头) | - 开关旋钮：高密度PP/ABS; - 出水口PVC材料； 3. 阀门：精密陶瓷阀芯； 4.鹅颈管：可360°旋转； | 套 | 2 |

| 46 | 三层 检验、输血科 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 通风柜 | 尺寸(长*宽*高)：≥1500mm*850mm*2350mm 1.采用独缝式排风结构、有效地排出有害气体。 2.流线形手把，手把与玻璃之间留有空隙用于空气在台面上的流动是旋转的，从而保证有效地的进气。 3.内部衬板为5mm抗倍特板，抗酸碱，耐腐蚀。 4.操作台面为不低于12mm厚实芯理化板台面，耐强酸强碱，耐腐蚀，耐高温。 5.可调视窗为5mm安全(钢化)玻璃，即使玻璃意外撞坏或爆炸，不会出现伤人意外。 6.上部设置通风孔，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压。 | 台 | 1 |
| 48 | 原子吸收罩 | 1.整体采用304不锈钢板（1.0mm厚），折边接成型，根据需要可以伸缩调节20mm; 2.整体高度1150mm,管直径110mm,斗高360mm,置口规格400*400mm。 3.管体可伸缩调节200mm。 | 套 | 1 |
| 49 | 全钢实验台柜(柜体) | 1、尺寸：L*（宽）750mm*(高)800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； 7.实验台柜要求甲醛释放量为≤1.5mg/L 8.全钢实验台柜（柜体）阻燃性能须达到≥35% | m | 72.95 |
| 50 | 全钢实验角柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：1000mm*1000mm*800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 2 |
| 51 | 全钢实验中央台柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：2150mm*1500mm*800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 1 |

| 52 | 全钢实验中央台柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：2850mm*1500mm*800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：1500mm*750mm*800mm(感应); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 4 |
| 54 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：800mm*750mm*800mm(感应); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 7 |
| 55 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：800mm*750mm*800mm(三联); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度为1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 2 |
| 56 | 实验台面 | 1、台面尺寸：L*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | m | 72.95 |
| 57 | 实验台面 | 1、台面尺寸：1000mm*1000mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 2 |

| 58 | 实验台面 | 1、台面尺寸：2150mm*1500mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2) 酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3) 物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 实验台面 | 1、台面尺寸：2850mm*1500mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1) 环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2) 酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3) 物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 3 |
| 60 | 实验台面 | 1、台面尺寸：1500mm*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1) 环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2) 酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3) 物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 4 |
| 61 | 实验台面 | 1、台面尺寸：800mm*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1) 环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2) 酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3) 物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 9 |
| 62 | 全钢实验水柜 (感应水龙头) | - 采用加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层 2.耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射经久耐用 3.不会出现渗水、断裂现象 4.特制鹅颈管可360°旋转可拆卸发泡水嘴，出水柔和不飞溅即时感应，秒速出水感应一体化无接触出水 5.供电方式：dc6V直流(电池)/220V交流 6.静态功耗：<0.5W(DC)<3W 7.感应距离：出厂预调20cm 8.适用温度：0-55℃ 9.适用水压：0.05-0.36MPa | 套 | 11 |

| 63 | 全钢实验水柜(三联水龙头) | 1.开关旋钮：高密度PP/ABS; 2. 出水口PVC材料； 3. 阀门：精密陶瓷阀芯； 4.鹅颈管：可360°旋转； | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 全钢实验水柜(PP深水槽) | - 定制pp深水槽尺寸(长*宽*深)：540mm*440mm*310mm - 独立式水槽 3.采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强并具弹性、韧性、不易老化耐划。采用5mm圆弧R角倒圆处理，水槽上缘与台面底部齐平； 4.达到一体及防漏的效果，水槽下要求有托架，其强度需能支持水槽满水位之重量而不下垂变形。 | 套 | 13 |
| 65 | 台式单头洗眼器(桌上型) | 1、主体：加厚铜质 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 4、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 5、控制阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 6、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外履不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 7、水流量：45L/MIN | 套 | 8 |
| 66 | 紧急冲淋洗眼器 | 1、主体材料：不锈钢304抗腐蚀性能；总高度≥2100mm 2、水压要求：≥0.2 Mpa 3、进水管尺寸：≥DN32 4、喷淋流量：≥75L/min 5、洗眼弯头：不锈钢材质，抗酸碱等化学品物质的腐蚀，洗眼喷头出水在同一个平面上，喷水时水柱呈交叉状。 6、洗眼盆：塑料PP材质，抗酸碱等化学品物质的腐蚀。 7、洗眼球阀：二片式，304不锈钢材质，1/2内螺纹接口。 8、底座：201不锈钢或者合金材质，抗酸、碱、盐和油类等化学品物物质的腐蚀。 | 套 | 1 |

| 67 | 超纯水机 | 1.产水用途：实验用纯水、超纯水 2.出水口一，出水口二均达到国标实验室用水标准(GB6682-2008) 2.1.出水口一： 电导率：≤5μS/cm 适用于普通常规实验、玻璃器皿清洗和配置标准溶液等常规实验用水 2.2出水口二： 比电阻：≥18M Ω.cm； 吸光度(254nm,lcm光程):≤0.001； 可溶性硅[以(Sio2)计]:<0.01mg/L； 离子含量：<0.1ug(PPb)； 适用于AAS、PCR、HPLC、ICP-MS、GC-MS等高端实验仪器用水。 - 系统制水量：≥500L/h （25℃） 4.设备配置： 活性炭过滤器→软化器自动再生装置→保安过滤器→高压泵→反渗透系统（膜元件）→纯水箱→变频控制输送系统→超纯化器→抛光超纯化器→取水 5.控制系统要求 5.1、系统集中控制，自动运行，无需专人看管，操作简单，运行稳定；创新科技，采用先进的、成熟的水处理设计工艺，以人为本的设计原则. 5.2、全自动控制部分：整套系统的所有功能均全自动、自来水缺水自动停机、来水以后自动开机；满水自动停机、用水以后自动开机：停电自动断电保护、以此保护系统内所有泵的起停(高压泵、输送泵)等 5.3、显示仪表：流量在线显示(浓水流量、纯水流量)。压力在线显示(源水压力、高压泵压力、浓水压力、输送泵压力)。水质在线监测(电阻率在线液晶数字显示)。最大限度的提高系统设备的性价比 具有广泛的适应性 强大的升级性 5.5、系统设计无死腔、盲区，确保所有部位均有水冲刷，无细菌滋生： 最天限度的提高系统设备的性价比；具有广泛的适应性、强大的升级性 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 | 四层检验科 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 成品冷库 | 一、设计冷加工: 1. 冷藏库1间,尺寸（长*宽*高）：6.25m*6.2m*2.6m 2、冷藏日进货量不大于该间冷库总贮藏量的20% 进货温度≤8℃，出货温度<8℃，降温时间<1h，温度要求2℃-8℃。 二、制冷系统说明: 1.制冷剂:R404,R410a,R507，冷冻油压缩机原厂自带。 2.供液方式:采用直接膨胀式供液方式。 3.主机选用品牌压缩机，冷凝器加大至60㎡，蒸发器选用吊顶冷风机（铝翅片，内螺纹铜管，远程送风，化霜方式：电融霜），采用智能联网控制柜。压缩机和制冷机组要求为同一品牌的成套设备。库温控制柜（微电脑智能显，开机信号，自动化霜，电流监控，一用一备自动切换等功能） 三、地面及保温工程说明: 1,冷藏墙及顶采用100mm厚国家标准防火聚氨酯保温插接板,双面彩钢≥0.476mm厚 2、地面采用100mm厚国家标准防火聚氨酯保温插接板。 3、含冷库门1扇、冷库专用照明4盏（20w），密封胶，发泡剂，连接五金件等配件辅材及拼装、打胶、美缝等 四、安全保护及控制: 1.电器选用国产品牌，电线选用国标电缆或同等优质，可选择手(自)动控制方式，曲线。 2.冷藏设备独立运行，探头平均值控温。 3、具有高、低压保护、油位保护、压缩机过热保护、电机过载保护等、超温报警、故障报警、远程短信报警功能，故障自动切换备用机，运行数据可下载等功能。 注：提供成品冷库生产厂家的冷库设计安装维修服务企业资质证书 | 项 | 1 |
| 70 | 生物安全柜 | （1）工作台面材质为304不锈钢，采用盆状式设计； （2）外部尺寸≥(长×宽×高)1500mm×755mm×2200mm; （3）内部尺寸≥(长×宽×高)1350mm×600mm×660mm； （4）前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，有效保护操作人员； （5）脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，更有效的适用于不同场景； （6）安全柜裸露工作区三侧壁板采用304不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； （7）福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； （8）高亮度LCD液晶显示屏，实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速； （9）操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； （10）噪音等级：≤65dB（A）； （11）照明：≥900lx； （12）过滤效率:送风和排风过滤器均采用ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999%； （13）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/； | 台 | 1 |
| 71 | 超净工作台 | 1、外部尺寸(长×宽×高)：≥1060mm×620mm×1850mm; 2、内部尺寸(长×宽×高)：≥935mm×530mm×650mm; 3、采用可调节风量风级系统，保证工作风速始终处于理想状态。； 4、LED液晶控制面板控制； 5、垂直层流、单面操作； 6、采用超薄型无隔板高效过滤器，占用空间小； 7、不锈钢工作台面，有机玻璃围挡，可配备紫外灯远程控制电气接口； 8、前窗玻璃最大开口高度：400mm； 9、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 10 产品安全性，菌落数<0.5CFU/30min. 11、噪音≤65dB(A)； 12、照明：≥300lx； | 台 | 1 |

| 72 | 全钢实验台柜(柜体) | 1、尺寸：L*750mm*800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手： 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定： 7.实验台柜要求甲醛释放量为≤1.5mg/L 8.全钢实验台柜（柜体）阻燃性能须达到≥35% | m | 55.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 全钢实验角柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：1000mm*1000mm*800mm； 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm； 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定： | 套 | 6 |
| 74 | 全钢实验中央台柜(柜体) | ¦1、尺寸（长*宽*高）：2850mm*1500mm*800mm； 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm； 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定： | 套 | 1 |
| 75 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：1500mm*750mm*800mm(感应): 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm； 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 1 |
| 76 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：800mm*750mm*800mm(感应); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 10 |
| 77 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：800mm*750mm*800mm(三联): 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手： 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定： | 套 | 2 |

| 78 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：660mm*500mm*800mm(感应); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 实验台面 | 1、台面尺寸：L*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | m | 55.5 |
| 80 | 实验台面 | 1、台面尺寸：1000mm*1000mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 6 |
| 81 | 实验台面 | 1、台面尺寸：2850mm*1500mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 1 |
| 82 | 实验台面 | 1、台面尺寸：1500mm*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 1 |

| 83 | 实验台面 | 1、台面尺寸：800mm*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2)酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3)物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 实验台面 | 1、台面尺寸：660mm*500mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1)环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2)酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3)物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 6 |
| 85 | 全钢实验水柜(感应水龙头) | - 采用加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层 - 耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射经久耐用 3.不会出现渗水、断裂现象 4.特制鹅颈管可360°旋转可拆卸发泡水嘴，出水柔和不飞溅即时感应，秒速出水感应一体化无接触出水 5.供电方式：dc6V直流(电池)/220V交流 6.静态功耗：<0.5W(DC)<3W 7.感应距离：出厂预调20cm 8.适用温度：0-55℃ 9.适用水压：0.05-0.36MPa | 套 | 17 |
| 86 | 全钢实验水柜 (三联水龙头) | 1.开关旋钮：高密度PP/ABS; 2. 出水口PVC材料； 3. 阀门：精密陶瓷阀芯； 4.鹅颈管：可360°旋转； | 套 | 2 |
| 87 | 全钢实验水柜(PP深水槽) | 1.定制pp深水槽尺寸（长*宽*深）：540mm*440mm*310mm ； 2.独立式水槽； 3.采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强并具弹性、韧性、不易老化耐划。采用5mm圆弧R角倒圆处理，水槽上缘与台面底部齐平； 4.达到一体及防漏的效果，水槽下要求有托架，其强度需能支持水槽满水位之重量而不下垂变形。 | 套 | 19 |

| 88 | 紧急冲淋洗眼器 | 1、主体材料：不锈钢304抗腐蚀性能；总高度≥2100mm 2、水压要求：≥0.2 Mpa 3、进水管尺寸：≥DN32 4、喷淋流量：≥75.7L/min 5、洗眼弯头：不锈钢材质，抗酸碱等化学品物质的腐蚀，洗眼喷头出水在同一个平面上，喷水时水柱呈交叉状。 6、洗眼盆：塑料PP材质，抗酸碱等化学品物质的腐蚀。 7、洗眼球阀：二片式，304不锈钢材质，1/2内螺纹接口。 8、底座：201不锈钢或者合金材质，抗酸、碱、盐和油类等化学品物物质的腐蚀。 | 套 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 台式单头洗眼器(桌上型) | 1、主体：加厚铜质 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 4、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 5、控制阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 6、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外履不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 7、水流量：45L/MIN | 套 | 4 |
| 90 | 电子互锁传递窗 | 1.外尺寸：600mm*600mm*600mm; 2.箱体采用优质砂光不锈钢板，304(国标t≥1.0mm)折弯制作，焊接平整，表面处理无焊接痕迹; 3、内胆不锈钢304材质，门采用双层透明玻璃，四周黑边丝印配置玻璃警示标牌; 4.互锁系统：电子互锁，确保不能同时开启，配紫外杀菌灯1盏； | 个 | 11 |

| 92 | 四层病理科 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 通风柜 | 1．通风柜尺寸（长*宽*高）≥1500mm*850mm*2350mm 2．采用三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换。 3．采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥300LUX，灯管与操作区通过前窗玻璃隔开，与通风柜内的气流无接触 4．内部衬板为5mm抗倍特板，抗酸碱，耐腐蚀。 5．操作台面为不低于12mm厚实芯理化板台面，耐强酸强碱，耐腐蚀，耐高温。 6．可调视窗为5mm安全（钢化）玻璃，即使玻璃意外撞坏或爆炸，不会出现伤人意外。 7．上部设置通风孔，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压。 | 台 | 3 |
| 94 | 取材台 | - 外形尺寸（长*宽*高）≥1800mm*800mm*2000mm 2.操作台尺寸≥1455mm*490mm 3.操作台尺寸距地尺寸800-950mm 4.配置清单： a.整体厚度为1.5m的304不锈钢壳体 b.甲醛灌注系统 c.台面升降 d.人体感应开关 e.智能显示屏 f.射灯 g.冷热水龙头，外接口 h.紫外线消毒灯 1.日光灯门伸缩水龙头 5、顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量为600m³／h;下层为可升降下排式水气分高操作面，台面升降系统行程150mm,可在该范围内任意高度使用，满足不同身高作业需求。 6.整机采用304不锈钢材质，集成折叠式冷热水龙头、不锈钢抽拉式冲洗器、防标本下漏专用层架水池，层架面积覆盖水池面积>95%,有效阻止微小标本遗失。 7.智能控制系统采用液晶操作面板，配置送排风一键智能启停系统，风速传感装置，VOC浓度监测装置，离子净化装置，所有参数均实时显示在控制面板上，具有送排风一键智能启停系统。 8.标配甲醛灌注装置，内置式液桶，附带加热配件及低液位置警报系统，方便加注甲醛。 9.配置电脑支架和数据接口，可与实验室的管理系统相连接，实现组织取材的数据化管理。 | 台 | 1 |
| 95 | 全钢实验台柜 (柜体) | 1、尺寸：L*750mm*800mm; 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； 7.实验台柜要求甲醛释放量为≤1.5mg/L 8.全钢实验台柜（柜体）阻燃性能须达到≥35% | m | 20.7 |

| 96 | 全钢实验水柜(柜体) | 1、尺寸（长*宽*高）：800mm*750mm*800mm(感应); 2、柜体采用双层钢板制作，钢板厚度≥1.0mm; 3、DTC阻尼滑轨，改蝴蝶合页，不锈钢U拉手； 4、拉手：可选一体折弯成型拉手； 5、带挡水条； 6、铰链与柜体连接处独立支撑固定； | 套 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 实验台面 | 1、台面尺寸：L*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | m | 20.7 |
| 98 | 实验台面 | 1、台面尺寸：800mm*750mm; 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌等特点。 并符合以下技术要求： 1）环保性能：甲醛释放量符合国家检验标准 2）酸碱性能：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求 3）物理性能：所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准 | 套 | 7 |
| 99 | 全钢实验水柜 (感应水龙头) | 1.采用加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层 2.耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射经久耐用 3.不会出现渗水、断裂现象 4.特制鹅颈管可360°旋转可拆卸发泡水嘴，出水柔和不飞溅即时感应，秒速出水感应一体化无接触出水 5.供电方式：dc6V直流(电池)/220V交流 6.静态功耗：<0.5W(DC)<3W 7.感应距离：出厂预调20cm 8.适用温度：0-55℃ 9.适用水压：0.05-0.36MPa | 套 | 7 |
| 100 | 全钢实验水柜 (PP深水槽) | - 定制pp深水槽尺寸（长*宽*深）：540mm*440mm*310mm； - 独立式水槽 3.采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强并具弹性、韧性、不易老化耐划。采用5mm圆弧R角倒圆处理，水槽上缘与台面底部齐平； 4.达到一体及防漏的效果，水槽下要求有托架，其强度需能支持水槽满水位之重量而不下垂变形。 | 套 | 7 |
| 101 | 台式单头洗眼器(桌上型) | 1、主体：加厚铜质 2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 4、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 5、控制阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 6、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外履不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 7、水流量：45L/MIN | 套 | 7 |

|  | 二层内镜中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢更衣柜 | - 尺寸（长*宽*高）：450mm*900mm*1800mm; - 该产品由主体、面板、柜门三大部分组成。 - 柜体(含层板、封板、侧板、门板等)采用≥1.2mm厚度钢板制作，冷轧钢板经酸洗磷化，焊接，喷粉而成,喷涂采用防锈，防氧化涂层，厚度60~80um，单门带锁。 - 骨架采用口径25mm*25mm钢制方管，经焊接成型，牢固耐用。 - 5.每门配备一次性冲压成型内嵌拉手。美观耐用更衣柜门均附锁设置，便于衣物的存放。 6.柜体款型(双门) | 个 | 13 |
| 2 | 全钢鞋柜 | 规格：300mm*1200mm - 1..柜体(含层板、封板、侧板、门板等)采用≥1.0mm厚度钢板制作，冷轧钢板经酸洗磷化，焊接，喷粉而成,喷涂采用防锈，防氧化涂层，单门带锁。 - 2.骨架采用口径25mm*25mm钢制方管，经焊接成型，牢固耐用。 - 3.每门配备一次性冲压成型内嵌拉手。美观耐用柜门均附锁设置，便于存放。 | 个 | 3 |
| 3 | 医用药品柜 | 规格（长*宽*高）：900mm*350mm*1700mm； - 10级耐腐蚀材质，全304双面拉丝不锈钢12mm厚边框，1.0厚双层门体，0.8mm厚柜身，分上下两层，四门开启，内嵌圆弧过渡拉手，隐藏式可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板。药品柜带抽板。 - 实际内空以现场测量为准。 | 个 | 6 |

| 4 | 医用器械柜 | 规格（长*宽*高）：900mm*350mm*1700mm； 1.10级耐腐蚀材质，全304双面拉丝不锈钢12mm厚边框，1.0厚双层门体，0.8mm厚柜身，分上下两层，四门开启，内嵌圆弧过渡拉手，隐藏式可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板。 2.实际内空以现场测量为准。 | 个 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 医用电脑柜 | 规格（长*宽*高）：900mm*350mm*1700mm； 1.10级耐腐蚀材质，全304双面拉丝不锈钢12mm厚边框，1.0厚双层门体，0.8mm厚柜身，分上下两层，四门开启，内嵌圆弧过渡拉手，隐藏式可调层板托架、8mm厚钢化玻璃层板。 2.实际内空以现场测量为准。 | 个 | 5 |
|  | 三层检验、输血科 |  |  |  |

| 6 | 全钢更衣柜 | 1.尺寸（长*宽*高）：500mm*350mm*1800mm; - 2.该产品由主体、面板、柜门三大部分组成。 - 3.柜体(含层板、封板、侧板、门板等)采用≥1.2mm厚度钢板制作，冷轧钢板经酸洗磷化，焊接，喷粉而成,喷涂采用防锈，防氧化涂层，厚度60~80um，单门带锁。 - 4.骨架采用口径25mm*25mm钢制方管，经焊接成型。 - 5.每门配备一次性冲压成型内嵌拉手。更衣柜门均附锁设置，便于衣物的存放。 6.柜体款型(双门) | 个 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 压力蒸汽灭菌器 | 1.容积：≥80 L，有效容积不小于75L。 2．额定工作压力0.23Mpa， 3．额定工作温度134℃ 4．使用温度105～136℃ 5．灭菌腔体、灭菌提篮均为不锈钢304材质制成，内部抛光处理。 6．翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7．具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8．LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 9．自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 | 台 | 1 |

| 8 | 医用血液冷藏箱 | 1、立式风冷单开门，有效容积≥160L，存量36000ml以上； 2、外部尺寸（宽*深*高）≥600mm*620mm*1600mm； 3、智能微电脑控制及保护系统：箱体放置6个高精度传感器，控制设备运行状态，有效保证血液安全； 4、温控系统：双重微电脑智能保护（即双控制器），可以防止因主控板紊乱、传感器失效等故障造成的低温风险，有效保证血液存储安全；通过微电脑精准控制，保持箱内温度在4±1℃范围内。电子温度控制，温度显示精度为0.1℃，控制温度调节精度为1℃。运行状态LED实时上下点温度平均显示，冰箱工作状态一目了然具有蓄电池，断电后可持续显示箱体内温度≥48h。 箱内控温方式：强制风冷循环，配备高效翅片式蒸发器； 安全系统：报警功能：具有完善的声音蜂鸣、灯光闪烁、远程报警方式（选配）；可实现超温报警、开门报警、电池电量低报警、传感器故障报警、PC端报警、断电报警，其中断电报警可持续72h以上； 7、配置冷链监控 | 个 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2℃-8℃医用冰箱 | 1、立式风冷单开门，有效容积≥310L； 2、外部尺寸（宽*深*高）：≥600mm*645mm*1900mm； 3、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露； 4、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁； 5、内胆材质：采用耐低温高强度复合材料，耐胜易清洁； 6、层架数量：标准配备4个可调节高度层架； 7、温度设置范围：2-8℃；湿度范围：35％-75％RH； 8、温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 9、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示； 10、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于2℃； 11、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min； 12、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警； 13、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； 14、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。 | 台 | 5 |

| 10 | 2℃-8℃医用冰箱≥400L | 1、立式风冷单开门，有效容积≥400L； 2、外部尺寸（宽*深*高）：≥660mm*705mm*1900mm； 3、箱体外部材质：喷涂钢板、防腐蚀、抗氧化、易清洁； 4、内胆材质：采用耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁； 5、箱体外部材质：喷涂钢板、防腐蚀、抗氧化、易清洁； 6、内胆材质：采用耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁； 7、层架数量：配备5个可调节高度层架； 8、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体； 9、外门配有暗拉手，方便门体开启； 10、双锁设计：产品配有暗锁、同时配备可挂锁的锁孔，单门双锁； 11、温度设置范围：2-8℃； 12、显示控制器类型：微电脑控制，精准控温，箱内温度控制在2℃8℃范围内，温度显示精确至0.1℃； 13、制冷剂情况：碳氢环保无氟制冷剂； 14、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警； 15、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； | 台 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 医用超低温冰 箱 | 1、立式风冷单开门，有效容积≥290L； 2、外部尺寸（宽*深*高）：≥730mm*760mm*1850mm； 3、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁； 4、内胆：内胆采用高强度材质，易清洁，储存更安全； 5、保温材料：整体采用高密度聚氨酯发泡箱体； 6、设备配有上下两个间室各6个大型低温冷冻抽屉，抽屉带有标签插槽，方便用户存放； 8、传感器数量：设备具备至少2个温度传感器，保证设备运行稳定； 9、温度设置范围：上下两个间室可以分别设定-20℃-40℃； 10、温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 11、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，后备电池低电量报警，开门报警，断电报警、环温超标报警、电压超标报警； 12、四重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，宽电压保护； 13、温控器有密码保护功能，防止随意调整关键运行参数； 14、温度数据记录：选配USB模块，同步记录箱内温度数据； 15、配置冷链监控 | 个 | 1 |
|  | 四层检验科 |  |  |  |

| 12 | 2℃-8℃医用冰箱 | 1、立式风冷单开门，有效容积≥310L； 2、外部尺寸（宽*深*高）：≥600mm*645mm*1900mm； 3、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露； 4、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁； 5、内胆材质：采用耐低温高强度复合材料，耐胜易清洁； 6、层架数量：标准配备4个可调节高度层架； 7、温度设置范围：2-8℃；湿度范围：35％-75％RH； 8、温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 9、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示； 10、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于2℃； 11、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min； 12、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警； 13、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； 14、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。 | 台 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 医用超低温冰箱 | 1、立式风冷单开门，有效容积≥290L； 2、外部尺寸（宽*深*高）：≥730mm*760mm*1850mm； 3、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁； 4、内胆：内胆采用高强度材质，易清洁，储存更安全； 5、保温材料：整体采用高密度聚氨酯发泡箱体； 6、设备配有上下两个间室各6个大型低温冷冻抽屉，抽屉带有标签插槽，方便用户存放； 8、传感器数量：设备具备至少2个温度传感器，保证设备运行稳定； 9、温度设置范围：上下两个间室可以分别设定-20℃-40℃； 10、温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 11、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，后备电池低电量报警，开门报警，PC端报警、断电报警、环温超标报警、电压超标报警； 12、四重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，宽电压保护； 13、温控器有密码保护功能，防止随意调整关键运行参数； 14、温度数据记录：选配USB模块，同步记录箱内温度数据； | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 压力蒸汽灭菌器 | - 设计容积：≥80L，有效容积不小于75L。 - 2．额定工作压力0.23Mpa， 3．额定工作温度134℃。 4．使用温度105～136℃。 5．灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢304材质制成，内部抛光处理。 6．翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7．具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8．LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 9．自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四层病理科 |  |  |  |
| 15 | 全钢更衣柜 | 1.尺寸：500mm*350mm*1800mm; - 2.该产品由主体、面板、柜门三大部分组成。 - 3.柜体(含层板、封板、侧板、门板等)采用≥1.2mm厚度钢板制作，冷轧钢板经酸洗磷化，焊接，喷粉而成,喷涂采用防锈，防氧化涂层，厚度60~80um，单门带锁。 - 4.骨架采用口径25mm*25mm钢制方管。 - 5.每门配备一次性冲压成型内嵌拉手。更衣柜门均附锁设置，便于衣物的存放。 6.柜体款型(双门) | 个 | 10 |

| 16 | 2℃-8℃医用冰箱 | 1、立式风冷单开门，有效容积≥310L； 2、外部尺寸（宽*深*高）：≥600mm*645mm*1900mm； 3、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露； 4、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁； 5、内胆材质：采用耐低温高强度复合材料，耐胜易清洁； 6、层架数量：标准配备4个可调节高度层架； 7、温度设置范围：2-8℃；湿度范围：35％-75％RH； 8、温度设置精度：温度设置精度0.1℃； 9、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示； 10、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于2℃； 11、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min； 12、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警； 13、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整； 14、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。 | 台 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求1：二层内镜中心的胃镜室1主体（内镜清洗工作站），胃镜室2主体（内镜清洗工作站），肠镜室3中背板主体（内镜清洗工作站），肠镜室4中背板主体（内镜清洗工作站），支气管镜中背板主体（内镜清洗工作站）均为同一生产厂家，所需耗材均为通用型，不得提供专机专用耗材。

要求2：胃镜室1主体（内镜清洗工作站）、胃镜室2主体（内镜清洗工作站）、肠镜室3中背板主体（内镜清洗工作站）、肠镜室4中背板主体（内镜清洗工作站）、支气管镜中背板主体（内镜清洗工作站）、医用静音无油空压机（包括胃镜室1，胃镜室2，肠镜室3，肠镜室4）、支气管镜室医用静音无油空压机、生物安全柜、超净工作台、压力蒸汽灭菌器、医用血液冷藏箱、2℃-8℃医用冰箱、2℃-8℃医用冰箱≥400L、医用超低温冰箱以上货物都需提供医疗备案凭证或注册证。

说明：依据<<水嘴水效限定值及水效等级>>GB25501-2019适用范围：洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴、普通洗涤水嘴,本项目所涉水嘴（水龙头）无需提供节能佐证材料。