- 服务需求

1、维保服务设备：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 产品型号 | 具体服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振成像系统 | 通用电气 | SIGNA Creator | 全保 |
| 2 | C型臂X光机 | 西门子 | Cios Select S1 |  |
| 3 | C型臂X光机 | 南京普爱 | PL112C |  |
| 4 | 乳腺钼靶机 | 南京普爱 | Mega600A |  |

2、服务内容及具体要求：

（1）设备整机全保服务。C型臂X光机、乳腺钼靶机包含球管、高压发生器、探测器等所有附属部件，磁共振包含梯度线圈、射频电源、冷头、磁体、液氦、精密空调、水冷系统等附属设备，所有维修维保服务采购人无需另付任何费用。

（2）中标人每年提供不限次数的人工上门维修服务；提供一年至少 4 次的定期维护与保养，定期的维护保养服务项目包括：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由中标人免费提供。维修或保养完成后，中标人每季度向采购人提交设备维护保养及维修状况分析报告，每台次设备维修时，应详细记录故障现象、原因分析、处理方案、配件更换情况等，协助采购人相关科室规范医疗设备的使用，对医疗设备使用不当的，提出整改措施。

（3）服务时间：周一至周日；电话响应时间：1小时；工程师24小时内现场响应，48小时内故障排除。具备400或800客户服务专线，24小时*365天有专人接听，服务期内，不限报修次数(包括节假日)，每次服务完成后工单有双方签字。

（4）所有配件免费提供，所有更换备件必须为符合同机型安全使用要求的原厂备件，必须是合法合规，如果是进口配件则应提供相应的合法进口报关材料。（5）设备开机率全年须达到96%以上（以365天、每天24 小时计算），如果此开机率由于中标人的原因未能达到，每超过一天增加维保7天。

（6）提供每月定期巡检服务，应有详细记录，包括巡检的设备、内容、周期等，制定每月设备巡检计划，并经备案后实施，并对设备巡检发现的问题进行持续改进。

（7）远程服务：投标人具备远程服务能力，能够提供365天*24小时远程诊断和维修技术支持。

（8）在服务期内由于设备原因引发的人身损害或医疗事故，由采购人送具有资质的第三方检测机构鉴定，属于中标人对设备维修保养不当原因造成的，由中标人负责赔偿相关损失并负责承担相关检测费用；

（9）维保期内，若有设备停用或报废，则该设备的维保服务自动终止,维保费用按服务时长比例核减 。

（10）如维保内的设备厂家有新的系统更新，且医院设备满足软件升级条件时，投标人应在合同期内及时对医院设备主机软硬件系统升级到最新平台，按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件及硬件升级。

（11）保证设备维护后达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求，并能通过市级以上国家质量技术监督部门检测机构的检测。院方有权对所维保设备所供应产品进行检验，若检验结果不符合行业通行标准、厂方出厂标准以及本招标（谈判）文件的要求，若检验结果不符合以上任意一条标准，中标人应承担合同总额20%的违约责任，同时医院有权解除合同。

(12)维保结束时间止，1.5T磁共振成像系统液氦量需达到80%。