- 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化摄影X射线机 | 1 | 台 |
| 2 | 机房防辐射处理（允许分包给有相应资质的单位承接） | 1 | 项 |
| 3 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 |
| 4 | 心电图机（大） | 1 | 台 |
| 5 | 心电图机（小） | 2 | 台 |
| 6 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 |
| 7 | 全自动生化检测仪 | 1 | 台 |
| 8 | 诊床 | 6 | 张 |
| 9 | 电解质 | 1 | 台 |
| 10 | 尿液分析仪 | 1 | 台 |
| 11 | 毛发毒品检测仪（台式） | 1 | 台 |
| 12 | 毛发毒品检测仪（手持） | 1 | 台 |
| 13 | 血压计（水银） | 2 | 台 |
| 14 | 血压计（电） | 5 | 台 |
| 15 | 医用抢救车 | 1 | 组 |
| 16 | 手术推车 | 1 | 组 |
| 17 | 恒温箱 | 1 | 台 |
| 18 | 除颤仪 | 1 | 台 |
| 19 | 体温枪 | 5 | 个 |
| 20 | 身高体重测量仪 | 1 | 台 |
| 21 | 可折叠轮椅 | 2 | 个 |
| 22 | 急救担架 | 2 | 个 |
| 23 | 医用冷藏冰箱 | 6 | 个 |
| 24 | 红外理疗仪 | 1 | 个 |
| 25 | 医疗专用垃圾桶 | 5 | 个 |
| 26 | 数字化摄影X射线机配套打印机 | 1 | 台 |
| 27 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪配套打印机 | 1 | 台 |
| 28 | 心电图机（大）配套打印机 | 1 | 台 |
| 29 | 心电图机（小）配套打印机 | 1 | 台 |
|  | 毛发毒品检测仪（台式）配套打印机 | 1 | 台 |
|  | 采血针、采血管 | 2000 | 个 |
|  | 酒精棉片 | 2000 | 份 |
|  | 碘伏 | 30 | 瓶 |
|  | 一次性手套 | 2000 | 个 |
|  | 废液收集容器 | 10 | 个 |
|  | 耦合剂 | 20 | 个 |
|  | 探头保护套 | 20 | 个 |
|  | 棉签 | 1000 | 包 |
|  | 电极片 | 50 | 个 |
|  | 酒精 | 1000 | 份 |
|  | U盘（64G） | 10 | 个 |
|  | 移动硬盘（2T） | 5 | 个 |
|  | 电源适配器 | 2 | 个 |
|  | 数字化摄影X射线机配套打印机医用胶片 | 1000 | 张 |
|  | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪配套打印纸 | 500 | 卷 |
|  | 心电图机（大）配套打印纸 | 500 | 卷 |
|  | 心电图机（小）配套打印纸 | 500 | 卷 |
|  | 毛发毒品检测仪（台式）配套打印纸 | 500 | 卷 |

| - 数字化摄影X射线机参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备用途：可用于放射科、体检中心进行全身各部位、各体位、各角度进行拍片检查。 - 高压发生器： - 最大功率：≥50KW - 主逆变频率：≥460KHz - 摄影管电压：≥150kv - 摄影管电流：≥630mA - 摄影时间最大：≥8000ms - X射线球管： - 阳极热容量：≥299kHU - 焦点尺寸:小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm - 靶角：≤12° - 旋转阳极速度：≥8300rpm - 组件热容量：≥1300kHU - 最大阳极热耗散：≥750W - 摄影床： - 摄影床纵向平移行程：≥900mm - 摄影床横向平移行程：≥240mm - 摄影床和球管立柱为分体式设计 - 胸片架： 沿立柱上下移动行程：≥1495mm - 平板探测器1件 - 有效面积：≥430mm(H)×430mm(V) - 像素矩阵：≥3000×3000 - 像素间距：≤139μm - 空间分辨率：≥3.6p/mm - A/D转换：不少于14bit - 闪烁体材料：碘化铯 - 成像材料：非晶硅 - 平板充电方式：无需拆卸电池即可进行实时充电。 - 平板防护等级:不少于IP53 - 平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度:不少于0.81M - 限束器 - 固有滤过：≥1mmAL - 光源限时：≥30s - 滤线栅: - 栅密度：≥40L/cm - 栅比：≥10：1 - 数量：≥2块滤线栅，会聚距离100cm/180cm - 数字化X线摄影操作系统 - 具备登记，检查列表，报告打印，距离测量、角度测量以及图像拼接等功能 - 可对接PACS系统进行完成图像传输与诊断 - 牛头近台触控系统 - 屏幕具备触控功能，触控屏尺寸≥10.4英寸 - 具备与工作站信息双向传输功能 - 具备画面自适应功能 - 具备曝光参数设置功能 - 近台触摸屏具备体位选择，曝光参数设置功能和急诊模式 - 具备设备运动参数显示功能 - 操作面板采用全触控设计非按键设计 |  |  |  |  |
| - 机房防辐射处理要求（允许分包给有相应资质的单位承接） |  |  |  |  |
| 1、面积与空间 有效使用面积≥20平方米，最小单边长度≥3.5米，层高≥2.5米，确保设备操作和人员活动空间充足。 2、墙体与屏蔽 2.1有用线束方向（X射线直射方向）： 设备标称管电压≤125kV时，屏蔽铅当量≥2mmPb；标称管电压＞125kV时，铅当量≥3mmPb。 2.2非有用线束方向（侧面及背面）： 铅当量≥1mmPb（≤125kV）或≥2mmPb（＞125kV）。 - 材料选择： 常用370mm实心砖墙+硫酸钡涂料（密度≥4.0g/cm³），或直接采用铅板（纯度≥99.994%），墙面需平整无裂缝。 4、防护门 铅当量与所在墙体一致（如2mmPb或3mmPb），需配备闭门装置和 门机联锁系统（门未关闭时设备无法启动）。可选手动平开门或电动推拉门，门体表面需贴电离辐射警告标志。 5、观察窗 避开有用线束方向，铅玻璃厚度≥2mmPb（≤125kV）或3mmPb（＞125kV），视野需覆盖受检者位置及门关闭状态。 6、通风与管线 配备机械排风系统，换气次数≥4次/小时；通风口穿墙处需用铅板或硫酸钡封堵缝隙，确保防护补偿。电缆、风管等穿墙孔洞需用铅板包裹（搭接长度≥100mm），缝隙用硫酸钡涂料填充。 7、警示系统 机房门外张贴 电离辐射警告标志（黄底黑图案），上方安装工作状态指示灯（红灯亮时提示“射线有害，灯亮勿入”）。 候诊区设置放射防护告知栏，地面划设黄色警戒线并标注“当心电离辐射，请勿停留”。 注：若实际施工时有差异，要按照甲方要求进行调整。保证满足机房防辐射等要求。 |  |  |  |  |
| - 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |  |
| 1.名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 2.用途说明： 2.1.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 2.2.要求最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 3.系统技术规格及概述： 3.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 3.2.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 3.3.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 3.4.控制面板可独立旋转、升降 3.5.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示） 3.6.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 3.7.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 3.8.多级信号处理系统 3.9.高倍波束并行处理系统 3.10.探头接口≥5个 3.11.二维灰阶模式 3.12.谐波成像模式 3.13.M型模式 3.14.彩色M型模式 3.15.可选配解剖M型模式(≥3条取样线) 3.16.可选配曲线M型模式 3.17.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.18.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 3.19.可选配组织多普勒成像 3.20.可选配负荷成像 3.21.自由臂三维成像 3.22.可选配宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示） 3.23.空间复合成像，不少于5线偏转 3.24.斑点抑制成像 3.25.频率复合成像 3.26.独立角度偏转 3.27.扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） 3.28.实时双幅对比成像 3.29.高分辨率血流成像 3.30.精细血流自动识别成像 3.31.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 3.32.全屏放大 3.33.局部放大（支持前端、后端放大） 3.34.可选配造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头支持低机械指数造影双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时:实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 可选配造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） 3.35.可选剪切波定量式弹性成像 支持二维剪切波弹性成像图的动态显示，可以对组织硬度信息进行定量测量。 具备三种组织硬度定量参数，分别为杨氏模量，剪切模量和剪切波速度值。 具备肿块周边环状浸润组织区域的定量测量。 3.36.具有应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能， 3.37.支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 3.38.可选配穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 3.39.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 3.40.支持手动触摸屏上注释 3.41.支持手动触摸屏上包络测量 3.42.支持语音注释及播放 3.43.体位图 4.测量/分析和报告 4.1.常规测量 多普勒测量、自动频谱测量 4.2.全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 4.3.可选配自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 4.4.可选配自动NT测量 4.5.可选配血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 4.6.可选配血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 4.7.专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 4.8.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 4.9.可选配胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 5.电影回放和原始数据处理 5.1.所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） 5.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 6.检查存储和管理（内置超声工作站） 6.1.检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 7.连通性要求 7.1.支持网络连接 7.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 7.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理:浏览，查询，获取，删除病人信息等 7.4.DICOM3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 7.5.视频/音频输入、输出 7.6.支持ECG/PCG信号 7.7.≥５个USB接口 7.8.DVDR/W刻录光驱 8.系统技术参数及要求 8.1.≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器 8.2.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 8.3.探头接口≥５个 8.4.二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率1.2-6.0MHz 电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz 电子线阵：超声频率3.8-11.8MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率:≥650帧/秒 TGC:≥8段 LGC:≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围:≥160（可视可调） 增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱:≥8种 8.5.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转:≥±30度(线阵探头) 最大帧率:≥200帧/秒 支持B/C同宽 8.6.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B,PW，B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度:≥7.60m/s（连续多普勒速度:≥30m/s） 最小速度:不大于2mm/s（非噪声信号） 取样容积:1-20mm,支持所有探头 偏转角度:≥±30度(线阵探头) 零位移动：≥8级 快速角度校正 支持频谱自动测量 8.7.标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 支持VOI在同一平面进行360度旋转 可选配超声断层成像，同时具备厚度调节 可选配STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC） 可选配Color3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）,Niche（壁龛成像） 8.8.可选配容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） 8.9.可选配胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 8.10.可选配胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。 8.11.可选配胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 8.12.可选配智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。 8.13.可选配支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影。 8.14.可选配自动卵泡测量 8.15.可选配自动容积计算 9.探头规格 9.1.频率：超宽频带或变频探头 9.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 9.3.可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 9.4.标配腹部单晶体探头和腹部容积探头，可选配矩阵探头、心脏单晶体探头 9.5.探头频率： 频率带宽1.2-20MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 9.6.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 9.7.凸阵，带宽:1.2-6.0MHz，角度≥80° 9.8.腹部容积探头：带宽2.6-8.2MHz，角度≥85° 9.9.线阵，带宽:6.6-14.0MHz,大小50mm 9.10.腔内凸阵，带宽:3.0-11.0MHz，角度≥180° 9.11.可选配矩阵线阵探头，带宽6.6-16.0MHz 9.12.可选配线阵探头:带宽3-11.0MHz 9.13.可选配超高频线阵探头:带宽7.6-20.0MHz 9.14.可选配单晶相控阵探头：带宽1.5-4.5MHz，角度≥85° 10.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 11.外设和附件 11.1.耦合剂加热器 11.2.专业腔内探头放置架 11.3.专业探头放置槽≥7个 11.4.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 11.5.可选配照片打印机 11.6.支持内置DVR（内置数字录像机,每次最大存储长度:≥30min） 11.7.支持脚踏开关 11.8.支持生理信号：ECG及PCG 11.9.可选配激光条码扫描仪 11.10.可选配内置无线网卡 12.配置 12.1心脏、浅表、腹部、腹部容积探头 |  |  |  |  |
| - 心电图机（大） |  |  |  |  |
| - 导联：12导联同步采集、显示、打印。 - 噪声电平：≤15uVp-p - 频率特性：0.05Hz～150Hz（-3db） - 时间常数：≥5S - 抗击化电压：±650mV - 共模拟制比：不少于105dB - 耐极化电压:±1350mV - 增益：含全部要求档位+AGC - 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 - ≥5.7英寸TFT液晶屏 - 交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 - 波形存储：≥2分钟，12导联波形。 - 可存储回放不少于300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 - 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 - 具有隐藏式提手。 |  |  |  |  |
| - 心电图机（小） |  |  |  |  |
| - 1.5英寸电容屏，支持调节屏幕亮度 - 支持英文、中文拼音输入 - 重量≤1.4kg - 内置大容量锂电池，工作时间不少于8小时，可查看电池详细状态 - 具有导联状态示意图，电极反转异常自动提示报警功能 - 具有信号质量检测功能。 - 支持身份证/社保卡信息读取。 - 心电导联模式：支持标准导联、cabrera、NEHB等多种常用临床标准心电导联顺序切换 - 工作采样模式：具备自动、手动、节律、RR多种常规心电图报告生成模式；支持实时采样、触发采样、周期采样、预采样多种采集工作模式 - 支波形存储回顾：支持长时间实时心电波形采样记录，具备波形冻结锁定功能，可回顾查看历史心电波形记录，支持按需选取有效波形段精准打印输出报告。 - 显示格式：显示及打印格式：支持多种标准心电波形显示版式及打印版式切换适配，可外接USB接口激光打印机，灵活适配院内报告打印输出需求，格式符合临床诊断及病案归档标准。 - 基础采集参数：心率测量范围覆盖临床常规诊疗需求，A/D转换位数≥20位，采样率及起搏采样参数满足高精度心电信号采集标准，波形采集还原度高、数据精准可靠 - 抗干扰性能：设备抗干扰能力强，共模抑制比≥130dB，时间常数≥5S，耐极化电压适配临床常规检测标准，系统噪声数值符合国家医用心电设备合规要求，有效抵御环境电磁干扰。 - 输入阻抗：设备输入阻抗≥80MΩ，有效保障微弱心电信号精准采集，避免信号衰减、波形失真，适配各类体质患者检查。 - 频率响应：频率响应范围满足临床常规及特殊心电检查诊疗需求，高低频信号采集完整，波形细节还原度高。 - 滤波功能：配备漂移滤波、低通滤波、肌电滤波、交流滤波等多组分级可调滤波模式，可根据现场环境干扰情况灵活切换调节，优化心电波形纯净度。 - 增益调节：配备多档位灵敏度增益可调，包含常规临床常用增益档位及自动增益AGC调节功能，适配不同体型、不同病情患者心电波形适配显示。 - 走纸速度：标配多档常用走纸速度可选，满足临床常规检查、精准阅片、病案留存等不同打印出图需求。 - 分析算法：搭载医用专业级12导联心电静息智能分析算法，自动数据分析、自动生成初步诊断参考结论，辅助医师快速诊断研判。 - 电脑互联功能：支持网线连接院内计算机终端，可实现心电病例数据电脑端查看、调取、备份及拷贝迁移，适配院内病案信息化管理。 - 数据存储功能：设备内置大容量存储空间，可存储足量患者心电病例；支持U盘、TF卡外置存储扩容，配备姓名、ID号模糊搜索功能，病例查询调取便捷高效。 - 网络传输功能：支持有线网络联网，可选配WIFI、4G/5G移动网络模块，适配院内互联互通、远程会诊、数据上传上报等信息化工作需求。 - 外设拓展：设备USB接口可外接鼠标、键盘、扫描枪等常用外设，操作便捷，适配院内智能化登记、扫码建档工作流程。 - 传输协议及格式：支持FTP、HL7、HTTP、SAMBA等主流医疗通用传输协议，兼容PDF、JPG、BMP、DICOM等常用医疗文件传输及存储格式，适配院内PACS、HIS系统对接。 - 电源管理：具备自动待机、定时关机智能省电功能，有效降低设备功耗，延长电池使用寿命，设备使用安全耐用。 |  |  |  |  |
| - 全自动血细胞分析仪 |  |  |  |  |
| - 仪器功能：具备CBC+5DIFF+CRP模式，实现一次进样同时进行血细胞五分类和C-反应蛋白检测 - 检测原理：多角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫散射比浊法+透射比浊法测试全程C-反应蛋白， - 检测项目：可提供≥35项参数，2个三维，2个二维散点图，5个直方图 - C-反应蛋白检测项目：全程C反应蛋白FR-CRP、CRP、超敏C反应蛋白 - 仪器具有网织红细胞检测功能 - 进样方式：静脉全血封闭穿刺进样，静脉全血/末梢全血/预稀释开放进样 - 测试速度：全血模式最高检测速度不少于60个样本/小时 - 样本用量：CRP单独测试≤25μl，静脉全血测试单次≤43μl；预稀释测试单次≤20μl - 测试模式：包含CBC+5DIFF、CBC+5DIFF、CBC+5DIFF+CRP、CRP - 数据储存：≥80万份，具有数据增量备份，数据迁移功能 - 线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～320.00mg/L - 精密度：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，HCT≤3.0%，MCV≤1.0%，PLT≤4.0%，FR-CRP≤4.0% - 携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤1%，PLT≤1.0%，FR-CRP≤1% - 维护与保养：具备采样针自动清洗、液路定时清洗及开关机自动清洗功能；具备高压灼烧、正负压反冲、浸泡及智能反冲的排堵功能 - 校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式；具有L-J，X，X-R，X-B共四种质控模式，仪器根据测试值自动绘制质控图 - 单位转换：各参数的显示单位可依据临床需要进行选择和设置异常提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能 |  |  |  |  |
| - 全自动生化检测仪 |  |  |  |  |
| - 检测速度：生化比色分析恒速不少于420测试/小时，电解质速度最大不少于400测试/小时 - 检测方法：要求具备终点法，两点终点法，两点速率法，免疫比浊法，电极法等 - 定标方法：单点线性、两点线性、非线性多点定标，具有≥6种定标公式 - 急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测 - 待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠和一键启动功能 - 最大同时在线分析项目：≥84项（78项生化，3项电解质，3项血清指数） - 光源：长寿命卤素灯，光源灯自动休眠 - 分光方式：滤光片式后分光光学系统 - 波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340～800nm - 吸光度显示范围：1～5.0Abs - 杂散光：当测定波长为340nm时，吸光度≥5.0 - 反应盘温控方式：非水浴免、免维护恒温 - 进样方式：圆盘式进样 - 样本针功能：液面感应、随量跟踪，立体防撞。可选配样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。 - 样本量：1.0μL–45μL，递增≤0.1μL - 样本位：≥80样本 - 携带污染率：≤0.05% - 样本管：原始采血管或其他试管 - 试剂量：10μL–400μL，递增≤0.5μL - 试剂位：≥80个 - 试剂冷藏：24小时独立冷藏系统，冷藏温度2℃～8℃ - 条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持≥5种条码规则 - 试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥70项 - 试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂测试功能 - 备用试剂位：同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试剂。 - 反应位及杯材质：≥90个透紫硬质材料反应杯 - 最小反应体积：≤100μL， - 清洗用水：采用恒温去离子水清洗 - 搅拌系统：搅拌针≥2个，按项目设置搅拌速度，反转急停、智能防撞,温水清洗 - 溯源：校准品可溯源 |  |  |  |  |
| - 诊床 |  |  |  |  |
| 床架采用优质型刚焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方。脚套采用耐磨防滑外包脚套，更好的对床脚和地面进行保护。床面采用人造革材质，内衬采用≥3cm厚的海绵，回弹快。规格1900*600*600（±10）MM,安全载荷:≥150KG |  |  |  |  |
| - 电解质 |  |  |  |  |
| 1、测量方法：离子选择性电极法 2、适用样品：血清、全血、尿液、脑脊液。 3、分析项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+ 4、仪器测量精度：≤0.01mmol/L 5、显示器：≥5.0寸彩色触摸液晶屏显示 6、分析速度：≤55秒/样本 7、样本量：80μL～150μL 8、存储量：≥10000个，存满后可自动刷新 9、定标方式：手动、自动两点定标 10、质控功能：≥3个水平的质控设置和测试 11、打印方式：内置热敏打印机； 12、通讯接口：RS232通讯接口、USB接口 13、仪器性能指标 精密度：K+≤1.0%，Na+≤1.0%，Cl≤1.0%，Ca≤1.0%，PH≤0.5%； 稳定性：K+≤2.0%，Na+≤2.0%，Cl≤2.0%，Ca≤3.0%，PH≤1.0%； 携带污染率：K+≤1.0%，Na+≤1.0%，Cl≤1.0%，Ca≤2.0%，PH≤2.0%； |  |  |  |  |
| - 尿液分析仪 |  |  |  |  |
| 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 3、测定速度：≥500条/h 4、试纸项目选择：兼容10G项、11G项、13G项、14G项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、校准：试纸条校准；配套同品牌质控品 |  |  |  |  |
| - 毛发毒品检测仪(台式） |  |  |  |  |
| - 仪器稳定性：10次测量，同一台仪器检测线数值与质控线数值比值的变异系数小于1%，不同仪器检测线数值与质控线数值比值的变异系数小于3%； - 灵敏度：按照公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》（公禁毒〔2018〕938号）第九条：吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮的检测含量阈值为0.2纳克/毫克。实际检测含量值在阈值以上的，认定检测结果为阳性。 - 检测速度：包括样品前处理时间在内，完成一次检测为≤10分钟； - 彩色触摸液晶屏：≥7寸，触摸屏操作；液晶分辨率：≥800×480像素； - 设备能够显示探测结果信息，对不同毒品种类进行分析识别，并发出报警信号，报警阈值参数可由授权用户设置修改； - 设备具有自检、校准功能； - 设备具有数据存储、检索、导出、打印功能，存储量不少于10000条；可按照样本编号、时间、项目查询结果； - 设备支持数据连接：LAN接口、USB接口、COM接口等； - 设备可提供声音、字符等报警提示； - 设备具有可以通过外部接口导入标准曲线的功能； - 设备具有快速测试和标准测试功能； - 设备可通过电源适配器供电，配备应急电源功能： - 设备具备数据防删除功能； - 设备配备毛发检测防潮防护耗材箱，其中包括打印纸、ID卡、一次性手套、酒精擦纸、定制医用剪刀、定制锯齿剪刀、定制剪刀包、毛发取样袋配备多种符合物证保存需求的物证袋、《涉毒人员毛发样本检测规范书》、吗啡检测试剂盒、甲基苯丙胺检测试剂盒、氯胺酮检测试剂盒、毛发裂解液。 |  |  |  |  |
| - 毛发毒品检测仪（手持） |  |  |  |  |
| - 仪器及检测试剂卡外观应完好，表面应平整光滑、色泽均匀，无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕，金属件应无锈痕。 - 仪器表面的各处文字、符号应完整，标记应清晰、准确、牢靠。 - 仪器显示屏幕或显示面板上的字符应清晰无缺损。 - 重量：主机（不含适配器）1KG±0.1KG - 显示屏≥5寸液晶全触控显示屏。 - 数据存储功能：应具有数据的实时存储、检索、导出和打印等功能；存储量不少于10000条。 - 身份证识别功能： - 应内置身份证阅读器。身份证阅读器应符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》的相关要求。 - 仪器应能通过内置身份证阅读器获取被测人员的信息，信息应包含姓名、性别、年龄、身份证号等。 - 打印功能：仪器应能支持打印检测结果，打印结果应能显示阴/阳性。 - 拍照取证功能：仪器应具有后置摄像头，能支持拍摄彩色照片并保存至对应的检测结果中。 - 可检测毒品种类：在检出率为100%的前提下,浓度为10ng/mL（四氢大麻酸浓度为100ng/mL），进样量为80μL，进样质量为0.8ng（四氢大麻酸进样质量为8ng）时，仪器应能够检测出以下毒品样品：吗啡/甲基苯丙胺（冰毒）/氯胺酮/摇头丸（MDMA）/大麻（四氢大麻酸代）/可卡因 - 吗啡、冰毒、氯胺酮混合毒品检测试验：仪器应配备吗啡/冰毒/氯胺酮三联试剂卡，在浓度为10ng/mL的吗啡/冰毒/氯胺酮混合溶液，且进样量为80μL时，仪器应能同时检测出吗啡、冰毒和氯胺酮。 - 误报率试验：对未吸食毒品者的毛发样本进行分析，仪器的误报率应≤1% - 分析时间试验：仪器的分析时间应≤11s。 - 仪器重复性偏差试验：对同一测试条进行检测，仪器的检测结果重复性偏差应≤1.5%。 |  |  |  |  |
| - 血压计（水银） |  |  |  |  |
| - 测量范围：0～40kPa（0～300mmHg），覆盖成人常见血压区间。 - 误差允许范围： - 2.1零位误差：±0.2kPa（±1.5mmHg），确保未测量时水银柱归零准确。 - 2.2示值误差：±0.5kPa（±3.75mmHg），保证测量数值的精度。 - 标尺与分度值 - 3.1双刻度设计：同时显示千帕斯卡（kPa）和毫米汞柱（mmHg）。 - 3.2最小分度值：kPa为0.5kPa，mmHg为2mmHg，读数需为双数（如0、2、4…），避免单数记录。 - 袖带规格 - 成人标准袖带：气囊长22～26cm、宽12～14cm；肥胖者需使用宽15～16cm的袖带，确保与上臂贴合。 - 结构组成：由汞瓶、玻璃管、双刻度标尺、臂带、加压球等组成，玻璃管需无破损，水银无泄漏。 - 使用规范：测量前需检查水银柱是否归零，袖带松紧以能插入1～2指为宜，放气速度控制在每秒2～6mmHg。 |  |  |  |  |
| - 血压计（电） |  |  |  |  |
| 1、测量精度： 血压误差：±3mmHg（±0.4kPa），确保数值接近真实血压范围。 脉搏误差：±2%～±5%，部分高端机型可达到±2%以内。 2、测量范围 血压：0～300mmHg（0～40kPa），覆盖成人及特殊人群需求。 脉搏：30～200次/分钟，适应不同年龄层的心率范围。 3、袖带规格 上臂式：标准袖带适配臂围22～32cm，肥胖者需选32～42cm大袖带，儿童需专用小袖带（17～22cm）。 腕式：适配腕围13～19cm，注意需与心脏同高测量，否则误差较大。 4、测量技术 主流采用 示波法，部分医用机型支持智能加压（根据臂围自动调节压力），缩短测量时间至40秒以内。 5、附加功能 数据存储：可记录20～200组历史数据，部分支持蓝牙同步至手机APP。 语音提示：支持测量步骤引导、结果播报，适合老人使用。 异常提醒：高血压自动判定、心律不齐检测（部分机型）。 6、电源与续航 采用4节AA电池，可测量约300次；充电款单次充电可用2～3个月。 |  |  |  |  |
| - 医用抢救车 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 内容 |  |
| 1 | 尺寸 |  | ≥680×520×980mm |  |
| 2 | 材质 |  | 医用级ABS台面，304不锈钢护栏 |  |
| 3 | 结构 |  | 智能RFID管理，触摸屏终端，电子密码锁，四层以上分区 |  |
| 4 | 承重 |  | ≥150kg；脚轮：高弹静音轮，中央刹车 |  |
| 5 | 标配 |  | 除颤仪托盘、输液架、污物桶、氧气瓶托架、CPR板等 |  |
| - 手术推车 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 内容 |  |
| 1 | 尺寸 |  | ≥700×450×850mmmm |  |
| 2 | 材质 |  | 医用ABS台面+航空全铝骨架+304不锈钢护栏 |  |
| 3 | 结构 |  | 双层台面（下层置物板），三面不锈钢围栏，可配1～2个抽屉 |  |
| 4 | 抽屉 |  | 静音阻尼滑轨，中控锁可选，单屉承重≥20kg |  |
| 5 | 承重 |  | 静态≥150kg，动态≥100kg |  |
| 6 | 脚轮 |  | 4寸双刹静音万向轮，防缠绕、无噪音 |  |
| 7 | 感控 |  | 抗菌ABS、耐酒精/含氯消毒剂、易清洁 |  |
| - 恒温箱 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 内容 |
| 1 | 用途 |  |  | - 实验，科研，医疗等部门的恒温试验及化验病理血清，化学药品，生物产品加热恒温作用。 |
| 2 | 使用温度范围 |  |  | 室温——100℃ |
| 3 | 温度精度波动 |  |  | ≤±0.2℃ |
| 4 | 功率 |  |  | - ≥1000W |
| 5 | 内胆 |  |  | 304不锈钢内丹，尺寸：420*180*180（隔板上约140mm） |
| - 除颤仪 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | 波形 | - 双相波，最大能量360J |  |  |
| 2 | 显示 | ≥4.3寸彩屏，中文+语音+动画指导 |  |  |
| 3 | 安全 | 自动心律分析，误判率＜1%；成人/儿童模式 |  |  |
| 4 | 电池 | - 低电下≥10次360J放电，待机≥5年 |  |  |
| 5 | 防护 | - ≥IP55防尘防水，≥1.5米抗跌落 |  |  |
| 6 | 数据 | - 存储≥1000条，支持导出/打印/自检 |  |  |
| - 体温枪 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | 产品类型 | 医用红外额温枪（非接触式） |  |  |
| 2 | 测量范围 | 人体模式：32.0℃~42.9℃ |  |  |
| 3 | 测量精度 | 在35.0℃~42.0℃范围内，≤±0.2℃；其余范围≤±0.3℃ |  |  |
| 4 | 分辨率 | 0.1℃ |  |  |
| 5 | 测量距离 | - 3~5cm（推荐），或1~10cm |  |  |
| 6 | 响应时间 | ≤1秒 |  |  |
| 7 | 环境适应性 | 工作温度：10℃~40℃；湿度：≤85%RH |  |  |
| 8 | 显示与报警 | - 背光LCD大屏；支持高温报警（阈值可调） |  |  |
| 9 | 数据存储 | 自动存储最近≥10组测量数据 |  |  |
| - 身高体重测量仪 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | 产品类型 | 医用电子身高体重秤（一体机） |  |  |
| 2 | 测量原理 | 身高：超声波/红外测距；体重：高精度应变式传感器 |  |  |
| 3 | 身高测量 | 范围：70-220cm；精度：±0.5cm；分度值：0.1cm |  |  |
| 4 | 体重测量 | 范围：5-300kg；精度：±0.1kg；分度值：0.1kg |  |  |
| 5 | BMI功能 | 自动计算身体质量指数（BMI），显示范围5.0-99.9 |  |  |
| 6 | 显示与提示 | 大屏幕LCD背光显示（≥6英寸）；支持语音播报（可开关） |  |  |
| 7 | 数据输出 | 支持RS-232串口​或USB​数据导出（可选配蓝牙） |  |  |
| 8 | 电源与续航 | 交流适配器（AC220V）或干电池供电（≥4节AA） |  |  |
| 9 | 环境适应性 | 工作温度：0℃~40℃；湿度：≤80%RH |  |  |
| 10 | 移动性 | 底部带静音万向轮，立柱可折叠/伸缩 |  |  |
| - 可折叠轮椅 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | 车架 | 航钛钢（常用），表面喷塑防锈 |  |  |
| 2 | 坐垫 | 加厚海绵 |  |  |
| 3 | 承重 | ≥100kg（标准），加强款可达150–200kg |  |  |
| 4 | 整车重量 | 手动：10–15kg（轻量款约11.5kg） |  |  |
| 5 | 折叠方式 | 靠背折叠+车架对折，3–10秒完成 |  |  |
| 6 | 折叠尺寸 | （长×宽×高）：手动：约70×25×70cm |  |  |
| 7 | 刹车系统 | 手动：肘节式/手刹，双侧制动 |  |  |
| 8 | 稳定性 | 最大倾斜角度≥15°不侧翻 |  |  |
| - 急救担架 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | 车架 | 高强度铝合金（航空级），表面阳极氧化/喷塑，防锈耐腐蚀 |  |  |
| 2 | 床面 | 防水阻燃夹网布/PVC涂层布，内衬高密度泡沫 |  |  |
| 3 | 安全带 | 尼龙织带，≥3点式固定 |  |  |
| 4 | 总长 | 190–210cm（常用195cm） |  |  |
| 5 | 有效床面长 | 180–190cm |  |  |
| 6 | 扶手内宽 | 50–60cm（常用53–55cm） |  |  |
| 7 | 地面至床面 | 50–100cm，3–4档可调（方便上车、过床、CPR） |  |  |
| 8 | 折叠担架 | 约110×22×15cm |  |  |
| 9 | 靠背角度 | 0°–75°（常用≥60°），可锁定 |  |  |
| 10 | 腿部角度 | 0°–30°，可抬起 |  |  |
| 11 | 整体可折 | 担架头/尾可对折，便于收纳与 |  |  |
| - 医用冷藏冰箱 |  |  |  |  |
| 1.有效容积100升，立式 2.微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃ 3.强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃,产品注册证上须有体现 4.多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警 5.三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 6.多重保护功能：开机延时、停机间隔等 7.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速 8.内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定 9.安全门锁设计，防止随意开启 10.宽电压带设计，适合187～242V电压下使用 11.采用离线镀膜玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露 12.内设LED照明灯，存取物品一目了然 13.多层搁架设计，可根据需要调整间隙 |  |  |  |  |
| - 红外理疗仪 |  |  |  |  |
| 规格：伸缩、立式； 额定电压：AC220V/50Hz； 功率：250–300W； 波长：600–2500nm； 强度：5档强度可调； 1–99分钟电子定时； 金属悬臂，升降70–145cm， 治疗头多角度旋转； 具备过热保护、倾倒断电、防烫灯罩； 带移动脚轮 适用腰颈肩膝康复 |  |  |  |  |
| - 医疗专用垃圾桶 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 |  |  |
| 1 | 颜色 | 医疗专用黄色 |  |  |
| 2 | 标识 | 桶身印制医疗废物警示标志+“医疗废物”中英文字样 |  |  |
| 3 | 主料 | 全新高密度聚乙烯HDPE |  |  |
| 4 | 桶壁厚度 | 室内脚踏桶：≥3.0mm |  |  |
| 5 | 结构 | 一体注塑成型，无缝、防渗漏、防刺穿、耐消毒液腐蚀 带盖密闭：脚踏式（优先）/手动翻盖，开盖角度>90°，并可定位 加强筋：桶身环形加强筋，满载可承受≥150kg 密封性能：盖体双卡扣，闭合缝隙≤1.5mm**，防气溶胶逸散 把手/脚轮：大号桶配防滑把手+万向轮（含刹车） |  |  |
| - 数字化摄影X射线机配套打印机 |  |  |  |  |
| 1.基本特性 设备类型：医用干式激光打印机（适配DR） 成像技术：直接热敏干式打印，明室操作，无化学冲洗 医疗器械分类：一类医疗器械，具备备案凭证 2.图像质量（核心） 空间分辨率：≥320dpi（12.6像素/mm） 灰度等级：≥12比特 3.打印速度（14″×17″≥50张/小时，8″×10″≥70张/小时） 4.胶片规格 支持尺寸：14″×17″、11″×14″、10″×12″、8″×10″ 5.网络与接口 必须能和本次所采购的设备相连 6、其他方面均需要适配本次所采购的设备 |  |  |  |  |
| - 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪配套打印机 |  |  |  |  |
| 黑白图像打印机（超声常规标配） 分辨率：≥325dpi 打印尺寸：A6/110mm宽卷纸（超声标准） 打印速度：≤3.5秒/张（标准） 接口：必须能和本次所采购的设备相连 |  |  |  |  |
| - 心电图机（大）配套打印机 |  |  |  |  |
| 内置热敏打印机（标配，12道心电图机用） 1.打印方式：热点阵热敏打印，明室操作，无需墨水 2.打印分辨率：≥203dpi（8点/mm）；水平≥1000点、垂直≥200点 3.记录宽度：≥210mm（适配12导联同步输出） 4.走纸速度：12.5、25、50mm/s三档及以上可调，误差≤±3% 5.打印通道：支持3×4、6×2、12×1等12导联同步打印格式 6.波形精度：波形保真度≤±1%；ST段、心律失常波形清晰可辨 7.打印模式：自动M×N、节律、手动、心律失常触发打印 8.纸张类型：支持210mm卷筒热敏纸或折叠纸 9.保护功能：具备过热保护、卡纸报警、缺纸提示 10.接口：专用接口，与主机一体化设计 11.合规：符合ISO13485、YY0664医用心电设备标准 |  |  |  |  |
| - 心电图机（小）配套打印机 |  |  |  |  |
| 一、内置热敏打印机（标配） 1.打印方式：热点阵热敏打印，明室操作、无需墨水 2.分辨率：≥203dpi（8点/mm），医疗级波形清晰度 3.记录宽度：≥50mm或72mm（适配3/6道便携机） 4.走纸速度：12.5、25mm/s两档及以上可调，误差≤±3% 5.打印通道：支持3导联、6导联同步打印 6.波形精度：波形保真度≤±1%，基线稳定、无断笔重影 7.打印模式：自动、节律、手动打印 8.纸张规格：80mm×20m卷筒热敏纸 9.提示功能：缺纸、卡纸、过热保护及报警 10.功耗：低功耗设计，适配便携机电池供电 11.符合ISO13485、YY0664医用心电设备标准 |  |  |  |  |
| - 毛发毒品检测仪（台式）配套打印机 |  |  |  |  |
| 内置热敏打印机（标配） 打印方式：行式热敏，无需墨水，明室操作 纸宽：58mm或80mm，兼容通用热敏卷纸 分辨率：≥203dpi（8点/mm），文字/结果清晰 打印速度：≥50mm/s，检测完成即时出单 内容：打印流水号、姓名、身份证号、样本类型、项目、结果、时间、单位 报警：缺纸、卡纸、过热保护及提示 存储：整机数据存储≥10万条，可检索重打 |  |  |  |  |