采购清单

| 品目 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 单台最高限价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大无创呼吸机 | 1 | 148000 | 148000 |
| 2 | 多光谱面部图像处理工作站(云镜) | 1 | 246000 | 246000 |
| 3 | 皮肤镜图像处理工作站 | 2 | 88000 | 176000 |
| 4 | 血液回收机 | 1 | 83500 | 83500 |
| 最高限价（合计） |  |  |  | 653500 |

注：各品目设备分项报价不得高于单台限价，本项目总报价不得超过最高限价（653500元）

品目1：大无创呼吸机

1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

#2、≥15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势滑动操作，支持戴无菌手套操作。

3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥260L/min。

4、氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测。

5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。

#6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥60L/min，并具有氧疗计时功能。

7、氧疗模式下可实时监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现参数趋势图，辅助医护人员评估氧疗效果。

#8、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持至少3档手动调节。

9、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

10、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。

11、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。

12、屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

13、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

14、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

15、可选配支持CO2、SPO2监测。

16、具备截屏U盘导出功能，至少可缓存50张屏幕截图。

17、持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O

#18、吸气正压IPAP：4-40 cmH2O

19、支持压力：4-50 cmH2O

20、呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

#21、潮气量：50ml—2500ml

22、呼吸频率：1-60次/min

#23、吸气时间：0.2—5s

24、氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

25、压力上升时间：1- 6档可调

26、延时升压时间：OFF，1-60min

27、气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

28、潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

29、呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

30、氧浓度监测；

31、病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测；

#32、实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录；

33、具有分级报警和声光报警功能，气道压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、吸入氧浓度过高或过低均会触发报警，另外电源、气源中断和电池电量低也都会报警

34、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

35、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫、可选配WiFi功能。

36、原厂质保≥6年。

品目2：多光谱面部图像处理工作站(云镜)

1、适用范围：多光谱面部图像处理工作站适用于皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储数字诊断图像。

2、仪器多光谱波长、色温和照度需有量化的指标：保证在规范的照明下生成图像，保证多次拍照的图像的标准化、准确性和可比性 。（提供带有相应指标数据的第三方检测报告：包含RGB光、偏振光、UV紫外光三种）。

3、具有下巴托、额架及残影痕迹保留功能，保证多次拍照过程中的头部位置的准确。

4、医用级光学镜头；COMS传感器；相机分辨率≥2400万像素。

5、单张图谱像素4000×6000≥2400万像素，全脸像素≥6000万像素，4K影像拍摄。

6、影像精度：≥300DPI

7、支持连拍，支持左、中、右脸三个角度拍摄；自动白平衡，支持镜头防抖功能。

8、镜头模组：9组；11片光学镜头；

9、数值定量分析皮肤表面和皮下的真实状况（严重程度、面积的百分比及数量）

10、三维立体显示患者肌肤质地，如皱纹、疤痕、色素痣、丘疹、血管、毛发等。具有特征剪影技术:可分别对松弛度、皮肤色斑凸显、皮肤皱纹凸显，剪影特征功能。

#11、软件界面布局采用针对人脸的竖屏显示，符合人机工程学。

#12、需提供九维度多光谱图，更充分显示各项目的对比和指示。

13、图像对比：支持表皮层与真皮层对比，支持左脸、右脸、正面对比， 8个光谱影像同步放大或缩小功能。

14、无缝并接皮肤美容诊疗信息管理系统，避免信息孤岛。

15、拥有小型放大镜工具针对特定皮肤的特征放大图像。

16、系统中的图片和示例均可导出用于临床论文和其他相关资料。

#17、具有图像标注功能，提供多种数据查看形式（斑点、皱纹、纹理、毛孔、橙色斑、 紫外线色斑、红色区、紫质）使医生对患者情况一目了然。

18、具有肌肤预测评估功能，可模拟出未来的皮肤衰老状况。

#19、打印图文（需中文）一体化报告，每个患者支持多个报告单打印，支持PDF格式的数字报告。提供≥3 种图文报告模板，便捷的图文报告编辑、打印、保存、另存、删除功能;影像报告功能自由编辑、电子输出、水印定制、打印或PDF导出功能。

#20、整机需采用的双台车配置，患者拍照时不影响医生操作。

#21、拍照装置台车可电动升降，桌面到地面高度700mm~1080mm可调，误差±10mm；方便不同身高患者高效使用。

22、原厂质保5年

配置清单1、多光谱面部皮肤图像采集装置：1台；2、电脑主机：1台；3、27英寸超高清液晶显示器：1台；4、工作站台车：1套；5、升降台车1套；6、彩色喷墨打印机1台；7、皮肤美容诊疗信息管理系统软件 1套 ；

品目3：皮肤镜图像处理工作站

- 适用范围及产品要求：设备用于对人体皮肤进行放大观察与拍照并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，输出打印图文报告。

2、设备参数:镜头分辨率：≥4656×3492，像素≥1600万像素；镜头光源照度：≥3000Lux；光源波长：575nm±10nm，半波长20nm±5nm；

3、镜头放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能，无需更换镜头；

#4、成像视觉分辨力：放大等级为20时，成像视觉分辨力≥70线对/mm；放大等级为220时，成像视觉分辨力≥100线对/mm;

5、成像视野范围：放大等级为20时≥19mm×14mm；放大等级为220倍≥1.8mm×1.4mm；（提供第三方检测报告）

6、镜头自带偏光功能，偏振角度可以调节；

7、镜头靶面直径：≥25nm；隔离片内径：25mm±2mm；

#8、镜头罩(支架）种类：≥12种，必须包含锥形镜头罩(支架）、介入镜头罩(支架）、接触式浸润镜头罩（支架）等常用镜头罩（支架）；提供的锥形镜头罩(支架）

9、可用于指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位；

#10、提供的介入镜头罩(支架）可用于支持标记活检部位、支持介入活检术功能。

#11、提供的接触式浸润镜头罩（支架）和皮肤接触的镜面应刻有标尺；

12、镜头罩(支架）须通过细胞毒性、皮肤刺激检验，（提供第三方检验报告）；

13、具有3D成像功能；

14、视频信号：HDMI、DVI、VGA、CVBS、S-Video；

15、软件参数：

支持实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程图像在后台同步显示；

软件辅助诊断功能：提供科研皮肤分析模块不少于5个，如：“三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”等，分析方法不少于16种，分析方法中具有名词解释功能；

16、提供头皮毛发智能分析方法：具有“3-A系统-弥漫性非瘢痕性秃发”分析法、 “3-A系统-局限性非瘢痕性秃发”分析法、“3-A系统-瘢痕性秃发”分析法、“VSCAPSI头皮银屑病严重指数” 分析法等分析方法。

17、提供头皮毛发模式分析法：毛发精简分析法，毛发精细分析法。

#18、支持终毛、粗发、中间发、细发、毳毛自动和手动两种计数方式。

19、支持毛发直径测量，支持毛发平均值测量并且毛发数量不限制

20、头皮毛发计数功能，具有：终毛数量/FOV、细发数量、细发比例、中间发数量、中间发比例、粗发数量、粗发比例、毳毛数量、毳毛比例、头发密度/ cm²、视野面积自动计算以及密度自动评价等。所有测量数值必须自动植入报告单。支持头皮毛发分析数据以图形方式表达，包括：饼图、柱状图等

21、头皮毛囊计数功能，包括：≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的计数功能；具有黄点征数量/视野，新生毛发数量/视野等计数；支持自动计算褐色毛周征、≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的占比；支持鳞屑等级录入功能；支持“黑点征”、“断发”、“纤维性白点”计数功能。所有指标均可自动植入报告单

22、具备科研模块-AI智能辅助分析：

可对黑色素细胞源性皮损的良、恶性进行辅助判断:如色素痣、黑素瘤;

可对表皮肿瘤进行辅助判断:如脂溢性角化病、基底细胞癌、鳞状细胞癌等;

可对血管和淋巴肿瘤进行辅助判断:如血管瘤;可对神经、纤维皮肤肿瘤进行辅助判断:如皮肤纤维瘤;

23、可对皮肤附属器肿瘤进行辅助判断:如汗管瘤;可对特殊部位皮损进行辅助判断:如手掌、足趾色素皮肤病、甲病、面部色素皮肤病

24、危值提示功能：软件系统须支持“红、黄、绿”灯危值提示功能；

25、图库对比功能：软件须提供专家诊断图库对比功能；

26、数据库病种：软件系统数据库需涉及病种至少300种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述；

27、报告单模式：报告单模式≥2种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告；

28、提供多种统计检索项目，包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等检索条件。

29、支持诊断符合率（与病理阳性率比对）统计。

30、原厂质保5年。

31、硬件配置：1、皮肤镜图像处理工作站软件1套；微观摄像机1个；主机1台；显示器≥27英寸1台；彩色联供喷墨打印机1台；豪华仪器台车1台

品目4：血液回收机

1、主机重量：≤40公斤。

2、本机噪声：≤65db。

3、离心机转速：≥5500转/分。

4、抗凝剂清除率≥97%。

5、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率≥97%。

6、血液经回收机处理后红细胞压积≥46%。

#7、一泵三夹结构；泵速可调，液体滚压泵流量：20-1000毫升/分，50-1000毫升/分；每档50毫开增减；成分血处理时：20-200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100-200毫开/分时，每档20毫升增减。

8、血液回收处理过程：根据临床实际情况，设有手动模式，自动模式，半自模式和紧急处理模式，可随意转换，满足临床不同手术出血的需要。

9、操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量，清洗量及报警内容，器设有	统计平台具有断电保护功能。

10、能回收93%以上的血细胞，可将血液分离成红细胞，血小板，血浆。可回收无污染的术后引流液中的血液。

11、处理速度：小于等于三分钟可处理回收250ml浓缩血细胞。

12、多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，井盖安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警。

13、断电保护：电源忽然切断时，设备自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰。在没有电源的情况下可以手动操作液体滚压泵，完成血液清洗。

#14、抗颠簸摇摆功能：特别安装减震系统，车载条件下机器正常工作。

15、原厂质保≥3年

（二）商务条件

1、付款方式：合同签订后预付30%，全部安装调试完成验收合格付合同金额的65%，剩余5%一年后付清。

2、交货地点：武宁县中医院感染大楼。（以签订的成交合同为准）

3、交货期：60天内交货。（以签订的成交合同为准）

4、质保期：大无创呼吸机质保期为6年，多光谱面部图像处理工作站(云镜)质保期为5年，皮肤镜图像处理工作站质保期为5年，血液回收机质保期为3年。质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

5、安装调试：

5.1设备的拆箱、安装调试等项工作由中标供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。

5.2所有设备、材料均须由中标供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标供应商应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标供应商负担。

6、售后服务：

1.质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担。

2.培训：中标供应商须免费为采购人指定人员提供培训直至操作熟练为准。

3.提供 7×24 小时售后服务热线；在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过2小时，在4小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，并在12小时内到达现场进行维修排除故障。

注：以上所有技术需求和商务条款均为招标文件的实质性要求，必须完全响应（标注“#”项除外），否则视为无效投标。