# 第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 望城镇卫生院口腔科设备采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 1项 |
| 交货期 |  | 合同签订后30日内安装、调试完毕并验收合格后交付使用。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 本项目实际使用单位为南昌市新建区望城镇卫生院，本项目合同签订、项目验收等由南昌市新建区望城镇卫生院进行。 |

## 二、采购要求

- 技术需求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 金额 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙椅 | 2 | 台 | 16800 | 33600 | 国产 |
| 2 | 种植牙椅 | 1 | 台 | 26800 | 26800 | 国产 |
| 3 | 空压机 | 1 | 台 | 10500 | 10500 | 国产 |
| 4 | 负压 | 1 | 台 | 10500 | 10500 | 国产 |
| 5 | 纯水系统 | 1 | 台 | 14800 | 14800 | 国产 |
| 6 | 空气干燥机 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 国产 |
| 7 | 真空灭菌器 | 1 | 台 | 9000 | 9000 | 国产 |
| 8 | 封口机 | 1 | 台 | 7800 | 7800 | 国产 |
| 9 | 超声清洗机 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 国产 |
| 10 | 注油机 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 国产 |
| 11 | 器械干燥箱 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 国产 |
| 12 | 光固化机 | 3 | 台 | 700 | 2100 | 国产 |
| 13 | 洁牙机 | 3 | 台 | 800 | 2400 | 国产 |
| 14 | 牙周喷砂一体机 | 1 | 台 | 15800 | 15800 | 国产 |
| 15 | 空气消毒机 | 3 | 台 | 3800 | 11400 | 国产 |
| 16 | 定制地柜 | 3 | 台 | 9000 | 27000 | 国产 |
| 17 | 移动治疗车 | 2 | 台 | 1900 | 3800 | 国产 |
| 18 | 手术无影灯 | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 国产 |
| 19 | 种植机 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 国产 |
| 20 | 口腔CT | 1 | 台 | 250000 | 250000 | 国产 |
| 21 | 其他设备 | 1 | 批 | 23000 | 23000 | 国产 |

备注：因采购计划有变，第21项“其他设备1批，预算23000元”不计入本次招标范围。供应商无须对此项进行报价。供应商在分项报价表、报价一览明细表中此项金额填写0元即可。

- 2.技术参数

技术参数

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）  口腔CT

一、	总体要求

1	技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型，全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

二、	主要功能要求与技术参数：

1.	X射线发生及相关性能指标

1.1	X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；

1.2	整机最小焦点：≤0.4 mm

1.3	CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA（提供产品的检测报告或技术白皮书加盖制造商公章）

1.4	CBCT最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV

1.5	CBCT具备快速/标准/高清拍摄模式可选，最小加载时间：≤9.5秒

1.6	全景和侧位拍摄最小加载时间：≤8.2秒（提供产品的检测报告或技术白皮书加盖制造商公章）

2.	探测器及图像相关成像性能

2.1	探测器数量：2（全景和CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器）

2.2	CT探测器类型：CSI+TFT；面积≥15cm×15cm；

2.3	CBCT单圈成像最大视野FOV)：≥16cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤40μm（提供产品的检测报告或技术白皮书加盖制造商公章）

2.4	三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；（提供产品的检测报告或技术白皮书加盖制造商公章）

2.5	2D全景扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；

2.6	2D侧位扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；

2.7	三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv

3.	机械装置性能及其他要求

3.1	总重量（含外壳及牙片机组件）：≤250kg

3.2	摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射）设计，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置；头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键，便捷侧位拍摄；（提供产品的检测报告或技术白皮书加盖制造商公章 ）

3.3	激光线定位线数量：≥6条；（提供产品的检测报告或技术白皮书加盖制造商公章 ）

3.4	控制面板：设备机架颌托臂集成触控式液晶控制面板，尺寸≥10寸；

3.5	口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，管电压可调，最小管电压≤60kV，管电流≤5 mA。（提供彩页及制造商盖章技术文件）

- 软件功能要求

4.1	基本功能需求：具备CBCT、2D全景、2D头颅、口内牙片扫描等独立拍摄功能；具备放大镜功能：对整个显示界面提供区域放大显示功能，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。

4.2	3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备5种以上预设颜色效果渲染视图，具备透视投影和正交投影两种模式可选。

4.3	CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图），局部DICOM影像可以更聚焦于病灶区域，且占用存储空间更小，便于保存与传输。

4.4	灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持8x8以上矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。

4.5	三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。

4.6	智能模拟拔牙：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示（40种以上颜色调整），在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能，辅助模拟种植。

4.7	模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。

4.8	智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。

4.9	智能骨粉量预估：通过骨粉量预估功能选项，一键标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。目标区域范围通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度的修改，支持多目标区域多次预估，预估结果事实呈现在右侧控制面板，可控制单个或多个目标区域的显隐。

4.10	自动神经管和舌侧管：具备自动检测并标注神经管功能；具备自动检测并标注舌侧管功能：通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示，辅助种植手术安全开展。

4.11	上颌窦分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。

4.12	气道分析：一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。

4.13	颌骨分析：一键自动识别上、下颌骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。

4.14	头影测量正畸处理软件具备独立NMPA注册。功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）。

4.15	智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。

5.	数据管理及相关功能

5.1	数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。

5.2	影像后处理‍工作站1套：含显示器≥23.8英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥4GB

5.3	设备有限使用期限：≥15年

牙椅技术参数：

工作条件：

环境温度：5℃—40℃

相对湿度：≤80%

水源水压范围：水压0.20 MPa～0.40 Mpa，流量＞10 L/min。

供气压力范围：气压0.5 MPa～0.80 Mpa，流量＞80 NL/min，n

额定电压：a.c.220 V±22 V，6.3A，额度频率：50 Hz±1 Hz

牙椅注册使用期限：≥15年

口腔冷光灯：

光源：8个发光二级光（LED）：（4个白光发光二极管，4个黄光二极管）

灯光调节方式：红外感应开关或者轻触开关控制调光

色温：5000K-5700K四档可调，黄色色温（2700K±10％（全黄光）），光斑符合口腔治疗所需的长方形光斑。

照度：7000 lx～50000 lx五档可调，照度可准确获得最佳照明参数。

额定电源：AC24 V，内部供电  额定功率：50/60 Hz

光固化模式:可感应切换黄光,操作时间更充裕.

口腔灯臂：前灯臂外观采用注塑工艺，内部采用铝合金组件，左右对开设计便于后期调整力度（需要提供实物图片作为佐证材料）

治疗椅：整机采用甲类钢一次切割成形,在强度、可塑性和焊接性能等方面配合较好。具有急停保护装置开关。

补偿椅架设计：补偿效果可让全身血液循环更流畅，提高患者久躺后的舒适度：

总承载能力：1470N（约150kg）。

- 卡槽防滑头枕设计：调整精度高，牢固稳定头枕位置，左侧边带固定位按压锁紧开关，安全、牢固。头枕承载能力：300 N（约30 kg）  头枕伸缩范围：120 mm。

- 窄型靠背：上窄下宽，方便医生在9-11点操作位更好靠近患者口腔，也可以为医生和助手留出充裕的腿部空间。靠背后倾范围：90°～170°

- 靠背采用三点受力设计，拥有稳定的特性。靠背运动效率得到有效保障，可以减轻患者的搓背感和压迫感。材质采用冷轧钢板激光一次切割成形。静电喷涂工艺涂层让牙椅外观质量优异，附着力强。使用寿命更长更持久。

双扶手设计，坐垫前端预留脚踏板：容易擦拭干净，方便术后卫生清理。

座垫离地面最高高度：750mm    坐垫离地面最低高度：500mm   重量：250Kg

牙椅皮垫：牙椅皮垫材质选用纳帕纹超纤皮，厚度1.2MM，抗菌性能参照;ISO 22196-2011标准，大肠杆菌（AATCC 8739）金黄色葡萄球菌（ATCC6538P）肺炎克雷伯氏菌（ATCC4352）白色念珠菌（ATCC10231）抗菌率皆不低于99%（需提供投标产品生产厂家提供的第三方检测报告）

医生器械台：器械盘18健操作面板带低压24V观片灯，配备液晶显示屏随时掌控机器运行状态。

尺寸：520mm×456mm，配有透明防污罩。

器械枪架可旋转90度，手机防脱落整体挂架设计。

器械盘底部外侧水、气、电源一键总开关。

九个记忆椅位：按键循环切换3位医生工作模式，每个医生各3个记忆位，一共9个记忆位。

器械臂：器械盘平衡臂可承受重≥5KG。（具备国家食品药品监督管理局认证的第三方检测机构出具的测试报告）（国家药品监督管理局省级药品监督管理局药监局）

侧机箱：侧箱内部铝合金压铸箱架，箱壳采用100%纯正ASA材质一体成型，注塑对开门开启设计，密闭防尘，底部隐藏式螺丝固定，防止误开和非专业人误操作。（需要提供实物图片作为佐证材料）。

玻璃痰盂：可旋转内向90度，可拆卸玻璃痰盂，方便术后清洁，无卫生死角。

冲盂漱口定量给水自动控制系统，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

旋入式过滤器：旋扣式锁紧密封结构，旋转带入锁紧，安装于箱体外侧，方便日常清洁。

治疗机内部所有水气管采用进口材质。

四手操作助手架：七键按键式助手控制面板，可调节椅位、控制出水位、冲洗痰盂、恒温加热功能，副控独特的3关节设计，方便四手操作。助手支架配置可调节流量强吸手柄、弱吸手柄各一套。

弱吸唾器：水压为200 kPa，真空度＞15 kPa，抽水速率＞400 mL/min

强吸唾器：气压为500kPa，真空度＞25 kPa，抽水速率＞1000 mL/min

地箱：封闭式电源，防潮防泼溅，防电干扰，提高整机供电耐用性。额定电源：a.c.220 V / 50 Hz，单相三芯，网电源供电。

多功能复合脚踏开关：融合机椅互锁系统，椅位靠背、俯仰，一键冲痰、漱口、复位、口腔灯开/关、静音可微控手机转速等功能。底板采用铸铝一体成形工艺，不生锈、重量轻、硬度高、耐用性好、不易移位等优点。

脚踏开关启动力：＞10 N，且＜30 N  进液防护：IPX4

使用寿命：＞30000次

带腰靠医生座椅：仿生曲面设计，托腰护颈，贴合腰椎曲线，缓解腰颈压力。90度坐姿设计，适合不同身高的医生。四向调节，有效保持人体重心位置，坐垫凹陷，有效包裹问题臀腿部位。支撑医生腰部，全程保持柔软舒适的触感。铸铝椅脚带静音脚轮。

配置清单：

24V机椅联动补偿直流电动椅 1套

可移动侧箱 1套

可调光双色（黄/白）LED感应口腔冷光灯 1套

冲痰供水定量给水设置系统 1套

副手操作控制系统 1套

水源单向阀（防回流功能） 1套

安全急停开关 1套

多功能复合脚踏开关 1套

可拆卸玻璃痰盂盆 1套

大型注塑器械盘 1套

三用枪 2套

内置热水系统 1套

超纤皮 1套

医生座椅（带腰靠）1套

种植牙椅

工作条件：

环境温度：5℃—40℃    相对湿度：≤80%

水源水压范围：水压0.20 MPa～0.40 Mpa，流量＞10 L/min。

供气压力范围：气压0.5 MPa～0.80 Mpa，流量＞80 NL/min，n

额定电压：a.c.220 V±22 V，6.3A，额度频率：50 Hz±1 Hz

牙椅注册使用期限：15年

口腔冷光灯：

光源：18个大光圈发光二级光（LED）：（10个白光发光二极管，8个黄光二极管）

灯光调节方式：红外感应开关或者触碰开关控制调光。

色温：4000K-20000K四档可调，黄色色温（2700K±10％（全黄光）），光斑符合口腔手术所需的全方位冷光大光斑：

照度：15000-60000Lux四档可调，照度可准确获得最佳照明参数。

额定电源：AC24 V，内部供电  额定功率：50/60 Hz

光固化模式:可感应切换黄光,操作时间更充裕。

口腔灯臂：前灯臂外观铸铝工艺，内部采用铝合金组件，前后推拉设计便于后期调整力度。（需要提供实物图片作为佐证材料），

口腔灯臂左侧前方落地式设计，手术中拥有稳定的灯光，减少晃动。

治疗椅：整机采用甲类钢一次切割成形,在强度、可塑性和焊接性能等方面配合较好。

补偿椅架设计：补偿效果可让全身血液循环更流畅，提高患者久躺后的舒适度。

总承载能力：1470N（约150kg）

- 卡槽防滑头枕设计：调整精度高，牢固稳定头枕位置，左侧边带头枕上下固定位按压锁紧开关，安全、牢固。头枕承载能力：300 N（约30 kg）  头枕伸缩范围：120 mm。

- 窄型靠背：上窄下宽，方便医生在9-11点操作位更好靠近患者口腔，也可以为医生和助手留出充裕的腿部空间。靠背后倾范围：90°～170°

- 靠背采用三点受力设计，拥有稳定的特性。靠背运动效率得到患者脊柱完全放松，可以减轻患者的搓背感和压迫感。

坐垫前端预留脚踏板：容易擦拭干净，方便术后卫生清理。

座垫离地面最高高度：750mm   座垫离地面最低高度：500 mm   重量：250Kg

牙椅皮垫

牙椅皮垫材质选用纳帕纹超纤皮，厚度1.2MM，抗菌性能参照;ISO 22196-2011标准，大肠杆菌（AATCC 8739）金黄色葡萄球菌（ATCC6538P）肺炎克雷伯氏菌（ATCC4352）白色念珠菌（ATCC10231）抗菌率皆不低于99%（需提供投标产品生产厂家提供的第三方检测报告）

医生器械台：移动式可升降不锈钢小推车器械台（最低730mm，最高930mm）：六联手机挂架，前置独立的手机水调节阀；器械盘选用超大不锈钢材质表面可深度消毒，能够放置治疗时所需的器械；器械盘面：≥580*370mm。

开关：器械盘底部水、气、电一键总开关，维修、保养、便捷一键关闭总

九个记忆椅位：按键循环切换3位医生工作模式，每个医生各3个记忆位，一共9个记忆位。

侧机箱：侧箱内部排水管道隐藏式设计，底部没有外露排水管道，便于清洁。

陶瓷痰盂：可旋转内外向90度，可拆卸陶瓷痰盂，方便术后清洁，无卫生死角。

旋入式过滤器：旋扣式锁紧密封结构，旋转带入锁紧，安装于箱体外侧，方便日常清洁。

治疗机内部所有水气管采用进口材质。（需提供原产地证明书）

四手操作助手架：七键按键式助手控制面板，可调节椅位、控制出水位、冲洗痰盂、恒温加热功能。

双关节助手杆侧位整体可向左旋转180°设计，便于手术让医生和助手拥有充裕的操作空间。

助手支架配置金属可调节流量强吸手柄、弱吸手柄各一套。

地箱：弱吸唾器：水压为200 kPa，真空度＞15 kPa，抽水速率＞400 mL/min

强吸唾器：气压为500kPa，真空度＞25 kPa，抽水速率＞1000 mL/min

封闭式电源，防潮防泼溅，防电干扰，提高整机供电耐用性。

额定电源：a.c.220 V / 50 Hz，单相三芯，网电源供电。 额定功率：350VA

多功能复合脚踏开关		融合机椅互锁系统，椅位靠背、俯仰，一键冲痰、漱口、复位、口腔灯开/关、静音可微控手机转速等功能。底板采用铸铝一体成形工艺，不生锈、重量轻、硬度高、耐用性好、不易移位等优点。

脚踏开关启动力：＞10 N，且＜30 N  进液防护：IPX4

使用寿命：＞30000次

带腰靠医生座椅		仿生曲面设计，托腰护颈，贴合腰椎曲线，缓解腰颈压力。90度坐姿设计，适合不同身高的医生。四向调节，有效保持人体重心位置，坐垫凹陷，有效包裹问题臀腿部位。支撑医生腰部，全程保持柔软舒适的触感。铸铝椅脚带静音脚轮。

配置清单：

24V机椅联动补偿直流电动椅 1套

18孔双色（黄/白）LED感应口腔冷光灯 1套

LED观片灯 1盏

冲痰供水定量给水设置系统 1套

主控制系统 1套

副手操作控制系统 1套

水源单向阀（防回流功能） 1套

安全急停开关 1套

多功能复合脚踏开关 1套

可拆卸陶瓷痰盂盆 1套

移动式可升降不锈钢小推车器械台 1套

三用枪 2套

内置热水系统 1套

超纤皮 1套

医生座椅（带腰靠）1套

护士转椅 1套

- 纯水系统技术参数

技术参数：

- 输出方式：不锈钢增压泵

- 输出泵功率： 550W

- 进水压力：0.2-0.4Mpa

- 输出压力：0.2-0.3Mpa

- 输入电源：220V

- 整机功率：650W

- 水箱材质：不锈钢水箱

- 处理方式：精密过滤+UV+活氧

- 水箱容量：88L

- 前置三道过滤尺寸：20寸

- 滤芯材质： pp棉组合

- 反渗透膜：400G （2套）

- 在线检测：电导率表

- 制水量：80-100L/H

- 设备去离子率≥99%

- 全自动运行，无需人员看守。

- 流量、进水水质 出水水质压力在线监测.

- 缺水保护， 高低压自动锁定。

- RO膜自动冲洗功能

产品配置：

- 不锈钢存储水箱*1个

- 不锈钢增压泵*1个

- 数字化显示屏*1套

- 压力感应器*2套

- 5、在线检测：电导率表

- 6、液位感应器*1套

- 7、三级精密过滤器*1套

- 8、RO反渗透膜*2套

- 9、RO泵1*套

- 性能优势：

- 1、内置大容量不锈钢存储水箱，以提供充足的诊疗用水；

- 2、配备不锈钢增压泵，告别传统压力罐，强劲动力、输出稳定，可供多台牙椅同时使用；

3、设备采用多级过滤、RO膜反渗透、紫外线消毒，活氧杀菌，并提供出水水质实时监测功能.

空气干燥机配置表

技术参数表

参数名称	技术指标

额定工作压力	0.8 MPa

适用环境温度	≤ 40 ℃

额定功率	50 W

额定电源	220 V / 50 Hz

外形尺寸	260 × 450 × 565 mm

最高进气温度	≤ 25 ℃

压降系数	≤ 0.02 MPa

额定空气处理量	1.5 m³/min

进出气口管径	10×6.5 mm

设备净重	15 kg

配件明细

物料名称	备注	数量 / 单位

机箱	标配	1 套

旋风过滤器	标配	1 个

蒸发器 + 冷凝器	标配	1 个

双级精密油水分离过滤器	标配	1 个

静音散热风机	标配	2 个

电源线	标配	1 个

压力表	标配	1 个

医用级黑色 PU 输气管	标配	1 个

快插转接头	标配	2 个

塑料托盘	标配	1 个

三合一电源开关	标配	1 个

负压系统技术参数

推荐牙椅数:	5-8台

电机功率:	810-1050W

额定电压	220V

真空度:	-17KPa

噪音: 	62DB

抽吸口尺寸: 	50MM

重量: 	38KG

抽吸流量：	1500L/min

变频恒压:	是

抽吸接口	Φ50

排水接口	Φ25

排气口	φ50

并联工作：	是

外形尺寸	390*490*610mm

空压机技术参数

设备参数

最大压力：7.2bar

启动压力：5.5bar

气罐容量：≤120L

噪音：72db

功率：2.2KW

机头数量：4

电压：3.0KW

净重：90Kg

毛重;110Kg

单台独立控制：独立运行

自动排水：标配

尺寸：120*39*93cm

包装尺寸：130*45*95cm

封口机

- 封口温度：≥220℃

- 封口速度：10M/min

- 封口宽度：12mm

- 封口留边：≥35mm可调

- 封口强度符合YY/T 0698 .5-2009的要求；

- 打印文字:中英文、符号和数字；

- 打印字体宽窄可调，打印全部选项所需长度：≥124mm(窄体)，≥172mm(正常)，≥234mm(宽体）；

- 超声清洗机

- 输入电压：≥AC220V

- 输入功率：≥300VA

- 频率：≥40kHz

- 内腔尺寸：240*140*150mm

- 外部尺寸：320*220*270mm

- 注油机

- (1)额定电压:

- A:AC220V±22V,50HZ±10HZ

- B:AC110V±11V,60HZ±10HZ(可)

- (2)额定功率:≥40W

- (3)空气源压力:4kg/cm2-8kg/cm2

- (4)工作压力:2.2kg/cm2-2.5kg/ cm2

- (5)油罐容量:≥300ml

- (6)电机参数:

- A.额定电压:12V直流

- B.额定功率:6W

- C.转速:3000转/分

- (7)工作环境温度:5C-40C

- 器械干燥箱

- 额定电压:220V/50Hz

- 输出电流:3A

- 温度波动:+1°C

- 控温范围:0~150°C

- 额定功率:≥600W

- 加热元件:不锈钢加热管

- 精度:1°C

- 温度平均度:≤3℃(空箱状态下，箱内不s3°C司区域的温度偏差)

洁牙机技术参数

一、产品性能及主要技术参数

- 手柄类型：接插手柄，带LED灯

- 设备功能：G洁治功能，P牙周治疗功能

- 电位器：碳膜电位器(圆形)

- 外形尺寸(mm)长x宽x高：75mm*56mm*34mm

- 主机重量：0.125kg

- 电源输入：24VAC 50Hz/60Hz 1.3A

- 输入功率：38VA

- 主机保险：T1.6AL 250VAC

- 进水压力：0.01MPa~0.5MPa

- 尖端输出特性：尖端振动频率28kHz±5kHz

- 尖端输出特性：尖端主振动偏移<200μm

- 尖端输出特性：半偏移力0.5N~5N

- 尖端输出特性：尖端输出功率3W~20W

- 设备安全分类：本设备属于防电击类型为II类设备，防电击程度为B型应用部分，不防进液的普通设备，非AP或APG类设备，属于连续运行设备。

- 使用环境：

环境温度：+5℃℃~+40℃；

相对湿度：30%~75%；

大气压力：70kPa-106kPa；

进水口水温：≤+25℃。

二、产品简介

- 内置式超声洁牙机，主要工作原理是由高频振荡电路产生高频振荡信号并作用于超声换能器上，利用逆压电效应产生超声振动，工作尖受到激励产生共振，利用超声波产生的各种效应将牙齿表面的菌斑、结石或牙周表面的细菌等清除。设备工作时，工作尖尖端与斑块、结石、牙菌斑茶牙斑的直接接触，产生刮除或者剪切的作用，对该区域内产生的超声喷流和空化。预期由医院或牙科诊所使用，对成人或儿童进行牙齿洁治、牙病防治。

- 适用范围：用于牙齿表面的清洁、修形。

- 性能结构及组成：由主机、手柄、手柄尾线、电位器、工作尖和限力扳手组成

三、配件清单

序号	名称	规格	数量

01	手柄	带光手柄	1套

02	手柄尾线	/	1套

03	电位器	/	1套

04	限力扳手	/	1

05	工作尖	G1	2枚

06		G2	1枚

07		G4	1枚

08		P1	1枚

09	0型圈	/

10	LED灯	/	1个

光固化机技术参数

一、主要技术参数

1、外形尺寸（mm）：主机：φ24mm*265mm

2、主机输入：24VAC 50Hz/60Hz

3、LED灯的性能

a) 5W大功率蓝紫光LED灯

b) 波长：385nm~515nm

c) 类别：2类  II类

4、385nm~515nm（蓝光）波长范围的辐照度应该不小于250mW/cm²

200nm-385nm波长范围的辐照度应该不大于200mW/cm²

超过515nm波长范围的辐照度应该不大于100mW/cm²

5、模式及时间设定：

a) 超光强模式：蓝紫光同时输出，光强2700-3000mW/cm²时间可设定1s,2s,3s,高光强模式:蓝紫光同时输出，光强 2300-2500mW/cm²时间可设定 1s,3s,5s,

b) 标准强模式：蓝紫光同时输出，光强 1000-1200mW/cm²时间可设定5s,10s,15s,20s

c) 正畸模式：蓝紫光同时输出，光强2300-2500mW/cm²时间可设定3s工作10次一个循环，或3s工作5次一个循环，每次停顿1s;

d) 渐进模式：蓝紫光同时输出，光强 1000-1200mW/cm2时间可设5s,10s,15s,20s

6. 前接头的光学有效面积：75.4mm²

二、功能简介

1、本产品是利用光辐 射原理，对光敏树脂照射使之迅速固化。预期由医院或牙科诊所使用，对成人或儿童进行牙齿牙病防治。

2、本机的有效光强比卤素灯光固化机要高出许多倍，对光固化复合树脂的固化深度10秒钟不小于4mm。

3、可设定多种不同的工作模式和时间。

4、超薄金属头，防摔耐用

5、正畸模式，光强2300-2500mW/cm2，时间可设定3s工作5次一个循环或工作10次一个循环，每次停顿1s

6、本机在闲置2分钟后会自动关机，开机请按开/关键。

7、液晶显示屏，实时显示工作模式，工作时间、电量。

8、随机配有遮光板，有效防止蓝光、紫外线和热辐射对眼睛的伤害。

- 配置清单

序号	 名称	数量

01	主机	1

02	说明书	1

03	遮光片	1

04	金属前接头	1

05	O型圈	2

牙周喷砂一体机

- 一、主要技术参数

- 网电源输入：220V~，50Hz  0.3A

- 主机输入：~24V 1.3A

- 无线脚踏开关电池：5号电池x2

- 尖端主振动偏移：最小值：1um，偏差-50%  最大值：100m，偏差+50%

- 半偏移力：最小值：0.1N，偏差-50%  最大值：5N，偏差+50%

- 尖端振动频率：30kHz± 5kHZ

- 尖端输出功率：3W~20W

- 进气压力：5 bar~6 bar(0.5 MPa~0.6 MPa)

- 牙科喷砂粉要求：只适用本公司获批上市的牙科喷砂粉

- 熔断器：T2AH250V(DQ-40)

- 电源熔断器：T1AL250V

- 主机重量：2.1kg 电源重量：0.9kg

- 主机尺寸：长X宽X高 310mmX370mmX170mm

- 二、功能简介

- 集龈上喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体

- 采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

- 工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简介，效率高。

- 4. 钛合金工作尖圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适

- 5. 牙周工作尖细至0.4mm，细致舒适

- 6.据所选用工作手柄自动识别超声/喷砂洁治工作模式。

- 7. 喷砂嘴采用独特设计，水和砂最后一秒混合，防堵，防回流

- 8. 产品内部由耐腐蚀元件组成，治疗药水随心用

- 9. 面板采用智能多点触控，12个档位自由选择功率和水量，智能控制牙齿洁治牙周治疗功率,采用进口调压阀精准调节喷砂功率

- 10. 洁牙手柄和喷砂手柄能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒

- 11. 配置有线和无线脚踏，配备完善，操作方便

- 12. 柔和LED 照明，提高临床操作效率

- 13. 双管路一键清洗，洁牙管路清洗60秒，喷砂气路清洗15秒

- 14. 恒压调节出砂量，随心调节出砂量大小

- 15. 高压反吹通砂技术，无需使用通砂针

- 16.使用外置线性电源，漏电流直降最低，提高体验

- 三、主要配置

序号	物品名称 	数量	备注

1	主机	1	DQ-40

2	电源适配器	1

3	无线脚踏开关	1

4	有线脚踏开关	1

5	AH-1龈上喷砂手柄	1

6	PH-2手柄	1

7	水箱	1

8	通砂针	1	0.5

9	通砂针	1	1

10	防水贴	1

11	消毒盒	1

12	砂罐组件	1

13	锁气接头	1

14	根管扳手	1

15	限力扳手	1

16	PU管4*6	2	0.5m

17	编织软管	1	2.5m

18	自锁式快插母接头	2

19	自锁式快插公接头	1

20	T型异径三通快插接头	2	PEG8-6

21	保险管	1

22	O型圈	10	11.1x1.8

23	O型圈	5	5x1

24	O型圈	2	50x3

25	O型圈	6	8x1.5

26	O型圈	6	6.5x1.5

27	O型圈	6	11x1.5

28	O型圈	8

29	工作尖	1	P11

30	工作尖	1	P12

31	工作尖	1	P12L

32	工作尖	1	P12R

33	工作尖	1	P16

34	工作尖	1	G1

35	工作尖	1	G5

36	工作尖	1	P1

37	工作尖	1	IM1

38	工作尖	1	E1

39	说明书	1

40	合格证	1

41	工作尖说明书	1

42	工作尖磨损对比卡	1

43	超声喷砂牙周仪密封圈规格表	1

44	通砂器组件	1套

45	工作尖使用示意图	1

46	螺口针筒	1

48	灯帽	1

49	保修卡	1

空气消毒机技术参数

规格参数

外形：壁挂式

外型尺寸：（L×W×H）：720×320×160（mm）

重量：14kg

技术参数	消毒方法：等离子体

最大适用体积：60 m3

噪声：≤55dB(A)

负离子浓度：≥6×106  个/cm3

等离子体场强度：8 kV±0.3 kV

- 等离子体密度：1.46×1017m-3~1.43×1018m-3

额定循环风量：≤600m³/H

颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99% (提供检测报告）

消毒效果要求：

- （1）开机60min内，对白色葡萄球菌的杀灭率>99.98％以上（提供相应检测报告）

- （2）开机60min内，对空气的自然菌的消亡率>90.96％ （提供相应检测报告）

（3）等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h（提供检测报告）

性能参数	▲外壳采用优质镀锌钢板（DX-51），防老化防自燃，底部进风顶部出风结构。

可在有人状态下进行连续动态消毒，机器运行期间对人体及周围设备都无伤害。

采用新两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。

选用高效低阻H13级别高效过滤器，有效去除室内PM2.5以及微小细菌。

选用优质铂金甲醛分解模组，可有效去除有机气体和异味。

风量1、2、3三挡可调

配有手动、自动、预约模式，满足用户更多使用需求。

预约模式可实现9时段预约开关机。

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

中文LED显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

带温湿度、PM2.5空气质量监控模块显示

负氧离子功能，清新空气。

等离子体杀菌净化模块故障、风机故障、温湿度故障、通讯故障报警功能。

电气参数

输入功率：≤55W

电源：AC 220V  50Hz

移动治疗车参数

- 设备名称：移动柜

配置清单：,柜体：新型环保亚克力+PVC内抽

台面：新型高光亚克力台面

导轨：黑钢阻尼三节自回吸导轨

拉手：不锈钢C字形拉手

锁具：精选配件锁

轮子：硅胶静音含轴承带刹车滑轮

托盘：配2个内置分格盘

主要参数：长540*宽450*高830MM

- 定制地柜技术参数

- 口腔诊室边柜工作台新型亚克力材质主要技术性能参数及配置如下

- 口腔诊室边柜工作台：

- 柜体、背板、门面板、抽屉

- 柜体、背板、门面板、抽屉采用≥15㎜厚度新型优质环保高光亚克力板材。技术性能：经过高新技术二次精密加工、覆膜、过程或热处理，增加板材自身的硬性和抗氧化能力，板材表面平整光滑，其特点可达到防水、防腐、防锈、防霉、防静电、防氧化、防裂痕等效果，板材均达到无甲醛、无油漆、无异味、无辐射的标准。融合进口腔医用工作台的设计理念和家装柜子设计元素，更适合搭配高档装修口腔医疗机构诊室。产品工艺质量结实坚硬、稳定、经久耐用，不易变色；颜色丰富，多色可选。

- 经过高精度自动化设备开料后拼接上螺丝锁死而成，主体框架结构坚硬结实、牢固，保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。

- 工作台配置膝顶式生活垃圾收纳柜（内置双位收纳桶）、单/双门柜（内置1个可调节活动层板）1个、抽屉柜≥4抽（内配口腔专用器械分隔盘2个）、键盘架1个、电脑主机箱1个。

- 3.抽屉柜功能为存放口腔耗材和医疗器械之用，抽屉内置口腔科专用的各式注塑器械分隔盘，并可以拿出来清洗和浸泡消毒，满足口腔各专业使用。

- 五金配件：

- 轨道：采用承重型托底三节阻尼带自回吸滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

- 铰链：采用高端304不锈钢卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

- 拉手：采用高端304不锈钢C型拉手，耐酸碱腐蚀和外型美观高档；无卫生死角，易清洁。

- 门锁：抽屉、单门柜等配置知名品牌优质正面锁（可选配高端机械密码锁）。

- 采用304不锈钢螺丝。

- 地脚：采用柜体落地式地脚，具有防水功能，高度≥100㎜。

- 柜体常规尺寸为：长宽高2400mm*530mm*880mm/10mm

- 工作台台面：

- ▲采用厚度≥15㎜一体成型抗菌人造石台面台盆挡边连体台面，经抛光、磨边、防渗透、防着色处理，边缘双层加厚至≥30㎜，后挡水设计高度≥50㎜，外角磨边弧圆防碰撞设计，台面结构坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；

- 台面留有直径≥50mm的穿线孔。

- 单盘水池配置（洗手盘规格：470*340*150mm），无接缝及卫生死角，水盘区域特设有两层沉降区(沉降区范围：630mm*560mm)，防止洗手水溅出造成污染。

- 水盘有防溢水功能，配套带存水弯的去水器、滤网和阻水器，去水口径与现场排水管道匹配。

- 4.洗手盆配置优质名牌水龙头，为预防交叉感染,水龙头出水方式为机械式脚踩控制开关方式或电控人体智能感应方式。

- （三）吊柜：

- 材质与地柜工作台柜体材质同等，吊柜与地柜或助理操作台相互配套，吊柜吊装底部与地柜台面高度距离一般为面600～700mm为常规；

- 吊柜内配置多功能隔板，可分层存放医疗用品及器械。吊柜内可设计手套盒和纸巾盒方便医生随时取出使用；

- 吊柜标准规格：深高为350mm*600mm/±10mm.可按要求定制。

- （四）移动柜工作台：

- 台面：采用食品级纳米材质模具化压铸一体成型台面，不变色、无锐角，经百吨级机器压铸成型，再次抛光、磨边等工艺处理达到高硬度耐磨、防渗透、防着色效果；三面设档水板，高度≤20mm，结构坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；

柜体、背板、门面板、抽屉：

- 柜体、背板、门面板、抽屉等采用≥15mm厚度新型优质环保高光亚克力板材，拼接上螺丝锁死而成，柜体四周弧圆角防碰撞设计。

- 主体框架另加承重方钢及内衬结构，保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。

- 板材经过高新技术二次精密加工、覆膜、过程或热处理，增加板材自身的硬性和抗氧化能力，板材表面平整光滑，其特点可达到防水、防腐、防锈、防霉、防静电、防氧化、防裂痕等效果，板材均达到无甲醛、无油漆、无异味、无辐射的标准。

- 移动柜工作台配抽屉数量≥4个（标配口腔专用器械分隔盘2个，可另选加配）。

五金配件：

- 1.轨道：采用承重型托底三节阻尼带自回吸滑轨，当将抽屉推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

- 2.拉手：采用高端304不锈钢C型拉手，耐酸碱腐蚀和外型美观高档，无卫生死角，易清洁。

- 3.锁具：抽屉柜等配置知名品牌优质正面锁或高端机械密码锁。

- 4.采用304不锈钢螺丝。

- 5.地脚：采用四个聚氨脂软质高级医用静音万向滑轮，四轮均带有锁定装置。

- 6.柜体颜色丰富，多色可选。

- 7.常规规格：长宽高530mm*430mm*860mm/±10mm。

手术无影灯

设备名称：手术无影灯

主要技术、功能要求：

1：照射操作方式：采用计算机辅助模块、液晶显示、支持快捷键操作，为提高控制面板使用寿命，杜绝采用金属按键。LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术，杜绝重影。

2：临床手术室层流，空气上下对流使用，灯头部分超薄式设计（提供实物照片）并且符合术中多点位照射需求。

3：LED灯组：冷暖结合（白光＋黄光） 灯光采用多元镜面反射技术，及菲涅尔透镜原理，避免光线直射带来的炫光和光衰问题，保护医生健康。（提供检验报告）

4：手术灯中心区域光照度：子灯40000－160000LX

5手术灯色温： 5000k，并可进行色温0--100档无极调节，支持一键深腔模式，满足腹腔镜手术，总辐照度≤260W/㎡（提供检验报告）；紫外辐照度为≤0W/㎡满足各种手术需求。

6：更好的配合临床使用，防止平衡臂漂移，手术灯大臂采用1.4cm阻尼栓进行平衡臂高范围调节（提供实物照片），临床使用定位精准。7光斑直径：160-280mm消毒手柄可耐高温240°高压消毒，为了防止层流罩落尘，须采用一体成型护罩，要求护罩尺寸41cm（提供实物照片）

8灯盘回转半径：≥2300 mm。

9：手术灯大臂部分采用钛镁合金材质，多维结构（提供实物照片）

平衡臂采用精密管进口方形灯臂组件，结构轻巧、便于操作、定位精准，可360°任意旋转。（提供报关单）

10进口高端LED灯组，单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组进口配置平均使用寿命≥80000小时(提供报关单)。

11生产企业注册资金不低于2000万，须获得质量管理体系认证符合ISO9001:2015以及ISO13485：2016、CE认证。附国家药品监督管理局检验中心出具的手术灯检验报告。

真空灭菌器技术参数

显示屏及显示精度	①进口超亮白光数码管；②温度精度为0.1℃，压力精度为1Kpa。

电源、熔丝及电源线	AC 220V/50Hz，10A，2M欧插或者三插

功   率	1600VA

灭菌温度及压力	121℃（110kPa）和134℃（210kPa）

真空次数及真空度	三次，真空系统-85kPa。

门锁系统	双控门锁机构（机构门锁与气压门锁），更安全可靠

敞开式水箱	净废水分离，储水箱容积：3.5L，废水箱容积：5L

包装材料及尺寸	七层复合硬板纸，670mmx570mmx530mm

毛重/净重	52Kg/48Kg

灭菌腔容积及尺寸，材料制作	23L，φ250X450mm，2mm厚度SU304不锈钢整体拉伸成型，无焊接，耐变形，耐腐蚀，美观。

灭菌腔盖	2mm厚度SU304不锈钢整体拉伸成型，无焊接，耐变形，耐腐蚀，美观。

灭菌器底板	1.5mm厚度SU304不锈钢板，防止生锈。

灭菌器前面板	1.5mm厚度SU304不锈钢花纹板，防止生锈，美观。

灭菌腔内配置	5层活动托盘架，配3个托盘（托盘尺寸:380*180*20mm），1个装负载撬把。

灭菌程序	①裸露器械（134℃+一次预真空+灭菌时间4Min+干燥9Min）

②包裹器械（134℃+三次预真空+灭菌时间4Min+干燥15Min）

③棉花球（134℃+三次预真空+灭菌时间18Min+干燥15Min）

④塑料器械（121℃+三次预真空+灭菌时间20Min+干燥15Min）

⑤用户自定义（134℃或121℃+预真空次数+灭菌时间可调+干燥时间可调）

辅助程序	①真空测试程序：检测腔体气密性。②B&D/Helix测试：检测蒸汽穿透能力。③蒸汽发生器清洗：延长蒸汽发生器的使用寿命。

水汽分离装置	为了提升真空泵的抽真空极限值，腔内高压排水汽的时候，进行水与蒸汽分离。

故障自检测功能	控制系统自动检测运行中各种状态，一旦有错误，系统自动出现报警，并自动解决安全隐患。当您出现故障的时候，可以运行故障检测系统进行诊断，故障出现在哪一个部件。

供蒸汽系统	独立快速新型蒸汽发生器。

本公司拥有发明专利的知识产权

蒸汽管路系统	从微型水泵→蒸汽发生器→腔体的管路，采用SU304不锈钢材料设计，抗高温老化。

灭菌数据

保存方式

①可外接专用的热敏微型打印机（选用的热敏纸卷为宽度57mm，直径为60mm），进行打印输出；

②标配内置热敏微型打印机（选用的热敏纸卷为宽度57mm，直径为20mm），进行打印输出；

③可通过U盘下载灭菌数据，然后用本公司的专用读取软件查看灭菌数据，拷贝到电脑进行贮存。

安全装置描述	①自动泄压安全阀：在灭菌器背面右下方，装有弹簧式全启安全阀（0.27MPa）。当您在使用过程中，出现锅内压力不能完全释放时，可拉启它进行完全排汽，消除安全隐患。②门安全联锁装置：在工作运行中，电控锁锁住机构锁，防止非预期打开门造成安全隐患。③“强制退出”功能：当灭菌器在灭菌循环工作过程中，遇到紧急情况或者您有意欲立即中止本次循环工作，使用强制退出功能。④超温自动保护装置：蒸汽发生器和锅壁内设双重超温自动保护。⑤电子电路安全装置：直流控制回路过压过载保护，交流主回路短路保护。

干燥烘干功能	三次预真空程序使用15分钟的脉动工作烘干程序；

一次预真空程序使用9分钟的脉动工作烘干程序。

预热功能	从电源开关开启，锅壁的加热圈就已经开始预热，进一步缩短整个灭菌的总时间。

温度传感器	德国贺利氏PT1000，实时精确测量，误差小。

压力传感器	恩智普MXP5700AP，实时精确测量，误差小。

微型水泵	意大利ULKA

管路电磁阀	永创大口径电磁阀

随机附件清单	器械盘 3个	器械盘撬把1个	器械盘架1个

电源线1根	门密封圈1只	排水管1根

使用说明书1本	产品保修卡 1份	合格证1张

10A保险丝 2只	排水阀密封圈2只	营业执照、生产许可证、产品注册证复印件各1张

二、产品性能：

该产品符合欧洲B级标准，经浙江省医疗器械检测院检测，符合EN 13060:2014+A1:2018标准（国内标准YY/T 0646-2022）的性能标准、符合GB 4793.1-2007和GB 4793.4-2019电气安全标准、符合GB/T 18268.1-2010电磁兼容标准。具备三次脉动式预真空及深度烘干功能。器械剩余湿度<0.2%。真空度可达-85kPa，适用于有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空多孔及内部有管路的各类器械消毒灭菌；确保高效去除中空器械（如高速牙钻机）内部空气，使高温蒸汽能充分到达每一个角落。

种植机技术参数

一、功能特点：触摸型带光牙科种植机

(1) 引进国外先进技术，精心设计，使用进口芯片，产品工作性能稳定；

(2) 采用进口无碳刷马达，动力足，经久耐用；

(3) 超大触屏，戴手套可调节；

(4) 马达输出功率 170VA，输出最大扭力 70N；

(5) 马达转速调节范围：0rpm-40000rpm； 扭力调节范围：5N.cm-70N.cm；

(6) 转速、扭力固定安全范围，有效防止误操作；

(7) 图片式种植流程，操作更简单，使用更方便；

(8) 冷却液大小可调，最大流量 120ml/min，冷却效果更好；

(9) 内部具有多种比例参数：16:1、20:1、1:1、1:5 等，可实现 1 机多用。

二、技术参数

1. 马达速度范围：100-40000r/min（配20：1转速范围5-2000r/min）

2. 功率：170VA

3. 马达径向跳动：＜0.03mm

4. 脚控操作：可无级变速，控制水源开关切换，正反转切换，程序切换

5. 噪音：＜65dB

6. 显示：8寸显示，实时显示种植扭力变化，安全可控

7. 马达光源：＞100000lx，光源亮度四档可调

8. 悬挂最大允许负载：≤1.5kg

9. 供水：＞90mL/min，五档可调

10. 扭矩：5-70N.cm（配20：1弯机）

11. 电源：~220V  50/60Hz

说明:以上为实质性技术条款，投标人所投产品或服务必须完全满足或优于以上技术条款要求，任何一项不满足视为无效投标。

（二） 商务条件

- （一）、售后服务：

- 1、供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的合格正品，并实行质量三包；须提供所投产品质量保证期为12个月的免费上门服务（相关标准大于12个月的，则按相关标准执行），质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修、更换。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

- 2、合同签订后，供应商需派技术人员至现场指导安装，其技术服务的全部费用均由投标供应商承担。供应商还需提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务机构信息和联系方式。

- 3、在质量保质期内，供应商应须承诺接到故障通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修。如超过24小时仍不能排除故障，供应商应在3个工作日无偿提供备用产品或零件供用户使用。

- 4、质量保质期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即由供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担，质保期满后供方对设备提供终身维修服务进行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用（主要配件的成本单价须在投标文件中列出）。每年免费提供两次对该设备进行全面的维护保养及技术培训。

- 5、中标供应商须提供相关培训，在投标文件中需提供培训方案。

- （二）、付款方式：货物全部到达采购人指定地点及安装验收合格后付合同价的95%，剩余5%的一年后付清。

- （三）、交货时间及地点：

- 交货时间：合同签订后30日内将所需货物交付到采购人指定地点并安装调试完毕。

- 交货地点：按照招标人指定地点。

- （四）、安装、验收

- 1、成交供应商在交货及安装截止时间（或采购方规定的时间）内交货、

- 安装，培训、有关运输和保险的一切费用由成交供应商承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期。

- 2、货物到现场后，由采购人（或其授权代表）和成交供应商组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方书面确认后开始安装、调试。

- 3、货物安装调试完成以后，在7个工作日内由采购人（或其授权代表）组织相关人员对货物依照招标投标文件及采购人与中标人签订的合同技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式五份），成交供应商、采购单位、需求单位、招标代理机构各持一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。

- 4、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

- ①、符合中华人民共和国国家相关行业标准。

- ②、符合询价通知书和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

- 5、成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

- 6、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

- 7、对于不合格的货物，成交供应商必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

- （五）、其它要求:

- 中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

- 本项目实际使用单位为南昌市新建区望城镇卫生院，本项目合同签订、项目验收等由南昌市新建区望城镇卫生院进行。

说明:以上为实质性商务条款，投标人所投产品或服务必须完全满足或优于以上商务条款要求，任何一项不满足视为无效投标。