（二） 技术需求

1、遥测监护系统（1拖10，独立二病区配置）

1.1 中央监护系统

（1）监测显示：支持心电（ECG）、血压（NIBP）、血氧（SpO2）、脉率（PR）、呼吸等核心参数值及波形的实时显示，可实现多床位集中显示心电、心率等相关监测内容。

（2）联网通讯：支持无线或有线联网方式，可实现床边监护仪与遥测设备共用一套网络进行联网通讯，保障数据稳定传输。

（3）硬件配置：电脑显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，支持外接鼠标、键盘，满足临床操作便捷性需求。

（4）操作系统：支持Win7/Win10操作系统（32位/64位），保障系统兼容性和运行稳定性。

（5）观察功能：支持单床观察和多床观察两种模式，可根据临床监护需求灵活切换，便于医护人员集中管理或重点监测。

（6）存储与回顾：具备至少240小时全息心电波形存储及回顾功能，支持NIBP数据、病人数据及报警事件的存储与回顾，满足临床追溯需求。

（7）报警功能：具有高、中、低三级报警功能，支持灯光、声音、颜色、文字四种报警方式，具备单独的报警事件列表及一键回顾功能，同时具备遥测设备电池电量指示、生理报警、技术报警功能。

（8）打印功能：可兼容连接打印机，支持A4纸打印监测报告，满足临床记录留存和归档需求。

（9）免费为两个病区部署所需的网络环境（含无线AP、交换机、网线等），保障系统稳定运行。

（10）每套中央监护系统软件支持扩展≥1个屏幕，支持最大同时接入监护设备数量≥50台。

（11）配置要求：中央监护系统2套(含显示屏，电脑，打印机，网络通信设备、充电设备等全套软硬件设备)。

1.2 遥测监护仪

（1）适用范围：适用于成人、小儿的生命体征监测，满足不同年龄段患者的临床监护需求。

（2）核心监测参数：支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，保障监护的全面性和实用性。

（3）防护性能：遥测发射盒可通过1.5米跌落测试，具备电击防护功能；遥测发射盒防水等级≥IP24，无创血压模块防水等级≥IP22，适应临床复杂使用环境。

（4）显示配置：配备触摸屏，屏幕尺寸≥2.6英寸，可同时显示至少3个参数和2道波形，便于直观查看监测数据。

（5）电池性能：采用锂电池供电，配备电池充电站（或集中充电桩），便于临床统一管理电池；电池充电至90%的时间≤5小时，保障设备持续使用。遥测发射盒单次充满电后的连续工作时间≥70小时。

（6）便携性：配备便携配件（挂包或背带），便于病人随身携带，不影响患者日常活动。

（7）参数识别：能正确识别心电导联类型、血氧探头，保障监测数据的准确性和稳定性。

（8）具备步行实验、连续无创血压测量功能、具备报告分析诊断功能。

（9）核心参数范围：心电监测支持3导及以上，心率（HR）测量范围：成人15bpm～300bpm，小儿15bpm～350bpm；呼吸（Resp）测量范围0rpm～150rpm；血氧饱和度（SpO2）测量范围0-100%；脉搏（PR）测量范围25～300bpm；成人收缩压30～280mmHg，小儿30～240mmHg。

（10）配置要求：配备遥测监护仪20台。

2、红外偏振光治疗仪

（1）电源适配：额定电压AC220V，额定频率50Hz，符合医用电气设备国标供电要求。

（2）多通道输出：具备至少2路独立输出通道，可同时开展不同部位治疗，或支持不同治疗模式并行输出。（至少1路点状/小光斑偏振光 + 1路面状/大光斑红/红外光）；其中：

① 偏振光波长范围覆盖600nm～1600nm（含可见红光至近红外）。

② 面状光源中心波长应包含638nm±5%（红光）或等效治疗波段。

（3）安全防护：配备紧急停止装置，触发后可立即终止所有光源输出，保障患者治疗安全。

（4）操作方式：非纯触控依赖型，显示方式≥1种。

（5）时间调节：支持治疗时间灵活调节，调节步长≤1min，时间覆盖范围包含0～60min区间，适配不同临床疗程需求。

（6）偏振光连续输出强度多档可调，辐射器最大输出功率≥1.35W。

（7）移动固定：配备带锁止功能的可移动脚轮，便于设备诊室间转运，治疗时可锁止固定，确保稳定性。

（8）所有光源输出须采用石英光导/石英光棒传输系统，确保光能稳定、无衰减、抗断裂。

3、上肢功能性电刺激系统

（1）操作与显示；控制器以无线方式连接上肢电刺激组件，全中文液晶显示，可实时调节刺激程序、刺激肌肉及刺激强度，也可查询故障信息。

（2）无线可穿戴式上肢功能性电刺激组件，可将上肢电刺激组件佩戴在患者上肢，即可同时定位≥3个刺激点位进行治疗。

（3）最大输出电压：电刺激系统在负载电阻 0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

（4）电刺激系统的输出电流：0～80mA 可调，步距1mA可调。

（5）波形；双向正负双脉冲。

（6）电刺激系统的输出脉冲宽度：50μs～300μs 可调，步距50μs可调。

（7）对称脉冲波脉冲间隔：50μs。

（8）电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms 可调，步距1ms。

（9）脉冲刺激频率：10Hz～50Hz 可调。

（10）电刺激系统的电刺激上升时间：0～3.5s；下降时间0～3.5s。

（11）在仅电池供电情况下电刺激系统的控制器及上肢电刺激组件可连续工作≥24小时。

（12）控制器与上肢电刺激组件之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米。

（13）配置清单

① 主机(平板电脑)	   1套

② 无线控制器    	   1套

③ 上肢电刺激组件	   2套(含神经假体、内置电刺激器)

④ 电极	          2套

4、下肢功能性电刺激系统：

（1）操作与显示：控制器以无线方式连接下肢电刺激组件，全中文液晶显示，可实时调节刺激程序、刺激肌肉及刺激强度，也可查询故障信息。

（2）无线可穿戴式下肢功能性电刺激组件包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件。

（3）下肢模式至少包含治疗模式、步行模式等两种。

（4）最大输出电压：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

（5）电刺激系统的输出电流：0～80mA 可调，步距 1mA 可调。

（6）输出电流稳定性：电刺激系统在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%。

（7）波形；双向正负双脉冲。

（8）电刺激系统的输出脉冲宽度：50μs～300μs可调，步距50μs可调。

（9）对称脉冲波脉冲间隔：50μs。

（10）电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms 可调，步距1ms。

（11）脉冲刺激频率：10Hz～50Hz 可调。

（12）电刺激系统的电刺激上升时间：0～2s；下降时间0～2s。

（13）在仅电池供电情况下电刺激系统的控制器及下肢电刺激组件可连续工作≥24小时。

（14）控制器与下肢电刺激组件及足底触发器三者之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3 米。

（15）配置清单

① 主机(平板电脑)	   1套

② 无线控制器    	   1套

③ 下肢电刺激组件	   2套(含护套、电刺激器)

④ 电极	          2套

⑤ 足底触发器  	   2套

⑥ 大腿护套	      2套

⑦ 小腿护套	      2套

5、上下肢主被动训练仪

（1）上下肢主被动训练康复一体机，具备5种标准训练模式：主动、被动、主被动、助力、等速训练；支持多种训练方式，至少包含以下内容：上肢水平/垂直/倾斜训练 + 下肢训练 + 上下肢协同训练。

（2）被动转速范围：5～55r/min，步长≤1r/min。

（3）转速变化率：≤0.5 r/s² 。

（4）阻力调节：1～20档可调，步进1档。

（5）训练时间：1～90 min连续可调，步长1 min 。

（6）具备三重安全保护机制：手动急停按钮、痉挛自动保护、超速报警。

（7）痉挛灵敏度≥三档可调（低/中/高）。

（8）轴向旋转：训练部分可轴向旋转+45°、0°、-45°，允差±10%。

（9）工作噪音：≤60 dB(A) 。

（10）配备彩色触摸屏（≥10英寸），支持中英文界面切换；实时显示内容含：运动时间、速度、阻力、对称性图示（含左右比例数值）、痉挛次数、主/被动时间占比。

（11）具备病例档案存储与U盘导出功能。

（12）上肢臂水平旋转≥180°（允差±10%）。

（13）机身电动高度调节行程≥100 mm 。

（14）电源：AC 220V/50Hz，额定输入功率≤500VA 。

（15）每台设备配置清单：上肢手柄×2、下肢护腿板×2、手臂支托×2、固定带×4、电源线×1。

6、床旁型下肢主被动训练仪

（1）支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。

（2）阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。

（3）速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

（4）训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。

（5）电机等级分为高、中、低三档。

（6）具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证患者的安全。

（7）设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差±10%。

（8）下肢配件调节灵活，护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。

（9）≥8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。

（10）机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。

（11）主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

（12）具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

（13）具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

（14）痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

（15）训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

（16）设备具有手动急停开关。

（17）横向直臂长度可电动调节，调节范围：≥0～120mm。

（18）设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

（19）具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

（20）设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。

7、中药熏蒸治疗机

（1）电源规格：交流电压220V，频率50Hz，满足日常医疗用电标准，保障设备稳定运行。

（2）额定输入功率：≥2800W，功率充足，加热速度快，可快速达到设定熏蒸温度。

（3）控制系统：采用微电脑控制操作系统，具备自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护功能，治疗结束后可自动提示，提升操作安全性与便捷性。

（4）治疗时间控制：治疗总时间可在1～99min范围内自由设定，时间允差±30s；当治疗时间达到设定值时，设备发出提示音，加热装置自动断电，确保治疗规范性。

（5）防干烧保护：配备防干烧装置，当蒸汽发生器（或药液加热器）无液体时，设备无法启动加热功能，并同步显示提示信息，杜绝安全隐患。

（6）加热方式：采用厚膜管状加热器，加热效率高、散热均匀，符合医疗设备安全加热标准。

（7）臭氧消毒功能：开启臭氧消毒功能10min后，臭氧浓度≥40mg/m³；具备三区独立消毒控制，消毒时间可在1～60min范围内调节，满足多舱同步或单独消毒需求。

（8）多舱设计：配备三组熏蒸舱（或三组分仓），支持三人同时分舱治疗，各组可独立操控或同步工作，提升治疗效率。

（9）加液量：单区加液量≥5L，保障单次治疗的药液供给，减少中途加液频次。

8、上肢康复训练系统

（1）系统通过动力输出及用户交互界面，实现上肢功能康复训练；设备由主控系统与训练系统两部分组成。

（2）系统提供不少于3种训练模式，至少包括被动训练、引导训练及情景训练。

（3）系统具备康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，并包含未执行、未完成、已执行等≥3种筛查和检索方式。

（4）系统包含无线键鼠和遥控器，无卡顿操作距离主控系统≥1m，且开机后可由键鼠或遥控器对训练系统进行操作。

（5）系统的软件功能包含患者管理、用户管理等。其用户管理包含医师 管理、治疗师管理等，并支持新增、修改、删除等功能。

（6）需配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣， 适合手的放置并能将手固定。

（7）设备应设置≥3个紧急停止开关，实现手动急停功能。

（8）系统具有电气限位功能，实现安全保护。

（9）系统具备预定义训练轨迹功能，并包含直线，竖线等。

（10）系统应有防夹手设计。

（11）系统具备轨迹异常监测功能。

（12）系统应有≥3种训练范围设定。

9、手功能综合训练桌

（1）支持至少四个患者同时进行手功能康复训练，满足临床团体训练及多患者并行治疗需求。

（2）具备快速、精准的阻力调节功能，阻力调节范围为500g～3000g，可适配不同康复程度患者的训练需求。

（3）包含上肢各个部位多种训练模式，集成≥2种情景互动训练模式。

（4）支持医护人员自定义治疗方案制作，可根据患者训练数据生成训练评估报告。

（5）具备配重阻力设计，保障训练安全。

（6）工作台面高度具备电动/手控一键升降功能，可调范围≥400mm。

（7）具备≥12种上肢各部位（含腕、掌、指、拇指、前臂等）标准化功能性训练模式。

（8）具备认知训练+手眼协调融合功能。

（9）配置≥2个高性能蓝牙耳机（降噪、低延迟、续航≥6h，支持独立音轨推送）。

10、电动起立床

（1）电源适配性：额定电压 AC220V±10%，频率 50Hz±2%；输入功率 ≤120VA。

（2）组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

（3）床面起立角度调节范围：0°～85°（允差±5°）连续可调（含水平位与近直立位），调节过程平稳无顿挫，支持点动微调。

（4）床面额定载荷：≥135kg，允差±10kg。

（5）安全防护配置：配备手柄紧急停止开关，位于操作者易触及位置；断电后床体保持当前位置锁定（失电制动）。

（6）脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）。内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。载重125kg持续时间1小时不变形，允差±10kg。

（7）电动推杆最大推力：≥6000N。

（8）移动与固定系统：配备≥2个带刹车脚轮；须具备一键式升降联动锁定机构（脚踏或手控触发），实现床体升降与脚轮着地/离地同步动作。

11、可视喉镜

（1）喉镜由显示部件、镜片支架部件组成。整机支持拍照录像、数据存取、WIFI传输、视频照片回放功能。本产品必须与已取得医疗器械注册证的一次性使用喉镜片配合使用，主机不与人体直接接触。

（2）显示屏尺寸≥3.0英寸；显示器支持上下0°～110°以上、左右0°～270°以上多向调节，显示器能够实现画面翻转，有利于临床教学演示（满足仰卧位、侧卧位、俯卧位等特殊体位插管）。

（3）一次性使用喉镜片具备镜尖防雾功能（非预热型，即装即用）。

（4）景深：5mm～100mm。

（5）图像分辨率≥6.37lp/mm。

（6）光源照度：≥150lux。

（7）视场角：60°±15%。

（8）支持低电量屏幕显示功能。

（9）喉镜主机可以同时适用于儿童、成人、肥胖患者插管使用，更换不同年龄段大小镜片即可。（一机多用）。

（10）可以存储图片及视频，内存≥32GB。

（11）一次性使用喉镜片价格≤38元/片。

（12）配置要求：①主机一台；②一次性使用喉镜片（大号、中号、小号）各 10 片，共计 30 片。

12、生物刺激反馈仪

12.1 至少具有两个电刺激通道、两个生物反馈通道。

12.2 肌电信号测量范围：1～1500μV，差模输入阻抗：≥5 MΩ。

12.3 肌电信号分辨率：≤0.5μV。

12.4 刺激频率：2～800Hz，刺激脉宽：50～800μS。

12.5 通频带：不窄于20Hz～550Hz。

12.6 使用物理旋钮或物理按键调节电流强度，总计≥2个控制旋钮或物理按键。

12.7 一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。

12.8 专用一次性耗材：一次性理疗电极片≤3元/片，一次性直肠电极≤35元/个，重复使用直肠电极≤98元/个。

12.9 软件参数：

（1）预设多种肌肉功能评估方案，包括盆底肌肉评估、腰背肌肉评估和外周肌肉评估等，支持多媒体动画形式评估。

（2）评估报告对各评估指标打分，计算总得分，并具有反映腹肌异常收缩程度的指标，支持显示得分。

（3）盆底肌肉评估报告具有肌电时域报告；肌电报告中时域测试值指标≥10项。

（4）可根据患者评估结果自动生成个性化疗程方案，支持对方案参数自定义。

（5）治疗方法至少包括肌电触发电刺激、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

（6）具有各类尿失禁、神经源性膀胱、膀胱过度活动、盆腔脏器脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛、性功能障碍、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案。

（7）肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。

（8）经皮神经电刺激至少包括连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激和时序刺激模式。

（9）可根据评估结果自动生成个性化磁电联合方案，并支持与同品牌的盆底磁设备之间数据共享。

（10）kegel训练过程中，允许同时进行电刺激治疗。

（11）支持将设备的训练方案(包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练)通过无线方式传输至手持式盆底生物刺激反馈类设备。并支持医护人员远距离查看该手持式设备的治疗数据。

（12）配置信息综合管理系统，具有网页端和APP端两个平台，可实现治疗预约、设备管理、患者宣教和家庭训练监督等功能。

（13）数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示。

12.10 配置要求：

（1）主机一套；

（2）专用治疗床1张；

（3）一次性理疗电极片200片；

（4）一次性直肠电极10个；

（5）重复使用直肠电极5个。

13、肠道水疗机

（1）温度控制：灌药液温度设定范围为25℃～40℃，可调，误差≤±2℃。

（2）容量规格：储液桶容量≥16L，误差≤±10％；药液杯（给药罐）容量≥500ml，误差≤±10％。

（3）时间控制：给液时间、停液时间均为0s～10s可调，误差≤±5％；设备可连续工作24小时以上。

（4）液量控制：灌水时间5-95min，步进为5min，误差≤±10％；灌药液量0～5000ml，步进为10ml，误差≤±10％。

（5）噪声要求：水疗机工作噪声≤65dB（A）。

（6）双重温度保护：最高温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作并切断输出；温度降至设定值以下可恢复输出；若保护装置失效导致温度升至42℃±2℃，第二路保护装置动作并切断电源。

（7）基础安全功能：具备防干烧功能；具备超压报警功能。

（8）进水过滤：进水过滤精度≥5微米。

（9）治疗床承重：治疗床承重≥135kg。

（10）总功率：设备总功率≤2000W。

（11）多媒体播放功能：具备多媒体播放功能。

（12）管路设计：灌水管路与灌药管路分离。

（13）便捷性设计：采用一体机设计（两节一体机或柜式一体机），方便挪动（含推车式带轮设计）。

（14）配套使用的一次性使用直肠导管单价≤40元/套。

（15）配置要求：①主机1套；②专用治疗床1张；③一次性使用直肠导管（无菌提供，一次性使用）20套。