第五章货物需求表及采购需求

## 一  货物求表

| 名 内 容 | 称 | 铅山县总医院血液透析设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见第五章“二、技术需求” |
| 交货期 |  | 详见第五章“三、商务要求” |
| 交货地点 |  | 详见第五章“三、商务要求” |
| 备注 |  |  |

## 二、技术需求

（一）血透机：5台

一、技术要求：

1. 适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。

2. 液晶触摸屏。

3. 具有标准曲线和自设曲线功能。

4. 预设多种标准透析液配制比例。

5. 具有容量平衡反馈控制系统。

6. 采用电极实时监测平衡系统泄漏。

7. 方便的序贯透析。

8. 具有透析液配制反馈控制系统。

9. 具有KT/V功能。

10. 醒目的多级警示灯。

11. 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上。

12. 可使用多规格注射器，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

13. 引导式操作界面。

14. 可安装内毒素滤器。

15. 具有在线无创血压监测。

二、技术参数:

1. 动脉压监测: -500mmHg～700mmHg

2. 静脉压监测: -500mmHg～700mmHg

3. 跨膜压监测: -500mmHg～700mmHg

4. 透析液流量：0，100mL/min～800mL/min

5. 透析液温度范围：33℃～40℃

6. 透析液电导率:  12.0mS/cm～18.0mS/cm

7. 血流量： 0，30～650mL/min

8. 超滤控制 超滤率：0～6000mL/h

9. 具有肝素泵功能

10. 具有气泡检测器

11. 具有漏血监测功能

12. 消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种

（二）血滤机（双泵）：2台

一、技术要求:

1. 适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。

2. 液晶触摸屏。

3. 具有标准曲线和自设曲线功能。

4. 预设多种标准透析液配制比例。

5. 具有容量平衡反馈控制系统。

6. 采用电极实时监测平衡系统泄漏。

7. 具有方便的序贯透析。

8. 具有透析液配制反馈控制系统。

9. 具有KT/V功能。

10. 醒目的警示灯，具有提示和报警功能。

11. 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上。

12. 可使用多型号注射器，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。

13. 置换液自动充管。

14. 具有双级内毒素过滤功能。

15. 具有在线无创血压监测。

二、技术参数:

1. 动脉压监测: -500mmHg～700mmHg

2. 静脉压监测: -500mmHg～700mmHg

3. 跨膜压监测: -500mmHg～700mmHg

4. 透析液流量：0，100mL/min～800mL/min

5. 透析液温度范围：33℃～40℃

6. 透析液电导率:  12.0mS/cm～18.0mS/cm

7. 置换液流量：0，30～650mL/min(HDF-online)

8. 血流量： 0，30～650mL/min

9. 超滤控制 超滤范围：0～6000mL/h

10. 肝素泵注入流量：0～10ml/h

11. 具有气泡检测器

12. 具有漏血监测

13. 消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种

（三）床旁血滤机：1台

一、基本性能要求

1.彩色LCD触摸屏，具备中文操作界面。

2.能完成多种治疗模式

3.≧6泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，支持一体化枸橼酸抗凝功能。

4.采用重力测量方式，具备电子秤

5.天平采用清洁区和污染区分开布局，避免交叉感染

6.标配并内置置换液、透析液双加温器，保证治疗时的加温效果

7.耗材开放式设计。

8.具备电击防护功能。

9.标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟。

二、治疗设定参数要求：

1.最大血液流量：≥500ml/min

2.最大置换液流量：≥80ml/min，可调节

3.最大透析液流量：≥80ml/min，可调节

4.最大滤过液流量：≥180ml/min，可调节

5.具有抗凝剂设置：解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h

三． 压力监测参数要求：

1. 精确度为读数的±10%

2. 动脉压力：-300~+300mmHg

3. 静脉压力：-100~+500mmHg

4. 滤器前压力：-50~+500mmHg

四． 报警：安全报警监测系统要求

1. 具备空气监测安全、漏血监测安全、压力限值监测安全、液体平衡监测安全、过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估等报警系统

五. 漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏