第五章货物需求表及采购需求

## 一  货物求表

| 名 内 容 | 称 | 铅山县总医院纤支镜、骨科牵引手术床采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见第五章“二、技术需求” |
| 交货期 |  | 详见第五章“三、商务要求” |
| 交货地点 |  | 详见第五章“三、商务要求” |
| 备注 |  |  |

## 二、技术需求

（一）骨科牵引手术床：1张

1、手术床功能

1.1、手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板等组成。头板、上背板、 腿板各模块可拆卸、可下折、可外展，床板均可透过X线。

1.2、采用电动液压驱动，电动功能有：台面升降、左右倾斜、前后倾斜、前后平移、背板上下、腿板上下电动刹车等功能。手术床腿板采用电动调节方式，通过电驱动腿板上下折。

1.3、手术床床垫采用质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度≥7cm，具有防水透气易清洁、密封性能好、X光可透、导静电、不漏液体等特性。

1.4、手术床配有高性能充电电池，可自动依据电源输入条件选择直流和交流两种供电方式。 1.5、手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，方便移动和旋转。

1.6、手术床底座采用6系不锈钢或更高级别材质，底座防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洁，不生锈。

1.7、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，无褶皱便于清洁消毒，同时立柱式备用面板与硬顶式立柱护罩位于同一平面，不得凸出立柱护罩表面。

1.8、手术床具备记忆体位功能，记忆体位可存储≥10个体位

1.9、手术床具备防撞功能，执行台面动作时可避免与立柱、底座、地面碰撞

1.10、手术床整机满足IPX5防水需求同时配备脚踏开关，脚踏开关共有≥3组按键,可控制手术床台面≥6个动作，脚踏开关满足IPX8防水需求

2、手术床规格

2.1、手术床宽度：≥520±20mm。

2.2、纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥25º/25º。

2.3、侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）： ≥15º/15º。

2.4、背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上≥75°；下≥40°。

2.5、腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上≥0°；下≥85°。

2.6、手术床最大承重：≥390kg。

2.7、床面高度可调范围600-1090mm。

2.8、床面电动平移距离：≥320mm

3、碳纤维牵引架

3.1、牵引架悬臂、骨盆坐板、会阴抵柱为碳纤维材质。

3.2、悬臂和骨盆坐板采用等透设计，实现C臂360°透视无明显异常伪影

3.3、悬臂可通过关节进行内收外展，完成不同的角度调节，可通过关节旋钮，可快拆悬臂。

3.4、会阴砥柱带有软垫，采用碳纤维材质，可左右两侧安装孔位，达到更好的透视效果。

3.5、悬臂长度≥1400-1600mm，最大牵引力≥650N，最大承重≥130KG

配套附件：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全碳纤手术板 | 1 |
| 2 | 碳纤维骨科牵引架 | 1 |
| 3 | 马镫多功能腿架 | 1 |
| 4 | 托腿架 | 1 |
| 5 | 无线控器(带平移) | 1 |
| 6 | 支肩架 | 1 |
| 7 | 侧卧位托手架 | 1 |
| 8 | 支身架 | 1 |
| 9 | 托腿支架 | 1 |
| 10 | 俯卧位凝胶垫 | 1 |
| 11 | 侧卧位凝胶垫 | 1 |
| 12 | 仰卧位凝胶垫 | 1 |

（二）纤支镜：1套

医用内窥镜图像处理器

1.主机、光源、气泵、显示器为一体化图像处理器。

2.主机显示屏尺寸≥15英寸，触摸式液晶折叠屏。

3.显示器分辨率≥1920*1080。

4.操控平台：≧3.5英寸触控操作平台，主控光源与气泵。

5.具有≥3种图像画面形状选择功能。

6.具备≥5个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器等附件接入。

7.多科室模式，主机支持支气管镜、耳鼻喉镜、胃肠镜、泌尿镜、胸腔镜等可选，每个科室支持≥3种报告模板。

8.自动增益控制（AGC）：-15~15可调，且支持自动调光。

9.血液强化（IHb）：多级可调。

10.具有暗区增亮功能，多级可调。

11.具有窄带成像功能，≥5个模式可选。

12.具有同屏双显功能，支持双镜双画面、窄带双画面、冻结双画面3种模式。

13.高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。

14.产品使用寿命≥7年。

15.配套附件：白平衡杯1个、USB存储器1个、电源适配器1个。

电子支气管内窥镜

一、操作部（含插入管）

1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2.采用锥形先端部结构设计，能够实现低阻力插入，更有效地深入组织。

3.头端部最小尺寸≤5.5mm，主软管外径≤5.8mm，器械通道内径≥2.8mm。

4.插入部有效长度≥610mm，插入管有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

5.景深：3-150mm，近景景深可达3mm,远景景深达150mm。

6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，配合前端更小弯曲半径。

7.弯角手轮上应有操作方向U（上）、D（下）两向标记。

8.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

9.吸引阀座上有防脱设计的吸引按钮，且吸引座旁有吸引按钮挡板，无专机专用耗材。

10.操作手柄具有至少5个独立的电子功能按键，其中3个功能按键分布于吸引座同一平面上。

11.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

12.产品使用年限≥7年。

配置：电子支气管内窥镜 2条、防水盖1个、活检阀帽5个、吸引按钮2个、便携测漏器1个、管道冲洗器1个、清洗刷1套。