采购需求

（一）采购清单及技术需求

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量（台） | 控制单价（元） | 小计（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静配中心 | 生物安 全柜 | 4 | 30000 | 120000 | 1.分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸≥（L×D×H）1600mm×600mm×2000mm； 3.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 4.噪音等级：≤70dB（A） 5.照明：≥800lx 6.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.99% 7.使用人数：1—3人 8.柜体采用≥8°倾斜角设计； 9.安全柜工作区优质304#不锈钢一体化结构； 10.彩色液晶显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，声光报警提示； 11.完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警 （2）过滤器失效更换报警 （3）气流波动报警 12.安全的连锁保护设计： （1）安全柜风机与玻璃门互锁 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁 13.可选配显示屏、扫码器、摄像头。 |
| 2 |  | 超净台 | 4 | 25000 | 100000 | 1、外部尺寸≥1600mm×700mm×1800mm； 2、额定功率≥500 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过1000W）)； 3、气流流速：0.3～0.45m/s； 4、紫外灯功率≥20W*1； 5、LED日光灯功率≥16W*1； 6、噪音≤70dB(A)； 7、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 8、照明：≥300lx； 9、洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）； 10、洁净台分类：水平层流、单面操作； 11、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.99%； 12、可选配显示屏、扫码器、摄像头。 |
| 3 | 危重妇产 | 空气消 毒机 | 1 | 6000 | 6000 | 1．外形：移动式 2．输入功率：≤100W 3．电源：AC 220V 50Hz 4．相对湿度：≤ 80%； 5．大气压力：800hpa～1060hpa。 6．噪音≤55dB(A) 7．消毒方法：等离子体 8．最大适用体积：≥80 m³ 9．额定循环风量：≥800 m³/h（循环风量≥适用体积的10倍） 10．等离子发生器寿命≥30000小时 11．等离子体密度 ：3.40x1017m-3~1.75x1018m-3 12．杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 13．臭氧泄漏量≤0.009mg/m³ |
| 4 | 急诊科 | 吊塔（急诊手术室） | 1 | 38000 | 38000 | 1、箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。 2、产品具有中国环境标志标签，符合环保产品标准； 3.吊塔吊桥防水防尘防护等级应符合GB4208-2017中IP20规定,吊塔吊桥外壳防火等级至少为 UL94-V0 级； 4.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照国家标准GB/T9286-1998）进行盐雾试验,试验结束后产品无损伤、无可见锈痕； 5.吊塔吊桥箱体、各关节、各回转机构可旋转角度≥360°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，并配备旋转限位装置； 6.吊塔吊桥对地漏电流正常状态≤0.5mA，单一故障状态≤1mA，外壳漏电流正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA；符合电磁兼容标准 7.吊塔吊桥设备外壳具有抗菌、防锈、防老化、防腐蚀，易清洗，符合手术室层流设计标准。 8.吊塔吊桥表面采用厚度≥70微米的环保抑菌粉末材料喷塑，抑菌率≥99.99%。采用静电喷涂工艺，防腐蚀，便清洗，可抑制大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99.99%。 9.吊塔吊桥采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6， 10.吊塔吊桥轴承承载≥450kg ，满足≥10万次旋转； 11.吊桥承载最大工作承重时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤4mm，箱体倾斜角度≤0.1°； 12.吊塔的负压吸引系统可承受气压试验，不出现明显漏气或破裂现象； 13.所有气体接口带有通、断、拔(原位 Standby)三种状态，能带气维修；气体终端表面具备抗菌功能， 14.气体终端颜色以及形状不同，符合 IS0 标识标准，并有防止不同气体误插的装置或结构，具有原位待接通状态功能，通过插拔次数≥100000次耐久性插拔试验无损坏，且通过48小时或以上盐雾试验后外观无红锈现象； 15.吊塔医用气管通过YY/T0799-2010 医用气管标准要求的检测，气管层间粘合强度检测值≥1.0kN/m； 16.吊塔吊桥承载最大承载力≥1000KG，具有承载四倍以上承重系数；吊塔吊桥托盘(仪器平台)最大承载力≥90KG具有承载四倍以上承重系数；吊塔吊桥箱体最大承载力≥400KG;具有承载四倍以上承重系数。 普通参数 1、吊塔通过ISO9001、ISO13485认证、 2、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 3、电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 4、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm； 5、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥850mm，宽≥190mm，高≥125mm，壁厚≥10mm； 6、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm； 7、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计，两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。 8、箱体托盘：2个，吊塔托盘为铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金支撑，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等； 9、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计； 10、每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只； 11、每套配置电源插座≥6个； 12、电源插座应通过≥2万次的拔插试验，拔插试验过程中，不得出现持续闪弧； 13、接地端子2个；配置可以升级，可以按照用户要求灵活选配。 14、标准配置： 底座1套 护罩1个 横臂1套 吊管1套 箱体1套 托盘2个 抽屉1个 输液架1个 氧气2个 负压吸引2个 压缩空气1个 插座6个 接地端子 2个 网线接口1个 |
| 5 |  | 无影灯（急诊手术室） | 1 | 55000 | 55000 | 1、无影灯及手柄通过皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试试验； 2、无影灯灯头、横臂等金属表面采用环保抗菌材料，灯床塔桥病床医疗器械用配件对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.7； 3、无影灯灯头、横臂等金属表面采用环保抗菌材料，灯床塔桥病床医疗器械用配件对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥3.1； 4、无影灯灯头、横臂等金属表面采用环保抗菌材料，灯床塔桥病床医疗器械用配件对于大肠杆菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥6.1； 5、无影灯灯头、横臂等金属表面采用环保抗菌材料，灯床塔桥病床医疗器械用配件对于鼠伤寒沙门氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.6； 6、无影灯灯头、横臂等金属表面采用环保抗菌材料，灯床塔桥病床医疗器械用配件对于炎克雷伯氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.2； 普通参数： 1、无影灯具有可自平衡，和具有四倍水平安全承载方形大臂装置。稳定可靠，无漂移现象。 2、平衡臂具有可四倍承重水平定位装置，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌易消毒。 3、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。 4、具有中轴阻尼装置，横臂转动稳定。 5、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 6、横臂关节可360度水平无限制旋转，平衡臂系统二关节可以340度旋转，采用多关节联动装置。 7、手术灯具有月牙环形固定装置，卡位牢固，灯头360度转动不受限制。 8、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过15CM，可获得极佳的层流效果。 9、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动盘式四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 10、采用进口LED灯泡，有效的利用平镜面反射灯杯和大透镜结合的装置，具有更多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率，无影灯每个灯头单遮板无影率（非6级照度模式下）：≥60%；无影灯每个灯头单遮板深腔无影率（非6级照度模式下）：≥60%。 11、无影灯具有环形阶梯形，可多点聚焦灯泡安装装置，无影灯极佳。 12、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。 13、具有≥2.2寸屏幕，可以调节亮度，色温，腔镜可调节，同时具有模式按键，可以扩展二级操作界面。 14、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 15、无影灯灯头平衡臂等配件采用环保抗菌材料。 技术规格： 1、照度（Lux）：母灯≥160,000，子灯≥160,000 2、色温（K）3500-5500无级可调 3、演色性指数（CRI）≥96 4、红色还原指数（Ra)≥96 5、调光范围10—100% 6、术者头部温升≤0.5℃ 7、术野温升≤2℃ 8、照明深度≥100cm 9、光斑直径140-270MM 10、灯泡类型进口LED 11、灯泡平均寿命≥60000h 12、LED灯杯直径≥60mm。 13、灯泡数量母灯≥30LEDS，子灯≥20LEDS 14、高度调整≥118cm 15、LED灯头散热盖母灯≥130mm，子灯≥90mm 16、弧形拉手尺寸≥270mm 17、聚光板灯盘≤4等分 18、扇形调焦活动板半径母灯≤280mm，子灯≤200mm 19、照度和色温可调节 |
| 6 |  | 空气消 毒机 | 10 | 6000 | 60000 | 1．外形：移动式 2．输入功率：≤100W 3．电源：AC 220V 50Hz 4．相对湿度：≤ 80%； 5．大气压力：800hpa～1060hpa。 6．噪音≤55dB(A) 7．消毒方法：等离子体 8．最大适用体积：≥80 m³ 9．额定循环风量：≥800 m³/h（循环风量≥适用体积的10倍） 10．等离子发生器寿命≥30000小时 11．等离子体密度 ：3.40x1017m-3~1.75x1018m-3 12．杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 13．臭氧残留量≤0.003mg/m³ |
| 7 | 供应室 | 超声波清洗机 | 1 | 40000 | 40000 | 1、清洗舱容积：≥90L 2、材质：≥2.0mm厚304不锈钢板材 3、开门方式：手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手 4、密封方式：硅橡胶胶条压紧密封 5、灌流系统：灌流口≥8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接 6、多级水位控制：自动模式下有高低两种水位选择，可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以任意控制水位 7、加热方式：循环加热，溶液内部温差＜1℃ 8、自动进酶：可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液 9、精密器械筐：配备单独的精密器械承载篮筐，细小精密器械可以得到良好的清洗效果，不会掉落到篮筐外部 10、超声系统：变频电源40/80/100KHZ，变频功能，功率可调 11、控制系统：多程序选择，设备设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗等≥四个程序，一键操作 12、控制方式：单片机自动控制，触摸按键操作，一键启动；具有故障自动检测功能；独立的电源控制模块 13、界面显示 液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示和存储功能。温度指示器；数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长 14、安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护 |
| 8 |  | 内镜清洗工作站 | 1 | 90000 | 90000 | 1、材质要求：槽体、背板均采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，原板材厚度≥5MM，设备整体高度≥1500mm。 2、超声槽盖材质采用透明亚克力板材一次成型，并配有2个手柄，板材厚度≥4mm。 3、支架材质要求：采选用全优质不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，高≥800mm 4、四槽，内嵌式超声槽。控制器要求：采用液晶中文显示屏，隐藏式设计，采用触摸控制按键。 5、排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件 6、排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，无需更换滤芯。 7、自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用 8、全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 9、采用医用低噪音无油空压机，供气压力≥0.7MPa ，供气量≥120L/min ，储气量≥30L，噪音≦60dB， 电压：220V ，输出功率≤750W 10、高压水枪、气枪枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.7MPa。 11.内镜清洗工作站所采用的复合板材进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡≥72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥72小时无可视变化。 12.内镜清洗工作站的干燥台面承重要求：亚克力材质≥90KG。 |
| 9 |  | 多功能清洗消毒中心 | 1 | 220000 | 220000 | 1、台面、清洗槽、沥水台材质要求：台面及背板采用SUS304锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm。 2、台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面，台面高度≥850mm。 3、槽盖材质要求：采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封。 4、清洗槽规格尺寸要求：长600±30*宽500±30*高260±20mm。 5、柜体：柜体形状要求，采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。支架材质要求：选用全SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；柜门材质及结构要求：采用SUS304不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。柜体底板材质要求：柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm 6、蒸汽清洗机：蒸汽清洗机单独控制，自动加水一把蒸汽枪配8个喷头，适合不同器械的蒸汽清洗清洗不锈钢管腔类物品效果更佳。电气系统与蒸汽清洗机主体分体设计，有效保障电气系统安全，减少故障率。 7、超声槽：控制系统：液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统 8、超声频率：40kHz 9、加热方式：电加热 10、可升降防护装置：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm；可升降结构，可以适合不同身高的人员操作。 11、排风装置：采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h；内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道。 12、煮沸槽控制系统：液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；按键操作，一键启动；具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。 13、高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备≥8个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 14、不锈钢水龙头：SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，304材质高压编织供水软管及管件。 15、不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全SUS304不锈钢落水器。排水采用螺纹软管式结构。 16、医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa，供气量：≥120L/min，储气量：≥36L，噪音≤40dB，电压：220V 输出功率：≤750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。 17、标准配置：由初洗槽/酶洗槽、超声槽、末洗槽、煮沸槽、沥水台组成 |
| 10 |  | 软式内镜清洗消毒器 | 1 | 90000 | 90000 | 1、清洗消毒槽数量：单槽 2、消毒液：重复使用性消毒液。过氧乙酸、邻苯二甲醛等。 3、水过滤器：设置水三级过滤，过滤精度分别为1μm，0.45μm和0.2μm 4、清洗液、酒精计量装置：采用进口蠕动计量泵，计量精度≤1% 5、测漏和干燥压缩气减压装置：采用进口减压阀，压力稳定可靠 6、测漏功能：采用全程适时内镜测漏监控装置 7、自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒 8、加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜 9、软镜内通道循环泵数量：软镜内通道循环泵数量两个，分别洗消注气/注水和活检、吸引管腔 10、空气干燥、酒精干燥功能：具有空气干燥、酒精干燥功能 11、内镜内腔清洗接头：可提供不少于奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头 12、消毒剂自动取样功能：具有消毒剂自动取样功能 13、消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放 14、全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康 15、无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜 16、具有消毒剂不足、清洗液不足、酒精不足、水压低等报警功能 17、消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数 18、过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间 19、采用≥5.7寸彩色触摸屏显示系统 20、显示屏显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称、阶段计时和过程剩余时间 21、采用透明门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； 22、设有门脚踢式开关 23、机械式开关方式，非电动式推杆式，确保在设备断电的情况下轻松打开门 24、浸泡式消毒，非喷淋式，节液槽设计，10升消毒完全可以浸泡内镜 25、凹陷式门结构，在消毒过程中，门底面也能完全浸泡消毒 |
| 11 |  | 污物清洗槽 | 2 | 10000 | 20000 | 1、双槽，带沥水台 2、全不锈钢 3、带4个水龙头 4、带储物门 5、外型尺寸≥1800×605×950mm |
| 12 |  | 高效全自动清洗消毒器 | 2 | 200000 | 400000 | 1.容积≥520L 2.标准循环周期≤30min/锅次 3.材质≥1.5mm厚316L不锈钢板无死角焊接，清洗架:316L不锈钢；外装饰罩:304不锈钢板 4.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面或底部，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 5.门通道双门通道型、双门可实现互锁，开门方式自动升降开门 6.采用PLC控制系统，≥5寸触摸屏式控制屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数 7.循环泵不锈钢泵体,流量最大≥900L/分钟 8.阀门采用气动阀，口径大、性能可靠 9.空气过滤器过过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级(99.99%) 10.喷淋臂喷淋臂两端设置有可拆卸堵头，方便清洗 11.为了保证清洗效果，清洗无死角，喷淋臂长度≥500mm 12.安全保护超温自动保护装置:防干烧保护装置:风压低 保护装置:门障碍保护装置:电机过流保护装置:记录方式可自动打印过程曲线、并记录A0值; 13.程序数量≥9套预置，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑 14.采用漏斗式水箱，单步耗水量≤30升 15.密封门:双门通道型、双门可实现互锁,自动升降门,防爆玻璃门，隔音隔热;关门遇障碍可自动返回;门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠;门厚度≥22mm。 16.产品使用范围：第一类消毒产品，用于医疗器械和用品高水平消毒 17.设备维护：设备生产厂家可定期对设备的温度、压力等进行验证。 18.设备使用寿命：≥8年。 |
| 13 |  | 医用干燥柜 | 1 | 65000 | 65000 | 1、容积：≥360L 2、装载容量：满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根呼吸管道 3、主体材质：外罩、柜体采用SUS304不锈钢板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小 4、腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。内舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求 5、保温材料：腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm，有效阻止热量损耗，提高干燥性能 6、密封门材质：门板采用SUS304不锈钢板，板材厚度≥2mm 7、密封门结构：门体中部采用双层透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度 8、门密封：双门互锁，密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好 9、双门互锁：带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求 10、过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用 11、加热器：采用电加热方式，设备整体加热功率≥11KW，干燥速度快 12、触摸屏：高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容 15、程序设定：采用相互独立的开放程序，内置4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、2套自动程序、4套自定义程序。 16、干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置 17、安全保护：拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施 18、断电记忆功能：设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序 19、标准配置：主机1台，櫊架9个，器械托盘9个，湿化瓶干燥架1个，呼吸管道干燥架1个 |
| 14 |  | 静音无油空压机 | 5 | 4000 | 20000 | 1.采用静音空压机，带油水分离功能，能分离空气中的油污、水分，提高干燥气体的清洁度； 2.供气压力：max0.8MPa， 3.供气量：≥60L/min，压力稳定，为设备及气枪工作提供持续的压力空气。 |
| 15 |  | 脉动真空灭菌器 | 2 | 330000 | 660000 | 1.灭菌舱容积：≥1500L，设备内置蒸发器 2.设计压力：压力-0.1～0.3Mpa，安全阀开启压力≥ 0.28Mpa 3.主体使用寿命：≥12年 4.材质：门、内胆、夹套均为304L不锈钢 5.主体结构：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个 6.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。 7、进口板式换热器，换热效果好，使作寿命长 8.密封门：圆型门胶圈，门板加强筋板数量≥6个 9、双门通道型、机动门、带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证清洁区与无菌区的有效隔离。 10.主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。 11.程序种类及数量：灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套。 12、脉动工艺:设备程序采用三种组合式脉动工艺，分别为负压脉动、跨压脉动、 正压脉动,小压力幅度，多脉动次数的形式。标准循环：≥3次负压脉动，≥1次跨压脉动，≥3次正压脉动。 13.灭菌温度：灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 14.安装方式：设备可单侧靠墙安装，所有管路和电气等需要维护的部件均在设备另一侧，满足只需预留单侧维修空间需要，两台设备可以共用一个维修空间，同样的面积可放置更多的设备。 15.设备维护：设备生产厂家可定期对设备的温度、压力等进行验证。 16.管道材质：SUS304不锈钢或更高规格材质制成； 17.主要控制阀门：气动角座阀数量≥6个。 |
| 16 |  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 200000 | 200000 | 1.总容积：≥150L 2.灭菌模式：≥6种，包括：全循环，快速循环，软镜循环，管腔模式，加强模式，干燥模式等 3、灭菌剂：卡匣式注入方式，≥12个胶囊/卡匣，每个胶囊≤5ml过氧化氢 4.灭菌效果：灭菌程序能对直径≤0.7mm，长度≥600mm不锈钢管和直径≤1mm,长度≥4000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌 5.具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径≤1mm，长度≥1000mm管腔的软式内窥镜灭菌。 6.主控制系统：采用智能控制系统，≥8英寸屏中文显示彩色触摸屏。 7.灭菌记录：灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，自动打印工作过程参数和曲线。 8.灭菌室门：液晶屏触摸开关门方式，自动升降门，防夹手设计，配有语音、脚踢开关门配置。 9.灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材。 10、具有重复打印功能，可重复打印≥10次的灭菌数据 11、采用微型热敏打印机，能够打印灭菌程序名称、电源功率、灭菌舱内过氧化氢浓度值、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力、温度、各阶段时间和结束状态等信息 12、过氧化氢低温等离子灭菌器设计使用寿命≥8年 13、蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥95%。 |
| 17 |  | 清洗工作站（打包台、分拣台） | 2 | 10000 | 20000 | 1、材质：全不锈钢 2、底部配有疏列式搁板 3、配有4个万向脚轮 4、外形尺寸≥1800×1100×800mm |
| 18 |  | 器械打包台（打包台、分拣台） | 4 | 10000 | 40000 | 1、材质：304不锈钢； 2、带LED检查灯 3、带双向开关，两面均可开关电源 4、上中下三层 5、底部带有4个脚轮，方便移动 6、外形尺寸：≥2000×1100×1450mmmm |
| 19 |  | 包布打包台（打包台、分拣台） | 2 | 10000 | 20000 | 1、材质：304不锈钢； 2、桌面带玻璃并配有检查灯 3、带双向开关，两面均可开关电源 4、底部带有4个脚轮，方便移动 5、外形尺寸：≥2000×1100×800mmmm |
| 20 |  | 污物运输车 | 2 | 10000 | 20000 | 1.全不锈钢,单面开门，门可旋转270度 2.有弹簧拉手固定门，适合狭小空间使用 3.内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品 4.用于无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染 5、外形尺寸≥1060×690×1050mm |
| 21 |  | 无菌物品转运车 | 2 | 10000 | 20000 | 1.全不锈钢,单面开门，门可旋转270度 2.有弹簧拉手固定门，适合狭小空间使用 3.内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品 4.用于无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染 5、外形尺寸≥1060×690×1050mm |
| 22 |  | 高压水枪 / 气枪 | 2 | 4000 | 8000 | 1、材质：304不锈钢； 2、手压式把手，操作方便 3、配置8个不同规格的喷嘴，适合不同器械的使用 |
| 23 |  | 纯水机组 | 1 | 140000 | 140000 | 1.以满足国家生活饮用水卫生标准的自来水为水源,纯水水质满足《医院消毒供应中心-第1部分管理规范》WS310.1-2016标准,电导率:15US/cm。 2.产水量：2000L/h 3.主要配置：预处理系统、反渗透系统、控制系统、供水系统等组成。2吨304不锈钢水箱1个 4.控制系统： 1)全自动运行控制,无需专人看管,当自动控制故障时，可转换为手动控制,确保正常供水； 2)具备无水保护,高、低压力保护等多种功能； 3)反渗主机具有自动脉冲冲洗功能； 4）全自动内循环，保持系统内低细菌污染水平； 5）多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示。 |
| 24 |  | 纯水管道及阀门 | 1 | 60000 | 60000 | - 用途:用于纯水机至其它需纯水设备及纯水点位间的管道连接。 - 管道材质：SUS304不锈钢 - 阀门及接头：包含所有转接头及阀门。 - 主循环管道管径：≥DN40 - 支管道管径：≥DN25 - 管壁厚度：≥2mm |
| 25 |  | 生物培养仪 | 1 | 40000 | 40000 | 1、用于过氧化氢灭菌和压力蒸汽灭菌效果生物检测 2、培养时间：≤0.5小时 3、培养孔数量：≥12个 4、中文液晶显示 5、温度控制范围：30-70℃ |
| 26 |  | 货架 | 1 | 6600 | 6600 | 1、全不锈钢 2、放二十只篮筐 3、外形尺寸：≥2190×405×1748 |
| 27 | 检验科 | 生物安全柜 | 4 | 30000 | 120000 | 1.分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×600mm×2000mm； 3.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 4.噪音等级：≤70dB（A） 5.照明：≥800lx 6.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.99% 7.使用人数：1—2人 8.柜体采用≥8°倾斜角设计； 9.安全柜工作区优质304#不锈钢一体化结构； 10.彩色液晶显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，UV灯的运行时间。 11.完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警 （2）过滤器失效更换报警 （3）气流波动报警 12.安全的连锁保护设计： （1）安全柜风机与玻璃门互锁 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁。 |
| 28 |  | 超净台 | 1 | 25000 | 25000 | 1、外部尺寸≥1450mm×600mm×1800mm； 2、额定功率≥500 W 3、气流流速：0.3～0.45m/s； 4、紫外灯功率≥20W*1； 5、LED日光灯功率≥16W*1； 6、噪音≤70dB(A)； 7、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 8、照明：≥300lx； 9、洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）； 10、洁净台分类：垂直层流、单面操作； 11、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%。 |
| 29 |  | 通风柜 | 1 | 8000 | 8000 | 主体框架采用 1.0mm 冷轧钢板，外部围板为 1.0mm 冷轧钢板，前部双侧均为可拆缷功能面板，5mm 钢化玻璃可移动皮带式视窗，双侧滑轨为铝合金专用型材，内胆为 5mm 厚抗倍特板，下柜体为 1.0mm 厚冷轧钢板，不锈钢 C 型拉手，隐藏式不锈钢合页。 |
| 30 |  | 试验台16处 | 110 | 2000 | 220000 | 1、台面采用厚实心理化板，可耐受盐酸（37%）、硝酸（65%）、硫酸（98%）等多种强酸碱溶液，边缘双层贴边加厚。 2、框架采用≥40*60*1.2mm厚方管，柜子采用≥18mm厚三聚氰胺板材。 3、带有可调节地脚，调节行程≥12mm |
| 31 |  | 纯水管道及阀门 | 1 | 50000 | 50000 | - 用途:用于纯水机至其它需纯水设备及纯水点位间的管道连接。 - 管道材质：SUS304不锈钢 - 阀门及接头：包含所有转接头及阀门。 - 主循环管道管径：≥DN40 - 支管道管径：≥DN25 - 管壁厚度：≥2mm |
| 32 |  | 纯水机组 | 1 | 80000 | 80000 | 1.以满足国家生活饮用水卫生标准的自来水为水源,纯水水质满足GB-T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级用水水质标准,产水电阻≥10MΩ.CM。 2.主要配置:预处理系统、单级反渗透系统、树脂混床纯化、后处理系统、控制系统等组成。 3.控制系统： 1)全自动运行控制,无需专人看管,当自动控制故障时，可转换为手动控制,确保正常供水； 2)具备无水保护,高、低压力保护等多种功能； 3)反渗主机具有自动脉冲冲洗功能； 4)全自动内循环,保持系统内低细菌污染水平； 5）多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 4.出水量：1200L/H |
| 33 | 病理科 | 通风柜 | 3 | 8000 | 24000 | 主体框架采用 1.0mm 冷轧钢板，外部围板为 1.0mm 冷轧钢板，前部双侧均为可拆缷功能面板，5mm 钢化玻璃可移动皮带式视窗，双侧滑轨为铝合金专用型材，内胆为 5mm 厚抗倍特板，下柜体为 1.0mm 厚冷轧钢板，不锈钢 C 型拉手，隐藏式不锈钢合页。 |
| 34 |  | 试验台3处 | 22 | 2000 | 44000 | 1、台面采用厚实心理化板，可耐受盐酸（37%）、硝酸（65%）、硫酸（98%）等多种强酸碱溶液，边缘双层贴边加厚。 2、框架采用≥40*60*1.2mm厚方管，柜子采用≥18mm厚三聚氰胺板材。 3、带有可调节地脚，调节行程≥12mm |
| 35 |  | 生物安全柜 | 2 | 30000 | 60000 | 1.分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×600mm×2000mm； 3.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 4.噪音等级：≤70dB（A） 5.照明：≥800lx 6.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.99% 7.使用人数：1—2人 8.柜体采用≥8°倾斜角设计； 9.安全柜工作区优质304#不锈钢一体化结构； 10.彩色液晶显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，UV灯的运行时间。 11.完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警 （2）过滤器失效更换报警 （3）气流波动报警 12.安全的连锁保护设计： （1）安全柜风机与玻璃门互锁 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁 |
| 36 | 输血科 | 试验台5处 | 12 | 2000 | 24000 | 1、台面采用厚实心理化板，可耐受盐酸（37%）、硝酸（65%）、硫酸（98%）等多种强酸碱溶液，边缘双层贴边加厚。 2、框架采用≥40*60*1.2mm厚方管，柜子采用≥18mm厚三聚氰胺板材。 3、带有可调节地脚，调节行程≥12mm |
| 37 | 血透 | 纯水机组 | 1 | 205400 | 205400 | 1.以满足国家生活饮用水卫生标准的自来水为水源,纯水水质符合国家《血液透析和相关治疗用水》YY0572-2015标准,细菌总数不超过100CFU,内毒素含量不超过0.25EU/mL。带热消毒设备；≥1200L/H 2.主要配置:预处理系统、双级反渗透系统、管道消毒系统、控制系统等组成。 3.系统说明： 1)全自动运行控制,无需专人看管，当自动控制故障时,可转换为手动控制,确保正常供水； 2)具备无水保护,高、低压力保护等多种功能； 3)双级反渗透系统，一、二级直接耦合，二级反渗透纯水恒压循环直供； 4)全自动内循环,保持系统内低细菌污染水平； 5)系统采用热消毒。 |
| 38 |  | 纯水管道及阀门 | 1 | 50000 | 50000 | - 用途:用于纯水机至其它需纯水设备及纯水点位间的管道连接。 - 管道材质：SUS304不锈钢 - 阀门及接头：包含所有转接头及阀门。 - 主循环管道管径：≥DN40 - 支管道管径：≥DN25 - 管壁厚度：≥2mm |
| 39 |  | 空气消毒机 | 10 | 6000 | 60000 | 1．外形：移动式 2．输入功率：≤100W 3．电源：AC 220V 50Hz 4．相对湿度：≤ 80%； 5．大气压力：800hpa～1060hpa。 6．噪音≤55dB(A) 7．消毒方法：等离子体 8．最大适用体积：≥80 m³ 9．额定循环风量：≥800 m³/h（循环风量≥适用体积的10倍） 10．等离子发生器寿命≥30000小时 11．等离子体密度 ：3.40x1017m-3~1.75x1018m-3 12．杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 13．臭氧泄漏量≤0.009mg/m³ |
| 40 | ICU | 吊桥 | 4 | 50000 | 200000 | 1、产品通过ISO9001认证、产品通过ISO13485认证 2、企业通过国家级高新技术企业 3、产品通过有害物质过程控制管理体系认证证书。 4、吊塔吊桥金属配件表面采用环保喷涂粉末，抗菌易消毒。灯床塔桥病床医疗器械用配件对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%，涂层表面对于大肠杆菌抗菌率≥99.9%，涂层表面对于鼠伤寒沙门氏菌率≥99.9%， 5、吊塔吊桥的医用气体管道系统应能承受1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象; 6、医用吊塔吊桥的负压吸引系统应能承受气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。 7、气路系统密闭性：医用吊塔吊桥内部的每一路氧化性医用气体管道系统的泄漏量不得超过此管道的气体终端数目。 8、吊塔吊桥的防护等级应符合GB4208-2017中IP20的规定。 9、吊塔吊桥的外壳防火等级至少为 UL94-V0 级。 10、电源输入端的地线端子到等电位柱之间、到各个保护接地的外壳(罩)和螺丝之间的接地电阻应小于0.1Ω 11、医用吊塔吊桥最大工作承重为:≥400kg，吊塔吊桥最大安全承重应为≥24600kg 12、吊塔吊桥终端箱的承重≥120kg。终端箱承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对横梁的偏移应≤10°。额定负载下，终端箱倾斜角度实测值≤0.5。 13、吊塔吊桥托盘最大标称工作承重≥120kg:吊塔吊桥抽屉最大标称工作承重≥20kg:吊塔吊桥输液架承重≥30kg。 14、横臂(桥身)和终端箱、输液架及托盘加载额定承重10分钟后，上法兰部位倾角≤0.3°。 15、电源插座应通过≥2万次的拔插试验，拔插试验过程中，不得出现持续闪弧； 产品技术参数： 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA； 2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；桥身主型材厚度≥18mm,为保证产品承重力度，桥体吊管连接处厚度≥34mm; 3、配置环境照明灯2个，可选配带独立悬挂臂系统的LED辅助照明灯，LED灯珠数量≥28只，灯头直径≤20cm，照度≥35000LUX； 4、湿段塔：1个，箱体式电气分离，采用直线导轨，两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为≥600mm，塔体可左右移动距离≥500mm。 5、干段塔：1个，箱体式电气分离，采用进口直线导轨，两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为≥600mm，塔体可左右移动距离≥500mm。 6、吊塔吊桥采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6， 7、选配悬臂，横臂具有独立的5个腔体装置，高强度横臂长宽≥10*24cm，吊塔水平横臂具有安全承载装置 8、吊塔吊桥旋转角度：吊塔旋转角度≥340度，具有限位系统。 9、四边形气电箱体具有电气分离装置 10、四边形气电箱体，整体气电箱体模具装置，可选配模块化电气吊塔箱体装置，模块化电源和气源，可任意通配使用； 11、气电箱体电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备； 12、气电箱体：气电箱上气体终端及强弱电终端位于箱体同侧同面，插座斜45度Z字排布，气电之间的距离≥0.2m,保护使用者及患者安全，气电箱下缘可升级安装边轨。 13、气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，。 14、气源终端排列：气源终端采用Z字型交叉排列方式，满足气源中心点沿水平方向的间距≥60mm。 15、气体插座插头：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby(原位待接通状态)功能。多滚珠设计气体终端，插座插头可保证15万次以上的插拔，有通、断、拔三种状态，可带气维修，安装于气体功能吊柱专用面板上。 16、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落； 17、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm； 18、吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥850mm，宽≥190mm，高≥125mm，壁厚≥10mm； 19、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm； 20、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，四边箱体无棱角设计。 21、箱体托盘：2个，吊塔托盘为铝合金一体压铸成型，具有四倍承重的铝制托盘装置；托盘固定方式采用加强铝合金支撑，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等； 22、抽屉：1个，四点式悬挂自动吸合式抽屉装置。承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm； 23、干湿分离配置： 1、干区和湿区均同品牌气体终端标准配置：氧气各1个、负压吸引各1个、压缩空气各1个，终端制式可选；标配原厂快速插头；选配负压吸引装置，和氧气吸入器； 2、标配同品牌气体终端快速插头； 3、电源插座：干湿区各≥6个、220V、10A（兼容国际各制式插头）； 4、接地端子：干湿区各≥2个；RJ45网络接口：各≥1个； 5、湿区配置可调式旋转输液架1套，固定于箱体外侧不锈钢杆上，可任意上下移动，高度随意调节。 6、产品配置不锈钢网篮1个，可放置器械； 7、配置可根据客户要求升级，吊顶式安装，牢固可靠； |
| 41 |  | 空气消毒机 | 10 | 6000 | 60000 | 1．外形：移动式 2．输入功率：≤100W 3．电源：AC 220V 50Hz 4．相对湿度：≤ 80%； 5．大气压力：800hpa～1060hpa。 6．噪音≤55dB(A) 7．消毒方法：等离子体 8．最大适用体积：≥80 m³ 9．额定循环风量：≥800 m³/h（循环风量≥适用体积的10倍） 10．等离子发生器寿命≥30000小时 11．等离子体密度 ：3.40x1017m-3~1.75x1018m-3 12．杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 13．臭氧泄漏量≤0.009mg/m³ |
| 42 | 手术室 | 吊塔 | 18 | 38000 | 684000 | 1、箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。 2、产品具有中国环境标志标签，符合环保产品标准； 3.吊塔吊桥防水防尘防护等级应符合GB4208-2017中IP20规定,吊塔吊桥外壳防火等级至少为 UL94-V0 级； 4.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照国家标准GB/T9286-1998）进行盐雾试验,试验结束后产品无损伤、无可见锈痕－； 5.吊塔吊桥箱体、各关节、各回转机构可旋转角度≥360°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，并配备旋转限位装置； 6.吊塔吊桥对地漏电流正常状态≤0.5mA，单一故障状态≤1mA，外壳漏电流正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA；符合电磁兼容标准 7.吊塔吊桥设备外壳具有抗菌、防锈、防老化、防腐蚀，易清洗，符合手术室层流设计标准。 8.吊塔吊桥表面采用厚度≥70微米的环保抑菌粉末材料喷塑，抑菌率≥99.99%。采用静电喷涂工艺，防腐蚀，便清洗，可抑制大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99.99%。 9.吊塔吊桥采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6， 10.吊塔吊桥轴承承载≥450kg ，满足≥10万次旋转； 11.吊桥承载最大工作承重时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤4mm，箱体倾斜角度≤0.1°； 12.吊塔的负压吸引系统可承受气压试验，不出现明显漏气或破裂现象； 13.所有气体接口带有通、断、拔(原位 Standby)三种状态，能带气维修；气体终端表面具备抗菌功能， 14.气体终端颜色以及形状不同，符合 IS0 标识标准，并有防止不同气体误插的装置或结构，具有原位待接通状态功能，通过插拔次数≥100000次耐久性插拔试验无损坏，且通过48小时或以上盐雾试验后外观无红锈现象； 15.吊塔医用气管通过YY/T0799-2010 医用气管标准要求的检测，气管层间粘合强度检测值≥1.0kN/m； 16.吊塔吊桥承载最大承载力≥1000KG，具有承载四倍以上承重系数；吊塔吊桥托盘(仪器平台)最大承载力≥90KG具有承载四倍以上承重系数；吊塔吊桥箱体最大承载力≥400KG;具有承载四倍以上承重系数； 17.电源插座应通过≥2万次的拔插试验，拔插试验过程中，不得出现持续闪弧。 普通参数 1、吊塔通过ISO9001、ISO13485认证、 2、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 3、电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 4、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm； 5、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥850mm，宽≥190mm，高≥125mm，壁厚≥10mm； 6、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm； 7、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计，两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。 8、箱体托盘：2个，吊塔托盘为铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金支撑，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等； 9、抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计； 10、每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只； 11、每套配置电源插座≥6个； 12、接地端子2个；配置可以升级，可以按照用户要求灵活选配。 13、标准配置： 底座1套 护罩1个 横臂1套 吊管1套 箱体1套 托盘2个 抽屉1个 输液架1个 氧气2个 负压吸引2个 压缩空气1个 插座6个 接地端子 2个 网线接口1个 |
| 43 |  | 无影灯 | 9 | 55000 | 495000 | 1、无影灯及手柄通过皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试试验 2、无影灯灯头、横臂等金属表面采用环保抗菌材料，灯床塔桥病床医疗器械用配件对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.7、对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥3.1对于大肠杆菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥6.1对于鼠伤寒沙门氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.6对于炎克雷伯氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.2 3、产品通过有害物质过程控制管理体系认证证书。 4、无影灯具有可自平衡，和具有四倍水平安全承载大臂装置。稳定可靠，无漂移现象。 5、平衡臂具有可四倍承重水平定位装置，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌易消毒。 6、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。 7、具有中轴阻尼装置，横臂转动稳定。 8、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 9、无影灯平衡臂系统，采用多关节联动，横臂关节可360度水平无限制旋转。 10、金属表面采用高档粉末涂料表面处理，抗菌易消毒 11、手术灯灯头具有自平衡Y型管装置，灯头定位稳定。 12、手术灯具有月牙环形固定装置，卡位牢固，灯头360度转动不受限制。 13、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。 14、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动盘式四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 15、采用独特的进口LED灯泡，有效的利用反光灯杯和透镜结合的先进技术，具有多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率，无影灯每个灯头单遮板无影率（非6级照度模式下）：≥60%；无影灯每个灯头单遮板深腔无影率（非6级照度模式下）：≥60%。 16、无影灯具有环形阶梯形，可多点聚焦灯泡安装装置，无影灯极佳。 17、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。 18、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。 19、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 21、可选配无线遥控控制系统。 22、技术规格： 22.1照度（Lux）：母灯≥160,000 子灯≥160，000 22.2色温（K）3500-5500无级可调 22.3演色性指数（CRI）≥96 22.4红色还原指数（Ra)≥96 22.5调光范围10—100% 22.6术者头部温升≤0.5℃ 22.7术野温升≤2℃ 22.8照明深度≥100cm 22.9光斑直径140-270MM 22.10灯泡类型进口LED 22.11灯泡平均寿命≥60000h 22.12 LED灯杯直径≥60mm。 22.13灯泡数量母灯≥30LEDS，子灯≥20LEDS 22.14高度调整≥118cm 22.15灯泡功率≥150W 22.16 LED灯头散热盖母灯≥130mm，子灯≥90mm 22.17弧形拉手尺寸≥270mm 22.18聚光板灯盘≤4等分 22.19扇形调焦活动板半径母灯≥280mm，子灯≥200mm 23、照度和色温可调节 |
| 44 | NICU | 空气消毒机 | 2 | 6000 | 12000 | 1．外形：移动式 2．输入功率：≤100W 3．电源：AC 220V 50Hz 4．相对湿度：≤ 80%； 5．大气压力：800hpa～1060hpa。 6．噪音≤55dB(A) 7．消毒方法：等离子体 8．最大适用体积：≥80 m³ 9．额定循环风量：≥800 m³/h（循环风量≥适用体积的10倍） 10．等离子发生器寿命≥30000小时 11．等离子体密度 ：3.40x1017m-3~1.75x1018m-3 12．杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 13．臭氧泄漏量≤0.009mg/m³ |
| 控制总价 |  |  |  |  | 4980000 |  |