
政府采购
谈 判 文 件

   采购项目编号：GZJY2017-YD-J022

       采购项目名称：射流萃取器、电热恒温鼓风干燥箱等设备采购

       采购人：于都县环境保护局

   采购代理机构：赣州市聚意招标代理有限公司

  二○一七年八月
目   录
3第一章、谈判文件

一 、谈判邀请
3
二、谈 判 须 知
5
（一）总则
5
（二）谈判文件
7
（三）竞谈响应文件的编制
8
（四）竞谈响应文件的递交
11
（五）谈 判 与 评  审
12
（六）授予合同
21
-三、采购项目需求
22
四、合同条款
33
五、合 同 （格 式）
40
于都县政府采购合同
40
第二章  附件（响应文件格式）
43
1．响应函
44
2.响应货物报价一览表（格式）
45
3.技术规格响应/偏离表
46
4.商务条款响应/偏离表
47
5.技术文件
48
6.营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证
49
7.财务报告或银行资信证明或响应担保函
49
8.依法缴纳税收证明
50
9.依法缴纳社会保障资金的相关材料
50
10.法定代表人身份证明书（格式）
51
11.法定代表人授权书（格式）
52
12.响应供应商关于资格的声明函（格式）
53
13.制造商出具的授权函
54
14. 质量保证及售后服务承诺书（格式）
55
15.交纳响应保证金的银行凭证（格式）
56
16.中小企业声明函
57
17.响应供应商在响应截止时间前在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn/）及“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn/）上无不良行为记录的承诺函（格式）
58
18.企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（参考格式）
59


第一章、谈判文件

一 、谈判邀请

赣州市聚意招标代理有限公司受于都县环境保护局委托，对射流萃取器、电热恒温鼓风干燥箱等设备采购项目进行竞争性谈判。现欢迎国内符合资格条件的响应供应商前来响应。
（一）项目编号：GZJY2017-YD-J022
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）采购内容：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	主要技术规格及要求
	预算金额（元）

	1
	射流萃取器、电热恒温鼓风干燥箱等设备采购  
	1
	批
	详见“三、采购项目需求”
	￥791000.00


（四）谈判方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。最终报价（二次报价）在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于一次报价；在修正参数的前提下，最终报价（二次报价）可高于一次报价。谈判顺序按递交响应文件时间顺序依次确定。

（五）响应供应商资格要求:
响应供应商应首先符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（2）特定资格条件  

无。

（六）谈判文件的购买：2017年08月15日至2017年08月17日（工作日内）上午08∶30——12∶00， 下午14∶00——17∶30，在赣州市聚意招标代理有限公司购买，谈判文件工本费200元/本，文件售后不退。
（七）响应截止时间和谈判时间：2017年08月 23 日10:00（北京时间），谈判地点：赣州市聚意招标代理有限公司，逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。

（八）响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金人民币壹万伍仟元整(￥15000.00)，须在开启的前一天17：00（北京时间）之前到账，从响应供应商的基本账户转入政府采购代理机构，否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内无息退还。成交供应商的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来款渠道直接无息退还；成交供应商还须按成交金额的2%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，货物经验收合格后七个工作日内予以退还。质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内退还。

（九）付款方式：合同签订后，货物交货、安装、调试完毕，经验收合格后付合同总价的97%，余款一年质保期结束后七个工作日内一次性付清。

（十）已购买谈判文件的供应商，在提交竞谈响应文件的截止时间一日前，未书面通知政府采购代理机构而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。
（十一）联系方法：
赣州市聚意招标代理有限公司               采购单位：于都县环境保护局
地址：江西省于都县爱莲路                     地址：于都县贡江镇
（财政局十字路口往河边800米三楼）       电话：13879756635
电话：0797-6222819                       联系人：黄先生
传真：0797-6222819

邮箱: gzjyzbgs@163.com                
联系人：钟群

开户行：江西赣州银座村镇银行股份有限公司于都支行

户 名：赣州市聚意招标代理有限公司

账号630210190000015

网址：http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw
二、谈 判 须 知

（一）总则

1、适用范围
本谈判文件适用于本响应邀请中所述项目的货物及相关服务的采购。
2、定义
2.1 “政府采购代理机构”系指赣州市聚意招标代理有限公司。
2.2 “响应供应商”系指向政府采购代理机构提交竞谈响应文件的制造商或经销商。
2.3 “采购人”系指本次采购项目的采购单位。
2.4“公章”系指供应商的行政章，不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、响应专用章、有序号的章等印鉴）的响应文件。
3、响应费用
3.1响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论谈判结果如何，政府采购代理机构对上述费用不负任何责任。
3.2本次采购将组织第三方验收，验收费用由中标供应商支付；请各位响应供应商在响应报价时充分考虑这一因素。
3.3本次采购采购人同意政府采购代理机构向最后成交供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费在确定成交供应商后上网公示时一次性缴纳；请各位响应供应商在报价时充分考虑这一因素。具体收费标准按成交金额采用差额定率累进法，即

	   服务类型

费率

成交金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5％


4、合格的响应供应商
4.1凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，符合本谈判文件规定资格要求的国内供货商可能成为合格的响应供应商。

4.2响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
4.3一个响应供应商只能提交一个响应文件。如果响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目响应；
4.3.1法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。
4.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。
4.5响应代理人在同一个项目只能接受一个响应供应商的委托参加响应。

5、响应供应商信用记录
5.1本次采购将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有参加本项目的响应供应商进行信用记录查询。

5.2查询的截止时间点为2014年08月23日至2017年08月23日（三年，至开启之日）。

5.3响应供应商及响应供应商的法人、委托代理人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的响应供应商，将拒绝其参加本项目。

5.4响应供应商的信用信息查询记录将提交给谈判小组审核，同时报采购人存档。

5.5采购人和政府采购代理机构将妥善保管响应供应商的信用信息，仅适用于本项目，不会用于本项目与响应无关的其他事项。
（二）谈判文件
6、谈判事项说明 

6.1响应供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件的要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

6.2除非有特殊要求，谈判文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、澄清与答疑

7.1本项目不进行集中答疑。任何要求对谈判文件进行澄清和疑问的响应供应商，均应以书面送达形式（加盖响应供应商公章并注明单位名称、联系人及电话）在法律规定的时间内送达到政府采购代理机构, 政府采购代理机构对疑问进行汇总整理。必要时，政府采购代理机构将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在江西省政府采购网，各响应供应商应注意浏览。

7.2响应供应商在规定的时间内未对谈判文件要求澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为同意。

7.3响应供应商有义务在采购活动期间浏览江西省政府采购网，政府采购代理机构在江西省政府采购网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各响应供应商。
8、谈判文件的修改

8.1在法律规定期限内，无论出于何种原因，政府采购代理机构均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对谈判文件进行修改。

8.2补充（变更）公告将在江西省政府采购网上公布。响应供应商有义务在采购活动期间浏览江西省政府采购网，政府采购代理机构在江西省政府采购网公布的与本次谈判项目有关的信息视为已送达各响应供应商。修改后的内容是谈判文件的组成部分，将在江西省政府采购网公告所有购买谈判文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。
（三）竞谈响应文件的编制

9、响应语言及度量衡单位
9.1响应供应商的竞谈响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

9.2竞谈响应文件中所使用的计量单位，除竞谈响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、竞谈响应文件的编制
10.1响应供应商对竞谈响应文件的编制应按要求装订和封装。
10.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
10.3竞谈响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的竞谈响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。
11、竞谈响应文件的组成
11.1竞谈响应文件统一格式应包括但不限于：
11.1.1响应函
11.1.2竞谈响应文件资料清单
11.1.3响应货物报价一览表
11.1.4关于资格的声明函

11.1.5关于无重大违法记录声明函

11.1.6技术规格偏离表
11.1.7商务条款响应及偏离表
11.1.8产品质量及售后服务承诺函

11.1.9有关证明文件

11.1.10法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）授权书
11.1.11 制造商出具的授权函

11.1.12招标代理服务费承诺书

11.1.13响应供应商认为需要提供的相关资料及谈判文件要求的其他资料
11.2竞谈响应文件应使用谈判文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。
12、报价

12.1竞谈响应文件中的价格均以人民币报价。

12.2供应商应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《响应货物报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。响应总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容。否则，其响应将被视为无效响应。
12.3响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13、响应保证金

13.1响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

13.2在开启时，对于未按要求提交响应保证金的响应，政府采购代理机构将其视为非实质响应响应而予以拒绝。
13.3未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出五个工作日内按来款渠道直接无息退还，质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后，五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内按来款渠道直接无息退还；成交供应商还须按成交金额的2%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，货物经验收合格后七个工作日内予以退还.质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内退还。

13.4响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

13.4.1响应供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤回其响应的；

13.4.2响应供应商未按照采购程序规定签字确认的；

13.4.3成交供应商在公示期内无正当理由放弃成交的；

13.4.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

13.4.5成交供应商未按规定提交履约保证金的；

13.4.6成交供应商提供虚假材料，被谈判小组查实的；

13.4.7成交供应商拒不按照规定缴纳招标代理服务费的；

13.4.8其他被认定不予退还情形的。

14、响应有效期
14.1响应有效期为政府采购代理机构规定的开启之日后90天。
14.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，政府采购代理机构可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝政府采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其竞谈响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
15.竞谈响应文件份数和签署
15.1响应供应商应按照要求，提交一式叁份竞谈响应文件（1份正本、2份副本），竞谈响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
15.2竞谈响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页竞谈响应文件。

15.3竞谈响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

15.4竞谈响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）参加的，应提供法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）授权书”原件附在竞谈响应文件正本中。副本可以采用复印件。
15.5除响应供应商对错处做必要修改外，竞谈响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。
（四）竞谈响应文件的递交

16、竞谈响应文件的密封和标记
16.1响应供应商应将竞谈响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。
16.2封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达响应地点。
16.3竞谈响应文件未按上述规定密封或加写标记，竞谈响应文件将被拒绝。
17、响应截止期
在响应截止期后递交的竞谈响应文件，政府采购代理机构将拒绝接收。
18、响应文件的补充、修改和撤回
18.1在规定的响应截止期前，响应供应商可以书面形式提出补充、修改或撤回其递交的响应文件。
18.2响应供应商的补充、修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“响应文件补充”、“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。
18.3在响应截止期至响应文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

18.4补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（五）谈 判 与 评  审

19、谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家由政府采购代理机构在政府采购监督管理部门监督下，按有关规定通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取，依法组建谈判小组。
20、谈判
20.1政府采购代理机构将在规定的时间和地点组织谈判。响应供应商应派法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）或授权代表参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。签到时应主动出示身份证明原件。
20.2谈判由政府采购代理机构主持，谈判时，由采购人及响应供应商代表共同检查竞谈响应文件的密封情况，政府采购监督管理部门及有关部门可以视情况到场监督谈判情况，经当场确认无误后当众开启。
20.3谈判时，政府采购代理机构工作人员当众宣读响应供应商名称及政府采购代理机构认为合适的其它内容，并做好谈判记录。
21、评审程序

20.1评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。

21.2谈判小组全体成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审小组组长，并由评审小组组长牵头组织该项目评审工作。评审小组按以下程序独立履行评审职责：

21.2.1资格性检查。依据法律、法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	响应供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	响应供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件加盖响应供应商公章（印鉴章）；响应供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供经审计的上一年度或18个月内的财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供响应截止时间前一个月经审计的的财务状况报告（表）复印件。响应供应商是法人的如没有经审计的财务报告，可提供响应供应商基本开户银行出具银行资信证明；资信证明必须有所致单位且所致单位必须为赣州市聚意招标代理有限公司。


	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	响应供应商提供书面声明或相关证明材料原件。

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	响应供应商提供税务登记证（副本）（三证合一、五证合一除外）、依法缴纳税收证明或免税证明和社会保险缴纳证明材料（社保局加盖印章）复印件。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	响应供应商提供书面声明

	22
	特定资格条件
	无

	3
	响应保证金
	足额缴纳响应保证金


21.2.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	有效授权书
	符合谈判文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	谈判文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对谈判文件中采购项目要求作出响应。

	
	
	响应有效期
	满足谈判文件规定。


22、响应的评价与比较
22.1谈判小组各成员独立对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。
22.2谈判小组各成员独立对每个有效响应供应商的响应文件进行评价。
22.3政府采购代理机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还竞谈响应文件。
22.4本次采购采购人授权由谈判小组直接确定成交供应商。
23、错误修正
23.1二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

23.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件，响应供应商同意并签字确认二次报价（最终报价）后，调整后的二次报价（最终报价）对响应供应商具有约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则其响应将判定为无效响应处理。

24、无效响应
在初审时响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应谈判文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：
24.1竞谈响应文件数量不足或竞谈响应文件没有正本的或响应文件有两本及以上正本的；

24.2响应供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合谈判文件要求的；

24.3响应供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；
24.4含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

24.5竞谈响应文件无法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）签字的；

24.6响应供应商是代理商的，没有提供制造商有效授权的；
24.7同一项目（品目）的货物，制造商参与响应，再委托代理商参与响应的；
24.8响应有效期不足的；

24.9未按谈判文件规定的格式填写的；

24.10字迹模糊，辨认不清的；

24.11法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）为同一人的两个及两个以上响应供应商；

24.12响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；
24.13响应供应商为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

24.14现场签到的委托代理人与响应文件中委托代理人不一致的；

24.15属于谈判文件中规定被视为无效响应其它条款的。

谈判小组谈判后，供应商仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应谈判谈判文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

24.16经谈判小组谈判技术参数不符合谈判文件要求的；

24.17质保期不能满足要求的或交货时间不能满足的；
24.18响应总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的；
24.19竞谈响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

25、在竞争性谈判中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.1属于专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应不足三家的；

25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3响应供应商的最终报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

25.4因重大变故，采购任务取消的；

25.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

26、竞谈响应文件的评审及澄清
26.1在竞谈响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商对政府采购代理机构和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。
26.2评审的审查、评价和比较，响应供应商可应评委的提问对其提供产品的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。
26.3响应供应商必须保证竞谈响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步核实的要求。
27、谈判的步骤：

（一）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

政府采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

（二）谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。

政府采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原竞谈响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与竞谈响应文件同具法律效力。

（三）第二轮谈判

谈判小组就修正后的竞谈响应文件与响应供应商分别进行谈判。政府采购代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按（四）最终报价（二次报价）的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交供应商。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交供应商的，按（二）谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

（四）最终报价（二次报价）

最终的谈判结束后，所有响应供应商在15分钟内作最终报价（二次报价）递交谈判小组。在提交最后报价前，响应供应商可以根据谈判情况退出谈判。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交供应商顺序，形成评审报告。

所有响应供应商的最终报价（二次报价）未超过政府采购预算不足3家，谈判活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。或采购人调整采购预算采取其他采购方式采购的应当在再次采购活动开始前经采购人的同级财政部门批准。

谈判过程由政府采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

28、评审办法
28.1本次谈判采用最低评标价法，即在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的响应供应商为成交供应商。
同一合同项下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加响应，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取二次报价（最终报价）最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

28.2谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价（二次报价）或者最终报价（二次报价）某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。
28.3节能产品

本次采购如响应供应商的所投所有产品为节能产品的，则对其响应报价给予总价2%的扣除，如部分产品为节能产品，则对其部分产品响应报价给予2%的扣除（须提供相关证明、当部分产品为节能产品时、则按照部分产品在预算金额中所占的比例进行核减）。 

28.4环保产品

本次采购如响应供应商的所投所有产品为环保产品的，则对其响应报价给予总价2%的扣除，如部分产品为环保产品，则对其部分产品响应报价给予2%的扣除（须提供相关证明、当部分产品为环保产品时、则按照部分产品在预算金额中所占的比例进行核减）。

28.5监狱企业
28.5.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

28.5.2监狱企业参加本次响应的，视同为小型、微型企业。

28.5.3监狱企业参加本项目时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

28.6其他中、小、微企业
28.6.1本次响应供应商如为中、小、微企业的，在参加本次采购项目时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。
28.6.2本次响应供应商如为中、小、微企业的，在参加本次采购项目时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。
28.6.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。
28.6.4响应供应商为非联合体响应的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

28.6.5响应供应商为联合体响应的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。
29、资格预审
本项目不进行资格预审。

30、确定成交供应商
30.1谈判小组依据谈判文件规定的评审办法、程序、标准，对竞谈响应文件进行评审，提出书面评审报告，确定成交供应商名单。

30.2评审结束后，成交结果将在江西省政府采购网公示一个工作日。

31、响应供应商询问（质疑）和时限

31.1响应供应商对谈判文件有异议的，应当谈判文件开启一日前以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

31.2供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

31.3响应供应商对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日止以书面送达形式向采购人、政府采购代理机构提出质疑，质疑书格式和内容不符合国家或赣州市相关规定的或质疑书提供的依据或证明材料不全的应暂不受理并告知响应供应商补充材料。响应供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理。质疑供应商参与了响应活动后，再对谈判文件内容提出质疑的或质疑超过有效期的及对同一事项重复质疑的不予受理。

31.4响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告发布届满之日起七个工作日内以书面送达形式向政府采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

31.5响应供应商询问或质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

31.6采购人、政府采购代理机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复；在收到质疑函之日起七个工作日内进行回复。质疑供应商对政府采购代理机构答复不满意或未按规定时间进行答复，质疑供应商可在答复期满的十五个工作日内按规定向于都县政府采购领导小组办公室投诉。在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。响应供应商投诉应按照财政部规定的政府采购供应商投诉书文本格式投诉，具体格式可在中国政府采购网下载。
31.7质疑书应当署名，由法定代表人或者响应供应商代表签字和盖章，并加盖响应供应商单位公章。
质疑书应当包括下列主要内容：

31.7.1质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；
31.7.2具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；
31.7.3提起质疑的日期。
31.8响应供应商的询问和质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规进行答复。
（六）授予合同
32、成交供应商授予标准
采购人授权谈判小组按报价高低把实质上响应谈判文件书的且报价最低的供应商确定为成交供应商。

33、成交通知书
33.1政府采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内向成交供应商以书面形式发出《成交通知书》，同时在江西省政府采购网上公告成交结果。
33.2《成交通知书》是合同的一个组成部分。
33.3当《成交通知书》发出后，政府采购代理机构将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本谈判文件的规定退还所有响应保证金。
34、签订合同
34.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项签订与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改，否则按《中华人民共和国政府采购法实施条例》处理。

34.2除相关单位要求适用合同通用格式版本的外，合同须按照《于都县政府采购合同》签订。

34.3合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

34.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在江西省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
34.5成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的规定对违规供应商进行处罚。

34.6谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
35、解释权
本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属赣州市聚意招标代理有限公司。
36、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及有关法律、法规的规定执行。
-三、采购项目需求
（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。
（二）响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。
（四）所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（五）本谈判文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（六）所响应货物（自动烟尘烟气测试(油烟采样枪三个传感器O2、SO2、NO2)、大气综合采样器、气相色谱仪、智能高精密度综合校准仪、直流电源）提供质保期叁年及以上。

（七）除自动烟尘烟气测试(油烟采样枪三个传感器O2、SO2、NO2)、大气综合采样器、气相色谱仪、智能高精密度综合校准仪、直流电源外，其余所投货物质保期壹年及以上（厂家另有规定的，按原厂家执行）。

    （八）所响应货物（BOD速测仪、噪声仪、流量计、自动烟尘烟气测试(油烟采样枪三个传感器O2、SO2、NO2)、大气综合采样器、智能高精密度综合校准仪、直流电源、便携式执法系统安全监测系统响应供应商投标时须在响应文件中提供原厂商针对本项目的授权函原件、技术参数确认函原件、售后服务承诺函原件，并加盖原厂商公章。
     （九）技术规格及要求：

	序号
	项目名称
	数量
	预算单价
	单位
	主要技术规格及要求

	1
	射流萃取器
	2
	7150
	台
	射流萃取器特点

1萃取效率高≥95%；

2萃取速度快，两分钟即可萃取四个样品；

3 萃取自动化程度高，即开即用，提高实验人员的工作效率；

4 重现性高；

5萃取时产生的有毒有害气体可通过导管排出室外,避免实验人员和有毒萃取溶剂的直接接触,有效地保护了实验室人员的健康;

6适用与所有液 — 液萃取工作；

7可同时做四个样品,也可根据实验需要只做一个、两个或三个样品

8 四个样品分别定时控制,0-360秒自由调节

9 四个样品可分别调节压缩机流量,以控制反应激烈程度,从而针对不同的萃取介质达到最好的萃取效果

射流萃取器技术指标

萃取效率≥95%

萃取效率波动：不超过±3%

每个样品取样范围：0-500毫升/0-1000毫升

四、射流萃取器仪器配置

萃取主机(内含四台压缩机),主机电源线,支撑杆六根,支撑板两块,萃取瓶及射流柱四套,导气管四根,仪器保修卡,合格证,说明书

	2
	电热恒温鼓风干燥箱
	1
	18200
	台
	1、大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

3.箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。

4.当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

5.微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。

6.可预设7组63步可编程序，每段9步，每段设置时间1~99小时59分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。

7.多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。

8.可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温（选配）

度和时间曲线，为实验过程数据储存与回放提供有力保证。（选配）

9.独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

10.温度偏高或偏低及超温报警。

控温范围：RT+10～260℃

温度分辨率：0.1℃

恒温波动度：±1℃

温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃）

	3
	BOD速测仪
	1
	56020
	台
	HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法》

1、原理先进: 采用微生物电极法

2、结果准确: 与五日法有较强可比性

3、操作简单: 微电脑控制，智能化测量

4、测量时间短: 8分钟完成一个样品测定

5、维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管

6、水样无需前处理，抗干扰能力强

7、安全性高，所用菌种对人体无害

8、可靠性高: 结构简单，无易损器件，寿命长

9、打印功能: 配微型打印机，测量结果打印输出

10、可配电脑、自动进样器。

11、测量范围： 2—6000 mg/L

12、重 复 性： ≤ 5%

13、一次测样时间：5-8分钟

14、进样方式： 恒流连续进样

15、缓冲溶液消耗： 5ml/min

16、所需样品体积： 每测一次需50ml

17、环境温度： （5—40）℃

18、相对湿度： ≤90%

19、功 率： 96W

20、电 源： AC220V 50Hz

	4
	噪声仪


	2
	17000
	台
	主要技术指标：

1.执行标准:GB/T 3785-2010（IEC 61672）  1级          GB/T 3241-2010（IEC 61260）1级

2.其它符合标准:IEC60651 Type 1，IEC60804 Type 1，IEC61252 ，GB/T 15952 ，ANSI S1.4A-195 Type1，

ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1，ANSI S1.25-1991，DIN 45675（1997-07）

3.频率范围:10 Hz～20 kHz

4.线性测量范围:20 dBA-142 dBA，峰值C声级：75 dBA-145 dB

5.自生噪声:≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31 dB）

6.级线性范围:大于112 dB（A）

7.频率计权:并行（同时）A、C、Z   1/3 OCT下还有B、D、T（自定义）、U（自定义）计权

8.时间计权:并行（同时）F、S、I，以及Peak

9.指示器:2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节

主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等

注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99用户可选的整数

峰值C声级测量范围:75dB～138dB

10.积分测量时间:手动，1s到99小时任意设置或分档设置

11.A/D采样频率:48k次/秒

12.24小时自动监测:每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时

13.滤波器实时并行分析:

1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz

14.储存:标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果，或单次最多可记录个人声暴露数据34小时，总共最多可记录320小时

15.USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准

16.内部日历时钟:误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时

17.触发方式：与积分测量同步或超限启动后录制指定时间。

18.一次连续最长录音时间：48kHz/32bit时为1小时，8kHz/8bit时为16小时

	5
	轻便三杯风向风速表


	2
	2400
	台
	以同时测量瞬时风速、瞬时风级平均风速、平均风级和

对应浪高等参数。它带有数据锁存功能便于读数。风向部分采用了指北装置测量时无需人工对北简化测量操作。

主要技术指标：

⑴风速指标

风速范围0-30m/s

风速传感器启动风速0.8 m/s

风速测量精度±0.3+0.03×Vm/sV为实际风速

可显示的风速参数瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高

显示分辨率 0.1 m/s   风速

1级     风级

0.1 m    浪高

⑵风向指标

风向范围0-360

16个方位

风向传感器启动风速1.0 m/s

风向测量精度±1/2方位

风向定北自动

⑶环境指标

工作环境温度-10~45℃

工作环境湿度≤100RH无凝结

	6
	空盒气温气压表

	2
	1100
	台
	空盒气压表是以弹性金属做成的薄膜空盒作为感应元件，它将大气压力转换成空盒的弹性移位，通过杠杆和传动机构带动指针。当顺时针方向偏转时，指针就指示出气压升高的变化量，反之，当指针逆时针方向偏转时，指示出气压降低的变化量。当空盒的弹性应力与大气压力相平衡时，指针就停止转动，这时指针所指示的气压值就是当时的大气压力值。
测量大气压力范围：800～1064hPa。
使用温度范围：－10℃～＋40℃。
1、 仪器温度最小分度值：1℃。
仪器温度表刻度范围：－11℃～＋41℃。
经过示值、温度、补充修正后,其测量误差：≤＋/-2.0hPa。
度盘最小分度值：1hPa。

	7
	流量计


	1
	3580
	台
	1） 旋桨回转直径 ：
Φ70mm

2） 旋桨水力螺距b：120mm（理论值）

3） 起转速度v0：
0.05m/s

4） 临界速度 vk：
约 0.13m/s

（以实际检定值为准。据统计分析，vk远小于上述值。）

5） 测速范围：
0.06m/s～8m/s

6） 输出信号：
磁激式开关接点通断信号

7） 信号数/转子转数：
2/1（每 1 转 2 个信号）

8） 开关接点容量：
DC U≤24V I≤120mA

9） 接点工作次数：
1×107

10）全线相对均方差 m：
|m|≤1.5% （用于 v≥vk 时）

11）相对误差δ：
|δ|≤5%（用于 v＜vk时）

12）工作水体环境：  水温 0℃～＋40℃

水深 0.1m～30m

悬移质含沙量≤50kg/m3

13）贮存环境：
温度－25℃～＋55℃
湿度≤90%

	8
	GPS定位导航


	2
	5000
	台
	屏幕尺寸 大于等于2.4英寸

屏幕类型 TFT

内置内存 4GB 

存储扩展 支持MircoSD卡

图描述 全国高等级路网，村级以上城镇点，支持等高线地图加载 

卫星通道 卫星接收：北斗B1，GPS L1，GLONASS L1支持SBAS

定位精度 单点：2-5m
SBAS：1-3m

其他性能 定位类型：GPS，北斗，GPS+GLONASS，GPS+北斗
防水防尘：IP67
抗跌落：抵抗1.5米跌落至硬质地面
航点存储：3000
航线存储：60
航迹存储：条数不限（取决于存储容量），每条最多10000点，10000个临时航迹点
面积测量：航线+航迹+专业工具
导航：直线导航
电子罗盘：支持
气压计：支持

	9
	自动烟尘烟气测试(油烟采样枪三个传感器O2、SO2、NO2)


	1
	63400
	台
	一机多用，可测量固定污染源颗粒物浓度、烟道重金属 含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气（如 O2, SO2，NO, NO2）等参数。
2、 交直流两用，可选配交直流电源箱，在无交流电源场合工作。
3、 配备智能烟气预处理器，可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理。
4、 自动储存监测数据，供查询、打印，数据存储能力一百万组，可使用微型打印机连接RS232接口现场选择性打印采样报表，配备USB存储器或存储卡。
5、 自动记忆上次输入的监测参数，下次开机优先使用，实现一键采样。
6、 独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒实现长期运转免清洗。
7、 宽温液晶显示，可调背光及亮度，中文人机对话方式菜单显示。
8、 多级光电隔离，多CPU容错结构，克服静电干扰及静电击穿。
9、 烟尘采样及烟气采样均带有前置高效气水分离器，可单独拆卸，有效过滤水气对管路及测量结果的影响。
10、自动修正温度及压力等参数，标况数据可直接读出，并且有断电保护功能。
11、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定。。
12、计前温度传感器前置式鸟笼安装法，测量的计前温度更加准确，仪器有漏气自测功能。

主要参数
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(5～80)L/min可扩展
0.1L/min
≤±2.5%
流量稳定性
≤±2.0%电压波动±20%，阻力在（3~6）Kpa内变化
烟气动压
(0～2000) Pa
1 Pa
≤±2.5%
存储能力
一百万组
采样泵负载能力
阻力为-20kPa时，流量≥50L/min
烟气部分技术指标
O2
(0～30)%
0.1%
示值误差：
  优于±5%；
  重复性：≤2.0 %；
  响应时间：≤90s；
  稳定性：1小时内
  示值变化≤5.0 %。
SO2
(0～5700/最大示值14000)mg/m3
1mg/m3
NO
(0～2500/最大示值6700)mg/m3
1mg/m3
NO2
(0～200/最大示值2000)mg/m3
1mg/m3
烟气传感器使用寿命
空气中约3年
工作电源
AC220V±10% 50Hz或DC24V (选配)
配置清单：主机、多功能烟尘取样管、烟道重金属采样枪一套，除湿干燥过滤器1组、烟尘采样嘴1盒、含湿量传感器1个、橡胶管、烟尘滤筒一盒、含湿量枪1支、热敏打印机、配件包1个、氧传感器、二氧化硫传感器、一氧化氮传感器、二氧化氮传感器

	10
	大气综合采样器


	4
	21300
	台
	电电子流量计，恒流采样，两路大气、一路颗粒物,可以扩展一路颗粒物采样，实现双路颗粒物同时采样，任意一路可以单独控制，单独启停；

高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化；

管路堵塞保护功能:大气采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能；

具有自动加热功能；

采用高性能超低音无刷隔膜泵，使用寿命长；

红蓝双颜色气路连接管，轻松准确连接气路；

自动测量环境大气压与温度，显示实时采样流量，累计采样体积，标况体积；

可设置定时采样，等间隔多次采样，标准采样次数99次，最高可调整至168次；

颗粒物采样采用无刷电机，克服阻力强，可连续长时间工作；

产品配置TSP/PM10/PM2.5三级合金材质采样头，抗静电吸附；

自动调节对比度的中文液晶显示屏，可在零下50度正常工作；

颗粒物采样流量 (5～135)L/min  优于±2.5%

大气采样流量 (0.1～1.2)L/min 分辨率0.001L/min 优于±5.0%

大气采样计前压力 (-30~0)kPa 0.01kPa 优于±2.5%

采样时间 1min-99小时59分内任意设置 1min 优于±0.2%

间隔时间 1min-99小时59分内任意设置 1min 优于±0.2%

计前温度 (－30～99)℃ ，分辨率0.1℃

计前压力 （-30~0）Kpa，分辨率 0.01 Kpa

大 气 压 (50～130)kPa   分辨率0.01kPa

最大采样体积 999999L

采样次数 1～168次

工作电源 AC220V±10%, 50Hz滤膜直径 Φ90mm

产品配置：TSP/PM10/PM2.5三级合金材质采样头，三脚架

	11
	气相色谱仪


	1
	377000
	台
	1.工作条件

1.1工作环境温度 5~35℃

1.2工作环境湿度 ≤85%

1.3工作电压 220V 50Hz/60Hz

2.技术参数

2.1.本仪器是带有全自动流量控制系统的高性能气相色谱仪，可同时安装填充柱和毛细管柱。在同一台仪器上可以同时安装三个进样单元和四个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。

2.2柱箱容积:15.8dm3。

2.2.1.操作温度：最低室温以上10℃，最高 420℃；

2.2.2.升温速率：±250℃/min；

2.2.3.程序升温的阶数:20 段(可用降温程序)；

2.2.4.控温准确性0.01℃；

2.2.5冷却速度：从420 降到50℃约7.5分钟；

2.2.6具有柱箱温度的自动保护功能；键盘设定程序升温；

2.3.色谱柱系统：柱箱内可更换色谱柱；

2.3.1可安装不锈钢和玻璃填充柱 ；

2.3.2可安装熔融石英毛细管柱；

2.4.流路系统：

2.4.1灵活的流路系统，可实现四个流路的独立控制；

2.5.能同时安装四个独立控温的进样单元；

2.5.1毛细柱进样口；分流/不分流毛细管进样口；

2.5.2最高温度420℃；压力设定范围 0-970kpa；

2.5.3程序段数:7段；

2.5.4 程序比率设定范围  -400~400kpa/min；

2.5.5全流量设定范围  0~1200mL/min；

2.5.6 校正功能:可保持柱温箱升温中的柱平均线速度；

2.6.检测器：可同时安装四个独立控温的检测器；

2.6.1电子流量控制型氢火焰离子化检测器（FID）；

2.6.1.1最高使用温度420℃；

2.6.1.2检测限: 3pg/s ( 十二烷 ）；

2.6.1.3动态范围:107；

2.6.2手动流量控制型电子捕获检测器（ECD）；

2.6.2.1 最高使用温度: 400°C

2.6.2.2  检测限: 0.1pg/s (γ-BHC)
2.6.2.3 动态范围: 104

2.7  液体自动进样器

2.7.1  可自动分析样品数: 18位

2.7.2  进样体积: 用10μl注射器以0.1μl步进,可进样0.1-8μl,

2.7.3  进样重现性: ≤0.5%

2.8.色谱数据处理系统：

2.8.1 数据采集和文件格式

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

2.8.2 报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。

2.8.3 质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

2.8.4 网络化控制

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

3.仪器配置清单

1、气相主机 1台

2、毛细柱分流/不分流进样口1个

3、检测器：FID、ECD检测器各 1个

4、12位液体自动进样器1套

5、原厂中文色谱软件 1套

6、国产顶空进样器1套

6、耗材：毛细管主机专用工具包1个（铝垫片、进样垫、石英棉、盲栓、扳手、镊子等）手动进样针2根，色谱柱2根，空气过滤器、空气管、氢气管、5m,载气管各1套。

	12
	智能高精密度综合校准仪


	1
	37900
	台
	主要特点

1）采用大屏幕液晶屏，中文显示，造型美观，易于操作。

2）开机自动检测环境温度传感器、大气传感器是否正常。

3）环境参数可以选择手动输入或自动测量。

4）校准参数具有自动保存，恢复出厂设置功能。

5）内置大容量锂电池，可供仪器连续工作12小时。

6）采用红外线传感器装置与微电脑数据处理技术，自动测量、计算测试数据，不需人工计数，检测速度快，测量精度高，可有效减少工时和消除人为误差。

7）自动显示测量时间。

8）自动显示工况流量、标况流量（20℃，101.325kPa），标况流量（0℃，101.325kPa）。

主要技术指标

序号

参数名称

测量范围

分辨率

时间

分辨率

容积值范围

容积值

分辨率

1

大流量孔口流量计

(0.800~1.200)m3/min

0.001   m3/min

2

中流量孔口流量计

(80.00~150.0)

L/min

流量≤99.9L/min时：

0.01L/min；

流量>99.9L/min时0.1L/min

L/min

3

皮膜流量计

（5.0~80.0）L/min

0.1 L/min

4

皂膜流量计

(0.1000~6.0000)L/min

0.0001 L/min

0.001s

100mL

0.01mL

5

微压压力计

（-2500~2500）Pa

1Pa

6

表压压力计

（-30~30）kPa

0.01kPa

7

大气压力

（80~106）kPa

0.01kPa



	13
	直流电源
	4
	15400
	台
	具有24V直流电压输出和220V纯正弦波交流输出，一机多用。

内置高能量18650锂电池，容量大，使用安全，输出稳定。

配备2个USB2A大电流输出充电口，可对现场移动设备进行快速充电。

配置20A电池保护板，充放电极为安全，杜绝电池因各种原因所产生的不安全因素。

配备大尺寸液晶屏，多参数一屏显示电压、电流、功率、用电量、使用时间等参数。

具有过充、过放、过载、过热、短路等自动保护功能。

具有电池低电量报警功能，保护在用设备，延长电池组使用寿命。

纯正弦波高精度低纹波稳压输出，带负载能力强，应用范围广。

优异的循环性和超长寿命：大于2000次充放电循环。

可通过外接副电池或多机级联扩展电源容量，延长使用时间。

高、低温性能好：-30℃—60℃环境下正常工作。

贮存12个月的电池容量保持率≥80％

高性能、无污染，绿色环保。

专用挎包及背带，携带方便。

电源本身防护等级：IP56。

电池类型

高能量18650锂电池

电池电压

21.5V-29.4V

电池容量

≥20Ah

充电电流

额定5A

充电时间

＜4.5小时

放电电流

额定20A 最大25A

交流输出电压

220V±10%（标配）  110V±10%（选配）

交流输出波形

纯正弦频率50±1Hz，总谐波失真率＜1.8%

交流额定功率

额定500W，瞬间3000W

直流输出电压

DC24V & USB5V

USB输出电流

2A

USB输出插口数量

2个

安全保护

过压、欠压、过温、过流、短路

过温保护温度

75℃±1℃

风扇启停温度

启动：40℃±1℃   停止：28℃±1℃

循环使用寿命

＞2000次

空载损耗

＜8W

短路保护损耗

＜12W

防护等级

IP 56



	14
	移液器


	1
	3300
	台
	整支可消毒

单按键操作，移液、放液和脱卸吸头一步到位，防止液体反弹，减少气溶胶污染，人体工程学设计，操作用力小；单按键操作不必移动拇指，减少重复性劳损。吸头脱卸前有触觉反馈，防止误操作

弹性吸嘴，提高移液均一性，降低装配/ 脱卸吸头用力

密度调节功能，可根据溶液属性进行密度调节，移液更精准

快速衔接卡口，方便脱卸下半部分，易于清洁或维护

高精确性和高准确度，提供可靠的移液结果

4 位数字体积设定，数字放大窗口易于识别体积

不锈钢材质边框，坚固耐用

内置RFID 技术，可通过Eppendorf TrackIT 读取或添加数据

多种不同量程选择，全面满足不同使用需求，可选量程：0.1-2.5μl、0.5-10μl、2-20μl、10-100μl、20-200μl、30-300 μl、100-1,000 μl、0.5-5ml、1-10ml

每支移液器配置匹配原装吸头盒，（含96个ep.T.I.P.S吸头，eppendorf优质级洁净度标准）

	15
	无人机


	1
	16500
	台
	飞行器

产品类型

四轴飞行器 

产品定位

专业影视及商业航拍 

飞行载重

1380g 

悬停精度

垂直: +/- 0.1m（超声波工作范围内）；+/-0.5m

水平: +/- 0.3m（视觉传感器工作范围内）；+/1.5m 

升降速度

最大上升速度：6m/s（运动模式）

最大下降速度：4m/s（运动模式） 

飞行速度

20m/s（运动模式） 

飞行高度

6000m 

飞行时间

约28分钟 

轴距

350mm 

螺旋桨

9450S快拆桨 

遥控器

工作频率

2.400-2.483GHz 

控制距离

FCC：5000m；（无干扰、无遮挡）CE：3500mm 

云台

云台

Phantom 4一体化云台相机 

可控转动范围

俯仰：﹣90°- +30° 

控制转速

可调节 

相机

镜头

FOV 94°20mm（35mm格式等效）f/2.8焦点无穷远 

传感器

1/2.3 英寸 CMOS，有效像素1240万（总像素1276万） 

ISO范围

100-3200（视频）；100-1600（照片） 

快门速度

8-1/8000s 

照片分辨率

4000×3000 

录像分辨率

UHD: 4096×2160（4K )24/25p

3840×2160（4K）24/25/30p

2704×1520( 2.7K）24/25/30p

FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p

HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60p 

拍摄模式

单张拍摄

多张连拍（BURST）：3/5/7张

自动包围曝光（AEB）：3/5 张@0.7EV步长

定时拍摄

HDR 

文件格式

图片格式：JPEG，DNG（RAW）

视频格式：MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264） 

存储卡类型

标配16GB Micro SD卡，最大支持64GB容量，传输速度 为 Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 

电源性能

充电器

Phantom 4智能电池充电器 

电池

Phantom 4智能飞行电池 

其它参数

接口

遥控器有USB接口；机身有Micro USB接口 

	16
	便携式执法系统安全监测系统
	1
	3000
	套
	安全监测系统支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分 （提供加盖制造商公章的操作界面截图的证明材料）；
安全监测系统可以通过多种维度搜索定位资产和查看资产风险，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息等 （提供加盖制造商公章的操作界面截图的证明材料）；
安全监测系统支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表 （提供加盖制造商公章的操作界面截图的截图证明材料）；
安全监测系统支持在线报表，在线查看展示各节点和主机资产风险分布、漏洞分布、配置合规和脆弱账号信息，在线查看设备风险详情；
安全监测系统提供备份恢复机制，能够对扫描结果、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原
安全监测系统内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略
安全监测系统支持Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、Sybase等数据库漏洞检查
安全监测系统支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、权限、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等 （提供加盖制造商公章的操作界面截图的证明材料）；
安全监测系统可以通过资产仪表盘直观展示资产的风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布等内容 （提供加盖制造商公章的操作界面截图的证明材料）；
服务厂商为中国国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位，提供原厂盖章证明材料，可及时对漏洞进行修补响应
服务厂商为国家级网络安全应急服务支撑单位，提供原厂盖章证明材料，可及时对安全事件进行应急
系统交付期，需提供系统设备测试备查；

	1、本项目采购均为国产产品；

2、预算金额：791000.00元           


四、合同条款

1、本合同下列术语应解释为：

1.1“合同” 是指由甲乙双方按照谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.2“合同价格” 指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。
1.3“合同价”是指合同价格即合同总价。合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。合同货物单价为不变价。
1.4“货物” 是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求，并且必须是其合法生产的符合国家有关标准的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
1.5“服务” 是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、技术服务等。
1.6“甲方（需方）”即采购人，是指通过采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.7“乙方（供方）”乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织（单位）。

1.8“技术资料” 是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

1.9“货物内容”是指合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

1.10“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。
1.11“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。 

2、技术规范
2.1乙方提交和交付货物的技术规范应与谈判文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的技术规范偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。
2.2技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。
3、知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、付款方式

4.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4.2付款方式：银行转账。

4.3付款方式：合同签订后，货物交货、安装、调试完毕，经验收合格后付合同总价的97%，余款一年质保期结束后七个工作日内一次性付清。
5、履行期限、地点、方式
5.1履行期限：卖方应在政府采购代理机构规定的时间内和采购人签订合同，并于签订合同后45天内交货，包括安装调试完毕。
5.2履行地点：于都县环境保护局指定地点。
5.3履行方式：甲方为乙方完成工作提供必要的条件外，其余工作由乙方自行完成。
5.4甲方按照合同规定的付款进度向乙方支付款项。
6、技术资料
合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付:

6.1合同生效后，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图提交给甲方。
6.2甲方向乙方提供的其他资料应于验收时一并提交给乙方。
7、质量保证

7.1乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

7.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

7.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

7.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

7.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7.3如果乙方在收到通知后没有负责免费送货上门、免费更换，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8、检查验收

8.1乙方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

8.2货物验收

乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按供方的响应时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照谈判文件和响应文件的内容执行。乙方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，乙方负责赔偿需方一切损失。

8.3货物验收报告应由需方、乙方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
9、验收方式

9.1货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

9.2乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

9.3乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

9.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

9.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

9.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

9.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

9.4产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

9.5乙方提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

9.6大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

9.7采购人需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.8验收时，将按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收报告。验收报告中列明各项标的验收情况及项目总体评价，由验收双方（第三方）共同签署。

9.9产品包装材料归采购人所有。

9.10采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。

10、延期交货
10.1乙方应按照“采购项目需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
10.3如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。
11、违约赔偿
除合同第12条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同。
12、不可抗力
12.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
12.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、履约保证金
13.1乙方应在收到《成交通知书》后，按甲方的要求，向甲方提交规定的履约保证金。
13.2履约保证金用于补偿因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
13.3在乙方完成其合同义务包括任何义务后七个工作日内，甲方将把履约保证金退还乙方。
14、仲裁

14.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商在60天内仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。
14.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。
14.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
14.4仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。
14.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。
15、违约终止合同
15.1甲方在乙方违约的情况下：
15.1.1乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；
15.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。
15.2在甲方根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
16、破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
17、转让和分包

17.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
17.2如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

18、合同修改
欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
19、通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
20、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
21、合同文件及资料的使用
21.1除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。
21.2除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第21.1款中所列的任何文件和资料。
21.3除合同本身以外，21.1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。
22、合同生效及其它
22.1合同

22.1.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

22.1.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

22.1.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

22.1.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

22.2本合同一式肆份，以中文书写。甲方、乙方、政府采购代理机构、于都县政府采购领导小组办公室各执一份，具有同等法律效力。
22.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。 

22.4如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目采购项目需求中售后服务的要求处理。

22.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

23、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

23.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

23.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

24、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

五、合 同 （格 式）

于都县政府采购合同

（采购项目编号：GZJY2017-YD-J022）

甲方（需方）：___________________________计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________计量单位：_____________

甲、乙双方根据赣州市聚意招标代理有限公司组织采购的采购结果和谈判文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式、方法：

	六、违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1、谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3、本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。

4、其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）
	采购代理机构：

地址： 

电话：

传真：

授权代表：



	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第二章  附件（响应文件格式）
正（副）本
响 应 文 件
项目名称：                         
采购编号：                         
响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）
年   月   日
1．响应函
致：赣州市聚意招标代理有限公司
                        （响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次响应有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照谈判文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按谈判文件提交响应文件正本一式 1 份，副本一式 2 份。
五、我方二次报价（最终报价）为闭口价。即在响应有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及谈判文件要求，缴纳足额响应保证金。

十、若我方成交，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳招标代理服务费。

十一、与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真                              
电话                                  电子邮件                          
法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）（签字）：                             
响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）
年   月   日

2.响应货物报价一览表（格式）
响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）                      金额单位：元
	货物名称
	品牌型号及主要技术参数
	数量
	单位
	响应单价
	响应总价
	有无偏离
	交货时间
	制造商名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	响应总价（大写）：


法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）（签字）：               

联系人及电话：                                年    月    日

备注:所投产品必须提供品牌型号、制造商名称，否则，作无效响应

3.技术规格响应/偏离表
响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）：              

采购编号：               
	按谈判文件规定填写
	按响应供应商实际内容填写

	序号
	货物名称
	货物要求及规格
	货物技术规格及配置描述
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）（签字）：                       
说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。
4.商务条款响应/偏离表
响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）：               
采购编号：                 
	序号
	谈判的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容。
法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）（签字）：

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。
5.技术文件
内容包括：
1、货物的技术规格与功能的详细说明和产品样本
2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
3、标准附件、备品备件和专用工具等
4、响应供应商认为需要说明的其他内容（响应供应商视需要自行编写）
6.营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证
说明：1、自然人参加的提供身份证明；

2、必须在有效期内。

7.财务报告或银行资信证明或响应担保函 
说明：1、响应供应商是法人的应提供经审计的财务报告，财务报告为上一年度或截止到开启之日止在18个月内的财务报告，财务报告须由会计师事务所出具，如公司为本年度成立，则出具上一期的财务审计报告,财务报告必须是无保留意见审计报告；

2、响应供应商是法人的如没有经审计的财务报告，可提供响应供应商基本开户银行出具银行资信证明；资信证明必须有所致单位且所致单位必须为赣州市聚意招标代理有限公司。

3、其他组织（单位）和自然人，没有会计师事务所出具的财务报告，可以出具银行资信证明。资信证明必须有所致单位且所致单位必须为赣州市聚意招标代理有限公司。
4、响应供应商是中、小、微企业的，提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函，可不提供财务报告及银行资信证明。
8.依法缴纳税收证明

说明：1、依法缴纳税收证明是由指响应供应商税务登记证（国税、地税）和开启截止时间前100日内缴纳税收的凭据。

2、其他组织（单位）和自然人也需要提供缴纳税收的凭据；

3、依法免税的响应供应商，须提供相应文件证明其依法免税；

响应供应商在响应文件中提供依法缴纳税收证明或免税证明其中之一复印件加盖印章即可。

9.依法缴纳社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳社会保障资金证明材料包括：专用收据或社会保险缴纳清单；

2、专用收据或社会保险缴纳清单必须是开启截止时间前90日内的证明材料；

3、其他组织（单位）和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

4、不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。

5、委托代理人必须在响应供应商依法缴纳社保。（须提供含有委托代理人姓名的社会保险缴纳清单或委托代理人基本养老保险个人账户对账单，如委托代理人不需要缴纳社会保险，则须提供证明材料）

10.法定代表人身份证明书（格式）

致：赣州市聚意招标代理有限公司：

        （法定代表人姓名）在                       （响应供应商名称）任    （职务名称）职务，是（响应供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （响应人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）
11.法定代表人授权书（格式）
致:赣州市聚意招标代理有限公司
               （响应供应商法定代表人名称）是                    （响应供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

 被授权人签字：         法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）签字：
                          响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）
                                      年  月  日

	粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）


12.响应供应商关于资格的声明函（格式）
致：赣州市聚意招标代理有限公司
                      （响应供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！
法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）（签字）：
                          响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）  
                                       年  月  日

13.制造商出具的授权函
注：响应供应商需提供所投产品（）制造商针对此次项目所投产品的合法有效授权书，其中主要产品必须是唯一授权。
致:(采购代理机构)
我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(贸易公司地址)的(贸易公司名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：
（1）同意(贸易公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。
（2）（贸易公司名称）在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。
（3）我们将依法承担制造商的责任。
我方于    年     月   日签署本文件，(贸易公司名称)于    年    月    日接受此件，以此为证。
贸易公司公章                制造商公章              
法定代表人或授权代表职务和部门          
法定代表人或授权代表职务和部门        
签字人签名或签章                  签字人签名或签章                  
14. 质量保证及售后服务承诺书（格式）
根据贵方为      年    月   日          （项目编号）采购项目的响应邀请，我方对该项目做出如下质量承诺：

1.质量问题的处理：

2.售后服务联系方式

3.其他

响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）   

  
法定代表人（经营者或自然人）（签字）：________________________

年    月    日
15.交纳响应保证金的银行凭证（格式）
赣州市聚意招标代理有限公司：
     （响应供应商全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的采购活动。按谈判文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的响应保证金。

响应供应商名称：                     
响应供应商开户银行：                 
响应供应商银行帐号：                 

               响应供应商名称（公章或自然人印鉴章）
法定代表人（经营者、单位负责人或自然人）（签字）：           

年    月    日

	粘贴转账银行凭证（复印件）


注：请响应供应商认真填写银行信息，并要求与转账银行凭证的相关信息一致，政府采购代理机构将依据此凭证信息退还响应保证金。
16.中小企业声明函

　　
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
企业签章：
日期：
（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

17.响应供应商在响应截止时间前在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn/）及“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn/）上无不良行为记录的承诺函（格式）
致：赣州市聚意招标代理有限公司

    我公司在开标截止时间前在“信用中国”及“中国政府采购网”上无不良信用记录

法定代表人（经营者）签字：

响应供应商（公章）：

18.企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（参考格式）
编号：      
	企业基本情况
	企业名称*
	
	组织机构
代码*
	
	法定代表人*
	

	
	行业代码*
	
	注册类型
	
	联系人
	

	
	主营业务（万元）
	
	联系地址
	
	邮政编码
	

	
	联系电话*
	
	传真
	
	电子邮箱*
	

	
	营业收入*
	
	从业人员*
	
	开业时间*
	  年  月

	县级中小企业主管部门认定意见
	经调查核实，该企业属    行业      企业，生产                

（货物名称*、品牌*、型号*），有效期至     年     月     日。
盖章                                      日期


备注：*为必填内容。
认定证明
编号：
                   公司经自行申报，对认定为         行业的           （中、小、微）型企业，有效期至本项目结束。
签章：                            日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供，符合条件的则提供）
3

