二、技术规格及要求

1）用于辅助头部立体定向神经外科手术中确定颅内靶点的位置坐标；

*2）弧中心原理设计，弧弓半径为190mm，方框结构，支持安装多功能弧弓进行定位手术，基环的四条边均标有刻度，以使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值；

3）系统机械定位误差≤0.5mm；

4）坐标定位直接准确，坐标值均为正值； 

5）配套定位立柱配置绝缘垫，以保证MR检查时的安全；

6）立柱颅骨固定螺丝为钛螺丝，可保证3.0T MR检查扫描时的安全；

7）使用的固定螺丝细胞毒性不大于Ⅰ级；

8）立体定位坐标框架可适用于X-ray，CT，1.5T和3.0T MR；
9）坐标框架总的质量≤650g；

10）坐标框架高度≤35mm；

11）坐标框架宽度≥206mm;

12）快速固定螺钉尺寸长度分别为40mm、45mm、50mm、55mm、65mm；

13）弧弓可在基环的左右方向安装、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路及病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位；

14）弧弓总重量≤1500g，完全适合儿科立体定向手术；
15）弧形弓角度最小分度值≤1°；

16）弧形弓侧环角度最小分度值≤2°；

*17）弧形弓角度滑动范围0°-170°；
18）侧环角度为0-360°；

*19）多功能立体定向弧形弓X方向机械标尺调节范围40mm-160mm;

*20）Y坐标尺刻度调节范围25mm-175mm;

*21）Z坐标尺刻度调节范围40mm-155mm;

22）机械标尺刻度：直线标尺的刻度最小分度值≤1mm；

23）开放式CT定位仪显示器重量≤850克，完全装配好宽度≤240mm、深度≤240mm；

24）CT适配器重量≤2030克，完全装配好后宽度≤335mm；

25）CT定位仪显示器的侧平板应有左右标记，以防混淆；

26）开放式MR定位仪坐标显示器重量≤500克，完全装配好宽度≤200mm、深度≤200mm；
27）设备可进行环氧乙烷、高温蒸汽或低温等离子消毒；

28）配备专用消毒盒，用以消毒及运输；

29）提供神经外科手术头架专用固定连接器，重量≤250g，宽度≤45mm；

30）MR定位仪坐标显示器盒应有警告标记，标明MR 频率应高于40MHz；

31）立体定向系统使用的探针细胞毒性不大于1级；

32）立体定向系统使用的探针无皮内反应；

33）立体定向系统使用的探针无致敏反应；

34）立体定向系统表面上的文字和标志清晰可见。
注：1.上述技术要求中标注“*”为重要技术指标。标记“*”的重要技术指标若无技术资料支持的投标，将被否决。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准；

2、技术要求中一般技术指标低于招标文件技术规格的一般指标时，其评标价将在投标价的基础上按每小项百分之零点伍（0.5%）增加；

