附技术指标要求：

智能实验室系统技术参数

一、总体建设内容

1、本项目通过集成人工智能、大数据及物联网技术，并动态耦合多种智能检测仪器和其他功能模块，建设能独立完成样品的接收、暂存、流转、分析检测、数据处理与审核、报告生成和信息上传等任务，实现样品检测和数据管理全流程自动化、无人化和数智化运行的智能实验室系统（以下简称系统）。

    - 2、系统适用于地表水、地下水和集中式生活饮用水源地水质监测，实现《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）基本项目高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊共计34项指标的全流程自动化前处理和分析。以上分析项目相关设备需满足表1中分析方法要求。

    - 表1 各项目需满足的分析方法

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026） 《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446-2026） |
| 2 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） |
| 3 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023 ） |
| 4 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989） |
| 5 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199-2023） |
| 6 | 铜、锌、镉、铅、铁、锰、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊、砷、硒 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014） |
| 7 | 氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016） |
| 8 | 铬（六价） | 《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》（HJ 908-2017） |
| 9 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法（异烟酸-巴比妥酸法）》（HJ 823-2017） |
| 10 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） 或《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017） |
| 11 | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018） |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017） |
| 13 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200-2023） |
| 14 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014） |

3、采购人会另行采购全自动五日生化需氧量分析仪，中标人需负责将其接入系统。

4、系统应具备7*24小时长期连续样品自动检测的能力。检测通量要求：34个项目同时运行，挥发酚≥40个/天，氟化物、硫酸盐、氯化物及硝酸盐4个项目≥50个/天，其他项目≥80个/天，作为验收指标进行验收。系统配置要求见表2。

5、系统应具有双向通讯能力，要完成接入采购人现用的实验室信息管理系统（LMIS），能够自动接受采购人LIMS系统的下达的任务；系统能自动识别采测分离样品二维码信息（至少要能识别样品编号和分析指标）。

6、本项目为交钥匙项目，投标人应充分考虑招标文件中相关技术要求及实验室包括但不限于水、电、气、通风设施等基础设施配套改造相关成本。投标人所报总价默认包含本项目所有实施成本。关于配套基础设施改造内容，如有需要，投标人可自行到现场进行实地考察。

7、投标人须就本项目智能实验室系统的CMA资质申请事宜，作出如下专项承诺：（1）国家出台智能实验室CMA资质认定相关文件后，本系统可正常申请CMA资质；（2）本系统申请CMA资质时，无需采购人额外投入及任何配套改造即可满足全部认定要求；若确需改造，全部工作及费用由中标人全额承担，且不影响系统原有功能及履约进度；（3）投标人须在投标文件中提供加盖公章的本项专项承诺函，承诺内容须完整响应上述全部要求，否则视为无效投标，招标人有权取消其投标资格。

等......详见招标文件。