（一）技术需求

采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▼便携式氨气测试仪 | 8 | 台 | 20万元/台 | 160万元 |
| 2 | ▼恒温恒湿十万分之一天平系统 | 5 | 套 | 15万元/套 | 75万元 |
| 3 | 自动换膜采样器 | 6 | 套 | 10万元/套 | 60万元 |
| 4 | 固定污染源配件包 | 6 | 套 | 7万元/套 | 42万元 |
| 5 | 大气监测配件包 | 1 | 套 | 36万元/套 | 36万元 |
| 6 | 实验室小型仪器设备更新B（现场监测类等设备） | 3 | 套 | 30万元/套 | 30万元 |
| 合计 |  |  |  |  | 463万元 |
| 本标的核心产品为：便携式氨气测试仪、恒温恒湿十万分之一天平系统。 |  |  |  |  |  |

▼1、便携式氨气测试仪（8台）

1.1 基本要求：

本设备适用于以紫外差分吸收光谱原理测定固定污染源排气中的SO2、NO、NO2和NH3等气态污染物的现场监测。符合HJ 1045-2019《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》、HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1132-2020《固定污染源废气  氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》等标准的要求。

1.2 技术参数：

1.2.1 采用热湿法紫外差分原理检测烟气中的SO2、NO、NO2、NH3；

1.2.2 内置阻容法湿度传感器，可实时测量并显示烟气湿度；

1.2.3 配备S型皮托管，可测量并显示流速、流量等工况参数；

1.2.4 采样管加热温度：120℃～160℃内可设、可调；

1.2.5 配备真空隔热管，隔绝高温对测量气室的影响；

1.2.6 内置北斗定位模块，可高精度定位、自动授时；

1.2.7 具备系统日志功能，自动记录操作和数据修改过程；

1.2.8 具备≥5英寸高清彩色触摸屏;

1.2.9 配备蓝牙打印机，支持数据打印；

1.2.10 配备USB接口，数据可经U盘导出；

1.2.11 具备除水功能；

1.2.12 设备内置电池，满电状态下可正常使用≥2h；

1.2.13 仪器采样外管可快速拆卸，方便清洁设备内部；

1.2.14 主要技术指标

1.2.14.1 测量范围：SO2低量程范围≥0～250μmol/mol，高量程范围≥0～2500μmol/mol；

1.2.14.2 测量范围：NO、NO2、NH3低量程范围≥0～200μmol/mol、高量程范围≥0～400μmol/mol；

1.2.14.3 含湿量测量范围≥0～40%，分辨率≤0.1%；

1.2.14.4 氧气测量范围≥0～30%，分辨率≤0.1%，示值误差≤±5%；

1.2.14.5 示值误差：SO2、NO、NO2、NH3校准量程＞100μmol/mol时，相对误差≤±3%；校准量程≤100μmol/mol 时，绝对误差≤±3.0μmol/mol；

1.2.14.6 系统误差：SO2、NO、NO2、NH3校准量程＞60μmol/mol时，相对误差≤±5%；校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差≤过±3.0μmol/mol；

1.2.14.7 零点漂移：SO2、NO、NO2、NH3校准量程＞100μmol/mol时，相对误差≤±3%；校准量程≤100μmol/mol时，绝对误差≤±3.0μmol/mol；

1.2.14.8 采样泵负载能力≥30kPa；

1.3 主要配置：

1.3.1 主机，1台；

1.3.2 皮托管组件，1套；

1.3.3 电池2组，充电器1套，电源线，1套；

1.3.4 取样管及组件，1套；

1.3.5 蓝牙打印机，1台，打印纸20卷；

1.3.6 主机箱，1个。

1.3.7 废气多功能取样管,1根：适用于固定污染源排放物中氯化氢、硫酸雾、氟化物等污染物的采集。

1.3.7.1 可外接烟气采样主机；

1.3.7.2 采样同时可测量烟气流速和烟气温度；

1.3.7.3 连接保温箱，适应多种吸收瓶，可水平或垂直旋转；

1.3.7.4 气路采用聚四氟乙烯材料；

1.3.7.5 取样管可加热，加热温度(100～160）℃可设；

1.3.7.6 取样管有效长度≥1.5m；配备多种采样嘴型号Φ4.5mm、Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm；

1.3.7.7 烟枪支架，1个。

1.3.8 自动降水采样器，1台：适用于对大气降雨、降尘样品的标准采集及常规监测工作。

1.3.8.1 具备多种采样模式，可选场次、时间、雨量、综合采样模式；

1.3.8.2 机柜具备加热除湿功能，温度可设，防止管路结冰；

1.3.8.3 具备融雪功能，检测到降雪时自动开启接雨漏斗加热融雪；

1.3.8.4 具备自检、漏电保护及防雷击保护功能；

1.3.8.5 感雨器灵敏度 最低感应降雨强度0.05mm/min或0.5mm直径雨滴；

1.3.8.6 测量误差:降雨量＜10mm时，隆雨量误差≤±0.4mm，降雨量＞10mm时，降雨量误差≤±2%；

1.3.8.7 接雨漏斗上口内径：内径≥300mm，内径误差≤±2mm；

1.3.8.8 降尘收集器上口内径：直径(150±2)mm；

1.3.8.9 降雨（雪）开盖延迟时间：≤60s；

1.3.8.10 雨（雪）停关盖延迟时间：≤5 min；

1.3.8.11 可保存≥20年降水数据，数据断电不丢失；

1.3.8.12 配备pH计和电导率自动检测功能；

1.3.8.13  pH值测量范围:0.00-14.00，pH值测量误差：≤±0.1；

1.3.8.14 电导率值测量范围:1.0-2000μs/cm 电导率值误差：≤±2%FS

1.3.8.15 配备蓝牙打印机，降雨采样数据可现场打印，具备USB数据导出功能；

1.3.8.16 安装至采购人指定地点。

1.3.9 防护套装，4套，每套包含以下配置：

1.3.9.1 安全头盔配护目镜，1顶；

1.3.9.2 高温防烫手套，10双；

1.3.9.3 双肩工具背包，1个；

1.3.9.4 安全绳，5米，1根；

1.3.9.5 采样服（含上、下装），1套；

1.3.9.6 肩夹警示灯，1个。

- ▼2、恒温恒湿十万分之一天平系统（5套）

- 2.1 基本要求：

适用于固定污染源低浓度颗粒物、环境空气PM2.5和PM10颗粒物监测的样品恒温恒湿称重。符合HJ 618-2011《环境空气颗粒物PM10和PM2.5的测定 重量法》、HJ 656-2013《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）》技术规范、HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的要求。

2.2 技术参数：

2.2.1 主机具备缓冲阻尼和减振垫等多种防振功能，有效消除外部振动对天平的影响；

2.2.2 温度控制范围≥15～30℃，分辨率≤0.1℃,波动范围≤0.5℃；

2.2.3 湿度控制范围≥45～55%RH，分辨率≤0.1%RH，波动≤范围5%RH；

2.2.4 箱体内胆采用不锈钢材质，耐腐蚀；

2.2.5 正面采用整体全贴合大玻璃视窗，配备两个工作仓操作孔；

2.2.6 主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定；

2.2.7 具有温湿度异常报警、水位异常报警等功能；

2.2.8 温湿度系统和主机分体设计，减少压缩机启动产生的震动对箱体内天平的影响；

2.2.9 主机上能够实时显示当前温湿度值，并能查询和显示历史数值的曲线。

2.2.10 具备去除样品静电功能，消除时间≤15s；

2.2.11 十万分之一天平采用≥四级防震措施；

2.2.12 十万分之一天平量程范围≥0～55g，精度≤0.01mg，重复性≤0.02mg；

2.2.13 配备专业电脑和工作站软件，具备自动读取天平数据的功能。

2.3 主要配置：

2.3.1 称重系统主机，１台；

2.3.2 温湿度控制系统，１套；

2.3.3 防静电镊子，2把；

2.3.4 乳胶手套，10副；

2.3.5  十万分之一天平，1台；

2.3.6 高精度滤膜扫码系统，1套；

2.3.7 高精度去静电装置，１套；

2.3.8 电脑及工作站软件，1套；

2.3.9 便携式水流量计，1台：采用多普勒技术探测流速；

2.3.9.1 配套上位机软件，支持数据导出；

2.3.9.2 流速测量范围≥0.02～5m/s，精度≤1%±0.01m/s，分辨率≤0.001m/s；

2.3.9.3 水深测量范围≥0～10m，精度≤±1cm，分辨率≤1mm；

2.3.9.4 流量测量范围≥0.001～99999m3/h，分辨率≤0.001m3/h；

2.3.9.5 温度测量范围≥-20～65℃，精度≤±0.5℃，分辨率≤0.1℃；

2.3.9.6 配套高强度碳纤维测杆和支架；

2.3.9.7 内置高容量可充电锂电池，满电状态下可连续测试≥6h；

- 3、自动换膜采样器（6套）

- 3.1 基本要求：

适用于低浓度烟尘一体式采样头滤膜压膜操作，自动压膜，符合《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）要求。

3.2 技术参数：

3.2.1 具备自动压膜功能，适用膜直径47mm，单手可操作；

3.2.2 内置电池，配电量显示灯，实时显示电量情况；

3.2.3 一键电动封装；

3.2.4 具备压膜数量计数功能；

3.2.5 具备压膜卡机复位功能；

3.2.6 设备重量≤5kg

3.3 主要配置：

3.3.1 主机，2套；

3.3.2 低浓度颗粒物采样滤膜，100张；

3.3.3 低浓度颗粒物采样头（6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm各10个），由前弯管（含采样嘴）、不锈钢托网、密封铝圈组成，4套；

3.3.4 采样头保护盒，240个；

3.3.5 湿度校准仪，1台

本设备适用于阻容法、干湿球法、重量法、激光法等各类烟气含湿量测量仪及其他高温湿度仪器的检定和校准。

3.3.5.1 采用加湿器加湿的工作原理，实现高精度、高稳定性的温湿度控制；

3.3.5.2 工作区容积≥30L，整机尺寸≤500mm×800mm×800mm（长×宽×高）；

3.3.5.3 测量范围：露点范围≥10～80℃，温度范围≥20～95℃；

3.3.5.4 露点均匀度≤0.3℃，露点波动度≤0.2℃；

3.3.5.5 实时显示：设备自带湿度传感器，可实时显示湿度（体积比）、露点等关键参数,具备自定义设置温度、湿度检定点功能，自动控温控湿，触摸屏控制。

3.3.5.6 测试孔：数量≥1个，直径≥100mm

- 4、固定污染源配件包（6套）

- 4.1 基本要求：

本配件包适用于各类项目的采样和现场监测。

4.2 技术参数：

4.2.1 便携式综合气象仪：适用于现场测定温度、湿度、风向、风速、大气压多项气象参数，可在大气污染物无组织监测前，对风向变化、平均风速和大气稳定度开展监测工作。

4.2.1.1 可使用手机APP显示各项参数；

4.2.1.2 支持蓝牙和4G通信模式；

4.2.1.3 大气温度范围≥-20～50℃，分辨率≤0.1℃，准确度≤±0.5℃；

4.2.1.4 相对湿度范围≥0～100%RH，分辨率≤0.1%RH，准确度≤±3%RH；

4.2.1.5 大气压范围≥60～110kPa，分辨率≤0.01kPa，准确度≤±200Pa（25℃）；

4.2.1.6 风向测量范围≥0～359°，分辨率≤1°，准确度≤±3°；

4.2.1.7 风速测量范围≥0～10m/s，分辨率≤0.1m/s，准确度≤±0.5m/s；

4.2.1.8 内置北斗定位模块，动态显示实时位置信息；

4.2.1.9 内置大容量可充电锂电池，单次充满电可续航时间≥15h；

4.2.1.10 存储≥10万条以上测量数据。

4.2.2 移动电源：电池容量≥1度,支持最大功率1500W，重量＜15kg，可支持“3.大气综合采样器（含TSP）”正常运行≥24h；

4.2.3 超声波清洗器：容量≥15L，功率≥500W，工作频率40KHz，内胆304不锈钢材质，内槽尺寸≥350×300×150mm，具备加热降噪功能；

4.2.4 手持式北斗定位仪：电池容量≥2000mAh，精度2-5m，北斗卫星系统定位，支持多种坐标包括WGS84/北京54/西安80/国家2000，内存≥4GB，重量≤400g；

4.2.5 林格曼黑度望远镜：适用于污染源废气排放烟气黑度林格曼望远镜观测法，符合《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 》HJ 1287-2023标准要求。

4.2.5.1 望远镜视角放大倍率≥15倍；

4.2.5.2 望远镜观测距离10m～1000m；

4.2.5.3 望远镜物镜通光孔径≥70mm；

4.2.5.4 林格曼黑度图制作误差≤0.2级（林格曼黑度级）；

4.2.6 便携式多参数水质分析仪：适用于水中温度、pH值、电导率、溶解氧、氧化还原电位等参数的测定。

4.2.6.1 配置复合pH电极、复合电导电极、溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、便携式手提箱和校准溶液；

4.2.6.2 检测项目须包含：温度、pH值、电导率、溶解氧、氧化还原电位；

4.2.6.3 智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数；

4.2.6.4 支持蓝牙打印机进行数据打印；

4.2.6.5 兼容荧光溶解氧电极和极谱溶解氧电极；

4.2.6.6 电导率测量具备在量程范围内，自动温度补偿、自动量程切换等功能；

4.2.7 低浓度烟尘多功能取样管：兼容低浓度颗粒物滤膜和滤筒，适用测定固定污染源低浓度颗粒物和颗粒物的采样。

4.2.7.1 定制可对接，总长度≥4米；

4.2.7.2 取样管可加热，加热温度120～160℃可设；

4.2.7.3 取样管具备全程序空白与样品同时采集功能。

4.2.7.4 低浓度采样头（包含6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm各六个），由前弯管（含采样嘴）、不锈钢托网、密封铝圈组成，1套；

4.2.7.5 低浓度采样滤膜，200张

4.2.7.6 烟枪支架，1个

4.2.8 滤筒滤膜检查装置：用于检查滤筒、滤膜是否存在破损。屏幕亮度:≥2000cd/m3，平均照度:≥6500lux。

4.3 主要配置：

4.3.1 便携式综合气象仪，1套，带检定或校准证书，每套需包含以下配置：

4.3.1.1 主机，1台；

4.3.1.2 主机箱，1台；

4.3.1.3 三角支架，1套；

4.3.1.4 有机玻璃直立式采水器（3L，带30米细绳，带温度计），2套

4.3.1.5 不锈钢直立式采水器（3L，带30米细绳），2套

4.3.1.6 颠倒式深水采样器（3L，带50米细绳），2套

4.3.1.7 伸缩杆采水器（3m），4套

4.3.1.8 深水温度计（50m），2套

4.3.1.9 塞氏盘，2套

4.3.1.10 固定剂箱（可储存地表水109项所需各类保存剂，防腐材质），4套

4.3.1.11 救生衣，4套

4.3.2 移动电源，2套；

4.3.3 超声波清洗器，1台；

4.3.4 手持式北斗定位仪，2台；

4.3.5 林格曼黑度望远镜，1套；

4.3.6 便携式多参数水质分析仪，1套，带检定或校准证书；

4.3.7 低浓度烟尘多功能取样管，1套；

4.3.8 滤筒滤膜检查装置,1套。

4.3.9 样品冷藏箱，2套，保温惰性材质，用于水样冷藏，容积≥65L，具备温度显示功能。

4.3.10 气温气压表，2台，带检定或校准证书；

4.3.11 温度湿度计，2台，带检定或校准证书；

4.3.12 滤膜盒，可放单张滤膜，100个；

4.3.13 滤筒盒，可放单个滤筒，50个；

4.3.14 滤筒箱，可放≥12个滤筒，2个；

- 5、大气监测配件包（1套）

- 5.1 基本要求：本配件包适用于各类项目的采样和现场监测。

5.2 技术参数：

5.2.1 四足机器人环境监测系统：

设备可在污染源监测现场搭载紫外烟气监测设备，攀爬采样平台，辅助监测人员开展污染源监测工作和地表水自动采样工作。

5.2.1.1 四足机器人

5.2.1.1.1 产品整机重量≤50kg（含电池）；

5.2.1.1.2 载荷≥15kg；

5.2.1.1.3 满载状态下（15kg）直线运动速度≥3m/s；

5.2.1.1.4 满载状态下（15kg）电池可维持持续行走≥3小时；

5.2.1.1.5 满载状态下（15kg）可攀爬/下降符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求的Z字楼梯；

5.2.1.1.6 最大攀爬/下降落差高度≥20cm；

5.2.1.1.7 攀爬斜坡角度≥40°；

5.2.1.1.8 关节扭矩≥160N.m；

5.2.1.1.9 具备WIFI6、蓝牙等；

5.2.1.1.10 配置采水器，可使用四足机器人搭载采水器进行采样；

5.2.1.1.11 工作温度-10℃～55℃；

5.2.1.1.12 具备超大关节运动空间；

5.2.1.1.13 具备广角3D激光雷达，可探物避障功能，具备广角高清相机，可进行录像摄影；

5.2.1.1.14  APP高清图传、遥控、所有数据查看；APP图形化编程；

5.2.1.1.15 配置手持式遥控器及快充充电器；

5.2.1.2 紫外烟气分析仪

5.2.1.2.1 本设备适用于以紫外差分吸收光谱原理测定固定污染源排气中的SO2、NO、NO2和NH3等气态污染物的现场监测。符合HJ 1045-2019《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》、HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1132-2020《固定污染源废气  氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》等标准的要求。

5.2.1.2.2 采用热湿法紫外差分原理检测烟气中的SO2、NO、NO2、NH3；

5.2.1.2.3 内置阻容法湿度传感器，可实时测量并显示烟气湿度；

5.2.1.2.4 配备S型皮托管，可测量并显示流速、流量等工况参数；

5.2.1.2.5 采样管加热温度：120℃～160℃内可设、可调；采样管和主机可拆分，采样管长度≥1m；

5.2.1.2.6 配备真空隔热管，隔绝高温对测量气室的影响；

5.2.1.2.7 内置北斗定位模块，可高精度定位、自动授时；

5.2.1.2.8 具备系统日志功能，自动记录操作和数据修改过程；

5.2.1.2.9 具备高清彩色触摸屏;

5.2.1.2.10 配备蓝牙打印机，支持数据打印；

5.2.1.2.11 配备USB接口，数据可经U盘导出；

5.2.1.2.12 具备除水功能；

5.2.1.2.13 主要技术指标

5.2.1.2.13.1 测量范围：SO2低量程范围≥0～250μmol/mol，高量程范围≥0～2500μmol/mol；

5.2.1.2.13.2 测量范围：NO、NO2、NH3低量程范围≥0～200μmol/mol；高量程范围≥0～500μmol/mol；

5.2.1.2.13.3 含湿量测量范围≥0～40%，分辨率≤0.1%；

5.2.1.2.13.4 内置电化学传感器测试氧气，氧气测量范围≥0～30%，分辨率≤0.1%，示值误差≤±5%；

5.2.1.2.13.5 示值误差：SO2、NO、NO2、NH3校准量程＞100μmol/mol时，相对误差≤±3%；校准量程≤100μmol/mol 时，绝对误差≤±3.0μmol/mol；

5.2.1.2.13.6 系统误差：SO2、NO、NO2、NH3校准量程＞60μmol/mol时，相对误差≤±5%；校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差≤过±3.0μmol/mol；

5.2.1.2.13.7 零点漂移：SO2、NO、NO2、NH3校准量程＞100μmol/mol时，相对误差≤±3%；校准量程≤100μmol/mol时，绝对误差≤±3.0μmol/mol；

5.2.1.2.13.8 采样泵负载能力≥30kPa；

5.2.1.2.14 配备4G或同级别通信功能，内置eSIM；配备智能OTA升级。

5.2.1.3 二次开发服务:

5.2.1.3.1  2027年12月31日前形成以下能力：搭载水样采集设备，可自动完成地表水采样任务；

5.2.1.3.2  2026年12月31日前形成以下能力：四足机器人搭载2.1.2紫外烟气分析仪主机1台、钢瓶气（1L）2瓶，攀爬/下降符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求的、≥6米高的Z字楼梯。

5.2.1.3.3  2027年12月31日前形成以下能力：四足机器人搭载2.1.2紫外烟气分析仪主机1台、钢瓶气（1L）2瓶，攀爬至指定采样平台后，按照《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1131-2020）、《固定污染源废气  氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020）等标准要求，自行开展紫外烟气分析仪测前校准和测后质量检查工作；

5.2.2 烟气采样器：采用溶液吸收法采集污染源中的SO2、NOX等有害气体；

5.2.2.1 四气路采样，四路恒温恒流采样，两路微流量两路小流量，每路采样都可以单独设置采气流量等参数；

5.2.2.2 采样体积：0～9999.99L，分辨率≤0.01L；

5.2.2.3 采样流量：小流量采样流量：0.2-2.0L/min，分辨率≤0.001L/min，最大允许误差≤±5.0%；微流量采样流量：10.0～220.0mL/min，分辨率≤1mL/min，最大允许误差≤±5.0%；

5.2.2.4 计前压力：-45～0kPa，分辨率≤0.01kPa，最大允许误差≤±2.0%；

5.2.2.5 采样时间：1min～23h59min可设置，分辨率≤1s，最大允许误差≤±0.1%；

5.2.2.6 大气压：60～130kPa，分辨率≤0.01kPa，最大允许误差≤±0.5kPa；

5.2.2.7 采样负载能力：采样流量50ml/min流量时，负载能力≥25kPa，采样流量0.5L/min时≥30kPa，采样流量1.0L/min时≥15kPa；

5.2.2.8 吸收瓶可挂载在采样管上，且采样管跟吸收瓶之间的连接管长度≤60cm；

5.2.2.9 数据存储：≥9999组；

5.2.2.10 内置电池，在无外接电源情况下，在25℃，101.325 kPa条件下所有气路同时采样时运行时间≥8h；

5.2.2.11 主机重量：≤5kg；

5.2.2.12 具备自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积和标况采样体积的功能；

5.2.2.13 保温箱温度可设置5-30℃；

5.2.2.14 烟枪全程伴热恒温，长度≥1m

5.2.3 苏玛罐限流器：适用于苏玛罐采集VOC样品。

5.2.3.1 采样流路经过熔融硅惰性化处理，避免吸附；

5.2.3.2 具备完整的质控功能：流量校准，流量记录、压力、计时等功能；

5.2.3.3 本地或通过自带Wifi直接连接手机（APP）；

5.2.3.4 流量控制器可以宽范围内调整流量。无需更换硬件，即可实现1小时-168小时恒流采样切换；

5.2.3.5 自动记录整个采样过程采样流量，罐内压力随时间变化趋势图；

5.2.3.6 具有防水，防尘功能，适合户外使用；

5.2.3.7 维持罐恒流量采样的最小压差≤1psi。

5.2.4 标准声源：1级标准声源，适用于对测试传声器和声学测量仪进行灵敏度校准；

5.2.4.1 双声压级校准94/114dB校准，1级精度；

5.2.4.2 准确度：±0.25dB，适用1英寸、1/2英寸和1/4英寸传声器尺寸；

5.2.5 滤膜保温箱：配套小流量环境空气颗粒物采样器使用，可用来对滤膜进行恒温保存，并在运输过程中起减震保护作用。

5.2.6 高浓度氢氟酸（HF）样品进样系统

5.2.6.1 雾室

5.2.6.1.1 材质：PFA；

5.2.6.1.2 类型：双通道；

5.2.6.1.3 有额外稀释气接口；

5.2.6.1.4 适配江西省南昌生态环境监测中心现有ICP-MS；

5.2.6.1.5 雾室排水口适配1/4-28接头；

5.2.6.2 矩管

5.2.6.2.1 中心管可拆卸矩管；

5.2.6.2.2 中心管材质：铂金；

5.2.6.2.3 中心管孔径：2.0mm；

5.2.6.2.4 适配江西省南昌生态环境监测中心现有ICP-MS；

5.2.6.3 低流速耐氢氟酸雾化器，流速：100μL/min；

5.2.6.4 性能验证

5.2.6.4.1 本套系统各部件搭配珀金埃尔默NexIon超截取锥(货号：N8160120，由采购人提供)及PFA雾化器(货号：N8152378，由采购人提供)安装在江西省南昌生态环境监测中心现有ICP-MS上，可正常点矩并连续运行2h，期间无报错及异常熄矩；

5.2.6.4.2 本套系统各部件搭配珀珀金埃尔默NexIon超截取锥(货号：N8160120，由采购人提供)及PFA雾化器(货号：N8152378，由采购人提供)，经调谐优化后，使用江西省南昌生态环境监测中心现有ICP-MS，检测200ng/L Be,Ce,In,U标准溶液，需同时满足下列指标：

5.2.6.4.2.1  Be(9)信号＞2500cps；

5.2.6.4.2.2  In(115)信号＞90000cps；

5.2.6.4.2.3  U(238)信号＞55000cps；

5.2.6.4.2.4  CeO(156)/Ce(140)≤0.03；

5.2.6.5 主要配置：

雾室1套，矩管1套（包括中心管），低流速耐氢氟酸雾化器1套。

5.2.7 吸附管老化装置

5.2.7.1 具备精准控温系统，室温～400℃温度可调，精度≤±0.1℃，加热功率≥500W；

5.2.7.2 可独立活化1支，也可同时活化≥20支热解析管；

5.2.7.3 热解析管内气体流速0～160ml/min可调；

5.2.7.4 内置全自动活化程序，自动完成活化过程；

5.2.8 污染源VOC采样器，采用固相吸附法，采集污染源挥发性有机物。

5.2.8.1 采用无刷隔膜泵，使用寿命长；

5.2.8.2 自动测量环境温度、大气压、流量计前压力、计前温度，计算标况体积；

5.2.8.3 仪器采用OLED屏，强光下可视；

5.2.8.4 数据采样自动记忆，具有断电、来电自动恢复；

5.2.8.5 仪器采用高效制冷模块，确保挥发性有机物进入吸附管时低于其沸点；

5.2.8.6 仪器兼容多种规格长度吸附管；

5.2.8.7 仪器采样管中的聚四氟管可自由更换；

5.2.8.8 仪器可设定采样时间/体积两种方式进行采样；

5.2.8.9 流量范围：10～200mL/min，准确度：10～100ml范围内≤±5%，100～200ml范围内≤±2.5%；

5.2.8.10 流量计前温度：-40～85℃，准确度≤±2℃；

5.2.8.11 流量计前压力：-45～0kPa，准确度≤±0.4kPa；

5.2.8.12 大气压：50～130kPa，准确度≤±0.5kPa；

5.2.8.13 加热控制：80～120℃，准确度≤±3℃；

5.2.8.14 制冷控制：4～23℃，准确度≤±2℃。

5.2.9 环境空气VOC采样器，应用于采集环境空气中多环芳烃类、多氯联苯类、苯胺类、二噁英类等半挥发性有机物样品。采用滤膜及吸附材料分别进行颗粒物及气态样品的采集。

5.2.9.1 执行标准：《总悬浮物采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 374-2007）、《环境空气和废气  气相和颗粒物中多环芳烃的测定  气相色谱-质谱法》（HJ 646-2013）、《环境空气和废气  气相和颗粒物中多环芳烃的测定  高效液相色谱法》（HJ 647-2013）、《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》（HJ 691-2014）；

5.2.9.2 选用专用采样头，填装吸附剂式采样筒；

5.2.9.3 采用高性能无刷风机，负载能力强，低噪音；

5.2.9.4 具有检测数据存储、查询、打印功能；

5.2.9.5 模块化设计，便于拆装；分体化设计，便于运输携带；

5.2.9.6 具备防雨水功能，可以在雨雪天气、粉尘的环境下正常工作；

5.2.9.7 采样流量：100-500L/min；

5.2.9.8 工作点流量：225L/min；

5.2.9.9 采样时间：99h59min内任意设置；

5.2.9.10 流量计前温度：-55-125℃；

5.2.9.11 大气压：50～130kPa；

5.2.9.12 环境温度：-10-60℃。

5.3 主要配置：

5.3.1 四足机器人，1套，需包含以下配置：

5.3.1.1 电池4套，充电装置1套；

5.3.1.2 手持式遥控器1台；

5.3.1.3 笔记本1台（配置不低于：内存≥16G,硬盘容量≥1TB）；

5.3.1.4 采水器，可搭载在四足机器人上，实现远程操作赴恶劣环境下进行水质采样，采样量≥1L；

5.3.1.5 紫外烟气分析仪，1套，带检定或校准证书；

5.3.1.6  SO2、NO混合标气10瓶，1L；高纯氮气（纯度≥99.99%）10瓶，1L；

5.3.1.7 蓝牙打印机，1台，打印纸，20卷；

5.3.2 烟气采样器，1套，带检定或校准证书；

5.3.3 苏玛罐限流器，1套；

5.3.4 标准声源，2台，带检定或校准证书；

5.3.5 滤膜保温箱，1台；

5.3.6 高浓度氢氟酸（HF）样品进样系统，1套；

5.3.7 吸附管老化装置，1套；

5.3.8 污染源VOC采样器，1套；

5.3.9 环境空气VOC采样器，1套；

6、实验室小型仪器设备更新B（现场监测类等设备）（3套）

6.1 基本要求：本配件包适用于各类项目的采样和现场监测。

6.2 技术参数：

6.2.1 标准气体动态稀释仪：将标准气体与稀释气体按照一定比例进行配比、混合并输出设定浓度气体，满足配置不同浓度气体的需求。

6.2.1.1 采用高精度质量流量控制器，精确控制气体流量，最大输出流量≥5L/min；

6.2.1.2 稀释气为清洁空气或氮气，配备不少于3路气体通道；

6.2.1.3 全流路硅烷化处理，阀体及配气管路均采用防腐蚀、防吸附材料；

6.2.1.4 可稀释标气：SO2、CO、NO、H2S、NH3、CO2等气体；

6.2.1.5 中文操作系统，彩色屏显示；

6.2.1.6 内置锂电池与交直流电源通用，内置电池正常使用时间≥4h；

6.2.1.7 具备压力和温度补偿功能，精确控制气体流量；

6.2.1.8 最大稀释比范围≥100:1～2000:1

6.2.1.9 稀释气输入端流量范围≥0.05～5L/min；

6.2.1.10 标气1输入端流量范围≥0.02～2L/min；

6.2.1.11 标气2输入端流量范围≥0.02～2L/min 或≥2～200mL/min；

6.2.1.12 进气口耐压＞0.5 MPa；

6.2.1.13 重复性≤最大允许误差的1/3；

6.2.1.14 主机重量≤10kg。

6.2.2 低流量地下水潜水泵采样设施：适用于地下水低流速采样及规范洗井，符合《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020要求。

6.2.2.1 泵体为不锈钢螺杆潜水泵，扬程≥50米；

6.2.2.2 泵头外径：≤50mm，适用于50mm标准监测井采样；

6.2.2.3 泵头长度：≤65cm；

6.2.2.4 配备无极调速器，流速范围≥0.1～5L/min，具备流量显示功能；

6.2.3 便携式浊度计：采用散射光原理测定水样浊度，符合《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019标准要求。

6.2.3.1 具备自动切换量程、自动调零功能,支持浊度校准(单点或连续多点)；

6.2.3.2 入射光波长λ：具备双波长400 nm～600 nm（钨灯）、860 nm±30 nm（LED 光源）切换功能；

6.2.3.3 测量范围：(0.00～9.99)NTU，(10.0～99.9)NTU，(100～500)NTU；分辨率：0.01NTU、0.1NTU、1 NTU；

6.2.3.4 示值误差≤±6%，重复性≤0.5％，稳定性≤±0.5%FS/30min；

6.2.4 便携式过滤仪：适用于现场水样抽滤，满足《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）和《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)中关于溶解态重金属采样相关要求。

6.2.4.1 采用一体化设计，内置高容量锂电池，充满电单次续航≥10h；

6.2.4.2 负载能力≥-80kPa；

6.2.4.3  0.45μm滤膜500张；

6.2.5 便携式离心机：适用于现场水样离心，满足《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)附录A相关要求。

6.2.5.1 内置高容量锂电池，充满电单次续航≥4h；

6.2.5.2 最大转速≥2000r/min，容量≥4×250ml；

6.2.5.3 整机重量≤18kg；

6.2.5.4 离心时间可设置，最小设置时间≥1min；

6.2.5.5 离心管（300ml）40根。

6.2.6 便携式测深仪：超声波测量水深，量程≥0～100米，内置电池可充电，可存储≥10000条记录；

6.2.7 便携式井深水位两用仪：采用不锈钢探头，线材材质为抗老化塑料外壳包裹电缆，激光刻度，配备指示灯、蜂鸣器，量程范围0～200米，具备井深和水位两种模式功能；

6.2.8 真空箱采样器：满足负压方式使用气袋采集污染源和环境空气气态样品，由气袋采样箱、控制设备、抽气泵和采样烟枪等部分组成，符合HJ732—2025《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》、HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》等标准要求；

6.2.8.1 具有连续采样和瞬时采样功能；

6.2.8.2 进气气路采用惰性材料，可兼容1-10L气袋；

6.2.8.3 抽气泵流量范围：0.1L/min～1.0L/min，抽气能力应能克服排气筒及采样系统阻力，并具备排气功能；

6.2.8.4 具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管，可实时监测真空箱内气袋压力，采满自动停止（通常采集80%视为采满）；

6.2.8.5 配可充电锂电池，续航达6h以上；

6.2.8.6 进样流量最大8L/min，1～5档可选，清洗流量最大8L/min；

6.2.8.7 真空箱能够形成≥15kPa的负压，压力分辨率≤0.01kPa，准确度≤±0.5kPa；

6.2.8.8 箱体面板配备可视窗，便于观察气袋采样状态；

6.2.8.9 控制设备可设置并显示气密性检查、采样流量、加热温度、制冷温度、采样时间、采样地点和样品编号等关键参数，具备数据记录、存储、打印和断电保护等功能。

6.2.8.10 采样器采用单北斗模块进行自动授时和高精度定位，自动生成主要功能操作和测量参数标定的日志记录；

6.2.8.11 配备烟气采样枪，具备全程伴热采样功能；

6.2.8.12 烟气采样枪加热温度100-160℃可调；

6.2.8.13 烟枪支架，1个

6.3 主要配置：

6.3.1 标准气体动态稀释仪，1套；

6.3.2 低流量地下水潜水泵采样设施,2套；

6.3.3 便携式浊度计，2套；

6.3.4 便携式过滤仪，4套；

6.3.5 便携式离心机，2套；

6.3.6 便携式测深仪，2套；

6.3.7 便携式井深水位两用仪，2套；

6.3.8 真空箱采样器，2套；

7 验收条款

按以上条款逐条进行验收。

注：以上技术需求为基本要求，任何一条不满足（负偏离）视为无效投标。