# 第五章  货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 安源区妇幼保健院采购设备一批（第二次） |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后60日内完成安装并交付使用。 |
| 交货地点 |  | 采购方指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购方指定地点 |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙项目，报价内容包含招标文件规定的完成本项目相关的设备、人员、培训、技术支持、税费等.确保本项目正常交付及验收合格所需的一切费用。 |

## 二、采购需求

预算：167万元

数量

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多波段强脉冲光治疗仪 | 1台 |
| 2 | 皮秒激光治疗仪 | 1台 |
| 3 | 全自动凝血检测仪 | 1台 |

一、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 多波段强脉冲光治疗仪 | - 1.光斑面积：15mm×45mm允差±5%。 - 2.皮肤制冷温度0～20℃可调，步进1℃，允差±3℃或±20%。 - 3.恒流技术：消除能量尖峰，能量更加平稳柔和，治疗安全性，舒适性大幅提高。 - 4.可插拔滤光片技术：不需开关机，治疗手柄可通过直接更换滤光片来改变波长范围。 - 5.工作方式：单次曝光、重复曝光 - 6.手柄参数 - 6.1脉冲宽度：5～200ms - 6.2最大能量密度：≥25J/cm2 - 6.3最大输出能量：≥200J - 7.能量均匀性：输出能量在光斑尺寸范围内分布均匀，光斑中心与边缘能量相对偏差不大于±20%，该技术使得光斑更均匀 - 8.输出能量：输出能量不稳定度优于±10%；输出能量复现性优于±10%。该技术使得光斑能量稳定度高。 - 9.光斑适配器：≥3种。 - 10.方形遮光罩：15mm×45mm±5mm，遮挡侧边漏光，保护医生视力。 11.数据库功能：可以存储病人病例； 12.冷却系统：外置冷却水循环系统； 13.具备预设参数功能，辅助教学； 14.可选配非剥脱点阵激光治疗模块； 15.操作模式：≥一种操作模式； 16.治疗手柄：≥一种操作手柄； 17.具备≥6种不同波长的滤光片； |
| - 2 | - 皮秒激光 - 治疗仪 | - 1.皮秒技术：MOPA技术（主振荡器功率放大器技术） - 2.激光类型：Nd:YAG激光 - 3.具备≥两种激光波长：1064nm、532nm - 4.脉冲宽度：≤300ps; - 5.1064nm激光峰值功率：≥1.4GW, - 6.532nm激光峰值功率：≥0.8GW, - 7.1064nm终端最大单脉冲能量：≥400mJ - 8.532nm终端最大单脉冲能量：≥250mJ - 9.治疗端面最大光斑直径：≥10mm - 10.532nm激光2mm光斑最大能量密度：≥7.6J/cm2 - 11.1064nm激光治疗端面能量密度：0.2～12.5J/cm2 - 12.治疗端面光斑直径：2～10mm可调，步进1mm - 13.光输出方式：导光臂，精准引导激光到达指定部位，具备至少7个关节、至少6个自由度，在其任意自由度内无死角或碰壁现象。 - 14.系统冷却方式：水、空气热交换器内部循环 - 15.瞄准光：波长：635nm，允差±10nm - 16.屏幕尺寸：≥12英寸 - 17.脚踏防水等级：≥IPX8 |

3.全自动凝血检测仪

序号	项目	参数

1	测试项目	PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer等

2	最大速度	检测速度PT≥400 T/h

3	综合速度	四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h

4	检测通道	≥8个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

5	样本位采用自动进样器连续加载进样。

6	封闭试剂仓	试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

7	冰箱模式	关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。

8	加样针	样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应，试剂针具有温度自动补偿功能。

9	闭盖穿刺	样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

10	急诊检测	独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

11	反应杯	倾倒式随时加载。

12	LED光源	LED持久光源。

13	废液排放	支持废液直排。

14	占地面积	≦0.6平方米。

二、商务要求

1.付款方式：验收合格后付款50%，余款50%在3年内无息付清。

2、交货期：合同签订后60日内完成安装并交付使用。

3、保修期：自验收合格后起保修3年，保修期内，免费提供相应的易损备件。

4、设备保修期内每年免费定期保养检测1—2次并提供书面报告。确保接到用户维修请求后,在24小时内做出响应，确需工作人员现场指导或维修的按约定时间到位，48小时内到医院解决故障。

5、产品送到医院指定地点，公司派专业工程师上门安装调试，免费提供操作培训及维修人员培训，直到对技术完全掌握为止。按照医院验收要求提供培训记录及培训考核记录、仪器保养要求及操作流程、操作、维修注意事项。评估本产品的风险等级，并提供周期性保养内容。

6、保修期内的年开机率≥96%，即不少于350天。

8、提供中文操作手册、维修手册各一套，配套维修工具1套。

9、提供最近半年内生产的全新产品

- 评标标准

- 符合性审查

- 不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

（1）通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；

（2）须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；

（3）须提交唯一固定报价；

（4）报价不得超过政府采购项目预算；

（5）投标有效期应满足招标文件要求；

（6）应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；

（7）应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；

（8）响应内容不得与事实不符或虚假投标；

（9）没有招标文件规定的其它无效投标情形。

- 评分标准

☑ 采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，总分50分。

| （一）价格部分（15分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100*15 注：（1）对小型和微型企业的报价给予 10% 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （3）本国产品政策优惠：享受20%的价格评审优惠 如涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。即评标价=总报价×【1-（本国价格扣除20%+小微企业价格扣除10%+......）】 以上计算公式中的比例按招标文件相关要求执行，此处仅做示范。 | 15分 |
| （二）技术部分（25分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术指标及要求 | 完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（一）技术需求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。 评审依据：技术需求响应/偏离表。 | 符合性审查 |
| - 皮秒激光治疗仪 | 激光脉冲持续时间采用超短脉冲设计，≤250ps 满足此项得5分； 评审依据：提供产品注册第三方检验报告扫描件并加盖制造商公章。 | 5分 |
|  | - 1064nm激光最大脉冲功率：≥1.6GW，满足此项得5分； - 评审依据：提供产品注册第三方检验报告扫描件并加盖制造商公章。 | 5分 |
|  | - 532nm激光最大脉冲功率;≥1.0GW，满足此项得5分； - 评审依据：提供产品注册第三方检验报告扫描件并加盖制造商公章 | 5分 |
| - 强脉冲光治疗仪 | - 强脉冲光治疗仪具备≥十种不同波长的滤光片：具备420～600nm+780～1200nm、515～1200nm、560～1200nm、590～1200nm、640～1200nm、695～1200nm、530～950nm、560～950nm、590～950nm、660～950nm。每具备一种波长的滤光片得0.4分，满分4分。 评审依据：提供产品说明书或彩页并加盖制造商公章。 | 4分 |
|  | - 治疗手柄：≥两种治疗手柄，具备宽光谱手柄、窄光谱手柄的每满足一种手柄得1.5分，满分3分； - 评审依据：提供产品说明书或彩页并加盖制造商公章。 | 3分 |
|  | - 3.操作模式：≥两种操作模式，具备智能模式、专业模式的每满足一种模式得1.5分，满分3分； - 评审依据：提供产品说明书或彩页并加盖制造商公章。 | 3分 |
| （三）商务部分（10分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务 条款 | 完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（二）商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。 评审依据：商务需求响应/偏离表。 | 符合性审查 |