采购需求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.主机重量10千克（不含台车），方便手提转运。 4.采用不小于12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 7.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.可选高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 3.具备无创通气模式。 4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 5.具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。 6.具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 8.具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。 9.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 10. 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三、设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 9.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min 10.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 11.氧浓度：21-100% 12.压力上升时间：0-2s 13.吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四、监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 9.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 10.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监护仪1 | 1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个。 2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 3. ≥15英寸彩色电容触摸屏，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 。 监测参数： 4. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压 5. 可选配基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 6. 转运模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽 7. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测 8. 心电支持3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 9. 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 10. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 11. 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 12. 支持升级肌松NMT模块 13. 可升级具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况 系统功能： 14. 具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源 15. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态 16. 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 17. 具备输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 18. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 19. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 20. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 | 台 | 2 |  |
| 3 | 监护仪2 | 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作， 3.整机重量＜1Kg，小巧便携。4.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。5.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。6.内置DC电源接口，可以进行车载充电。7.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。8.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。9.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min；10.选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。11.可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测；12.可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块；13.可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况；14.可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。15.支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。16.监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。17.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析；18.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。19.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。20.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。21.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析；22.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。23.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；24.可显示弱灌注指数（PI）。25.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。25.提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。26.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。27.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。28.≥800条NIBP测量结果回顾。29.≥40小时全息波形回顾。30.≥100小时趋势数据回顾 | 台 | 1 |  |
| 4 | 中药熏洗仪 | 1.环境条件 环境温度:5°C~40°C，相对湿度:30%~75%;大气压力:86kPa~106kPa,使用电源:~220V,50Hz。- 2.储运环境 环境温度:-20°C~+55°C,相对湿度:≤95%(无水凝),大气压力:70kPa~106kPa。3.基本参数 *冲洗功能:单次药液使用量:≤60omL，设备单次不间断冲洗时间≥60min;冲洗扬程:出水高度可调且≤30cm。 雾化功能: 雾化盒药液容量:≥10oml，最大雾化量:≥2ml/min，冲洗和雾化功能可以同时进行。设备功率:设备额定输入功率≤100w。- 4.便携性 不需要为产品施工布局上水和下水通道;产品轻便小巧，设备尺寸≤长50ommX宽35ommX高50omm，单台设备总重量≤12KG，方便移动到任何位置进行使用。 5.*合规性 产品必须符合二类医疗器械相关法律法规要求，具备二类医疗器械注册证、生产许可证等相关证件。- 6.产品配置 每台设备要求配备10个专用一次性冲洗盆，配备10张专用隔离坐垫，患者一人一盆 一垫避免交叉感染。 7.质保期:产品整机质保一年。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 中频脉冲治疗仪 | 1、中频频率范围：2-6KHz。2、低频调制波频率范围：0-150Hz。3、调制方式：连续调制、间歇调制。4、低频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%。5、输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。6、不同负载下的电流变化率不大于±10%。7、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出。8、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，多种处方。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 中药熏蒸仪 | - 定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h；温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。 - 压力调节范围：20-35KPa ，即16档可调；输入功率：2000VA：熏蒸锅容积：7L； - 正常工作加药量V：2.2L≤V≤5L；双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。；两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）； - 采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体、”“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。 - 熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。 - 具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。 - 设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。 - 配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。 - 翻盖0～90°范围内任意悬停。 - 喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。 - 配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。 - 熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。 13.多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。14.具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 微量泵(单泵） | 1 注射器规格 20ml 、30ml 、50ml 2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 3 快速速率 1200ml/h (50ml 注射器)600ml/h ( 30ml注射器)99.9ml/h ( 20ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5 限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7 电源AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上 8 环境条件温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% 9 报警残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 自动识别注射器规格 11 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌） 12 阻塞后针筒内压力自动释放 13 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 14 具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 15 快速输液控制 16 RS232 电脑接口 17 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 18 KVO速率 19 安全类型：Ⅰ类CF型 20 IP等级IP×4（防溅水） 21 通过CE认证（暨符合最新标准YY0709-2009. 符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准） 22 快速推进键保险 23 注射过程中快速推注功能 | 台 | 2 |  |
| 8 | 微量注射泵(双泵） | ‌1 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 3 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器)600.0ml/h ( 30ml注射器)399.9ml/h ( 20ml 注射器300.0ml/h ( 10ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5 限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时 8 环境条件温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% 9 报警残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 报警优先级 11 自动识别注射器规格 12 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌 13 阻塞后针筒内压力自动释放 14 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 15 RS232 电脑接口 16 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 17 重量 3.2kg 不含固定夹 18 三档阻塞压力等级选择 低（L300mmHg+/100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg 19 KVO速率 20 类型：Ⅰ类CF型 21 IP等级：IP×4（防溅水） 22 符合YY0709国家标准 23 符合YY0505国家标准 24 快速推进键保险 25 注射过程中快速推注 | 台 | 6 |  |
| 9 | 可视喉镜 | - 分辨率：≥3.72lp/mm。 - 景深范围：3-100mm - 摄像头：30万像素。 - 光照度：≥150Lux。 - 视场角：60°±15%。 显示系统 - 液晶屏像素：320×240。 - 显示器调节：上下0°-130°转动，左右0°-180°转动。 产品结构 - 组成部分：显示部件、镜片支架部件（含摄像头、LED灯）、充电器。 - 适用范围：与一次性使用喉镜片配套使用，供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引气道插管，也可用于口腔内诊察治疗。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 床单位消毒机 | - 核心参数：臭氧浓度≥3000mg/m³，产量≥4.68g/h，泄漏≤0.02mg/m³，流量≥22L/min，双管路可同时消2床/4床被褥，消毒时间0-99min（默认10min），还原时间≥10min，AC 220V 50Hz，功率≤150W，噪音＜50dB。 | 台 | 4 |  |
| 11 | 空气消毒机（挂壁式） | 安装方式：壁挂式，不占用地面空间。 - 电源规格：AC 220V 50Hz，额定功率≤50W。 消毒性能 - 消毒方法：等离子体+静电吸附复合技术。 - 适用空间：≤60m³，额定循环风量600m³/h。 - 噪音水平：<54.5dB。 等离子体参数 - 等离子体密度：≥4.5×10^17个/m³。 - 电场强度：杀菌区8000V，积尘区4000V。 - 等离子体发生器寿命：≥25000小时。 - 臭氧残留：≤0.01mg/m³。 净化效果 - 细菌杀灭率：气雾室细菌杀灭率>99.99%。 - 自然菌消亡率：>97.85%。 - 消毒后菌落数：≤12cfu/m³。 - PM2.5去除率：≤90%，持续工作30分钟。 功能配置 - 控制方式：液晶中文显示屏+远红外线遥控。 - 工作模式：手动、定时、临时多种模式，6组定时消毒。 - 风速调节：三挡可调风速。 - 报警功能：等离子体模块故障报警、过滤器清洗维护报警。 | 台 | 5 |  |
| 12 | 眼科AB超 | - 多种模式选择：具备正常、玻璃体增强和视网膜观察模式，可根据需要选择合适的模式进行眼内疾病的诊断和观察，帮助医生了解病灶的位置、形态范围以及与周围组织的关系。 2. 广泛应用：该设备可以有效诊断玻璃体浑浊、视网膜脱落、框内肿瘤等眼内疾病，为医生提供详细的病情信息，并辅助制定治疗方案。 3. A超测量功能：使用内置发光管的10MHz进口小型探头，能够测量前房深度、晶状体厚度、玻璃体长度和眼轴长度等参数，并计算植入人工晶体的屈光度数，为手术提供准确的参考。 4. B超影像：配备10MHz静音探头，以扇形扫描方式获取高清B超图像。支持多级连续放大和实时放大功能，分辨率轴向小于0.3mm，纵向小于0.2mm，能够准确显示眼内病变，提供重要的诊断依据。 5. 玻璃体和视网膜增强功能：具备玻璃体和视网膜增强功能，通过调整探头增益和伪彩模式，进一步提升图像质量，帮助医生观察和评估眼内疾病。 6. 便捷存储和回放：设备内置存储空间，可存储10次A超扫描结果和100幅B超图像，同时还支持AVI和JPG格式的影像输出，方便医生进行后续的诊断和分析。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 救护车担架 | 核心参数 - 材质：高强度铝合金，轻便易清洁。 - 尺寸：展开(高位)约195×58×90cm；(低位)约195×58×26-29cm。 - 自重：约35-41kg，承重181kg。 - 靠背调节：最大倾角约50°-75°（不同批次略有差异）。 - 上车高度：三档可调（64/65/67cm），适配不同救护车车厢。 - 轮子：前轮Ø125mm，后轮Ø150mm宽胎，推行与上车更稳。 关键配置 - 床垫：6cm厚耐磨夹网布，一次性焊接，阻燃防水。 - 护栏与固定：铝合金翻转护栏+2根安全带；带保险锁与车厢固定装置。 - 配件：倒复式二段点滴架，最高可调75cm。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电针治疗仪（低频脉冲治疗仪） | 电源：AC220V、50Hz，或DC9V（6节2号电池）。 - 输入功率：≤12VA。 - 输出波形：连续波、疏密波、断续波。 - 输出频率：连续波0.8-100Hz（连续可调）；疏密波10-26次/min（连续可调）。 - 脉冲幅度（额定负载500Ω）：正脉冲＜90V，负脉冲＜40V。 - 脉冲宽度：正脉冲200μs±20%。 - 输出通道：六路输出，每组可独立调节强度。 | 台 | 2 |  |
| 15 | 艾灸架 | 由金属支架、调节旋钮、固定夹、底座组成。 支架材质：多采用耐高温金属材质（如不锈钢），确保长时间高温下不变形。 调节设计：通过旋钮或卡扣调节支架高度（常见5-15cm范围）及倾斜角度，适应不同穴位定位需求。 固定夹：弹簧夹或磁吸式设计，兼容不同直径的艾条或艾柱（1.8-3.5cm）。 | 台 | 10 |  |
| 16 | 红外线治疗仪 | 波长范围：0.6~2.5um(微米） 光源：红外线灯泡 额定功率：100W 机械定时 | 台 | 10 |  |
| 17 | 移动式紫外线消毒器 | 电源:220V±22V，50Hz±1Hz输入功率:150V主要杀菌因子:253.7nm紫外线作用时间:90分单支紫外线灯管辐照强度:≥90μW/cm² 整机建议使用寿命:8年灯管参数:30Wx2 | 台 | 10 |  |
| 18 | 温通刮痧罐 | 五行罐，陶瓷材质，用于艾灸、刮痧、通经治疗 | 只 | 10 |  |
| 19 | 温通美颜棒 | 陶瓷材质，用于面部温通、刮痧、通经治疗 | 只 | 2 |  |
| 20 | 葫芦灸 | 12-15cm | 个 | 10 |  |
| 21 | 葫芦灸 | 16-18cmcm | 个 | 10 |  |
| 22 | 养生壶 | 容量：10升；电压：220V；额定功率：1900W：额定频率:50HzIPX3规格:10L | 台 | 4 |  |
| 23 | 输尿管肾镜 | 1、视向角：0° 2、视场角：≥75° 3、末段外径：≤Fr7.5；中间：Fr11.1 尾部：Fr 12.4 4、 景深范围：3～20mm； 5、工作长度：≥425mm； 6、器械通道：≥F5.4 | 根 | 1 |  |
| 24 | 可观察闭孔器 | 材质：不锈钢制造。 ​- 外径规格：根据镜鞘尺寸配套，如24Fr对应约8mm外径。 - 结构组成：头端、主体、接合杆、轴杆。 - 工作长度：约130-300mm不等。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 恒温干燥电热箱 | 内胆材质：不锈钢 电压功率：220V/800W 内胆尺寸：35*35*35 温度范围：室内+10-300C 定时范围：1-999分钟 加热方式：底部加热 | 台 | 1 |  |
| 26 | 布朗氏架 | 骨科下肢骨折牵引用 | 套 | 5 |  |