黎川县中医医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目技术需求

采购数量及技术参数：

1.彩色多普勒超声波诊断仪      1台

1.1显示器与操作系统；

1.2二维灰阶成像；

1.3彩色多普勒血流成像；

1.4实时频多普勒显示及分析；

1.5组织多普勒成像；

1.6组织谐波成像；

1.7超声造影成像；

1.8具备宽景成像(支持所有2D成像探头，扫描长度≥110cm)；

1.9实时三维成像；

- 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）：

- 2.1一般测量，具备乳腺、甲状腺、肝脏病灶自动测量功能，自动勾勒病灶边界并自动测量；

2.2妇科专业子宫附件测量包；

2.3心脏功能测量；

2.4多普勒血流测量与分析；

2.5外周血管测量与分析；

2.6泌尿科测量与分析，具备肾脏自动测量技术，系统自动测量肾脏长径、前后径、短径；

3.输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频、USB等；

4.网络功能：

4.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式,装机后即可正常使用；

4.2具备网络接口及Wifi，装机后确保用户正常使用；

5.图像存储与(电影)回放重现单元：

5.1超声图像存档与病案管理系统；

5.2固态硬盘容量≥1TB；

5.3一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统；

5.4超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介；

6.其他技术：

6.1提高二维图像质量及彩色图像质量的技术,如：空间复合成像、声速矫正等；

6.2穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示；

6.3灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、线阵探头；

6.4血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度）；

6.5弹性成像技术；

6.6移动终端互联；

6.7随访辅助；

6.8多普勒血流定量；

6.9具备在机造影LI-RADS分类报告系统	；

7.系统通用功能：

7.1显示器：≥21英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠；

7.2触摸屏：≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像；

7.3操作面板：支持调节高度、前后左右位置及旋转；

7.4探头接口：可激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换，均为无针触点式大接口；

7.5探头规格：

7.5.1系统支持探头频率范围1-24MHz；

7.5.2可选配探头类型≥3种(包括：食道、阴道、直肠、术中T型、腔内双凸探头等)；7.5.3所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示；

7.5.4标配探头变频可选择频率：二维中心频率≥3个、谐波中心频率≥3个、彩色多普勒中心频率≥2个、频谱多普勒中心频率≥2个；

7.5.5探头特色技术≥三种，包括单晶体、多维阵列、声能放大、冷堆降温等先进探头技术；

7.5.6可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、无线探头、按键探头、高频线阵、高频多维阵列、内置定位感应器单晶体探头，单晶体探头个数≥8个；

7.5.7阵元数:凸阵≥192；线阵≥1000；相控阵≥200；

7.5.8标配探头：

7.5.8.1成人腹部凸阵探头：单晶体，超声频率1.0-6.0 MHz；

7.5.8.2高频线阵探头：频率3.0-11.0MHz；

7.5.8.3成人相控阵心脏探头：声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥100°；

7.5.8.4宽频微凸腔内探头：超声频率范围3.0-10.0MHz；

7.6组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示；

7.7穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个；

7.8耦合剂加热装置：内置、温度分档可调	；

7.9预设条件针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节	；

7.10超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调；

8二维灰阶成像主要参数：

8.1成像速率：

8.1.1凸阵探头，≥18cm深度，全视野，二维帧频≥50；

8.1.2相控阵探头，≥18cm深度，扫描角度≥90°，二维帧频≥63；

8.2腹部探头最大显示扫描深度≥55cm；

8.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°；

8.4增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8，触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线；

8.5回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒；

8.6组织声束矫正技术适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值；

9彩色多普勒成像主要参数：

9.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示；

9.2具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）；

9.3彩色取样框偏转角度：-20° - +20°；

9.4彩色多普勒成像速率：

9.4.1凸阵探头，≥18cm深度，全视野，彩色帧频≥12；

9.4.2相控阵探头，≥18cm深度，扫描角度≥90°，彩色帧频≥15；

9.5彩色多普勒增强显示技术：

9.5.1具备彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）；

9.5.2具备超微细血流成像技术；适用探头包括凸阵、面阵、线阵、高频线阵，支持探头最高频率24MHz；

9.5.3具备立体血流成像，立体呈现血流	；

9.6具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置、偏转角度；

- 10.频谱多普勒主要参数：

- 10.1成像模式：PW，CW，HPRF；

10.2多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示；

10.3PWD及HPRF：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s；

10.4最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）；

10.5PW取样容积范围：0.5-20mm；

10.6具备智能多普勒技术，自动调整频谱取样容积及角度；

10.7电影回放：≥60秒；

10.8零位移动：≥10级；

- 应变弹性成像技术：

- 11.1可支持凸阵、线阵、腔内、多维阵列、术中T型及L型探头、腔内双平面（双凸）探头等≥15个探头；

11.2具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比；

11.3 可配备无线探头联合所投机型一起使用；

12.移动终端互联：超声主机可通蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端；12.1智能控制设备功能：通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备；

12.2即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可上传至超声设备；

13.随访辅助：可将既往存储图像的成像参数、体标、注释等一键复制到当前正在进行的检查，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息；

14.多普勒血流定量：通过对感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得血管多少的定量数据，以数据、曲线的形式显示。

15.配置清单要求：

超声工作站一套（电脑一台i5及以上cpu，彩色打印机一台，脚踏开关一个，高清采集卡一块，超声桌椅一套），UPS电源一台功率大于等于3kva,电动超声诊疗床一张，免费对接PACS服务器，原厂标配防病毒软件。

备注：以上所有技术需求，供应商必须全部响应(满足或优于)，否则视为无效投标。