第五章　采购需求表及采购要求

               一、采购需求表

	
	详见“第一章 投标邀请”

	数量
	详见第五章中的“服务需求”

	服务期
	详见第五章中的“商务条件”

	服务地点
	详见第五章中的“商务条件”

	备注
	    本项目为交钥匙项目，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、

技术支持、税费等一切相关费用。


二、采购要求
服务需求

1、项目技术需求具体内容：

1.1 整体要求：

1.1.1 乙方需派出专业的服务团队全年全天候驻医院办公，负责对全院的医疗设备提供接修、维修、保养及预防性维护、日常管理等各项服务工作。

1.1.2 在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规，服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”的效果，符合国家、省、市、区等各级组织进行的检查标准，符合医院有关部门和科室的工作时间和工作要求，每季度向医院递交设备维护维修状况分析报表。

1.1.3 项目实施过程中，特种设备（如高压氧舱、灭菌器、蒸汽发生器等）、特殊设备（如血透机等）维修人员必须持有国家规定的相应资质，严格定期按国家规定的政策、法规进行设备维护保养和管理，使用检定合格有效的计量配件。严禁无证上岗，如因无证上岗及使用检定无效的计量配件所产生的一切后果由乙方负担，并赔偿医院相应损失。

1.1.4 项目实施过程中，乙方应严格遵守医院的各项规章制度及流程，协助医院器械科完成有关设备的各种检查、不良事件上报等各项工作。围绕医院设备维修制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须先报审定备案后方可实施。

1.1.5 服务期间乙方需协助医院完成等级评复审工作。

1.1.6 项目实施过程中，驻场人员必须遵纪守法，无不良行为倾向，在服务期内出现的所有一切安全问题及经济问题、违纪违法问题由乙方负责。

1.1.7 乙方须具备国家权威计量机构检测合格的专业医疗设备质控检测设备，协助医院做好相关质控工作。

1.1.8 乙方为医院医疗提供整体维保服务（含设备需要更换的任何配件，包括但不限于球管、控制器、蓄电池、袖带、导联线、各类超声探头、各类灯炮、各类线缆、放射类设备性能防护检测、手术室层流、检验科核酸 PCR 实验室（含门窗等）一切设备及物品等需更换的原厂原装配件，在服务过程中自行承担所需要的维修费、工时费、差旅费、工具及日常用品等一切费用。

1.1.9 在项目服务期内，医院所有气垫床、注射泵、电动洗胃机等单价在 5000 元以下和没有价格的设备及院方存在过保后需要新增（总价 1500 万元内）的设备免费纳入保内，对 1500万元后需要纳入维保的设备，即按【（采购价*中标费率）÷365*实际天数】进行折算，乙方不能以任何理由或要求拒绝接受。

1.1.10 在服务期内，乙方要无条件接受院方管理部门考核，不能依照条款按质按量完成工作，院方有权按实际情况酌情扣除维修服务费，连续三个月或全年累计 5 个月综合考核得分 80 分以下，医院有权终止合同。由此对医院或患者造成的损失，由乙方全部承担。

1.2 驻场工程师要求：

1.2.1 人员管理：被驻派的人员由双方共同管理，服从医院工作安排，所有驻点人员在合同期内原则上不得进行更换，特殊情况人员需调整时，要提前 2 周书面向医院提出申请，经院方同意后方可更换；常驻人员所有人员的考勤由医院管理，休假须向院方书面批准。驻派人员必须完全服从医院发展策略的要求，适应院方管理体制和制度的变化。

1.2.2 人数要求：6-7 人，全年全天候驻医院办公，能提供现场或电话技术咨询，随时保持报修联系的专业医用设备维修工程师 (其中高级工程师不少于2 人，中级工程师不少于 3 人)。并指派 1 名不少于 3 年的项目管理人员为负责人，专职全面负责对内对外总协调、总负责。

另有专职血透临床工程师1人坐班，解决血透室日常工作。

1.2.3 学历及专业要求：驻场工程师要求至少大专或以上学历，专业要求为生物医学工程、电子技术（信息）或医疗设备管理、维护等医学工程、自动化、机电等相关专业。

1.2.4 人员资质要求：须具备疫情防控服务能力，能协助甲方疫情防控工作，驻场工程师中具有血液透析机、内窥镜、超声、放射、检验设备维修资质工程师、具备工业洁净岗位资格能力证书，为手术层流净化、核酸 PCR 实验室设备设施提供维保服务。

1.2.5 为了保障我院影像设备性能的准确性，维保服务商需具有专业的放射影像类设备质控能力，同时具备自主产权且经过计量合格的专业质控工具，在三级保养时使用专业质控工具调教测试设备参数，使设备性能达参数到临床使用标准。质控工具包括但不限于DSA模体工具、CT模体工具，MRI模体工具，乳腺性能检测工具，X射线辐射源焦点检测工具，X射线成像空间分辨率检测工具。
1.2.6工作经验要求：驻场人员应熟悉医院医疗设备，要有 2 年及以上场地维修经验。项目负责人要求拥有 3 年以上医疗设备检测、维修相关工作经历；特种设备、特殊设备的维修维护人员必须按国家要求取得相关证照持证上岗（如特种设备 A、R3、R1、低压电工证等证）且工作经验不少于 2 年的医疗设备检测、维修相关工作经历；大型医疗设备（CT、MRI、DSA、彩超等）上岗工程师必须由持有生产厂家培训合格证书的工程师进行维保保养，无证人员不得拆机。如由此对医院造成的损失，乙方承担一切后果。
1.2.7 

1.3 技术服务需求：

1.3.1 乙方驻场工程师服务时间为全天候 24 小时，节假日每天必须至少安排 2 名人员值班（如国庆节、春节等），除传统现场、电话报修模式外，医院工作人员还可以使用手机App、微信小程序等多种方式进行报修并对故障类型分类记录，及时排除及修复故障。

1.3.2 驻场维修人员接到科室设备故障报修通知后即时响应，无特殊情况 10 分钟到场，修好时限：小修 1 天（即不更换配件）；中修 3 天（更换国内有的配件）；大型医疗设备（CT、MRI、DSA、彩超等）出现故障，需要更换备件时，原则上时间不超过 72 小时（地震、大雪、疫情等不可抗力情况下除外），但乙方也应尽力保证备件以最快的速度到达医院场地；大修 5 天（更换国外零配件），如果故障 5 天没有修复，医院可以要求乙方启动紧急预案，请设备厂家安排技术人员前来解决，相关费用由乙方承担，由此引发的医患纠纷造成的法律风险、社会风险等后果和损失由乙方承担。维修结束必须指导报修科室做好相应的维修登记（记录本中要含有报修时间，工程师到场、离场时间、维修结果、服务评价等多项内容）。

1.3.3 报障的医用仪器设备中，若必须发往厂家维修调校的，乙方应尽快办理相关手续，及时送厂家检测检修，费用由乙方承担。提供的内窥镜备用设备最晚 72 小时到达（原厂胃镜、肠镜、支气管镜、喉镜等），以避免影响医院的正常工作，如延误，扣罚 5000 元/天。

1.3.4 为保证医院的正常运转及临床科室对设备正常使用的需求，乙方应确保急救类、生命支持类设备完好率达到 100%，其它设备完好开机率≥95% (含节假日，以一年 365 天计算)，维保中的设备如出现开机率低于 95%（即全年停机超过 18 天）时，每超过 1 天则保修期后顺延 3 天，并扣罚人民币 2000 元/天；大型医疗设备（CT、MRI、DSA、彩超等）每超过 1 天维保服务延长 5 天，并扣罚人民币 10000 元/天。

1.3.5 乙方为医院提供技术管理服务和设备零配件备件。大型设备配件应为原厂配件（如球管、探测器等），如更换进口配件需提供相应商检报告、报关单。

1.3.6 根据医院设备的架构情况，对保有量大的常规设备（如除颤仪、注射泵、输液泵、等）配备一定数量的备用设备。

1.3.7 如若由于配件与本机不匹配而造成的一切损失和后果由乙方承担。服务过程中产生的设备配件、其他方上门服务费用等一律由乙方负责。

1.3.8 设备需要更换常用易损易耗备品备件的，乙方要尽快采购做好安装进度跟踪并恢复系统正常运行。

1.3.9 协助医院对需要强检、校准、检定的医疗设备及特种设备等按检定周期及时进行年检，相关费用由医院承担。

1.3.10 按设备管理要求，放射类设备的场所及性能检测每年进行一次，服务期内此费用由医院承担。

1.3.11 乙方协助医院完成设备计量检测工作，对江西省计量测试研究院检测不合格的设备进行维修后重新检测（维修费用乙方承担，相关检测费用医院方承担），直至达到国家相关法律法规定要求。

1.3.12 乙方对于医院还在质保期内的医疗设备，必须配合并协助厂家技术人员尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。

1.3.13 对于医院新购的医疗设备，乙方有义务协助医院进行相关设备技术验收工作，并根据诚实信用原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

1.3.14 服务期内，乙方对设备故障无维修能力的，应向原厂申请工程师到场或远程指导，及时维修，如是一时无法处理的故障，应要求原厂提供备用设备，以免影响医院的正常工作；如同台设备在三个月内出现相同故障 2 次，应直接请厂家维修。

1.3.15 协助医院按照医院的应急调配制度对急救及生命支持类设备建立应急响应机制，对于急救设备，如短时间内因技术、配件上的原因无法立刻修复，且备用机库房没有可供借调的设备，驻场工程师应立即通知医院器械科，及时向全院科室调配设备，如果院内无法调配，乙方必须通过其它渠道临时调配，确保医疗活动的正常开展，保障患者安全。

1.3.16 乙方协助器械科按照医院的相关管理规定做好各项工作，为医院提供医疗设备档案管理与设备有关的全部的合同信息。根据实际需要，协助建立、维护一套完整的医疗设备档案管理体系，在对纸质档案进行管理的同时，对档案进行扫描数字化，上传至医疗设备信息化管理系统集中保存，统一管理。既便于查阅，也避免了设备档案损坏遗失。 对医院设备的相关信息，乙方不得外泄，如因外泄产生的一切损失及后果由乙方承担。

1.3.17 乙方需安排专业工程师对医院的设备进行定期预防性的维护、漏电流检测及清理工作。根据 JCI 标准对各类医用设备确立检查项目，开展定检，并制订详细的维修保养计划，经医院主管部门审查后，按计划执行。合同签订后所涉及医疗设备按原厂标准和规定做好保养维护，至少一年两次，每月定期巡检保养，且有书面记录在册；日常保养会同科室完成。

1.3.18 乙方须配合并协助医院设备科的工作，针对甲方维修范围内的高价值医疗设备（如10 万元以上的医疗设备），建立详细完善的保养维修计划及相关记录；对于不在维修范围内（质保期内）的医疗设备，乙方有义务协助配合厂家技术人员，尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。

1.3.19 乙方应每月向医院递交设备维护维修状况分析报表。需编制各科室医疗设备巡检报告，编制医疗设备标准操作流程（SOP)，编写并提供针对医院医疗设备的保养路径图（十万元以上设备），编写并提供医院医疗设备的维修保养流程图。

1.3.20 建立有专门的电子化信息平台可记录提供设备维修保养等信息。对于医院医疗设备的硬件，软件安装和定期升级要求，乙方应主动积极与医院相关部门协商沟通、安排相应的工作进度，保障相关工作的顺利进行，确保其安全性和可靠性。

1.3.21 乙方需为医院的医疗设备正常运行提供有效的技术支持，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，乙方将给予书面的解决改进方案。

1.3.22 乙方有明确的服务承诺，维护方案详尽明了，应急处理方案合理。

1.3.23 乙方需定期对医院设备操作人员进行技术操作培训，制订培训计划或日程表， 经医院主管部门审查后，认真执行。培训要求：①根据设备使用科室的实际情况，定期对使用操作人员进行临床应用支持培训，提高设备使用率。②每年进行院内大型培训和临床科室重点设备专项培训，包括：a临床操作使用培训 b 临床日常维修保养培训 c 消毒培训。③制订培训计划或日程表，经医院主管部门审查后，认真执行。④建立完善培训考核制度，每次培训做到有计划、有记录、有标准、有考核。

1.3.24 乙方必须认真按照医院国有资产相关管理规定，严格把关，对于符合报废条件的设备，按流程上报医院获得许可后，组织专家进行评定，确认无维修意义后，建议医院做报废处理，经医院认定确实须报废的设备，相应服务费在总价中按实际扣除。

1.4 设备保养要求（以下内容为包含，但不限于）

医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期，一般大型仪器图像质量检测应包括三个阶段：日常检查、每月检查、高级检查。

1.4.1 CT 的保养：有主机的保养，球管维护、扫描床维护、开关机周期保养、操控室的保养、机架清洁等。

1.4.2 超声设备保养：有滤网清洗、探头线缆消毒、探头的日常维护、经食道探头的清洁与消毒、轨迹球清洁等。

1.4.3 除颤仪的保养：有手柄日常检查和清洁、电池的维护保养等。

1.4.4 DR 的保养：有平板保养、滤线栅日常保养、球管维护、遥控器的正确保养、开关机注意事项、胸片架保养等。

1.4.5 MRI 的保养：有主机的保养、扫描床防护、开关机周期保养、操控室的保养、机架清洁等。

1.4.6 相机的保养:有查看 Error frequency Log、清洁辊轴、滤网保养等。

1.4.7 设备定期维护保养:有程序的检测、图像性能、辐射安全、外观保养等。

1.4.8 呼吸机的保养:有主机和压缩泵的外表面需清洁、气源过滤网、呼吸机内部电子器件的除尘、湿化器、气体管路、空气过滤器、机身与台面的保养等。

1.4.9 硬管内窥镜的保养:有工作镜管部分、结构部分、眼罩部分、光缆接口部分的保养等。

1.4.10 监护仪的保养: 显示器的表面清洁、电源信号和心电导联线的检测,袖带的清洁、血氧饱和度部分、呼吸部分、无创血压的检测等其它功能检测。

1.4.11 输液泵、监护仪、除颤仪、微量注射泵、电动洗胃机、心电图机等急救生命类仪器的保养:先通电检查是否正常， 开机有无报错，再检查所使用附件中有无出现异常的数据，

然后给仪器除尘。

1.4.12 激光类设备的保养:提供每年不少于 2 次的设备清洁、性能调试，必要的机械、电气检查等。

1.4.13 水处理机的常规保养:每季度对机器进行化学消毒，消毒后水质合格再为血透机供水。每半年对机器显示屏、原水压力参数、消毒参数、定时开关机参数进行校正。每季度免费提供精密过滤器滤芯并更换，定期提供水处理耗材更换并对水质进行检测，对配套管路跑冒滴检修。

1.4.14 血透机的保养：检查机器外表清洁及是否漏液；检查血泵外壳和门是否完好；检查吸液管的密封圈和过滤网和机器是否漏水；每季度对机器温度、流量、压力、电导率、动（静）脉压进行校准。

1.4.15 DSA 的保养：有主机的保养，探测器的维护、系统的维护、扫描床保养、运动部件的保养等。

1.4.16 带储电功能的设备（含 UPS），应进行储电量检测，UPS 每 3 个月进行放电保养。

1.4.17 特种设备的保养：包括配套空压机保养、储气罐定期排污、氧浓度校准、观察孔有机玻璃银纹检测，保压检测、储水罐、储气罐开人孔、定期免费提供并更换过滤器活性炭、门胶条和氧电极。

1.4.18 按原厂要求对医用空调、空气消毒机及其它医用设备的滤网（滤芯）进行除尘、清洗及紫外线灯管更换。

1.4.19 检验类设备：按说明书要求进行保养。

1.4.20 以上列举为包含但不限于, 其它未尽及新增医疗设备均必须遵循国家标准和按原厂标准做好保养维护。

1.5 设备应包含的、不包含的配件：

1.5.1 放射类：

1.5.1.1 CT 机：含主机、球管、探测器、高压油箱、工作站、机架及诊察床、高压增强仪、心电监护仪、稳压器、防护门等所有备件，软件升级。不包含打印机和胶片。

1.5.1.2 DR、钼靶、骨密度仪：包含球管、平板、工作站、探测器等所有备件，软件升级。不包含打印机和胶片。

1.5.1.3 MRI：包含主机、磁体、线圈、水冷机、液氦、冷头、工作站、精密空调、高压增强设备、灯光设备等所有配件和软件升级，不包含打印机和胶片。

1.5.1.4 DSA 包含主机、球管、探测器、高压发生器、工作站、机架及诊察床、高压注射器、主动脉球囊反搏泵、内外影像联动传输系统、心电监护仪（血压探头）、稳压器、冷却液、防护门等所有配件，软件升级。不包含打印机和胶片。

1.5.1.5 C 臂机：包含影增、球管、手柄等所有配件。

1.5.2 超声类：包含超声探头（探头只维修不更换）等所有配件，软件升级。不包含纸张和打印机。

1.5.3 生命支持类：

1.5.3.1 监护仪：含导联线、电池、血氧探头、袖带、氧电池、呼末二氧化氧探头、锂电池等所有备件，不包含打印纸。

1.5.3.2 除颤仪：含电池、手柄、导联线等所有配件，不包含打印纸。

1.5.3.3 心电图机：含导联线、电池等所有配件，不包含打印纸。

1.5.3.4 呼吸机：含主机、过滤器、氧电极、传感器、空压机、湿化器、可重复消毒硅胶呼吸管路、呼吸台车、呼气及吸气阀等其他所有配件。

1.5.3.5 婴儿暖箱：含灯管、空气过滤网等所有配件。

1.5.4 手术室类：

1.5.4.1 净化系统工程：包含所有医疗设备配置、通风净化空调工程、医用气体工程、给排水工程、门窗等的一切物品材料（含初、中、亚 高、高效过滤器）和零配件。

1.5.4.2 无影灯：包含无影灯灯泡等所有配件。

1.5.4.3 高频电刀：不包含刀笔、负极板，其他配件全包。

1.5.4.4 手术动力装置：包含颅骨钻、刨削刀、手柄等，不含刀头、钻头等器械。

1.5.4.5 手术床：包含所有配件。

1.5.4.6 钬激光系统：含保护镜、防护镜等所有配件。

1.5.4.7 腔镜系统：包括镜子（镜子只维修不更换）、镜鞘、主机、摄录像系统、显视器、光源机（含原厂同型号灯炮）、工作站、导光束等所有配件。

1.5.4.8 碎石系统：含电磁冲击波源、高压开关、高压电容等所有配件。

1.5.5 内窥镜：含镜子（镜子只维修不更换）和主机整机（含原厂同型号灯泡）等所有配件。

1.5.6 血透机：包含电源板、电机、泵等所有配件。

1.5.7 水处理机：含平衡器、过滤器、反渗透膜、电磁阀、石英砂、活性碳、各类树脂、RO 膜等所有配件。

1.5.8 特种设备：协助设备整体配套设施和安全附件的检定校验。含普通、精密压力表、安全阀等所有配件费用。

1.5.9 消毒类：包含过淲网、紫外线灯管、所有管路等所有配件。

1.5.10 放射类设备更换球管、探测器等配件，必须为原厂全新产品，并经院方审核后方可更换。

1.5.11 过氧化氢消毒机：含三滤和机油，定期更换。

1.5.12 供应室设备：含高温灭菌密封圈等所有配件。

1.5.13 检验科：制水机滤材、洁净工作台过滤器、核酸实验室高中低效过滤网、生物安全柜过滤网、紫外线灯管，UPS蓄电池电池等所有配件。

1.5.14 康复类设备：含各类治疗垫、电疗输出线、电极线等所有配件。

1.5.15 其它未尽医疗设备的零配件、易损件负责免费维修更换，耗材除外。

1.5.16 以下耗材不在免费提供更换的范围内：

1.5.6.1 一次性耗材，如：手套、口罩、呼吸面罩、鼻塞、插管及管路、输液管路、注射器、咬嘴、比色/样品杯、电极片、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性。

1.5.6.2 消耗类耗材，如：胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿塞、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂、负极板、高低温包装材料、电刀笔、电极、取样针、参比、钠、钙、氯等电极、生化分析仪灯泡，单极电凝线、过氧化氢、光纤等。

1.5.6.3 高值耗材，如：超声刀换能器、刀头、超声刀、细菌过滤器等。

1.5.6.4 器械类耗材，如：活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械等。

1.5.6.5 没有列明的如果双方理解有歧义的耗材，工作过程中双方可协商解决。

1.6 提供手术室净化系统工程、核酸 PCR 实验室维保方案

1.6.1 包含所有医疗设备配置、通风净化空调工程、医用气体工程、给排水工程等一切材料（含初、中、亚高、高效过滤器）及其它零配件的具体维保方案。

1.6.2 实行定期检测各类技术指标，确保医疗质量安全。

4.6.3 符合三级医院评审所需的维保与管理规范条款执行。

2、设备管理软件要求

2.1 乙方免费提供医疗设备管理软件给医院使用。医疗设备管理信息系统在资产盘查完成经医院审核通过签订合同后一个月内安装调试运行，该系统能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，可以按医院要求定制报表。

2.2 须具备如下功能：

2.2.1 医疗设备管理系统软件可同时支持电脑端和手机端操作，移动端可同时支持微信、安卓 ios 等操作系统。

2.2.2 设备基础信息管理：记录设备的基本信息，如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购、安装、调拔到报废的全部过程。

2.2.3 设备使用情况：监控设备的开关机情况。

2.2.4 信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

2.2.5 维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并记录设备维修中的各类信息，包括故障情况、维修配件、时间节点等，并可通过系统对维修效率、品质等进行分析。

2.2.6 设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

2.2.7设备巡检：实现设备的日常巡检管理，并能产生相应的提示和报表分析。

2.2.8 监控中心：能通过监控中心大屏，监管医疗设备运行的情况。

2.2.8.1 根据不同业务场景提供相关的数据监控大屏，如医院资产监控、大设备健康监控、维保任务监控、设备运行效益监控等；

2.2.8.2 监控大屏需具有不同的角色，比如院领导版、设备科版；

2.2.8.3 具有数据穿透能力，比如从大屏上可穿透到设备级数据，具有设备画像功能；备用机和备品管理功能：可实现医院备品库存管理，出入库明细都留存在系统里，方便追踪更换备件的时间、相关人员和相关设备。

2.2.9 质量控制：实现医疗装备的质量与安全管理信息化，有按三级医院管理要求对质量与安全指标实时监控、定期评价、整改效果评估等管理功能模块。

2.2.10 设备维修和报废管理功能要求：

2.2.10.1 可根据二维码直接通过微信的一级扫一扫入口快速报修设备；

2.2.10.2 报修和维修完成具有微信消息自动通知；

2.2.10.3 报修和维修过程可在线详细记录文字/语音/图片；

2.2.10.4 设备维修服务验收可在手机端线上签字和评分；

2.2.10.5 支持设备报废扫一扫线上申请，线上报废审核；

2.2.10.6 系统上提供设备维修案例，含故障描述及应对维修指引；

2.2.11 设备电子档案管理功能要求：

2.2.11.1 设备档案数据需要统一标准化，需满足但不限于如下字段：设备名称、品牌、型号、注册证编号、68 码、104 国标三类；

2.2.11.2 系统能上传图片、pdf、word 等各种附件管理，包括但不限于合同、维修报告、保养报告、巡检报告、计量报告；

2.2.11.3 设备勘察能在手机端扫铭牌快速实现数据录入，自动生成勘察设备明细报表和勘察报告；

2.2.11.4 设备维修保养巡检质控计量报告都能线上化管理。

2.2.12 功能可扩展要求：

2.2.12.1 系统架构设计上可以实现功能扩展，如医疗设备环境数据采集、设备效益分析等功能；

2.2.12.2 提供定制化统计报表功能开发服务。

2.2.13 医疗设备管理软件服务期结束后归医院所有，内部信息资料未经医院同意不能外泄。

3、其它说明要求：

3.1 在合同有效期内出现下述情况由乙方承担一切后果和责任：

3.1.1 由于设备维修保养原因引发的医疗事故纠纷。

3.1.2 所更换设备原配件出现的争议及纷纷。

3.2 乙方服务期间免费负责医院科室内部之间设备的调剂、搬迁。

3.3 乙方在服务期间维修响应：接到报修后无特殊情况 10 分钟到场响应，迟到处罚 300元/次；修好时间：小修（不更换配件）1 天，中修（更换国内有的配件）3 天，大修（更换常用国外零配件）5 天，每超过一天罚款 500 元。如果故障 5 天没有修复，医院可以和第三方或请厂商直接维修，维修费用和由此造成的业务损失在合同款中扣除；由于引发的医患纠纷造成的法律风险、社会风险等后果和损失由乙方承担。

3.4 乙方如需要更换驻院工程师，经医院方同意后方可，但技术能力不得低于原有工程师，如医院管理科室对新驻院工程师能力不能满足医院管理要求，乙方应及时更换原有驻院工程师，如乙方未执行每超一天罚款 1000 元。

3.5 乙方派驻的工程师应服从医院管理，能无偿完成医院临时性工作需求（如设备调配、普通安装及搬运、移机等）。

3.6 凡恶意中标或签订合同后不能履约的，还须向采购人支付中标总金额 5%的款项作为违约赔偿金。同时将报告政府采购监督管理部门，乙方将须承担一切相关法律责任和后果。

3.7 医院只提供办公场所，驻院工程师人员食宿等均由乙方自行解决及承担，其它未尽事宜，双方协商沟通解决。 
3.8 在本合同履行期间，若遇正进贤县人民医院院区搬迁，乙方应无条件配合医院的搬迁时间表，动态调整驻场工程师的排班与部署。乙方须采取有效措施兼顾新老两院的运维需求，保障所有医疗设备在搬迁全过程中的正常运行，不得因人员调配不当导致设备停机或服务中断。
（五）考核管理办法

5.1 为确保服务质量。中标方的服务工作每季度由科室主任或护士长每月对服务方工程师 维修态度、维修效率、维修质量、保养巡检执行情况等多方面进行满意度调查服务质量考 核表打分，满意度总分为 100 分，达 80 分以上（含 80 分）为合格，每少 1 分，扣除 5000 元/次作为处罚，如果屡犯不改，或连续三个月或全年累计 5 个月综合考核得分为 80 分以 
下，医院有权终止合同。 
进贤县人民医院全院医疗设备维保整体托管服务考核细则
	得分：                            （共5大项18小项；合格80分，良90分，优100分）
备注：对于保养巡检等事项不可能对所有设备每月都执行，但对于高值 (5万以上)的医疗设备每年定期或不定期保证保养巡检不少于4次。

	维修态度
	对工作是否热情、主动(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	是否对工作认真负责(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	对合理要求是否满足(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	对维保医学装备存在的隐藏问题是否自觉改进(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	维修及时性
	科室报修是否规定时间内到达现场(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	到达现场后对故障判断是否及时(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	是否在规定期限内完成维修任务(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	超过维修期限的设备(生命支持及急救类)是否提供备用机等应急办法(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	维修质量
	维修周期是否过长(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	返修情况(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	对医学装备修复率(0~6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	医学装备保养
	当年保养高值(5万以上)医学装备的覆盖率(0～4分)
	□非常满意(4分)□满意(3分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	当年对高值(5万以上)医学装备的保养内容是否全面(0～4分)
	□非常满意(4分)□满意(3分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	当年保养高值(5万以上)医学装备的档案建立情况(0～4分)
	□非常满意(4分)□满意(3分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	当年保养高值(5万以上)医学装备时存在安全隐患的零部件的处理情况(0～4分)
	非常满意(4分)□满意(3分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	科室满意度
	服务态度(0～6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	维修质量和及时性(0～6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	
	对科室资产了解情况(0～6分)
	□非常满意(6分)□满意(5分)□不满意(1分)□非常不满意(0分)

	达不到“非常满意”的请说明原因：


	

	

	

	其他意见和建议：
科室：
签名：                日期：    年    月    日


附件：医疗设备维保清单

	服务清单：【注：此设备清单为全院医疗设备（含气垫床、注射泵、电动洗胃机等单价在5000元以下和没有价格的设备），如有遗漏并不代表不在本次招标服务范围内。】

	序号
	科室名称
	设备名称
	规格型号

	1
	供应室
	封口机
	HM850

	2
	供应室
	快速式自动清洗消毒器
	Rapid-A-520

	3
	供应室
	快速式自动清洗消毒器
	Rapid-A-520

	5
	供应室
	纸袋切割机
	CSSD.QZJ

	6
	供应室
	高温高压脉动灭菌器
	XG.1.DMB-1.2B

	7
	供应室
	低温等离子灭菌器
	PS-100

	8
	供应室
	超声波清洗机
	QX2000-CG

	9
	供应室
	干燥柜
	YQZ-1600

	10
	供应室
	水处理系统
	KH-1000

	11
	供应室
	蒸汽发生器
	ZFQ-T-60

	12
	供应室
	蒸汽发生器
	ZFQ-T-60

	13
	供应室
	电动升降传递梯
	CSSD.DCBQ

	14
	供应室
	电动升降传递梯
	CSSD.DCBQ

	15
	供应室
	电动升降传递梯
	CSSD.DCBQ

	16
	供应室
	双门互锁传递窗
	CSSD.HBGL

	17
	供应室
	气泵
	

	18
	供应室
	气泵
	

	19
	供应室
	气泵
	

	20
	供应室
	气泵
	

	21
	供应室
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	PS-100X

	22
	供应室
	快速生物阅读器
	KS-0301-S

	23
	供应室
	脉动真空灭菌器
	MAST-A

	24
	供应室
	蒸汽发生器
	PMS-2

	1
	介入室
	医用血管造影 X 射线机
	ARTIST ZEEⅢ CEILING

	2
	介入室
	主动脉内球囊反搏泵
	IAP-0400

	3
	介入室
	体外临时起搏器
	5392

	4
	介入室
	高压造影注射系统
	MARK7 ARTERION

	5
	介入室
	除颤监护仪
	BeneHeart D3

	6
	介入室
	呼吸机
	SV300

	7
	介入室
	医用微量注射泵
	CP-1100 型

	8
	介入室
	心电监护仪
	C70

	9
	介入室
	吊塔
	D7

	10
	介入室
	微量注射泵
	KL-702

	11
	介入室
	微量注射泵
	KL-702

	12
	介入室
	双水平正压呼吸机
	YH-830

	2
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	3
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	5
	儿科
	吸痰器
	7E-A

	6
	儿科
	输液泵
	Lin-5

	7
	儿科
	输液泵
	Lin-5

	12
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	13
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	14
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	15
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	16
	儿科
	小儿 CPAP
	AD-II

	17
	儿科
	小儿 CPAP
	AD-II

	18
	儿科
	呼吸机
	Christian (科迪娜）

	19
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	20
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	21
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	22
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	23
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	24
	儿科
	心电监护仪
	PM-8000E

	25
	儿科
	心电监护仪
	C70

	26
	儿科
	心电监护仪
	C70

	27
	儿科
	心电监护仪
	C70

	28
	儿科
	心电监护仪
	C70

	29
	儿科
	心电监护仪
	C70

	30
	儿科
	便携式吸痰器
	7E-B

	31
	儿科
	便携式吸痰器
	7E-B

	33
	儿科
	血气分析仪
	IS-STAT

	34
	儿科
	医用输氧泵
	AD3000-SPA

	35
	儿科
	医用输氧泵
	AD3000-SPA

	36
	儿科
	输液泵
	LINS-5

	37
	儿科
	输液泵
	LINS-5

	38
	儿科
	输液泵
	LINS-5

	39
	儿科
	输液泵
	D1-2000

	40
	儿科
	输液泵
	DI-2000

	41
	儿科
	输液泵
	DI-2000

	44
	儿科
	微量注射泵
	LINZ-8A

	45
	儿科
	微量注射泵
	LINZ-8A

	46
	儿科
	微量注射泵（横泵）
	SN-50F6

	47
	儿科
	微量注射泵（横泵）
	SN-50F6

	48
	儿科
	微量注射泵（横泵）
	SN-50F6

	49
	儿科
	微量注射泵（横泵）
	SN-50F6

	50
	儿科
	微量注射泵（横泵）
	SN-50F6

	51
	儿科
	婴儿辐射保暖台
	HKN-93A

	52
	儿科
	婴儿辐射保暖台
	HKN-93A

	53
	儿科
	多功能培养箱
	GIraffe OmniBED

	55
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	56
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	58
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	59
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	60
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	61
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90

	66
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-100A

	67
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-100A

	68
	儿科
	婴儿培养箱（蓝光）
	BB-200W

	71
	儿科
	紫外线消毒车
	

	72
	儿科
	脉搏血氧饱和度仪
	PC-66B

	73
	儿科
	脉搏血氧饱和度仪
	PC-66B

	74
	儿科
	脉搏血氧饱和度仪
	PC-66B

	75
	儿科
	脉搏血氧饱和度仪
	PC-66B

	76
	儿科
	脉搏血氧饱和度仪
	PC-66B

	80
	儿科
	新生儿黄疸治疗灯
	XHZ-90L

	81
	儿科
	新生儿黄疸治疗灯
	XHZ-90L

	82
	儿科
	新生儿黄疸治疗灯
	XHZ-90L

	83
	儿科
	黄疸计
	TM-103

	84
	儿科
	空气消毒器
	SPD-L

	85
	儿科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	86
	儿科
	氧气浓度监测仪
	MT-01

	87
	儿科
	新生儿黄疸治疗仪
	XHZ-90P

	88
	儿科
	新生儿黄疸治疗仪
	XHZ-90P

	89
	儿科
	新生儿黄疸治疗仪
	XHZ-90P

	90
	儿科
	医用空气压缩机
	TF5000@

	91
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90AC

	92
	儿科
	婴儿培养箱
	YP-90AC

	93
	儿科
	紫外线空气消毒器
	B-1000

	94
	儿科
	婴儿 T-组合复苏器
	NEO-I

	95
	儿科
	经皮黄疸仪
	JH20-1B

	96
	儿科
	输液泵
	佳士比™1200

	97
	儿科
	输液泵
	佳士比™1200

	98
	儿科
	输液泵
	佳士比™1200

	99
	儿科
	输液泵
	佳士比™1200

	100
	儿科
	输液泵
	佳士比™1200

	101
	儿科
	心电监护仪
	IPM5 Neo

	102
	儿科
	心电监护仪
	IPM5 Neo

	103
	儿科
	心电监护仪
	IPM5 Neo

	104
	儿科
	心电监护仪
	IPM5 Neo

	105
	儿科
	心电监护仪
	IPM5 Neo

	1
	病理科
	显微镜
	CX40

	2
	病理科
	石蜡包埋机
	EG150H

	3
	病理科
	包埋机
	YG-180BD

	4
	病理科
	轮转切片机
	RM2235

	5
	病理科
	轮转切片机
	

	6
	病理科
	冰冻切片机
	CM1850

	7
	病理科
	冷冻工作台
	

	8
	病理科
	空气消毒机
	

	9
	病理科
	空气消毒机
	KYYX-2-100

	10
	病理科
	烤片机
	YG-280KX

	11
	病理科
	恒温干燥箱
	101-1A 型

	12
	病理科
	脱水机
	TP1020-1

	13
	病理科
	摊烤片机
	HS-1145

	14
	病理科
	生物显微镜
	ECLIPSE CI-L

	15
	病理科
	生物显微镜
	ECLIPSE CI-L

	16
	病理科
	数字病理切片扫描仪
	KF-PRO-005

	1
	120
	心电监护仪
	IMEC10

	2
	120
	除颤监护仪
	D3

	3
	120
	呼吸机
	shangrila515

	4
	120
	电动吸引器
	JX820D

	5
	120
	心电监护仪
	IMEC10

	6
	120
	除颤监护仪
	D3

	7
	120
	呼吸机
	shangrila515

	8
	120
	电动吸引器
	JX820D

	9
	120
	心电监护仪
	EPM10

	10
	120
	除颤监护仪
	D3

	11
	120
	呼吸机
	shangrila515

	12
	120
	电动吸引器
	JX820D

	13
	120
	心电监护仪
	IMEC10

	14
	120
	除颤监护仪
	D3

	15
	120
	呼吸机
	shangrila515

	16
	120
	电动吸引器
	JX820D

	17
	120
	心电监护仪
	IMEC10

	18
	120
	除颤监护仪
	D3

	19
	120
	呼吸机
	shangrila515

	20
	120
	电动吸引器
	JX820D

	21
	120
	心电监护仪
	IMEC10

	22
	120
	除颤监护仪
	D3

	23
	120
	呼吸机
	shangrila515

	24
	120
	电动吸引器
	JX820D

	25
	120
	心电监护仪
	IMEC10

	26
	120
	除颤监护仪
	D3

	27
	120
	呼吸机
	shangrila515

	28
	120
	电动吸引器
	JX820D

	29
	120
	心电监护仪
	IPM8

	30
	120
	除颤监护仪
	D3

	31
	120
	呼吸机
	SC-J1

	32
	120
	电动吸引器
	DFX-23B-II

	33
	120
	呼吸机
	SC-J1

	34
	120
	呼吸机
	SC-J1

	35
	120
	呼吸机
	SC-J1

	36
	120
	心电监护仪
	iPM8

	37
	120
	除颤监护仪
	BeneHeart D3

	38
	120
	电动吸引器
	DFX-23B-II

	39
	120
	心电图机
	ECG-1101C

	40
	120
	心电图机
	ECG-9801

	41
	120
	心电图机
	ECG-1101C

	42
	120
	除颤监护仪
	BeneHeart D3

	43
	120
	心电监护仪
	iPM8

	44
	120
	电动吸引器
	DFX-23B-II

	45
	120
	心电图机
	ECG-9801

	46
	120
	除颤监护仪
	BeneHeart D3

	47
	120
	便携式心电监护仪
	MEC-2000

	48
	120
	心电图机
	ECG-923

	49
	120
	电动吸引器
	DFX-23B-II

	50
	120
	心电图机
	ECG9801

	51
	120
	心电图机
	ECG9801

	52
	120
	心电图机
	ECG9801

	53
	120
	心电图机
	ECG9801

	54
	120
	心电图机
	ECG9801

	1
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-9000E

	2
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-9000E

	3
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-9000E

	4
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-8000E

	5
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-8000E

	6
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-8000E

	7
	产科、计划生育科、妇科
	心电监护仪
	PM-9000

	8
	产科、计划生育科、妇科
	输液泵
	LINS-5

	9
	产科、计划生育科、妇科
	胎心
	GHX-20G

	10
	产科、计划生育科、妇科
	胎儿监护仪
	STAR5000D

	11
	产科、计划生育科、妇科
	胎儿监护仪
	STAR5000D

	12
	产科、计划生育科、妇科
	胎儿监护仪
	M2702A

	13
	产科、计划生育科、妇科
	产科专用监护仪
	C20

	14
	产科、计划生育科、妇科
	产科专用监护仪
	C20

	15
	产科、计划生育科、妇科
	胎儿监护仪
	FM20

	16
	产科、计划生育科、妇科
	胎儿监护仪
	FM20

	17
	产科、计划生育科、妇科
	移动式消毒机
	Y-100

	18
	产科、计划生育科、妇科
	移动式消毒机
	Y-100

	19
	产科、计划生育科、妇科
	T 组合器
	R0900A2U

	20
	产科、计划生育科、妇科
	空气消毒机
	DKSJ-B 80

	21
	产科、计划生育科、妇科
	空气消毒机
	DKSJ-B 80

	22
	产科、计划生育科、妇科
	微量注射泵
	LINZ-8A

	23
	产科、计划生育科、妇科
	听力筛查仪
	Echo Screen TPLUS

	24
	产科、计划生育科、妇科
	婴儿辐射保暖台
	HKN-93A

	25
	产科、计划生育科、妇科
	婴儿辐射保暖台
	HKN-93A

	26
	产科、计划生育科、妇科
	婴儿辐射保暖台
	HKN-93A

	27
	产科、计划生育科、妇科
	人流机
	

	28
	产科、计划生育科、妇科
	保温箱
	YP-90

	29
	产科、计划生育科、妇科
	紫外线空气消毒机
	Y-1000

	30
	产科、计划生育科、妇科
	盆底表面肌电分析仪
	MLDA1

	31
	产科、计划生育科、妇科
	生物刺激反馈仪
	MLDB4

	32
	产科、计划生育科、妇科
	胎儿监护仪
	F80

	33
	产科、计划生育科、妇科
	母亲/胎儿监护仪
	F90

	34
	产科、计划生育科、妇科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	35
	产科、计划生育科、妇科
	超声多普勒胎儿监护系统
	FTS-6

	36
	产科、计划生育科、妇科
	电动吸引器
	YB.DX.23D

	37
	产科、计划生育科、妇科
	无创呼吸机
	

	38
	产科、计划生育科、妇科
	心电图机
	SE-1201

	1
	呼吸内科
	心电监护仪
	UT4000F

	2
	呼吸内科
	心电监护仪
	PM-8000

	3
	呼吸内科
	心电监护仪
	PM-8000E

	4
	呼吸内科
	心电监护仪
	PM-8000

	5
	呼吸内科
	心电监护仪
	PM-8000E

	6
	呼吸内科
	心电监护仪
	UT4000F

	7
	呼吸内科
	心电监护仪
	UT4000F

	8
	呼吸内科
	心电监护仪
	UT4000F

	9
	呼吸内科
	心电监护仪
	PM-8000E

	10
	呼吸内科
	电动吸引器
	XDX-B1 型

	12
	呼吸内科
	微量注射泵
	单道

	13
	呼吸内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	14
	呼吸内科
	微量注射泵
	JZB-1800

	15
	呼吸内科
	微量注射泵
	JZB-1800

	16
	呼吸内科
	微量注射泵
	WZ-50C6

	18
	呼吸内科
	气垫床
	YQ-P2

	19
	呼吸内科
	气垫床
	YQ-P2

	20
	呼吸内科
	气垫床
	D-B 型

	22
	呼吸内科
	气垫床
	YQ-P

	23
	呼吸内科
	血气分析仪
	ABL-80 F2EX

	24
	呼吸内科
	肺功能仪
	Medizin Electronic GANSHRN GMBH

	25
	呼吸内科
	电子支气管镜
	BF-P-150

	26
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	27
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	28
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	29
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	30
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	31
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	32
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	33
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	34
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	35
	呼吸内科
	压缩空气雾化器
	403C

	50
	呼吸内科
	清洗工作站
	

	51
	呼吸内科
	电子支气管内窥镜系统
	CV-290

	52
	呼吸内科
	睡眠呼吸记录仪
	ALICE NIGHET ONE

	53
	呼吸内科
	睡眠呼吸记录仪
	ALICE NIGHET ONE

	54
	呼吸内科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	55
	呼吸内科
	紫外线空气消毒器
	AJ/YXD-Y-1000 型

	56
	呼吸内科
	除颤仪
	uMED 20

	57
	呼吸内科
	呼吸机
	R50

	58
	呼吸内科
	呼吸机
	R50

	59
	呼吸内科
	呼吸机
	SV300

	60
	呼吸内科
	呼吸机
	SV300

	61
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	62
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	63
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	64
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	65
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	66
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	67
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	68
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	69
	呼吸内科
	呼吸机
	鱼跃YH-830

	70
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	71
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	72
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	73
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	74
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	75
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	76
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	77
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	78
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	79
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	80
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	81
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	82
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	83
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	84
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	85
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	86
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	87
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	88
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	89
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	90
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	91
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	92
	呼吸内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	93
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	94
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	95
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	96
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	97
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	98
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	99
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	100
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	101
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	102
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	103
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	104
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	105
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	106
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	107
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	108
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	109
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	110
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	111
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	112
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	113
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	114
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	115
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	116
	呼吸内科
	呼吸机
	VG70

	117
	呼吸内科
	经鼻高流量吸氧治疗仪
	

	118
	呼吸内科
	经鼻高流量吸氧治疗仪
	

	119
	呼吸内科
	经鼻高流量吸氧治疗仪
	

	120
	呼吸内科
	经鼻高流量吸氧治疗仪
	

	121
	呼吸内科
	经鼻高流量吸氧治疗仪
	

	122
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	123
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	124
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	125
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	126
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	127
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	128
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	129
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	130
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	131
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	132
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	133
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	134
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	135
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	136
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	137
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	138
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	139
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	140
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	141
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	142
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	143
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	144
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	145
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	146
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	147
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	148
	呼吸内科
	监护仪
	理邦X12

	149
	呼吸内科
	监护仪
	iM70

	150
	呼吸内科
	监护仪
	iM70

	151
	呼吸内科
	心电图机
	SE-1201

	152
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	153
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	154
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	155
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	156
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	157
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	158
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	159
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	160
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	161
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	162
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	163
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	164
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	165
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	166
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	167
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	168
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	169
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	170
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	171
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	172
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	173
	呼吸内科
	注射泵
	圣诺

	1
	心血管内科
	心电监护仪
	PM-8000E

	2
	心血管内科
	心电监护仪
	UT-4000B

	3
	心血管内科
	心电监护仪
	T5

	4
	心血管内科
	心电监护仪
	T5

	5
	心血管内科
	除颤监护仪
	D6

	6
	心血管内科
	除颤监护仪
	Cardioserv

	7
	心血管内科
	电动吸引器
	XDX-A

	8
	心血管内科
	心电图机
	ECG-9801

	9
	心血管内科
	微量注射泵
	JZB-180 单道

	10
	心血管内科
	微量注射泵
	JZB-180 单道

	11
	心血管内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	12
	心血管内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	13
	心血管内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	14
	心血管内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	15
	心血管内科
	临时起搏器
	5318

	16
	心血管内科
	心电监护仪
	T5

	17
	心血管内科
	心电监护仪
	T5

	18
	心血管内科
	心电监护仪
	T5

	19
	心血管内科
	心电监护仪
	T5

	20
	心血管内科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	21
	心血管内科
	微量注射泵
	SN-50F6

	22
	心血管内科
	微量注射泵
	SN-50F6

	23
	心血管内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	24
	心血管内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	25
	心血管内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	26
	心血管内科
	呼吸机
	迈瑞SV70

	27
	心血管内科
	无创呼吸机
	鱼跃YH-830

	28
	心血管内科
	呼吸机
	PB560

	29
	心血管内科
	心电图机
	宝莱特E65

	30
	心血管内科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	31
	心血管内科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	32
	心血管内科
	监护仪
	宝莱特Q4

	33
	心血管内科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	34
	心血管内科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	35
	心血管内科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	1
	神经内科
	心电监护仪
	PM-7000

	2
	神经内科
	心电监护仪
	PM-7000

	3
	神经内科
	心电监护仪
	B20I

	4
	神经内科
	心电监护仪
	B20I

	5
	神经内科
	电动吸引器
	7A-23D

	6
	神经内科
	微量注射泵
	JZB-1800

	7
	神经内科
	微量注射泵
	JZB-1800

	8
	神经内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	9
	神经内科
	胰岛素泵
	

	10
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	11
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	12
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	13
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	14
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	15
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	16
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	17
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	18
	神经内科
	气垫床
	YQ-P

	19
	神经内科
	心电监护仪
	IPM12

	20
	神经内科
	心电监护仪
	IPM12

	21
	神经内科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	22
	神经内科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	1
	耳鼻喉科、眼科
	听力计
	Itera

	2
	耳鼻喉科、眼科
	眼底照相（配电脑一台）
	CR-2

	3
	耳鼻喉科、眼科
	裂隙灯
	YZ5X1

	4
	耳鼻喉科、眼科
	眼压计
	NT-510

	5
	耳鼻喉科、眼科
	鼻窦镜
	MatrixHDs

	6
	耳鼻喉科、眼科
	电动吸引器
	YB.DX23D

	7
	耳鼻喉科、眼科
	电子喉镜
	OTV-SI

	8
	耳鼻喉科、眼科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	9
	耳鼻喉科、眼科
	耳鼻喉综合治疗台
	KX998-B

	10
	耳鼻喉科、眼科
	内镜清洗工作站
	NQG-2000 型

	11
	耳鼻喉科、眼科
	裂隙灯显微镜
	SL-1800

	12
	耳鼻喉科、眼科
	电子鼻咽喉内窥镜
	ENF-TYPE-VT2

	13
	耳鼻喉科、眼科
	裂隙灯显微镜
	YZ5X

	14
	耳鼻喉科、眼科
	视野仪
	MD-820A

	15
	耳鼻喉科、眼科
	AB超
	ODM2200

	1
	消化内科
	心电监护仪
	PM-8000E

	2
	消化内科
	心电监护仪
	PM-8000E

	3
	消化内科
	心电监护仪
	PM-9000E

	4
	消化内科
	心电监护仪
	PM-9000E

	5
	消化内科
	心电监护仪
	IPM12

	6
	消化内科
	心电监护仪
	IPM12

	7
	消化内科
	心电监护仪
	B20I

	8
	消化内科
	心电监护仪
	B20I

	9
	消化内科
	电动吸引器
	YD.DX23D

	10
	消化内科
	微量注射泵
	JZB-1800 单道

	11
	消化内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	12
	消化内科
	微量注射泵
	JZB-1800 单道

	13
	消化内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	14
	消化内科
	微量注射泵
	JZB-1800 单道

	15
	消化内科
	微量注射泵
	SN-50F6（双道）

	16
	消化内科
	微量注射泵
	SN-50F6（双道）

	17
	消化内科
	微量注射泵
	JZB-1800 单道

	18
	消化内科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	19
	消化内科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	20
	消化内科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	21
	消化内科
	心电图机
	SE-1201

	22
	消化内科
	监护仪
	宝莱特Q4

	23
	消化内科
	监护仪
	宝莱特Q4

	24
	消化内科
	监护仪
	宝莱特Q4

	25
	消化内科
	监护仪
	宝莱特Q4

	26
	消化内科
	监护仪
	宝莱特Q4

	2
	血透室
	血透机（5 号）
	4008S

	4
	血透室
	血透机（22 号）
	4008S

	10
	血透室
	心电监护仪
	PM8000E

	11
	血透室
	电子血压计
	

	12
	血透室
	电子血压计
	

	13
	血透室
	电子血压计
	

	14
	血透室
	电子血压计
	

	15
	血透室
	血透 29 号机
	DBB-27

	16
	血透室
	血滤机
	DBB-07

	17
	血透室
	血透机
	DBB-27C

	18
	血透室
	血透机
	DBB-27C

	19
	血透室
	电动吸引器
	

	20
	血透室
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	21
	血透室
	血透机
	费森4008S

	22
	血透室
	血透机
	费森4008S

	23
	血透室
	血透机
	费森4008S

	24
	血透室
	血透机
	费森4008S

	25
	血透室
	血透机
	费森4008S

	26
	血透室
	血透机
	费森4008S

	27
	血透室
	血透机
	费森4008S

	28
	血透室
	血透机
	费森4008S

	29
	血透室
	血透机
	费森4008S

	30
	血透室
	血透机
	费森4008S

	31
	血透室
	血透机
	费森4008S

	32
	血透室
	血透机
	费森4008S

	33
	血透室
	血透机
	费森4008S

	34
	血透室
	血透机
	费森4008S

	35
	血透室
	血透机
	费森4008S

	36
	血透室
	血透机
	费森4008S

	37
	血透室
	血透机
	费森4008S

	38
	血透室
	血透机
	费森4008S

	39
	血透室
	血透机
	费森4008S

	40
	血透室
	血透机
	费森4008S

	41
	血透室
	血透机
	费森4008S

	42
	血透室
	血透机
	费森4008S

	43
	血透室
	血透机
	费森4008S

	44
	血透室
	血透机
	费森4008S

	45
	血透室
	血透机
	费森4008S

	46
	血透室
	血透机
	费森4008S

	47
	血透室
	血透机
	费森4008S

	48
	血透室
	血透机
	费森4008S

	49
	血透室
	血透机
	费森4008S

	50
	血透室
	血透机
	费森4008S

	51
	血透室
	血透机
	费森4008S

	52
	血透室
	血透机
	费森4008S

	53
	血透室
	血透机
	费森4008S

	54
	血透室
	血透机
	费森4008S

	55
	血透室
	血透机
	费森4008S

	56
	血透室
	血透机
	费森4008S

	57
	血透室
	血滤机
	费森5008S

	58
	血透室
	血滤机
	费森5008S

	59
	血透室
	血滤机
	费森5008S

	1
	康复医学科
	认知语言功能检测处理系统
	V1.0

	2
	康复医学科
	平衡功能测定评定系统
	BALANCE-Trainer

	3
	康复医学科
	简易上肢功能评定器
	LGT-PG-05

	4
	康复医学科
	角度尺
	LGT-PG-01

	5
	康复医学科
	握力器
	LGT-PG-07

	6
	康复医学科
	电动起立床
	LGT 9102

	7
	康复医学科
	电动起立床
	LGT 9102

	8
	康复医学科
	按摩床
	LGT-TJ-13C

	9
	康复医学科
	多功能治疗床
	LGT-9206

	10
	康复医学科
	Bobath 训练床
	LGT-9302

	11
	康复医学科
	Bobath 训练床
	LGT-9302

	12
	康复医学科
	牵引网架
	

	13
	康复医学科
	电动牵引床
	TM-400

	14
	康复医学科
	四肢联动康复训练器
	LGT-5200

	15
	康复医学科
	上肢被动运动
	YTK-E

	16
	康复医学科
	上下肢运动康复训练器
	LGT-51002

	17
	康复医学科
	磁振热治疗仪
	LGT-2600D

	18
	康复医学科
	电脑骨伤治疗仪
	LGT-2012

	19
	康复医学科
	空气波压力循环治疗仪
	LGT-2200HN

	20
	康复医学科
	空气波压力循环治疗仪
	LGT-2200H

	21
	康复医学科
	空气波压力循环治疗仪
	LGT-2200H

	22
	康复医学科
	穿衣板
	LGT-2Y-31

	23
	康复医学科
	分指板
	LGT-2Y-01

	24
	康复医学科
	滚筒
	LGT-2Y-18

	25
	康复医学科
	木插板
	LGT-2Y-03

	26
	康复医学科
	模拟作业工具
	LGT-2Y-21

	27
	康复医学科
	可调式磨砂板附件
	LGT-2Y-06

	28
	康复医学科
	套圈
	LGT-2Y-05

	29
	康复医学科
	楔形板
	LGT-2Y-16

	30
	康复医学科
	踝关节矫正器
	LGT-2Y-17

	31
	康复医学科
	多功能平衡杠
	LGT-BX-8

	32
	康复医学科
	训练器具组架
	LGT-QS-19

	33
	康复医学科
	股四头肌训练椅
	LGT-XZ-22

	34
	康复医学科
	液压踏步操
	LGT-XZ-21

	35
	康复医学科
	升降单人站立架
	LGT-XZ-36

	36
	康复医学科
	进口巴式球
	LGT-QS-01

	37
	康复医学科
	儿童站立架
	LGT-EK-09

	38
	康复医学科
	低频电子脉冲治疗仪
	LGT-2300S

	39
	康复医学科
	低频电子脉冲治疗仪
	LGT-2300S

	40
	康复医学科
	痉挛仪
	KX-3A

	41
	康复医学科
	干涉波疼痛治疗仪
	LGT-2800V1

	42
	康复医学科
	干涉波疼痛治疗仪
	LGT-2800V1

	43
	康复医学科
	电脑中频治疗仪
	BA2008-IV

	44
	康复医学科
	多功能低频中频组合治疗仪
	ES-521

	45
	康复医学科
	短波治疗仪
	SW-180

	46
	康复医学科
	超声波治疗仪
	US-750

	47
	康复医学科
	红外线治疗仪
	L-1-3

	48
	康复医学科
	湿热敷装置
	LGT-1000

	49
	康复医学科
	蜡疗机
	Y-8050LJ

	50
	康复医学科
	吞咽言语障碍电刺激仪
	DJ005951

	51
	康复医学科
	电针仪
	680S-C

	52
	康复医学科
	供养设备
	JKF-3

	53
	康复医学科
	全自动中频治疗仪
	HL-Y3

	54
	康复医学科
	立式健身车
	AEON-199

	55
	康复医学科
	电动减重步态训练器
	G-JZB-03

	56
	康复医学科
	站立架
	E-ZLJ-01

	57
	康复医学科
	智能康复系统
	KLW0SKF

	58
	康复医学科
	OT 训练桌
	LGT-2X-15

	59
	康复医学科
	姿势矫正镜
	LGT-QS-11

	60
	康复医学科
	手指肌力训练桌
	LGT-SZ-15

	61
	康复医学科
	牵引康复仪
	KLW

	62
	康复医学科
	多功能牵引床
	YHZ-III 型

	63
	康复医学科
	热磁电治疗仪
	YC-II 型

	64
	康复医学科
	磁振热治疗仪
	LGT-2600B

	65
	康复医学科
	电脑骨伤治疗仪
	LGT-2012

	1
	骨科
	心电监护仪
	PM-8000E

	2
	骨科
	心电监护仪
	PM-8000E

	3
	骨科
	心电监护仪
	PM-8000E

	4
	骨科
	心电监护仪
	PM-8000E

	5
	骨科
	心电监护仪
	PM-8000E

	6
	骨科
	电动吸引器
	DFX-23D.I

	7
	骨科
	微量注射泵
	JZB-1800 单道

	8
	骨科
	微量注射泵
	JZB-1800 单道

	9
	骨科
	心电图机
	ECG-9801

	10
	骨科
	空气消毒机
	SK-Y100

	11
	骨科
	心电监护仪
	IPM12

	12
	骨科
	心电监护仪
	IPM12

	13
	骨科
	电动吸引器
	XDX-B1 型

	14
	骨科
	心电监护仪
	Q4

	15
	骨科
	心电监护仪
	Q4

	16
	骨科
	心电监护仪
	Q4

	17
	骨科
	心电监护仪
	Q4

	18
	骨科
	移动消毒机
	LK/KJF-Y150

	19
	骨科
	空气消毒机
	LK/KJF-B120

	20
	骨科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	21
	骨科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	22
	骨科
	超声电导仪
	NAYA-01TD

	23
	骨科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	24
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	25
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	26
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	27
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	28
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	29
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	30
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	31
	骨科
	监护仪
	宝莱特Q4

	1
	普外科
	心电监护仪
	UT4000B

	2
	普外科
	心电监护仪
	UT4000B

	3
	普外科
	心电监护仪
	PM-8000E

	4
	普外科
	心电监护仪
	PM-8000E

	5
	普外科
	心电监护仪
	PM-8000E

	6
	普外科
	电动吸引器
	XDX-A 型

	7
	普外科
	空气消毒机
	KDSJ-B80

	8
	普外科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	9
	普外科
	纤维输尿管肾镜
	8703.524

	10
	普外科
	纤维输尿管肾镜
	8702.524

	11
	普外科
	电子输尿管肾盂镜
	URF-V2

	12
	普外科
	超声波诊断系统
	NAVI X

	13
	普外科
	电磁式体外冲击波碎石机
	XYS.SUI-6B

	14
	普外科
	腔内碎石机
	SWISS LASERCLASTR

	15
	普外科
	医用内窥镜摄像系统
	US522 HD

	16
	普外科
	等离子双极电切电凝系统
	SM10

	17
	普外科
	钬激光手术系统
	SWISS LASERCLASTR

	18
	普外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	19
	普外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	20
	普外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	21
	普外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	22
	普外科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	23
	普外科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	24
	普外科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	25
	普外科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	26
	普外科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	27
	普外科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	28
	普外科
	注射泵
	圣诺SN-50C6

	10
	神经外科
	电动吸引器
	YB-DX23D

	14
	神经外科
	微量注射泵
	ZDMED-201

	15
	神经外科
	空气消毒机
	KDSJ-B80

	16
	神经外科
	气垫床
	

	17
	神经外科
	气垫床
	

	18
	神经外科
	气垫床
	

	19
	神经外科
	气垫床
	

	20
	神经外科
	气垫床
	

	21
	神经外科
	气垫床
	

	22
	神经外科
	气垫床
	

	23
	神经外科
	气垫床
	

	24
	神经外科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	25
	神经外科
	注射泵
	圣诺SN-50F6

	26
	神经外科
	注射泵
	圣诺SN-50F6

	27
	神经外科
	注射泵
	圣诺SN-50F6

	28
	神经外科
	注射泵
	圣诺SN-50F6

	29
	神经外科
	注射泵
	圣诺SN-50F6

	30
	神经外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	31
	神经外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	32
	神经外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	33
	神经外科
	监护仪
	宝莱特Q4

	34
	神经外科
	监护仪
	理邦X12

	35
	神经外科
	监护仪
	理邦X12

	36
	神经外科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	37
	神经外科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	38
	神经外科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	39
	神经外科
	监护仪
	迈瑞ePM10

	1
	ICU
	心电监护仪
	AnyView A6

	2
	ICU
	心电监护仪
	AnyView A6

	3
	ICU
	心电监护仪
	AnyView A6

	4
	ICU
	心电监护仪
	AnyView A6

	5
	ICU
	心电监护仪
	T5

	6
	ICU
	心电监护仪
	T5

	7
	ICU
	心电监护仪
	T5

	8
	ICU
	呼吸机
	PB760

	9
	ICU
	呼吸机
	PB760

	10
	ICU
	呼吸机
	PB760

	11
	ICU
	呼吸机
	C1

	12
	ICU
	呼吸机
	C1

	13
	ICU
	呼吸机
	C1

	14
	ICU
	呼吸机
	C1

	15
	ICU
	电动吸引器
	YB.DX23D

	16
	ICU
	除颤监护仪
	CardioServ

	17
	ICU
	微量注射泵（三道）
	SN-50T66

	18
	ICU
	微量注射泵（三道）
	SN-50T66

	19
	ICU
	微量注射泵（三道）
	SN-50T66

	20
	ICU
	微量注射泵（三道）
	SN-50T66

	21
	ICU
	微量注射泵（双道）
	SN-50F6

	22
	ICU
	微量注射泵（双道）
	SN-50F6

	23
	ICU
	心电图机
	ECG-9801

	24
	ICU
	输液泵
	德国贝朗 BraunImfusomat P

	25
	ICU
	输液泵
	

	26
	ICU
	输液泵
	

	27
	ICU
	输液泵
	

	28
	ICU
	输液泵
	

	29
	ICU
	输液泵
	

	30
	ICU
	亚低温治疗仪
	HGT-200IV

	31
	ICU
	振动式物理治疗仪
	HemaG2000

	32
	ICU
	吊塔
	

	33
	ICU
	血气分析仪
	IS-STAT

	34
	ICU
	床位消毒机
	LK/(x1)

	35
	ICU
	便携式支气管内窥镜
	FB-15RBS

	36
	ICU
	麻醉呼吸机回路消毒机
	Huana 330 D

	37
	ICU
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	38
	ICU
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	39
	ICU
	呼吸机
	SV300

	40
	ICU
	呼吸机
	SV300

	41
	ICU
	呼吸机
	SV300

	42
	ICU
	呼吸机
	SV300

	43
	ICU
	呼吸机
	SV300

	44
	ICU
	呼吸机
	SV300

	45
	ICU
	呼吸机
	SV300

	46
	ICU
	呼吸机
	SV300

	47
	ICU
	呼吸机
	鸟牌

	48
	ICU
	监护仪
	迈瑞N12

	49
	ICU
	监护仪
	迈瑞N12

	50
	ICU
	监护仪
	迈瑞N12

	51
	ICU
	监护仪
	迈瑞N12

	52
	ICU
	监护仪
	迈瑞N12

	53
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	54
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	55
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	56
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	57
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	58
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	59
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	60
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	61
	ICU
	监护仪
	迈瑞N15

	62
	ICU
	彩超
	迈瑞M9

	63
	ICU
	注射泵
	圣诺

	64
	ICU
	注射泵
	圣诺

	65
	ICU
	注射泵
	圣诺

	66
	ICU
	注射泵
	圣诺

	67
	ICU
	注射泵
	圣诺

	68
	ICU
	注射泵
	圣诺

	69
	ICU
	注射泵
	圣诺

	70
	ICU
	注射泵
	圣诺

	71
	ICU
	注射泵
	圣诺

	72
	ICU
	注射泵
	圣诺

	73
	ICU
	注射泵
	圣诺

	74
	ICU
	注射泵
	圣诺

	
	ICU
	呼吸机
	VELA

	2
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	Beneview T5

	3
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	Beneview T5

	4
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	Beneview T5

	5
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	PM-9000

	6
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	PM-9000

	7
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	8
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	9
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	10
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	11
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	12
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	13
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	14
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	B40I

	15
	麻醉科、手术室
	除颤监护仪
	CARDIOSERV

	16
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	DGD-300B-2

	17
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	POWER-420X

	18
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	Force Ez-8c

	19
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	DGD-300B-2

	20
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	S900B 型

	21
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	UES-30

	22
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	DGD-300B-2

	23
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	DGD-300B-2

	24
	麻醉科、手术室
	高频电刀
	POWER-420B

	25
	麻醉科、手术室
	无影灯
	2066-66

	26
	麻醉科、手术室
	无影灯
	Domelux-6262

	27
	麻醉科、手术室
	无影灯
	Domelux-6262

	28
	麻醉科、手术室
	无影灯
	Domelux-6262

	29
	麻醉科、手术室
	无影灯
	Domelux-6262

	30
	麻醉科、手术室
	无影灯
	Domelux-6262

	31
	麻醉科、手术室
	无影灯
	Domelux-6262

	32
	麻醉科、手术室
	无影灯
	2066-66

	33
	麻醉科、手术室
	无影灯
	2066-66

	34
	麻醉科、手术室
	进口麻醉深度监测仪
	Bis VisTA

	35
	麻醉科、手术室
	高频电外科手术系统
	Force Triad

	36
	麻醉科、手术室
	手术床
	NOT-5600S

	37
	麻醉科、手术室
	手术床
	NOT-5600S

	38
	麻醉科、手术室
	手术床
	NOT-5600S

	39
	麻醉科、手术室
	手术床
	NOVEL-330T

	40
	麻醉科、手术室
	手术床
	NOVEL-330T

	41
	麻醉科、手术室
	手术床
	NOVEL-330T

	42
	麻醉科、手术室
	手术床
	C600K/SND

	43
	麻醉科、手术室
	腹腔镜
	WA53005A

	44
	麻醉科、手术室
	腹腔镜
	1088IHD

	45
	麻醉科、手术室
	宫腔镜
	A4674A

	47
	麻醉科、手术室
	C 臂机
	GE OEC FLUORSTAR COMPACT D

	
	麻醉科、手术室
	C 臂机
	oec one

	48
	麻醉科、手术室
	婴儿辐射保暖台
	HKN-90

	49
	麻醉科、手术室
	婴儿辐射保暖台
	HKN-93A

	50
	麻醉科、手术室
	眼科显微镜
	YZ20T9

	51
	麻醉科、手术室
	手术显微镜
	SXP-1C

	52
	麻醉科、手术室
	超声刀
	GENETOR 300

	53
	麻醉科、手术室
	关节镜
	560P

	54
	麻醉科、手术室
	吊塔
	T500-D

	55
	麻醉科、手术室
	恒温箱
	

	56
	麻醉科、手术室
	恒温箱
	

	57
	麻醉科、手术室
	干燥柜
	MLG-150

	58
	麻醉科、手术室
	干热式快速灭菌器
	

	59
	麻醉科、手术室
	封口机
	DBM-1000 型

	60
	麻醉科、手术室
	视频喉镜气道管理系统
	insight is3

	61
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	WATO EX-55

	62
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	WATO EX-55

	63
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	WATO EX-55

	64
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	65
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	66
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	67
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	68
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	69
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	70
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	71
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	72
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Aespire 7900

	73
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	Datex-Ohmeda7100

	74
	麻醉科、手术室
	电动吸引器
	YB.DX23D

	75
	麻醉科、手术室
	电动吸引器
	XDX-A

	76
	麻醉科、手术室
	微量注射泵（双道）
	SK-500III

	77
	麻醉科、手术室
	微量注射泵（双道）
	SK-500III

	78
	麻醉科、手术室
	微量注射泵（双道）
	SK-500III

	79
	麻醉科、手术室
	微量注射泵（双道）
	SK-500III

	80
	麻醉科、手术室
	微量注射泵（双道）
	SK-500III

	81
	麻醉科、手术室
	微量注射泵（双道）
	SK-500III

	82
	麻醉科、手术室
	空气消毒机
	KDSJ-B100

	83
	麻醉科、手术室
	空气消毒机
	KDSJ-B100

	84
	麻醉科、手术室
	空气消毒机
	KDSJ-B100

	85
	麻醉科、手术室
	空气消毒机
	KDSJ-D80

	86
	麻醉科、手术室
	空气消毒机
	KDSJ-D80

	87
	麻醉科、手术室
	空气消毒机
	KDSJ-D80

	89
	麻醉科、手术室
	电动子宫切除器
	QGQ 型

	90
	麻醉科、手术室
	心电监护仪
	PM9000

	91
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	AESPIRE 7900

	92
	麻醉科、手术室
	麻醉机
	AESTIVA/5

	93
	麻醉科、手术室
	手术动力装置
	DK-N-M2

	94
	麻醉科、手术室
	自动气压止血带
	ATS-I

	95
	麻醉科、手术室
	自动气压止血带
	ATS-I

	96
	麻醉科、手术室
	医院洁净手术室及配套设施
	

	97
	麻醉科、手术室
	钬激光手术系统
	医迈斯laserclast

	1
	影像科
	64 排 CT
	Optima CT660

	2
	影像科
	1.5T MRI
	Signa HDI

	3
	影像科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	4
	影像科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	5
	影像科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	6
	影像科
	DR
	XR656

	7
	影像科
	DR
	XR656

	8
	影像科
	乳腺钼靶
	Senegraphe Essention

	9
	影像科
	骨密度仪
	DPX-NT

	2
	急诊科
	呼吸机（有创）
	C1

	4
	急诊科
	心电监护仪
	PM-8000E

	5
	急诊科
	心电监护仪
	PM-8000E

	6
	急诊科
	心电监护仪
	B20I

	7
	急诊科
	电动吸引器
	YB.DX23D

	8
	急诊科
	电动吸引器
	DXD-A

	10
	急诊科
	心电图机
	ECG-9801

	11
	急诊科
	心电图机
	ECG-9801

	14
	急诊科
	紫外线消毒车
	ZXC 型

	15
	急诊科
	微量注射泵
	SN-50T66

	16
	急诊科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	17
	急诊科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	18
	急诊科
	心电监护仪
	Q4

	19
	急诊科
	有创呼吸机
	VG70

	20
	急诊科
	有创呼吸机
	VG70

	21
	急诊科
	心电监护仪
	Q4

	22
	急诊科
	心电监护仪
	Q4

	23
	急诊科
	心电监护仪
	Q4

	24
	急诊科
	心电监护仪
	EPM10

	25
	急诊科
	心电监护仪
	EPM10

	26
	急诊科
	心电监护仪
	N15

	27
	急诊科
	除颤仪
	uMED 20

	28
	急诊科
	除颤仪
	D3

	29
	急诊科
	洗胃机
	斯曼峰

	30
	急诊科
	洗胃机
	斯曼峰

	31
	急诊科
	洗胃机
	7D

	32
	急诊科
	可视喉镜
	TD-C-IV-3

	33
	急诊科
	注射泵
	SN-50T66

	1
	门诊妇产科
	电子阴道镜
	SLC-20020B

	2
	门诊妇产科
	电子阴道镜
	SLC-20020B

	4
	门诊妇产科
	人流机
	YB-LX-3

	5
	门诊妇产科
	人流机
	LX-3

	6
	门诊妇产科
	胎儿监护仪
	W2702A/M2703A

	7
	门诊妇产科
	胎儿监护仪
	STAR5000D

	8
	门诊妇产科
	胎儿监护仪
	STAR5000D

	9
	门诊妇产科
	超声多普勒胎儿监护系统
	FTS-6

	1
	胃镜室
	监护仪
	PM-9000E

	2
	胃镜室
	电动吸引器
	YB.DX23D

	3
	胃镜室
	电动吸引器
	YB.DX23D

	4
	胃镜室
	电动吸引器
	TA-23D

	5
	胃镜室
	麻醉机（手术室）
	Aestiva /5

	6
	胃镜室
	高频电刀（手术室）
	EGG-100

	7
	胃镜室
	电子胃镜
	CV-150

	8
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q150

	9
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q150

	10
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q150

	11
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q150

	12
	胃镜室
	肠镜
	

	13
	胃镜室
	电子胃肠镜
	CV-290

	14
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q290

	15
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q290

	16
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q290

	17
	胃镜室
	胃镜
	GIF-Q260

	18
	胃镜室
	肠镜
	PCF-H290

	19
	胃镜室
	肠镜
	PCT-Q260AZI

	20
	胃镜室
	内镜转运车
	MJC-2

	21
	胃镜室
	内镜转运车
	MJC-2

	22
	胃镜室
	迈尔内镜清洗工作站
	NQG-2000

	23
	胃镜室
	超声清洗器（带架子）
	ENDOSONIC

	24
	胃镜室
	紫外线消毒车
	ZXC-II 型

	25
	胃镜室
	测漏仪
	

	26
	胃镜室
	碳十四液体闪烁计数仪
	YH01A

	1
	经颅多普勒、心电图室
	经颅多普勒
	Doppler-Box

	2
	经颅多普勒、心电图室
	经颅多普勒
	Doppler-Box

	3
	经颅多普勒、心电图室
	脑电图仪
	EEG-1200C

	4
	经颅多普勒、心电图室
	动态心电图机分析系统
	1 套

	5
	经颅多普勒、心电图室
	数字式心电图机
	ECG-1101C

	6
	经颅多普勒、心电图室
	心电工作站
	DMS300-BTT02

	7
	经颅多普勒、心电图室
	心电工作站
	DMS300-BTT02

	8
	经颅多普勒、心电图室
	心电分析仪
	MAC 5500

	9
	经颅多普勒、心电图室
	心电分析仪
	MAC 5500

	10
	功能科
	便携式彩色多普勒超声系统
	M903E M-904E

	
	功能科
	彩色多普勒超声系统
	LOGEQ 9

	1
	皮肤科
	多功能电离子手术治疗机
	GX-Ⅲ

	1
	高压氧
	高压氧舱
	YC2260

	2
	高压氧
	紫外线消毒车
	ZXC-II 型

	3
	高压氧
	电动吸引器
	YD.DX.23D

	4
	高压氧
	移动消毒机
	KDSJ-Y120

	3
	体检中心
	心电图机
	

	4
	体检中心
	
	ECG-1101C

	5
	体检中心
	心电图机
	ECG-1101C

	1
	感染疾病科
	心电监护仪
	PM-8000E

	2
	感染疾病科
	心电监护仪
	PM-8000E

	3
	感染疾病科
	心电监护仪
	B20i

	4
	感染疾病科
	心电监护仪
	B20i

	5
	感染疾病科
	无创呼吸机
	BIPAP

	6
	感染疾病科
	微量注射泵（单道）
	YJM-1800

	7
	感染疾病科
	微量注射泵（单道）
	YJM-1800

	8
	感染疾病科
	微量注射泵（双道）
	SN-50F6

	9
	感染疾病科
	微量注射泵（双道）
	ZDMED-201

	10
	感染疾病科
	微量注射泵（双道）
	ZDMED-201

	11
	感染疾病科
	微量注射泵（双道）
	ZDMED-201

	12
	感染疾病科
	移动式紫外线灯
	HZSC-1

	13
	感染疾病科
	生物信息红外治疗仪
	DSG-III

	14
	感染疾病科
	生物信息红外治疗仪
	DSG-III

	15
	感染疾病科
	电动吸引器
	7A-23D

	16
	感染疾病科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	17
	感染疾病科
	超声肝硬化检测仪
	ET-CD-II

	18
	感染疾病科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	1
	发热门诊
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	2
	发热门诊
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	3
	发热门诊
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	4
	发热门诊
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	5
	发热门诊
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	6
	发热门诊
	输液泵
	SN-1600V

	7
	发热门诊
	微量注射泵
	SN-50C6

	1
	精神科
	心电监护仪
	PM-8000E

	2
	精神科
	电动吸引器
	TA-23B

	3
	精神科
	紫外线灯
	ZXC 型

	4
	精神科
	脑循环系统治疗仪
	JD-2008 型

	5
	精神科
	脑循环系统治疗仪
	JD-2008 型

	6
	精神科
	床单元臭氧消毒机
	LK/CXD-1

	7
	精神科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	8
	精神科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	9
	精神科
	奥洁牌空气紫外线消毒器
	AJ/YXD-Y-800 型

	1
	检验科
	立式自动压力蒸汽灭菌器
	GR110DP

	2
	检验科
	恒温水浴箱
	600

	3
	检验科
	离心机
	TG16-W

	4
	检验科
	精子质量分析仪
	BEION S3

	5
	检验科
	离心机
	TD5

	6
	检验科
	离心机
	TG16-W

	7
	检验科
	荧光生物显微镜
	MF23-M

	8
	检验科
	生物显微镜
	BM2000

	9
	检验科
	生物安全柜
	BHC-1300IIA/B3

	10
	检验科
	恒温水箱
	HH-420

	11
	检验科
	离心机
	TDZ5-WS

	12
	检验科
	离心机
	TGL-16

	13
	检验科
	干式恒温器
	K30B

	14
	检验科
	快速混匀器
	XK96-A

	15
	检验科
	微量振荡器
	BL-ZDQ-OA

	16
	检验科
	离心机
	TDZ5-WS

	17
	检验科
	显微镜
	CX40

	18
	检验科
	显微镜
	CX43

	19
	检验科
	恒温核酸扩增荧光检测分析仪
	Deaou-16P

	20
	检验科
	离心机
	Mini-10K

	21
	检验科
	微型恒温金属浴
	Minib-100

	22
	检验科
	生物安全柜
	11231BBC86

	23
	检验科
	二氧化碳培养箱
	CP-ST100A

	24
	检验科
	生化培养箱
	SPX-250B5-II

	25
	检验科
	自动微生物分析系统
	TDR-300C

	26
	检验科
	自动加样仪
	SCAN-10

	27
	检验科
	细菌测定系统
	DL-9611

	28
	检验科
	试剂孵育器
	LB-37

	29
	检验科
	离心机
	TDL-80-2B

	30
	检验科
	离心机
	LB-3000

	31
	检验科
	血小板恒温摆动保存箱
	JXH-203

	32
	检验科
	隔水式血浆解冻仪
	KFJD-6

	33
	检验科
	离心机
	L550

	34
	检验科
	电热恒温水浴箱
	DH3-500

	35
	检验科
	微量振荡器
	XK96-3

	36
	检验科
	离心机
	MK540

	37
	检验科
	自动酶标洗板机
	SK961

	38
	检验科
	电热恒温水浴箱
	S648

	39
	检验科
	血气分析仪
	ABL80 FLEX

	40
	检验科
	尿液分析仪
	URIT-500B

	41
	检验科
	制水机
	TAHS-R0

	42
	检验科
	离心机
	MK540

	43
	检验科
	尿液分析仪
	URIT-500B

	44
	检验科
	电解质分析仪
	XI-921CT

	
	检验科
	全自动生化分析仪
	贝克曼AU2700

	
	检验科
	全自动生化分析仪
	日立7600

	1
	核酸实验室
	实时荧光定量 PCR 仪
	QuantStudio™5

	2
	核酸实验室
	全自动核酸提取仪
	Kingfisher Flex

	3
	核酸实验室
	生物安全柜
	1374

	4
	核酸实验室
	高速冷冻离心机
	Micro 21R

	5
	核酸实验室
	高速离心机
	Micro17

	6
	核酸实验室
	高速离心机
	Micro17

	7
	核酸实验室
	医用低温冰箱
	ULTS1651

	8
	核酸实验室
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD

	9
	核酸实验室
	空气消毒机
	YF/ZX-Y100

	10
	核酸实验室
	空气消毒机
	YF/ZX-Y100

	11
	核酸实验室
	恒温鼓风干燥箱
	ZXRD-B5110

	12
	核酸实验室
	紫外线消毒车
	ZXC-II

	13
	核酸实验室
	紫外线消毒车
	ZXC-II

	14
	核酸实验室
	紫外线消毒车
	ZXC-II

	15
	核酸实验室
	恒温金属浴
	88870004

	16
	核酸实验室
	恒温金属浴
	88870004

	17
	核酸实验室
	迷你离心机
	LX-900

	18
	核酸实验室
	不间断电源
	CASTLE 10KS(6G)

	19
	核酸实验室
	低速离心机
	KDC-40

	20
	核酸实验室
	生物显微镜
	CX43RF

	21
	核酸实验室
	P2级实验室
	

	1
	发热门诊
	尿液分析仪
	KU-11A

	2
	发热门诊
	全自动血沉动态分析仪
	XC-A30

	3
	发热门诊
	全自动血沉动态分析仪
	XC-A30

	4
	发热门诊
	生物安全柜
	11228BBC86

	5
	发热门诊
	生物安全柜
	11228BBC86

	6
	发热门诊
	全自动医用 PCR 分析系统
	X960

	7
	发热门诊
	全自动免疫分析仪
	PM79X

	8
	发热门诊
	尿液有形成分分析仪
	KU600

	9
	发热门诊
	粪便分析仪
	KU-E10

	10
	发热门诊
	电解质分析仪
	PL2200

	11
	发热门诊
	全自动核酸提取仪
	EXM6000


采





购





名





称





内





容








