采购需求

一、采购需求及技术参数

品名1：电子支气管镜

1、数量：1套

2、技术参数及要求

1）医用内窥镜主机系统

（1）主机光源一体化设计或分体设计；

（2）全高清≥1920×1080视频信号输出；

（3）具有色调调节功能和自动及手动调光模式，调光等级≥10级（档）；

（4）具有透光功能；

（5）具有电子放大功能，数字放大≥3.0倍，≥3档可调；

（6）可兼容胃镜，肠镜等；

（7）数据存储和回放:内窥镜摄像系统主机可以存储和回放图像数据。

2）电子支气管检查镜

（1）头端部外径≤4.9mm；最小器械孔道≥2.0mm；

（2）有插入部旋转功能和向上弯曲≥180°及向下弯曲≥130°；

（3）可兼容头端部外径：4.9mm，钳道孔内径：≥2.0mm超大钳道内镜；

3）电子支气管治疗镜

（1）头端部外径≤5.9mm；最小器械孔道≥2.8mm；

（2）有插入部旋转功能和向上弯曲≥180°及向下弯曲≥130°；

3、配置清单

1）医用内窥镜主机系统1套

2）电子支气管检查镜1根

3）电子支气管治疗镜1根

4）≥24寸监视器1台

5）专用台车1台

6）内镜储存柜1台

7）图文工作站1套

品名2：动态心电图机

1、数量：4台

2、技术参数及要求

1）存储容量及记录时长：存储容量≥16GB 的设备，以确保能够存储足够长时间的心电数据，满足24小时甚至更长时间的监测需求；

2）具备断电续记功能；需具备电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，并能在出现异常时进行报警

3）LCD液晶,显示屏≥1.7寸；

4）采样率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz可选，起搏采样率12800Hz/25600Hz可选；

5）数据传输：USB数据线/读卡器兼容用；

6）A/D 转换位数：不小于16位，较高的转换位数可提高信号的转换精度，使记录的心电数据更准确；

7）导联数目：12导联同步记录、显示和分析，具备心率变异性分析、心律失常分析、ST段分析等基本功能，还应能提供直观的报告，方便医生或使用者查看和解读。

8）ADC分辨率：8/10/12/16位可选

9）共模抑制比：≥80dB

10）软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要。

11）一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。能同屏显示模板、事件、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图、扫描图，并实现任意指定模块的自由组合。任意模块之间存在正向、逆向两种的互动响应。

12）软件具有个性化的分析流程方案，用户拥有≥3项自定义界面布局的分析工具，分析工具能自由排列组合形成指定分析方案；

3、配置清单

1）动态心电记录仪（12导兼容3导）1台

2）12导心电导联线1副

3）记录仪背包1个

4）USB数据回放线1副

5）软件锁1个

6）动态心电分析软件1套

二、商务要求

1、售后服务

1）质保期限：质保期五年（国家法规另有规定和生产企业优于的除外）。货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书；签署验收合格之日起进入质保期（质保期内提供上门免费服务）。

2）售后服务：

（1）在质保期内，如果货物发生故障，中标人免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。

（2）货物发生故障时，中标人接到采购人通知后2小时内作出答复，12小时内达到现场，24小时内排除故障。

3)技术培训：拟派经验丰富的专业技术人员提供技术培训,保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作。

2、知识产权：采购人在使用货物或货物的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

3、履约能力与实力：投标人或产品制造商（包括但不限于）具有本项目对应的生产与销售、检测和技术白皮书等履约实力；

4、验收：货物应符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准和招标文件要约进行验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收。

5、投标报价：在开标一览表中报总价，包括成本费用、运杂费、安装调试费、售后服务费（含技术培训费）、验收费、招标代理费，利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

6、交货期限: 合同签订后30日内安装验收合格后交付采购人使用。逾期视为违约，没收履约保证金，并每逾期一天从合同价款中扣除1000元作为处罚。

7、付款方式: 货物验收合格后支付合同金额90%，余额在合同中约定。