二、采购需求
（一） 技术需求
1、设备名称：彩色多普勒超声系统

2、用途：用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官等；并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。

3、物理规格及人机交互要求

3.1.显示器要求：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥2个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定）
3.2.触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥25度）

3.3.操作面板具有独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转）
3.4.探头接口数量≥4个（最少4个探头接口为无针式接口且互通互用）

3.5.中央刹车和直行锁功能

3.6.采用Windows 10操作系统

3.7.配置1TB固态硬盘

3.8.触摸屏支持手势控制（提供手势控制的证明图片），支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑（长按进行按钮添加、删除、或移动） 

4、系统成像技术

4.1.二维灰阶模式

4.2.M型模式

4.3.彩色M型模式

4.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

4.5.彩色多普勒成像

4.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）（此项需提供参数确认函加盖制造商公章）
4.7. 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（此项需提供四种组织多普勒成像模式的证明图片）

4.8.扩展成像（要求凸阵、线阵、相控阵探头可用）（此项需提供参数确认函加盖制造商公章）
4.9.智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，具备Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化
4.10.立体血流技术，具有更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

4.11.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

4.12.1.支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

4.12.2.宽景成像支持该机型所有线阵探头

4.13.实时自动优化，要求一键快速实时优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.14. 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.15.具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且支持高分辨率显示取样框的大小可调节

5、高级成像功能

5.1.常规造影成像

5.1.1.造影成像功能支持心脏探头、腹部探头、浅表探头

5.1.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.1.3.实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上

5.1.4.具有双计时器

5.2.心血管成像

5.2.1.支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型， 

5.2.2. 具备心肌造影功能
5.2.3. 具备左心室造影功能

5.2.4支持多腔室心肌二维斑点追踪技术
5.3.弹性成像

5.3.1.应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

5.3.2.应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量

5.3.3.剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图

6、测量分析和报告

6.1.全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.2.支持射血分数自动测量技术，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右四幅图像显示同步分析，自动得出EF、SV、CO、SI、LVLd、LVLs等测量数值，同时支持心脏造影模式下的射血分数自动测量。

6.3.自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

7、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2.原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

7.3.内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

8、系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1.1.最大显示深度:≥38cm

8.1.2.TGC: ≥8段

8.1.3. LGC: ≥8段

8.2.彩色多普勒成像

8.2.1. 包括速度、方差、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2. 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

8.2.3. 支持B/C 同宽

8.3. 频谱多普勒模式

8.3.1 .最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.3.2 .最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.3. 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头

8.3.4. 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）

8.3.5. 具备专业冠脉血流成像模式

9、连通性要求

9.1.支持网络连接

9.2. 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

10、探头规格

10.1. 探头配置：腹部探头1把、浅表（小器官、肌骨）探头1把、浅表（血管）探头1把、心脏探头1把、腔内探头1把、经食道探头1把

10.2. 探头频率:

单晶体相控阵探头频率：1.5±5% - 4.5±5% MHz
高频线阵探头频率：6±5% - 18±5% MHz
单晶体凸阵探头频率：1.2±5% - 6±5% MHz

线阵探头频率：4±5% - 14±5% MHz
腔内探头频率：3±5% -10±5% MHz
经食道探头频率：3±5% - 7±5% MHz
11、外设和附件及其他要求

11.1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

11.2.内置DICOM 3.0 标准输出接口

11.3.配有一体化超声工作站

11.4.系统主机内置≥1TB硬盘
12、配备清单
12.1.电脑主机及显示器参数：

12.1.1.CPU：≥12 核心（8 个性能核 P-Core + 4 个能效核 E-Core），20 线程，64-bit，支持 SSE4.1/4.2, AVX2 等

12.1.2.内存条：16G*2 3200MHZ

12.1.3.固态硬盘：M.2  ≥500G 

12.1.4.机械硬盘：≥2T机械硬盘

12.1.5.独立显卡：配备‌≥8GB GDDR7 显存‌，显存速率为 28Gbps，位宽 128bit，带宽达到 448GB/s，‌标配‌1 个 HDMI 2.1 接口‌和‌3 个 DisplayPort 2.1 接口‌，支持 8K 分辨率输出和多屏连接

12.1.6.显示器:分辨率≥1920×1080， ≥21英寸， DisplayPort 1.2 ×1‌、‌HDMI 1.4 ×2‌、‌USB 2.0 Hub（2个下行 + 1个上行）

12.1.7.电源：650W

12.1.8.‌彩色激光打印机(带复印功能）、高清视频采集卡（超声医疗影像用）、键盘、鼠标
12.2.采集器（手柄）≥8个
12.3.电脑桌、椅 1套
12.4.人体工程学超声椅 1张
12.5.可升降电动多功能检查床 1张
12.6.不间断电源（UPS） 1台  2KVAH
13、信息系统端口连接及软件
仪器方需免费开放能对接用户信息管理系统的端口，用户需能读取仅器里面的分析数据:
13.1.设备数据存入设备数据库或者可以导出为可解析的文件
13.2.通过RS232串口或者网口输出数据，设备供应商需要提供数据解析规则
13.3.设备使用加密、无法进行解析的文件存储的，设备供应商需要提供数据解析规则，确保能和医院信息系统连接传输数据。

