技术需求
	总体
要求
	1、投标人须提供所投产品的中文版技术白皮书并加盖制造商公章或第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，以佐证技术参数中标注“▲”号的条款。
2、设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为所投CT同品牌产品或所投CT品牌的制造商需具备制造CT核心部件（球管、高压发生器和探测器）且与CT机为同一品牌的能力（不限型号），提供检测报告证明文件。

	序号
	技术项目
	技术要求

	1
	机架系统
	

	▲1.1
	机架完整（不拆外壳）且完全封闭的状态下，机架最小孔径
	≥78cm

	▲1.2
	具备呼吸导航系统
	具备

	▲1.3
	机架倾斜角度（物理或数字倾斜）
	±30°

	▲1.4
	内置液晶显示系统；具备机架激光定位系统
	具备

	▲1.5
	Z轴探测器排数≥256排或双源双球管96排×2或双层探测器128排×2
	满足任意一项

	▲1.6
	探测器类型：宝石探测器、时空探测器、光子探测器、立体双层探测器或同档次探测器
	满足任意一项

	▲1.7
	探测器Z轴覆盖范围≥16cm或双源探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm*2或双层探测器Z轴覆盖范围≥8cm*2
	满足任意一项

	▲1.8
	每排探测器物理宽度或Z轴像素尺寸（每排探测器物理宽度或Z轴像素尺寸=Z轴探测器总覆盖宽度/Z轴探测器物理排数）
	≤0.625mm

	▲1.9
	单源等距探测器每排单元数≥800个或双源探测器每排单元数≥900个或双层探测器每排单元数≥600个
	满足任意一项

	▲1.10
	焦点-等中心距离
	≥57cm

	▲1.11
	焦点-探测器距离
	≥104cm

	▲1.12
	数据最大采样率
	≥2496次/360°

	1.13
	最短全周扫描时间（非等效）(提供扫描界面截图证明)
	＜0.28秒/360°

	2
	高压系统
	

	▲2.1
	单源等距探测器高压发生器功率≥100kW；
或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥200kW；
或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥100kW
	满足任意一项

	▲2.2
	单源单层宽体探测器CT球管阳极热容量（等效）≥31MHU或单源双层探测器CT球管阳极热容量（等效）≥30MHU或双源双套探测器CT球管阳极热容量（等效）≥30MHU
	满足任意一项

	▲2.3
	提供球管使用液态金属轴承技术
	满足

	▲2.4
	阳极最大散热率（非等效）
	≥1600KHU/min

	▲2.5
	单球管最大管电压（非等效）
	≥135KV

	▲2.6
	单球管最小管电压（非等效）
	≤80KV

	▲2.7
	单球管最大管电流输出（非等效）
	≥800mA

	▲2.8
	单球管最小管电流输出
	≤20mA

	▲2.9
	管电压档位
	≥4

	▲2.10
	焦点个数
	≥2个

	▲2.11
	球管小焦点
	≤0.7mm*1.0mm

	▲2.12
	球管大焦点
	≤1.5mm*1.8mm

	2.13
	具备全身能谱扫描及后处理技术及平台:高低压瞬切（快速切换）能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，或其它能谱（能量）技术并做出详细描述
	具备

	3
	扫描系统
	

	3.1
	图像重建视野（FOV）
	≥50cm

	3.2
	最大扫描长度
	≥200cm

	3.3
	最大重建矩阵
	≥512*512；

	3.4
	扫描最大螺距
	≥1.5

	3.5
	能量扫描视野≥50cm，双源≥35cm
	满足任意一项

	3.6
	最大连续曝光时间
	≥60s

	3.7
	具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术
	具备

	4
	图像质量
	

	4.1
	X-Y空间分辨率
	≥16LP/cm(0%MTF)

	4.2
	Z空间分辨率
	≥16LP/cm(0%MTF)

	4.3
	低对比度分辨率
	≤4mm/0.3%

	4.4
	具备全模型实时迭代算法或同档次算法
	具备

	4.5
	去金属伪影技术：（MAR、O-MAR、i-MAR、SEMAR、MAC等同档次技术），能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响
	满足任意一项

	5
	扫描床
	

	5.1
	床面最大水平移动速度
	≥300mm/s

	5.2
	床面最大承重
	≥220Kg

	5.3
	最大垂直移床速度
	≥40mm/s

	6
	工作站及软件
	

	6.1
	具备DICOM3.0接口，提供开放用户WORK LIST、WORK PRINT、 HIS、LIS、PACS等系统接口，具备图像存档系统（CD-RW或DVD）
	全部满足

	6.2
	同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储和打印可同步进行
	全部满足

	6.3
	提供原厂图像后处理工作站2套（含最新版软件）
	满足

	6.4
	提供人工智能影像辅助诊断软件，包括肺结节AI诊断系统、头颈血管+冠脉CTA AI诊断系统、脑灌注AI诊断系统（诊断软件必须具有第三类医疗器械注册证）
	满足

	7
	临床应用功能
	

	7.1
	具备多平面重建（MPR）；
最大密度投影（MIP）；
最小密度投影（MinP）；
曲面重建（CPR）；
容积三维重建（VR）；
区域生长；
表面重建（SSD）；
提供多种容积三维重建模板；
三维仿真内窥镜显示功能；
图像剪影功能；
电影模式图像浏览功能；
多期增强扫描技术；
具备肥胖病人扫描技术；
具备去除检查床软件；
具备骨去除软件；
具备肺部超低剂量成像；
具备CTA血管造影技术；
CTU尿路造影技术；
造影剂自动跟踪技术；
小剂量团注跟踪测试技术；
	全部具备

	7.2
	具备肿瘤评估软件：具备病灶提取，并计算病灶的大小功能，具备VR显示病灶的形态，解剖位置功能，具备随访功能；
	具备

	7.3
	具备脂肪分析软件：具备测量皮下脂肪、腹腔脂肪等，并通过不同颜色标记功能；具备计算皮下脂肪面积、腹腔脂肪面积等功能；
	具备

	7.4
	具备超高端CT重建技术；
具备儿科超低剂量成像；
具备成人常规超低剂量成像；
脑出血测量技术；
脑容积测量技术；
具备心脏分析软件；
具备心脏分离功能；
具备心脏血池自动去除功能；
具备冠状动脉束一键提取功能；
具备智能识别心脏长轴位功能：
具备智能识别心脏短轴位功能；
具备心脏投影角度显示功能；
具备冠状动脉最佳平面自动显示功能；
具备胸痛三联专用分析：
具备胸痛三联征一站式扫描分析功能；
具备脑卒中分析：具备病灶识别及测量功能；具备缺血性脑卒中一站式联合扫描分析功能；
具备肝脏分析功能：具备肝脏分割、分段、肝组织提取，肝动脉、肝静脉、门静脉血管的提取；具备多期相图像的融合;具备全自动骨骼血管分离功能
	全部具备

	7.5
	具备CT能谱成像技术并配置相关软件（包含选配功能）；具备单能图像成像功能；具备尿酸图像成像功能；具备虚拟平扫图像成像分析功能；具备结石定性，定量分析功能
	具备

	7.6
	具备CT灌注成像功能，能满足脑、肝、肾、胰腺、脾脏等部位灌注成像
	具备

	7.7
	心血管成像软件，心脏扫描和图像重建技术
	具备

	7.8
	具备图像预览功能，可依据某一解剖层面重建时相数据，挑选最佳时相数据进行全心脏图像重建；具备心电编辑软件；具备心功能分析软件
	具备

	7.9
	具备血管中心线提取功能，高级血管自动量化分析功能；血管狭窄测量分析功能
	具备

	7.10
	具备AI全智能影像扫描导航系统
	具备

	8
	第三方设备
	

	8.1
	提供高压注射器1套（满足移动免开瓶三通道或双筒双流注射），安全压力预设≥325psi；操控台和机头实时同步方案和实时显示压力曲线；控制台≥15.6英寸显示屏，内存≥64G。
	满足

	8.2
	提供X射线防护设备2套，包含铅衣、铅帽、铅围脖、铅裙
	满足

	8.3
	提供≥3匹立式空调2台（提供该产品品牌型号及有效期内的节能产品认证证书并提供证书扫描件，否则视为无效投标）
	满足

	8.4
	提供UPS电源1台，主机时间≥30分钟
	满足

	8.5
	提供4兆以上竖屏（含电脑）≥3套，电脑满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中加“*”的指标要求，如该采购标准中有与以下参数要求不一致的地方，以更高的参数要求为准;主机要求CPU型号i7-14700或优于，内存≥32G,硬盘≥1T固态，显示器≥23.8英寸高清。电脑取得有效期内的节能产品认证证书并提供证书扫描件，否则视为无效投标。
	满足

	9
	质保
	

	9.1
	原厂整机保修（全保，含第三方产品），系统、工作站等软件终身免费升级（提供制造商加盖公章的承诺函）
	≥5年，系统、工作站及配套软件终身免费升级


