技术需求
	序号
	招标参数
	性能要求

	1
	磁体系统
	

	1.1
	磁场强度（T）
	≥1.5T

	1.2
	磁体类型
	超导

	1.3
	磁体稳定度(ppm/h）
	≤0.1ppm/h

	1.4
	磁场均匀度，典型值(Typical)
	

	1.4.1
	10cmDSV(ppm)
	≤0.02ppm

	1.4.2
	20cmDSV(ppm)
	≤0.06ppm

	1.4.3
	30cmDSV(ppm)
	≤0.15ppm

	1.4.4
	40cmDSV(ppm)
	≤0.65ppm

	1.4.5
	50cmDSV(ppm)
	≤6ppm

	1.5
	匀场方式
	匀场方式（主动、被动、动态等）

	1.6
	线性匀场（一阶匀场）通道数（个）
	≥3个

	1.7
	磁体重量(含液氦)（kg）
	≤5000kg

	1.8
	液氦容积（L）
	≤2000L

	1.9
	裸磁体长度（不含外壳）(CM)
	≥145cm

	1.10
	病人检查孔道最小孔径(cm) （不拆卸设备外壳）
	≥70cm

	2
	梯度系统
	

	2.1
	梯度控制技术
	梯度控制技术（全数字等）

	2.2
	最大单轴梯度场强度（X，Y，Z 轴，非有效值，非Vector矢量值）（mT/M）
	≥33mT/M

	2.3
	最大单轴梯度切换率（X，Y，Z 轴，非有效值，非Vector矢量值）（T/M/S）
	≥120T/M/S

	2.4
	最大场强和最大切换率同时到达
	具备

	2.5
	梯度线圈冷却方式
	水冷

	2.6
	最大占空比
	100%

	2.7
	最大扫描 FOV
	≥50cm

	3
	射频
	

	3.1
	射频发射总功率（kw）
	≥15KW

	3.2
	射频发射带宽（kHz）
	≥500kHz

	3.3
	独立射频接收通道数
	≥32通道

	3.4
	单 FOV 最大收通通道（单视野不移床一次扫描最高接收通道数，非线圈组合通道）
	≥32通道

	3.5
	最高接收动态范围
	≥160dB

	4
	射频接收线圈
	

	4.1
	头颈联合线圈（通道）
	≥16通道，原厂，提供

	4.2
	腹部线圈上片，非组合（通道）
	≥12通道，原厂，提供

	4.3
	内置扫描床上一体化脊柱相控阵线圈（非组合）
	≥24通道，原厂，提供

	4.4
	通用关节柔性线（大）（通道）
	≥8通道，原厂，提供

	4.5
	通用关节柔性线圈(小）（通道）
	≥8通道，原厂，提供

	4.6
	肩关节线圈（通道）
	≥8通道，提供

	4.7
	膝关节专用线圈（通道）
	≥8通道，提供

	4.8
	乳腺专用线圈（通道）
	≥8通道，提供

	4.9
	心脏专用线圈（通道）
	≥8通道，提供

	4.10
	肘关节、踝关节、腕关节线圈（通道）
	≥8通道，提供

	4.11
	线圈接口数（个）
	≥2个

	5
	主控计算机系统
	

	5.1
	主机 CPU 核数及主频
	CPU≥2核，主频≥3.2GHz

	5.2
	内存容量
	≥32GB

	5.3
	硬盘容量
	≥1024GB

	5.4
	显示器分辨率
	≥1920×1200

	5.5
	显示器大小
	≥23英寸

	5.6
	控制重建计算机 CPU 核数及主频
	CPU≥1个，主频≥2.1GHz

	5.7
	控制重建计算机内存容量
	≥32GB

	5.8
	控制重建计算机硬盘容量
	≥480GB

	5.9
	图像重建速度(256*256，100%FOV)
	≥3700幅/秒

	5.10
	最大采集矩阵
	≥1024

	5.11
	最大重建矩阵
	≥1024

	5.12
	软件控制照相技术
	具备

	5.13
	DICOM3.0 接口及与 PACS 网络连接(包括打印，传输，接收，查询,Worklist,MPPS 等功能)
	具备

	5.14
	标准激光相机数字接口
	具备

	6
	病人检查环境
	

	6.1
	检查床最大承重
	≥200Kg

	6.2
	检查床最低床位高度
	≤59cm

	6.3
	扫描床水平运动最大速度
	≥100mm/s

	6.4
	扫描床移动精度
	≤±1mm

	6.5
	单次进床最大扫描范围
	≥160cm

	6.6
	床旁紧急制动按钮
	具备

	6.7
	双向病人通话系统
	具备

	6.8
	患者生理信号监控系统
	具备

	6.9
	床旁患者信息系统
	具备

	6.10
	床旁技师帮助系统
	具备

	6.11
	患者紧急呼叫装置
	具备

	6.12
	多站扫描自动移床功能
	具备

	6.13
	静音技术可用于全身扫描序列技术和全身扫描成像技术
	具备

	7
	扫描技术与序列
	具备

	7.1
	自旋回波序列
	具备

	7.1.1
	2D/3D自旋回波序列
	具备

	7.1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	具备

	7.1.3
	单次激发 SE/FSE
	具备

	7.1.4
	反转恢复(IR)序列
	具备

	7.1.5
	快速 IR(脂肪、水抑制)
	具备

	7.1.6
	快速自由水抑制(T1、T2FLAIR)
	具备

	7.1.7
	STIR 压脂序列
	具备

	7.1.8
	单次激发快速IR
	具备

	7.1.9
	常规反转恢复序列
	具备

	7.1.10
	脂肪/水激发技术
	具备

	7.1.11
	频谱特异式大范围脂肪抑制
	具备

	7.2
	梯度回波序列
	具备

	7.2.1
	2D/3D 快速稳态进动梯度回波
	具备

	7.2.2
	同反相位技术
	具备

	7.2.3
	梯度多回波序列
	具备

	7.2.4
	亚秒 T1 扫描序列(2D/3D)
	具备

	7.2.5
	亚秒 T2 扫描序列(2D/3D)
	具备

	7.2.6
	单次多平面梯度回波序列
	具备

	7.2.7
	多回波梯度回波序列
	具备

	7.2.8
	磁化传递技术
	具备

	7.2.9
	重 T2 加权高对比序列
	具备

	7.3
	EPI 序列
	具备

	7.3.1
	单次激发平面回波成像技术
	具备

	7.3.2
	多次激发平面回波成像技术
	具备

	7.3.3
	自旋回波 EPI
	具备

	7.3.4
	梯度回波EPI
	具备

	7.3.5
	反转 EPI
	具备

	7.4
	K 空间成像技术
	具备

	7.4.1
	并行采集技术
	具备

	7.4.2
	部分采集扫描技术
	具备

	7.4.3
	矩形视野采集技术
	具备

	7.4.4
	三维重叠连续采集技术
	具备

	7.4.5
	预备相位极小化扫描技术
	具备

	7.4.6
	特殊 K 空间放射状填充技术
	具备

	7.4.7
	特殊 K 空间螺旋状填充技术
	具备

	7.4.8
	特殊 K 空间放射状 3D 填充技术
	具备

	7.4.9
	特殊 K 空间笛卡尔填充技术
	具备

	8
	扫描参数
	

	8.1
	X 轴最大 FOV
	≥50cm

	8.2
	Y 轴最大 FOV
	≥50cm

	8.3
	Z 轴最大 FOV
	≥50cm

	8.4
	最小 FOV
	≤0.5cm

	8.5
	最薄层厚 2D
	≤0.5mm

	8.6
	最薄层厚 3D
	≤0.1mm

	8.7
	3DGRE 序列最短 TR 时间(128 矩阵)
	≤2.0

	8.8
	3DGRE 序列最短 TE 时间(128 矩阵)
	≤1.0

	8.9
	EPI 最短 TR 时间(128 矩阵)
	≤10

	8.10
	EPI 最短 TE 时间(128 矩阵)
	≤2.4

	8.11
	EPI 最短 TR 时间(256 矩阵)
	≤10

	8.12
	EPI 最短 TE 时间(256 矩阵)
	≤2.9

	8.13
	DTI 最大方向
	≥150

	8.14
	最大弥散加权 b 值
	≥10000

	8.15
	最大采集矩阵
	≥1024

	8.16
	EPI 最大回波链
	≥256

	9
	全身成像技术
	具备

	9.1
	全脑不打药灌注成像技术
	具备

	9.2
	快速动态增强技术
	具备

	9.3
	FSE 小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴三平面成像
	具备

	9.4
	各向同性高分辨解剖成像
	具备

	9.5
	各向同性采集
	具备

	9.6
	各向异性采集
	具备

	9.7
	灰白质成像
	具备

	9.8
	磁敏感加权成像技术
	具备

	9.9
	磁敏感成像相位图信息
	具备

	9.10
	磁敏感成像原始图像
	具备

	9.11
	磁敏感成像mMIP 图像
	具备

	9.12
	脑灌注成像技术，包括
	具备

	9.12.1
	计算血流图(rCBV 图)
	具备

	9.12.2
	平均通过时间(MTT)
	具备

	9.12.3
	到达峰值时间(TTP)
	具备

	9.12.4
	负积分图(局部脑血容量)
	具备

	9.12.5
	检索图(局部脑血容量)
	具备

	9.12.6
	彩色灌注分析软件
	具备

	9.12.7
	线上计算血流动态图
	具备

	9.13
	脑功能成像 fMRI
	具备

	9.13.1
	皮层激发研究(BOLD)
	具备

	9.13.2
	弥散张量成像(DTI)
	具备

	9.13.3
	弥散张量成像(DTI)的弥散方向数
	≥150

	9.13.4
	三维白质纤维束追踪(DTITractography)
	具备

	9.14
	多 b 值弥散
	具备

	9.15
	体部成像技术包括
	具备

	9.15.1
	水脂分离技术
	具备

	9.15.2
	不对称点法 DIXION 技术
	具备

	9.15.3
	脂铁定量技术
	具备

	9.15.4
	膈肌导航技术
	具备

	9.15.5
	呼吸触发技术
	具备

	9.15.6
	自由呼吸技术
	具备

	9.15.7
	频率饱和法体部大范围脂肪抑制技术
	具备

	9.15.8
	一次扫描四种对比度
	具备

	9.15.9
	体部多期动态扫描技术
	具备

	9.15.10
	体部弥散成像技术
	具备

	9.15.11
	MR 结肠造影技术
	具备

	9.15.12
	MR 胰胆管造影技术
	具备

	9.15.13
	动态肾脏成像
	具备

	9.15.14
	MR 尿路造影技术
	具备

	9.15.15
	肝脏动态增强成像
	具备

	9.15.16
	肝脏灌注成像
	具备

	9.15.17
	肝脏弥散成像
	具备

	9.15.18
	肾脏灌注成像
	具备

	9.15.19
	肾脏弥散成像
	具备

	9.16
	心血管成像技术，包括
	具备

	9.16.1
	时飞法技术(2D/3D)
	具备

	9.16.2
	门控 2D 血管技术
	具备

	9.16.3
	2D/3D 相位对比法技术
	具备

	9.16.4
	可变反转角射频技术
	具备

	9.16.5
	动静脉分离成像
	具备

	9.16.6
	智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术
	具备

	9.16.7
	全身血管成像
	具备

	9.16.8
	区域饱和技术
	具备

	9.16.9
	全身不打药血管成像技术
	具备

	9.16.10
	磁化对比技术
	具备

	9.16.11
	智能化自动移床造影剂跟踪技术
	具备

	9.16.12
	外周血管成像技术
	具备

	9.16.13
	心脏成像技术
	具备

	9.16.14
	心脏成像白血技术
	具备

	9.16.15
	心脏成像黑血技术
	具备

	9.16.16
	延迟法心肌灌注成像技术
	具备

	9.16.17
	首过心肌灌注成像
	具备

	9.16.18
	心脏电影技术
	具备

	9.16.19
	心脏并行采集技术
	具备

	9.16.20
	心电触发技术
	具备

	9.17
	肌骨关节成像
	具备

	9.17.1
	三维各向同性容积成像序列
	具备

	9.17.2
	高分辨率颈髓成像
	具备

	9.17.3
	高分辨率内耳三维成像
	具备

	9.17.4
	全脊柱成像
	具备

	9.17.5
	图像无缝拼接软件包
	具备

	9.17.6
	关节软骨成像
	具备

	9.17.7
	骨皮质成像
	具备

	9.17.8
	骨膜成像
	具备

	9.17.9
	去金属伪影成像
	具备

	9.18
	全身压缩感知成像
	具备

	9.19
	磁共振高级功能
	具备

	9.19.1
	体部磁敏感加权成像
	具备

	9.19.2
	虚拟弥散成像技术
	具备

	9.19.3
	小视野弥散成像技术
	具备

	9.19.4
	自由呼吸腹部多期动态增强技术
	具备

	9.19.5
	动态增强定量分析（DCE 技术）
	具备

	9.19.6
	高分辨血管壁成像技术
	具备

	9.19.7
	多部位智能扫描技术
	具备

	9.19.8
	头部智能扫描
	具备

	9.19.9
	脊柱智能扫描
	具备

	9.19.10
	膝关节智能扫描
	具备

	9.19.11
	腹部智能扫描
	具备

	9.19.12
	肩关节智能扫描
	具备

	9.19.13
	心脏智能扫描
	具备

	9.19.14
	人体代谢物测定技术
	具备

	9.19.15
	2D 波谱成像技术
	具备

	9.19.16
	3D 波谱成像技术
	具备

	9.19.17
	单体素波谱技术
	具备

	9.19.18
	多体素波谱技术
	具备

	9.19.19
	螺旋式 K 空间填充运动伪影校正技术
	具备

	9.19.20
	螺旋式 K 空间填充 FSE 弥散成像
	具备

	9.19.21
	非增强血管成像技术
	具备

	9.19.22
	软骨定量成像技术
	具备

	9.19.23
	ADC 定量后处理
	具备

	9.19.24
	“类 PET ”全身弥散加权成像
	具备

	9.19.25
	硅胶成像技术
	具备

	9.19.26
	三维屏气胰胆管水成像技术
	具备

	10
	系统后处理工作站
	具备

	10.1
	后处理软件
	具备

	10.1.1
	脑灌注成像后处理软件
	具备

	10.1.2
	DTI 成像后处理软件
	具备

	10.1.3
	MR 自动拼接软件
	具备

	10.1.4
	多种方式显示和图像处理
	具备

	10.1.5
	三维后处理软件(SSD MIP MPR 等)
	具备

	10.1.6
	实时三维图像
	具备

	10.1.7
	血管成像软件
	具备

	10.1.8
	波谱成像后处理软件
	具备

	10.1.9
	脑功能分析后处理软件
	具备

	10.1.10
	MAPs ADC 定量后处理软件
	具备

	10.1.11
	MAPs T1&T2&T2*定量后处理软件
	具备

	10.1.12
	图像融合后处理软件
	具备

	10.1.13
	图像拼接后处理软件
	具备

	10.1.14
	动态分析后处理软件
	具备

	10.1.15
	血管分析后处理软件
	具备

	10.1.16
	乳腺分析后处理软件
	具备

	10.1.17
	动态增强定量-DCE 后处理软件
	具备

	10.1.18
	心功能分析后处理软件
	具备

	10.1.19
	心流量分析后处理软件
	具备

	10.1.20
	血管斑块分析后处理软件
	具备

	10.2
	显示器类型
	显示器类（LED)

	10.2.1
	尺寸
	≥19英寸

	10.2.2
	数量
	≥2个

	10.3
	CPU
	

	10.3.1
	主机CPU 核数
	≥2核

	10.3.2
	主机CPU 主频
	≥3.6GHz

	10.4
	内存
	≥32GB

	10.5
	硬盘容量
	≥1024GB

	10.6
	多种方式显示和图像处理
	具备

	10.7
	三维后处理软件(SSDMIFMPR 等)
	具备

	10.8
	实时三维图像
	具备

	10.9
	血管成像软件
	具备

	10.10
	高级神经后处理功能软件包，包括
	具备

	10.10.1
	弥散成像后处理
	具备

	10.10.2
	皮层功能区分析软件包
	具备

	11
	智能Ai辅助诊断系统
	

	11.1
	肝脏MRI智能分析系统
	

	11.1.1
	具备中华人民共和国医疗器械注册证，需提供注册证扫描件
	具备

	11.1.2
	影像浏览及阅片：提供影像小助手，测量及标记病灶工具、隐藏/显示META信息、快速调窗工具、缩放和移动工具等。
	具备

	11.1.3
	智能分析与评估：肝脏背景定性智能分析，系统应用深度学习算法，检出肝脏评估的结果有正常、脂肪肝、铁过载，并通过不同颜色提示危险程度；病灶检出框标记，在深度学习算法使用的序列上框标记出病灶的位置，从病灶开始层到结束层。
	具备

	12
	高级功能要求
	

	12.1
	人工智能深度学习重建技术
	具备

	12.2
	压缩感知技术
	具备

	12.3
	3D ASL灌注成像技术
	具备

	12.4
	脑灌注成像技术
	具备

	12.5
	磁敏感加权成像技术
	具备

	12.6
	脂肪定量成像技术
	具备

	12.7
	弥散张量成像技术
	具备

	12.8
	高B值弥散成像技术
	具备

	12.9
	小视野弥散成像技术
	具备

	12.10
	单体素及多体素波谱成像技术
	具备

	12.11
	脑功能成像技术
	具备

	12.12
	去伪影技术
	具备

	12.13
	静音成像技术
	具备

	12.14
	三维后处理软件、实时三维图像
	具备

	12.15
	等体素薄层高清采集技术（CUBE、VISTA、SPACE等类似技术）
	具备

	12.16
	一次进床全身成像技术
	具备

	12.17
	水脂分离成像
	具备

	12.18
	铁定量、心肌定量成像及后处理软件
	具备

	12.19
	乳腺成像软件包、骨关节成像软件包、血管成像软件包、神经成像软件包、肿瘤成像软件包、体部成像软件包、心脏成像软件包
	具备

	13
	单套配置要求（含第三方配置要求）
	

	13.1
	原厂独立图像后处理工作站1套
	具备

	13.2
	无磁高压移动注射器1套
	具备

	13.3
	双立柱铁磁探测器1套
	具备

	13.4
	无磁转运板1张
	具备

	13.5
	无磁灭火器1个
	具备

	13.6
	智能阅片台3套
	具备

	13.7
	智能Ai辅助诊断系统1套
	具备

	13.8
	6M专显竖屏3套（含电脑），电脑满足财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中加“*”的指标要求，电脑取得有效期内的节能产品认证证书并提供证书扫描件，否则视为无效投标。
	具备

	13.9
	水冷机1套
	具备

	13.10
	精密空调1套 ，取得有效期内的节能产品认证证书并提供证书扫描件，否则视为无效投标。
	具备

	13.11
	无磁监控摄像头（含存储）1套
	具备

	13.12
	无磁线圈柜 1组
	具备

	13.13
	无磁除湿机1台 
	具备

	13.14
	无磁消毒机1台 
	具备

	13.15
	无磁脚踏板1台
	具备

	13.16
	设备机房装修交钥匙工程
	具备

	14
	使用年限
	≥10年

	15
	其他要求
	所提供设备为光纤数字化平台的产品


