- 技术标准和要求

| 序号 | 设备名称 | 参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行星式球磨机 | 1.电源：额定电压220V； 2.公转速度50-400rpm可调； 3.自转速度100-800rpm可调； 4.运行模式：可自定义编写可循环；可以自定义正转或者反转； 5.额定功率550W。 6.混料罐：四个100m1不锈钢混料罐；四个100m1氧化锆混料罐；四个100m1刚玉混料罐。 7.磨球：按三类各四个100m1混料罐容量要求，分别有不锈钢、玛瑙、碳化钨、氧化铝磨球若干。 8.14目分样筛。 9.4个夹具用于罐体固定，可放置罐体的最大高度为75mm。 10.外形尺寸：≥670mm（L）x450mm（W）x400（H） 11.控制系统：触摸屏控制，研磨速度和时间数显化 |
| 2 | 扣式电池涂覆机 | 1.电源220V AC。 2.功率1.2KW。 3.最高加热温度300℃。 4.涂覆速度2-100 mm/s。 5.可涂覆长度20-300mm(长度可调)。 6.四面制膜器，有效涂覆宽度为≥80mm。 7.标配一个宽度≥180mm的厚度可调式刮刀。 8.真空泵抽气速率≥2.2 L/S，电机功率370W，极限压强≥5X10-1Pa。 9.外形尺寸：≥600mm（L）*430mm（W）*345mm（H） |
| 3 | 手动扣式电池辊压机 | 1.电源220V，功率550W。 2.轧辊宽度≥100mm， 3.轧辊线速度0-26mm/s(可调) 4.轧辊间隙可调范围0-1.8mm 5.轧辊表面硬度HRC60-62 6.最大轧制力2T。 7.厚度仪表指示精度≤0.01mm。 8.温控系统：轧辊最高加热温度：100℃（＜1h） 9.外形尺寸：≥长520mm*宽340mm*高380mm |
| 4 | 小型冲孔冲环机含模具 | 1.冲孔模具:直径6-25mm。 2.切环模具:15mm，19mm，20mm，24mm。 2.手动压力：≥300Kg 3.压轴行程：Max. 16mm 4.可冲材料：0.01~0.5mm 厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切 5.工作台面：L140mm x W80mm 6.标配模具：标配Φ12mm 与Φ16mm 7.接料盒：防静电 ABS 材料，余料排出 8.安装尺寸：≥L200mm*W120mm*H280mm 9.重量：≥ 10Kg |
| 5 | 电热真空干燥箱 | 1.电压：220V/50HZ 2.功率：700W 3.PID精确温度控制。 4.温度控制范围:RT+10—200℃ RT：室温。 5.真空度，<133Pa。 6.内胆尺寸：≥300mmx300mmx275mm（25L） 7.外形尺寸：≥605mmx490mmx450mm |
| 6 | 纽扣电池封装机 | 1.输入电源:220V，配有110-240V AC转24VDC电源适配器。 2.使用压力范围:0-1.4T。 3.一套CR20系列模具可封装CR2032，CR2025和CR2016纽扣电池。 4.封装模具（拆解模具）由硬化钢制成。 5.外形尺寸：≥220mm（长）*130mm（宽）*430mm（高） 6.重量：≥25KG。 |
| 7 | 电池装配用惰性气体手套箱 | 手套箱技术参数： 1.主体结构：模块化箱体，端面带法兰用于箱体扩展 2.材质：不锈钢(US 304, 1.4301) 3.内部长度： ≥1176mm 4.内部深度： 单面操作箱体:≥780mm 5.内部高度： ≥900mm 6.泄漏率 ：< 0.05 Vol%/h 7.内表面 ：不锈钢拉丝处理 Ra ≤1.2 µm 8.外表面 ：白色烤漆 (RAL 9003) 9.前窗 ：安全玻璃耐腐蚀前窗 10.手套孔 ：2个，耐腐蚀铝合金材质，直径≥220 mm，O型圈密封 11.手套 ：溴丁基橡胶材质，厚度≥0.4mm 12.照明 ：LED灯 13.气密性接口： 不少于4个DN40KF法兰接口 14.电源接口 ：1 15.灰尘过滤器： 满足HEPA H13或国标GB/T 13554-2020安装于箱体进出气口 16.搁物架 ：3层模块化设计搁物架安装于箱体背部大 大过渡舱技术参数 ： 1.型号 ：圆柱形 2.材质： 不锈钢 3.尺寸： ≥390 x 600 mm (D x L) 4.内表面： 金属拉丝 5.外表面： 白色烤漆(RAL 9003) 6.泄漏率： < 10-4 mbar l/s 7.滑盘 ：不锈钢 8.滑盘尺寸 ：≥575 x 290 mm (L x W) 9.过渡舱门 ：铝制，阳极氧化处理，厚度≥10mm 10.过渡舱门锁 ：中心轴锁门机构，适用于单手操作 11.压力表 ：模拟显示 12.抽充过程 ：通过手阀手动操作 13.阀门： 手动阀(抽气阀尺寸规格DN40 / 补气阀尺寸规格DN8) 气体净化系统技术参数 ： 1.运行机理 闭路循环 2.配置精密水、氧探头，可得惰性气体纯度：水 <1 ppm, 氧 <1 ppm 3.可净化箱体体积： ≥2m³ 4.每个净化器中含有的净化柱数量：1 (SP) 或 2 (DP) 5.每个净化通路净化柱的吸附能力： (O2) 氧气 ≥20 L 、(H2O) 水 ≥900 g 6.再生 ：自动再生程序 7.控制单元： PLC 8.显示器 ：≥7寸彩色触摸屏 9.箱体压力控制 ：自动压力控制，脚踏开关辅助手动控制 (压力调整范围：± 15mbar) 10.真空泵 ：油泵，流量 ≥17 m3 /h (10 CFM) 11.管路 ：不锈钢1.4301 (SUS 304) 12.主控阀门 ：电磁气动阀 13.再生气体：N2 或 Ar/H2 混合气 (H2浓度：2-5%，H2>5%可选) 14.工作气 ：氮气，氩气或氦气 15.尺寸：≥1176 mm x 776 mm x 1013 mm (L x W x H) 16.结构 ：集成于箱体支架内 配套实验设备安全管理平台： - 本平台应能够通过移动设备（手机、平板)或电脑实现对实验设备通电权限及状态的远程控制。该平台应集成先进的远程控制技术，使教师能够随时随地管理实验设备，提升实验安全质量和效率。 2、硬件配置：台式工作站； (1) 处理器：不少于8 个性能核心和 16个能效核心，32 线程，性能核基频 ≥3.2GHz，最大睿频 ≥6.0GHz；能效核基频≥ 2.4GHz，最大睿频 ≥4.4GHz ； （2）内存：≥128GB （3）硬盘容量： ≥4TB SSD； （4）显卡：最大分辨力≥7680×4320 显存频率：≥21000MHZ 显存类型：GDDR6X 显存容量：≥48G I/O接口：4×DisplayPort接口 （5）显示器：≥31.5英寸；4K；240Hz；注：显示器为政府采购强制采购节能产品，须提供有效期内的节能产品认证证书佐证，否则作为无效投标处理。 3、功能要求：登录功能、设备管理功能、考试管理功能、用户管理功能和移动设备功能。 |
| 8 | 模块式带恒温箱电化学分析装置 | 1.恒电流仪：恒电流范围：3nA–250mA； 2.所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 3.测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V； 4.测量电位分辨率：测量范围的0.0015%。 5.恒电位仪：两个通道最大电位范围：±10 V； 6.最大电流：±250 mA 连续, ±350 mA 峰值； 7.槽压：±13 V； 8.恒电位仪带宽：1 MHz 9.所加电位分辨：电位范围的0.0015%。 10.电位计：参比电极输入阻抗：1e12欧姆； 11.参比电极输入带宽：10 MHz。 12.恒温箱：电压220V/50HZ，功率:850W； 13.外形尺寸≥620mm×530mm×490mm； 14.温度控制范围:RT+10-250℃。 |
| 9 | 实验型喷雾干燥机 | 1.向下喷雾雾化颗粒的尺寸范围:10-50um。 2.喷嘴直径:≥0.7mm。 3.进风: 30-300℃；出风:30-140℃。 4.最高工作温度:≥250℃。 5.输送速率:30-2200ml/h。 6.蒸发量≥1500m1/h。 |
| 10 | 双罐旋转反应釜 | 1.电源总功率850 W；电压220V；鼓风加热腔体。 2.采用不锈钢内胆标准内腔尺寸:≥240 mm L x 200 mm Wx240 mm H。 3.最高温度≥250℃。 4.高扭矩24VDC电机，速度范围:0-400rpm可调。 5.2个≥50 L容器箱，配有2个标准容器夹具。 6.标配20个316不锈钢反应釜(PTFE内衬，容积50m1)。 |

注：以上技术参数投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。