采购需求

一、标的清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆气质谱联用仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 加代植物生长箱 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 智能型培养箱 | 1 | 台 | 工业 |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆气质谱联用仪 | 1.具体用途 农残及其他有毒有害物质的痕量筛查和定量。 2.技术规格和性能要求 2.1气相整体性能 2.1.1保留时间重现性<0.008%或<0.0008分钟，峰面积重现性<0.5%RSD； 2.1.2具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（手机、平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，GC方法和序列，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发； 2.1.3可以使用一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能，具有针对所有进样口、检测器和辅助气路的环境温度和压力补偿； 2.1.4能够支持同时安装和运行4个及以上（非 MS）检测器，且不影响GC或检测器性能，也不需要辅助柱温箱或第二台GC。 2.2柱箱 2.2.1温度范围：室温以上4℃～450℃； 2.2.2温度设定精度：0.1℃； 2.2.3最大升温速度120℃/min； 2.2.4温度稳定性：当环境温度变化1℃时，优于0.01℃； 2.2.5程序升温：等同或优于20阶21平台； 2.2.6降温速率从450℃降至50℃＜4.0min（22℃室温下）。 2.3分流/不分流毛细管柱进样口（带电子气路控制，简称EPC） 2.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比； 2.3.2最高使用温度400℃； 2.3.3进样口：快速进样口扳转系统设计，更换衬管无需拆卸螺丝； 2.3.4流量设定范围：0～500ml/min（以N2为载气）； 0～1250ml/min（以H2，He为载气）。 2.4电子压力控制（EPC） 2.4.1自动海拔高度压力及室温补偿； 2.4.2压力控制精度0.001psi； 2.4.3具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制； 2.4.4除柱箱外，可加热控温的区域不少于8个，其最高温度可达400℃。 2.5液体自动进样器 2.5.1液体进样量范围：0.1-50μL之间； 2.5.2样品瓶位数：不少于165位； 2.5.3进样速度3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调； 2.5.4面积重现性：小于0.3%RSD； 2.5.5交叉污染：＜十万分之一。 2.6质谱部分 2.6.1质量数范围：10-1050m/z； 2.6.2仪器检测限指标及灵敏度：IDL(MRM):≤2fg，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤0.15%，信噪比S/N≥15000:1； 2.6.3分辨率：0.4~4amu分辨可调； 2.6.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0ml/min可调； 2.6.5扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms； 2.6.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA； 2.6.7最大离子化能量：280eV； 2.6.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃； 2.6.9四极杆质量分析器：双曲面四极杆，能独立温控，最高可达190℃(非预四极杆加热)； 2.6.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃； 2.6.11质谱端单独氢气传输通道: 除氦气载气外，额外配备单独的质谱端安装的氢气传输通道； 2.6.12单独氢气传输通道氢气流量控制精度: 0.07ml/min； 2.6.13质谱具有自清洁功能，能实现在线清洁和离线清洁两种模式； 2.6.14 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）； 2.6.15质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能。 2.7数据处理系统 2.7.1软件：气质串联软件应该同时包含中文和英文两种软件； 2.7.2通用谱库:NIST谱库和化学结构式库(不少于24万张) ； 2.7.3工作站： CPU：四核，主频≥3.2GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥500GB；光驱：DVD-RW；显示器：≥19英寸LCD；配激光打印机。 2.8 配置清单： 2.8.1气相色谱主机1套； 2.8.2分流不分流进样口1套； 2.8.3 GCMSMS质谱主机1套； 2.8.4质谱端氢气单独通道及气体流量控制器1套； 2.8.5 Nist谱库1套； 2.8.6工作站1套； 2.8.7安装工具包1套； 2.8.8大容量捕集阱1套； 2.8.9耗材：样品瓶套件1000个、进样口隔垫50个、进样口衬管O形圈10个、10μL进样针10根、进样口衬管2个、石墨密封垫圈100个、柱螺帽2个、分流平板1个、色谱柱2根、灯丝1根、真空泵油1瓶； 2.8.10国内配套高纯氢气、氮气、氦气钢瓶及减压阀各1套； 2.8.11 10KVA UPS电源1套。 |
| 2 | 全自动凯氏定氮仪 | 1.工作条件：供电：200-240V，50Hz；环境温度：5-40℃；环境湿度：小于80%相对湿度；可连续工作8小时以上。 2. 技术指标 2.1采用中国国标GB 5009.5第一方法凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 2.2检出限：≤0.05mgN； 2.3回收率：>99.5%（1mg-210mgN）； 2.4重现性RSD≤0.5%； 2.5滴定原理：比色法，不需要使用任何电极； 2.6滴定器精度：0.8–1.2μL/步，可调； 2.7内置滴定系统：采用正压方式，标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。滴定器容量≥35mL，滴定过程中不停机情况液体可自动充满，并在分析完成后自动回填，而不会影响精度； 2.8定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，支持中英文操作界面。具备全自动分析控制系统，功能涵盖：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能； 2.9定氮仪主机内置仪器日常维护指南，包含每天、每周、每季度和年度维护内容，通过仪器操作软件引导式对每个维护步骤进行清晰指导和演示。 2.10智能的平衡蒸汽添加模式：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。 2.11双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式（蒸馏时的顺序：加水稀释、通入蒸汽和加碱液，处理容易结成盐饼的样品非常温和安全有效）和延时蒸馏模式（加水、加碱液、通入蒸汽）； 2.12蒸馏馏出液温度监控系统，位于冷凝器下方，直接测定溜出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果准确可靠； 2.13试剂泵：采用高精度风箱泵(机械泵)，不受环境影响，加液量稳定；长期使用稳定，无需进行试剂泵维护与校正； 2.14试管安全门：自动开启/关闭，电动控制；实验全程中由软件程序控制开关，不能手动打开，保证操作者的绝对安全； 2.15智能安全监控系统：试管在位（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）和试管更换传感器（没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作）、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全； 2.16预留自动进样器接口，后期可选配60位进样器，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求； 2.17分析数据可单机存储、打印机直接打印、USB导出和LIMS导出等形式处理，满足GLP/GMP法规的要求； 2.18消化炉：20位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。可对消化参数-温度和时间进行设定，带有超温保护装置。配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。配备消化炉支架，可以将带有消化管的消化管架及排废罩放置在消化炉的上方以节约实验室空间。 3.基本配置 3.1全自动定氮仪系统：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹； 3.2 20位250ml消化系统一套，包括消化炉一台、带负压的排废罩一个，消化炉支架一个； 3.3附件：250ml消化管60个；消化管架2个； 催化剂片1000片。 4.技术资料（供货时提供） 4.1仪器操作手册； 4.2维护手册； 4.3针对不同样品的应用报告和凯氏消化手册。 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1.操作环境 1.1工作电压：100V—240V，600VA； 1.2工作温度：4～35℃； 1.3相对湿度：20～85%。 2.仪器部分 2.1系统控制 2.1.1仪器面板：支持彩色液晶触控屏，GUI操作界面； 2.1.2工作站：支持GUI操作界面。 2.2输液泵 2.2.1脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液（体积400uL）； 2.2.2泵类型：并联双柱塞； 2.2.3泵腔体积：≤10uL，减小压力脉动且减小延迟体积； 2.2.4脉动：<0.15MPa（1.0mL/min，10MPa，水）； 2.2.5流速范围：0.0001～10 mL/min； 2.2.6流速重现性（流量精度）：<0.065%RSD或<0.02min SD，其中较大值； 2.2.7梯度：4元低压梯度； 2.2.8梯度范围：0～100%（0.1%步进）； 2.2.9梯度程序：≥20步； 2.2.10梯度准确度：≤±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）； 2.2.11梯度重现性：≤±0.13%（1mL/min，10MPa，指定条件）； 2.2.12最大耐压：≥48MPa； 2.2.13物理双泵头：便于维护。 2.3自动进样器 2.3.1进样方式：全量进样（无样品损失）； 2.3.2最大耐压：≥48MPa； 2.3.3进样准确度：≤±1.5%（50uL，N=10）； 2.3.4进样体积：≥0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL）； 2.3.5进样精度：RSD <0.20%（5.0-2000uL）； RSD<0.25%（2.0-4.9uL）； RSD<0.5%（1.0-1.9uL）； RSD<1.0%（0.5-0.9uL）； 2.3.6交叉污染: ≤0.0028% (典型值)； 2.3.7进样周期：≤15sec（5uL）； 2.3.8样品数量：≥210位（1.5mL）； 2.3.9样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷； 2.3.10进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）； 2.3.11前处理功能：支持样品转移，添加，稀释； 2.3.12共进样功能：支持，可简化样品处理； 2.3.13样品制冷：4～43℃（室温不超过30℃、湿度不超过70%时，可低至4℃。 2.4柱温箱 2.4.1加热方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀； 2.4.2容量：可放置6根色谱和梯度混合器、柱切换阀等； 2.4.3控温范围：室温-10～90℃。 2.5 紫外检测器 2.5.1波长范围：190～650nm； 2.5.2噪音：±2.8×10-6AU（250nm）； 2.5.3漂移：100×10-6AU/h（250nm）； 2.5.4双波长检测：支持； 2.5.5比例色谱：支持； 2.5.6采样频率：90Hz。 2.6 示差折光检测器 2.6.1 测定方法：偏转式； 2.6.2折射率范围：1-1.75 RIU； 2.6.3范围 A模式 0.01-500 μRIU；P、L模式 1-5000 μRIU； 2.6.4线性 A模式 500 μRID；P、L模式 5000 μRID； 2.6.5噪音级别：0.003 μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）； 2.6.6漂移：0.15μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）； 2.6.7工作模式：兼容分析型和制备型； 2.6.8最大使用流量：A模式 20mL/min；P、L模式 150mL/min； 2.6.9控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。 3.色谱工作站 3.1 工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准； 3.2工作站可控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。 4.配置清单 4.1高效液相色谱仪主机1套； 4.2高效液相色谱仪配套软件1套； 4.3液相用色谱柱3根； 4.4配套耗材：进样针3根，1000ml流动相瓶5个，1.5ml样品瓶100个； 4.5配套色谱工作站1套。 5.售后服务 自设备验收合格之日起，提供3年的整机质保服务。质保期内，须提供免费的上门维修、检测及零部件更换服务，并承担由此产生的一切费用（因采购人人为操作不当造成的损坏除外）。此外，供应商须在质保期内提供免费仪器专业保养服务，确保设备处于最佳运行状态。 |
| 4 | 加代植物生长箱 | 1.外部尺寸：4930*4100*2500mm （±5mm）；内部净尺寸：4200*3600*2450mm（±5mm）。 2.层数：顶置光使用层1层，苗床使用层1层； 2.1光源数量：47套； 2.2光照强度：组合光源灯下100cm处1050umol/s/㎡； 2.3 LEDplant型补光灯，搭配弹性光学模块，光照均匀度≥85%。光源技术要求：采用集成封装COB光源的LED全光谱植物生长灯，主灯材质为铝铸模，配备120°光学透镜，V1与V2型号按1:1配置，单个灯功率≥150W-COB集成灯珠；植物生长灯需符合植物吸收光谱特性； 2.4单灯性能参数，包含CCT值（白光灯8714K±100K，红光灯2080K±100K）、PPF值（白光灯400-700nm波段PPF值≥250μmol/s，红光灯PPF值≥220μmol/s）、光谱图、功率≥150W和功率因子≥0.95）。 2.5可根据实验要求对红光和白光光源分别进行0～100%无极调控。补光灯的整体散热性能好，耐高湿度抗锈蚀，防护等级不低于IP54，使用寿命达到25000个小时；配置48V电源,可通过系统设定，控制每组光源的强度及开启时间，也可以通过控制白光灯和红光灯的光强来调节不同生长周期内对光质的需求； 2.6室内需配置4个可移动的苗床，主体框架为4040铝型材，承重200公斤以上，尺寸为：长*宽*高：1350*1000*900mm（±5mm ），高度可调节。苗床光照参数：灯下20cm 处350umol/s/㎡；无级调光。配置T8/LED 植物生长灯灯组，单支灯功率为24W，红光灯和白光灯1：1配比；全光谱：R/B=2.6,R/IR=3；红光光谱峰值660nm，蓝光光谱峰值450nm；寿命≥30000小时，配置48V电源。防护等级：需满足IP65或以上防护等级要求，包括灯具、连接线缆、连接器等均满足要求。 3.箱体材质：双面夹心喷塑聚氨酯保温板，板厚度50mm钢板厚度≥0.5mm，阻燃，自熄时间小于5s。聚氨脂泡沫比重为42kg/m3，泡沫导热系数≤0.021W/(m2*K）；吸水率≤2.2%(v/v)。防火等级：不低于B2级。 4.内部风道材质：4MM厚铝塑孔板回风墙。 5.室门：采用50mm厚的钢制净化门，门洞尺寸900*2100mm（±5mm），带双层中空钢化玻璃观察窗。 6.室内地面：地面铺设防滑耐磨卷材地板，厚度≥2mm，耐磨层≥0.50mm，防火等级≥B1级，环保等级Eo级。 7.制冷系统 7.1制冷量：23000W，电加热辅热：10000W; 7.2冷凝单元：箱体采用水循环冷凝单元结合旁路气体系统不间断工作，延长压缩机寿命； 7.3控制阀：配置磁力耦合式换向比例阀，保证10年以上的使用寿命，压缩机恒流排气，可同时进行制冷、热气旁通，确保精确的冷媒输出和低温运行时 热气化霜，确保温度波动性为≤0.5℃； 7.4制冷剂：环保无氟制冷剂； 7.5制冷系统监控：可通过培养箱控制器监控制冷系统运行情况，保证箱体正常运行； 7.6压缩机高低压力控制：系统配备高低压传感器和高低压自动复位开关，机组压力高于上限或低于下限时自动跳闸重启，30秒内连续3次跳闸，设备将自动关机并发出报警信息，避免压缩机爆缸。配备压缩机吸气压力自动调节阀，确保加热运行时热气旁通回路稳定运行； 7.7配备压缩机吸气压力自动调节阀，0-400psig 连续可调，系统热气旁通工况下有效保护压缩机稳定运行。 8.加湿：采用不锈钢超声波加湿系统，加湿量9KG/H。 9.加代生长室气流循环：气流经从顶部个出风口往下回送风，在生长室内形成正压，再从左右循环风道风墙回风，以维持室内温湿度的恒定。风墙为模块化设计，回风铝塑孔板拼装而成，拆装方便，便于日后的维修、更换及清理，孔径不小于5mm。 10.ASE智能控制系统 10.1生长室参数的控制可按程序设定进行，可进行恒定控制和渐变控制（完全模拟自然界的变化规律，变化过程为连续曲线，而非阶梯式变化曲线），设定最小分辨力为1分钟，可进行24小时、一周、一月循环和非循环的气候参数设定。执行现况显示、控制参数设定、温湿度设定、光照设定、新风、警报记录、温湿度记录,温湿度记录≥10000笔以上，记忆容量≥8G，可通过U盘或储藏卡记录保存数据、报警记录功能、数据Excel导出等辅助功能，至少存储数据5年以上，具有人工模拟环境实验室智能控制系统软件； 10.2控制系统每天可设定多个时间段的温度湿度等功能和运行周期； 10.3触摸屏可以实时显示温度、湿度、光照、用电量、视频监控等参数； 10.4远程控制功能，可通过网线或WIFI的连接，在全球任何地方都可以通过电脑、平板电脑或手机，实时监控室内的温度、湿度、光照情况并可以远程设定生长室的温度、湿度、光照强度以及其他本地端可以设置的参数。提供手机APP监控软件，设备使用周期内提供软件升级和云服务。 11配置门禁系统采用密码和非接触式ID卡识别门禁管理系统，实现人员出入权限控制及出入信息记录。 12供电需求：AC 380 V / 220 V，三相五线制，50 Hz 线接地。 13噪声≤65db。 |
| 5 | 智能型培养箱 | - 箱体结构：总占地面积约60㎡，分隔为四小区。 - 箱体材质：双面夹心喷塑聚氨酯保温板，板厚度50mm钢板厚度≥0.5mm，阻燃，自熄时间小于5s。聚氨脂泡沫比重为42kg/m3，泡沫导热系数≤0.021W/(m2*K）；吸水率≤2.2%(v/v)。防火等级：不低于B2级。内部风道材质：4MM厚铝塑孔板双侧回风墙。 - 每个区的门：采用50mm厚的钢制净化门，门洞尺寸900*2100mm（±5mm），带双层中空钢化玻璃观察窗。 - 每个区的地面：铺设防滑耐磨卷材地板，厚度≥2mm，耐磨层≥0.50mm，防火等级≥B1级，环保等级Eo级。 - 制冷恒温系统 5.1植物培养区制冷恒温系统4套，制冷量：6900W，电加热辅热：5000W;植物加代生长区制冷恒温系统1套，制冷量：23000W，电加热辅热：10000W; 5.2冷凝单元：箱体采用水循环冷凝单元结合旁路气体系统不间断工作，延长压缩机寿命； 5.3控制阀：配置磁力耦合式换向比例阀，保证10年以上的使用寿命，压缩机恒流排气，可同时进行制冷、热气旁通，确保精确的冷媒输出和低温运行时热气化霜，确保温度波动性为≤0.5℃。 5.4制冷剂：环保无氟制冷剂； 5.5制冷系统监控： 可通过生长箱控制器监控制冷恒温系统运行情况，保证箱体正常运行； 5.6压缩机高低压力控制：系统配备高低压传感器和高低压自动复位开关，机组压力高于上限或低于下限时自动跳闸重启，30秒内连续3次跳闸，设备将自动关机并发出报警信息，避免压缩机爆缸。配备压缩机吸气压力自动调节阀，确保加热运行时热气旁通回路稳定运行； 5.7配备压缩机吸气压力自动调节阀，0-400psig 连续可调，系统热气旁通工况下有效保护压缩机稳定运行。 6.加湿：采用超声波加湿系统，加湿量6KG/H的3套，加湿量9KG/H的1套。 7.气流循环：气流经从顶部出风口往下回送风，在生长箱内形成正压，再从左右循环风道风墙回风，以维持区内温湿度的恒定。风墙为模块化设计，回风铝塑孔板拼装而成，拆装方便，便于日后的维修、更换及清理，孔径不小于5mm。 8.植物培养区培养架系统 8.1培养架数量：14套； 8.2培养架尺寸：1350*550*2100mm（±5mm）； 8.3培养架层数：培养架2层使用层。培养架材质：40*40铝合金方管； 8.4光照参数 8.4.1光照强度：每层10支T8/24W/LED植物生长灯,灯下20cm 处450μmol/(m²·s)；无级调光。 8.4.2 T8/LED植物生长灯，采用全光谱；全光谱：红光光谱峰值660nm，蓝光光谱峰值450nm，还需有不可见近红外、远红外光；寿命≥30000 小时，配置48V电源。包括灯具、连接线缆、连接器等均满足防水要求。 9.植物加代生长区光源系统 9.1光源数量：47套； 9.2光照强度：组合光源灯下100cm处≥1050umol/s/㎡； 9.3LEDplant型补光灯，搭配弹性光学模块，光照均匀度≥85%。光源技术要求：采用集成封装COB光源的LED全光谱植物生长灯，主灯材质为铝铸模，配备120°光学透镜，V1与V2型号按1:1配置，单个灯功率≥150W-COB集成灯珠；植物生长灯需符合植物吸收光谱特性； 9.4单灯性能参数，包含CCT值（白光灯8714K±100K，红光灯2080K±100K）、PPF值（白光灯400-700nm波段PPF值≥250μmol/s，红光灯PPF值≥220μmol/s）、光谱图、功率≥150W和功率因子≥0.95）； 9.5可根据实验要求对红光和白光光源分别进行0～100%无极调控。生长灯的整体散热性能好，耐高湿度抗锈蚀，防护等级不低于IP54，使用寿命达到25000个小时；配置48V电源,可通过系统设定，控制每组光源的强度及开启时间，也可以通过控制白光灯和红光灯的光强来调节不同生长周期内对光质的需求； 9.6需配置4个可移动的苗床，主体框架为4040铝型材，承重200公斤以上，尺寸为：长*宽*高：1350*1000*900mm（±5mm），高度可调节。苗床光照参数：灯下20cm处350umol/s/㎡；无级调光。配置T8/LED 植物生长灯灯组，单支灯功率为24W，红光灯和白光灯1：1配比；全光谱：R/B=2.6,R/IR=3；红光光谱峰值660nm，蓝光光谱峰值450nm；寿命≥30000小时，配置48V电源。防护等级：需满足IP65或以上防护等级要求，包括灯具、连接线缆、连接器等均满足要求。 - 10.ASE智能控制系统：5套； 10.1生长箱的每个区的参数可单独的控制可按程序设定进行，可进行恒定控制和渐变控制（完全模拟自然界的变化规律，变化过程为连续曲线，而非阶梯式变化曲线），设定最小分辨力为1分钟，可进行24小时、一周、一月循环和非循环的气候参数设定。执行现况显示、控制参数设定、温湿度设定、光照设定、新风、警报记录、温湿度记录,温湿度记录≥10000笔以上，记忆容量≥8G，可通过U盘或储藏卡记录保存数据、报警记录功能、数据Excel导出等辅助功能，至少存储数据5年以上，具有人工模拟环境实验室智能控制系统软件； 10.2智能控制系统每天可设定多个时间段的温度湿度等功能和运行周期； 10.3触摸屏可以实时显示温度、湿度、光照、用电量、视频监控等参数； 10.4远程控制功能，可通过网线或WIFI的连接，在全球任何地方都可以通过电脑、平板电脑或手机，实时监控室内的温度、湿度、光照情况并可以远程设定生长箱的温度、湿度、光照强度以及其他本地端可以设置的参数。 - 11.配置门禁系统采用密码和非接触式ID卡识别门禁管理系统，实现人员出入权限控制及出入信息记录。 - 12.供电需求：AC 380 V / 220 V，三相五线制，50 Hz 线接地。 13. 噪声≤65db。 |

注：1.以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

2.如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，投标人均需投报节能产品，且须在投标文件中附具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则将视为无效投标。（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）