### （一）技术要求

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警器检定装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 2 | 精密便携式粒子计数器 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 3 | 气溶胶光度计、发生器 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 4 | 气流流形测试仪 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 5 | 风量罩 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 6 | 全自动菌落计数仪 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 7 | 浮游菌采样器 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 8 | 便携复合气体报警器 | 台(套) | 2 | 国产 |
| 9 | 现场烟道流量校准装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 10 | 音速喷嘴式燃气表检定装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 11 | 质量法水表检定装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 12 | 水表耐久性试验装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 13 | 超低温储存装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 14 | 剂量面积乘积仪 | 台(套) | 2 | 国产 |
| 15 | 眼科A型超声测量仪校准装置 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 16 | 电动洗胃机检测仪 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 17 | 工业CT性能检测模体 | 台(套) | 1 | 国产 |
| 合计 |  | 台(套) | 19 |  |

2、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警器检定装置 | 1台(套) | 1、2路输出流量：可选（100～1000）L/min 或（150～1500）mL/min； 2、3路输出流量：（100～1000）L/min； 3、流量计等级 2.5级； 4、示值误差：<±2%； 5、输出压力：≤0.04Mpa； 6、输入压力：≤12Mpa； 7、装置电源：220VAC； 8、可同时外接 5 组标气，同一浓度下同时检定5台报警器； 9、便携式设计，可使用电池供电，充电后可持续工作超过5小时； 10、与工作气体接触的部分均采用硅烷化技术处理后的不锈钢及其它防吸附和耐腐蚀材料； 11、配置旁通流量计，可同时适用于泵吸式和扩散式报警器检测； 12、死体积小, 输出流量、压力连续可调。 |
| 2 | 精密便携式粒子计数器 | 1台(套) | 1、采样流量28.3L/min，最大允许误差±2%； 2、至少支持6通道，通道粒径至少包含：0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、5.0μm； 3、4.3英寸或以上触控彩屏； 4、计数效率：0.1μm：50%±20%；>0.1μm：100%±10%； 5、粒子浓度示值误差：正常工作状态后，0.5μm粒径档不超过±30%FS； 6、粒径分布误差：0.5μm、5μm粒径档不超过±30%； 7、采样模式支持：手动、自动；累积计数、分区计数；浓度模式、个数模式；UCL模式； 8、检测重复性：相同测量条件下，≤1%FS； 9、浓度上限：≥17000000pcs/m3@0.1μm； 10、光源：固态激光器； 11、零计数：＜1个计数/5min； 12、预设EU GMP、CN GMP、ISO 14644等多个国内外标准，可自动判断是否合格； 13、声光报警：粒子数超标； 14、数据存储：不小于8GB，可存储约10万组数据； 15、采样延迟：满足0~1000min； 16、采样时间：1s~1000min； 17、采样体积：0.47L~28300L； 18、采样频率：1~1000次； 19、采样间隔：1s~1000min； 20、操作环境：(10~40)°C ，(20~85) %RH无凝露； 21、贮存环境：（-20~50）℃，≤95%RH； 22、支持U盘导出数据，数据支持按日期检索； 23、电池工作时间：连续采样≥4h； 24、仪器噪声：≤65dB（A）； 25、集成环境参数传感器，可显示并记录环境温湿度、大气压； 26、支持中英双语切换； 27、可与手机APP或电脑互联； 28、可导出PDF格式报告； 29、具有模拟信号输出接口，可按照ISO 21501-4要求输出脉冲高度信息； 30、参考标准GMP 药品生产质量管理规范、 GB/T 6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法、JJF 1190-2008 尘埃粒子计数器校准规范、GB/T 6165-2021 高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力； 31、仪器基于光散射原理，软件针对洁净室及相关检测开发，采样流量可精准控制在28.3 L/min（1CFM）； 32、实现至少6通道粒径的粒子计数和多样化的数据统计； 33、内置HEPA过滤器，可过滤排出的空气。 |
| 3 | 气溶胶光度计、发生器 | 1台(套) | 1、气溶胶光度计： 1.1采样流量：≥28.3L/min，最大允许误差≤±2.5%； 1.2浓度检测范围：(0.0001～700)μg/L； 1.3检测泄漏率：0.0001％～100％； 1.4检测精度：0.01％到100％范围内读数值的1％； 1.5检测重复性：0.01％到100％范围内读数值0.5％； 1.6可设置PAO、DOP等多种类型气溶胶； 1.7配备专用手持仪，实现控制、显示和采样功能； 1.8具有审计追踪功能，可通过内置打印机打印或U盘导出历史数据； 1.9故障检测自动保护。 2、气溶胶发射器： 2.1工作压力：范围(0～600）kPa，分辨率1kPa，最大允许误差±7kPa； 2.2空气悬浮粒子输出范围：(1.4～56.6)m3/min； 2.3悬浮粒子浓度：100µg/L在5.6m3/min流量时，10µg/L在56.6m3/min流量时； 2.4产生类型：4～10个喷头； 2.5配备专用校准接口，便于计量校准。 |
| 4 | 气流流形测试仪 | 1台(套) | 1、雾化粒径：(1-10) μm； 2、水量消耗速率：≤10mL/min； 3、成雾高度：约1.2m； 4、烟雾输出速率：≤0.216m³/min； 5、发雾持续时间：≥60min（标准水位）； 6、发雾管长度：可延长至1.2m； 7、电池续航：满电状态≥60min； 8、工作温度：0-50℃； 9、仪器噪声：＜60dB； 10、工作电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz； 11、测试仪应用于生物安全柜、洁净厂房等洁净环境的气流流形测试或其他气流模式研究。仪器适用于进行生物安全柜气流模式检测，也适用于检测单位等进行洁净室的气流流形检测。 12、主机小型化设计，配备便携布包，单手轻松携带； 13、内置电池，方便无电源下运行； 14、配置显示屏，可显示雾量、风量、电量信息； 15、风量、雾量独立调节，覆盖更多应用场景； 16、便捷进水放水设计； 17、洁净水雾发生，无污染； 18、特选主机与管道材料，便于清洗消毒； 19、符合YY 0569-2011《II级生物安全柜》、JJF 1815-2020 《II级生物安全柜校准规范》、GB 41918-2022《生物安全柜》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》等标准要求。 |
| 5 | 风量罩 | 1台(套) | 1、风量：范围:（40~4300）m3/h、精度：读数的±3%±8m3/h 读数的±3%±10m3/h； 2、风速：范围:（0.15～40）m/s (皮托管※)、（0.15～15）m/s (风速矩阵※) 、精度：读数的±3%±0.05m/s； 3、差压：范围:（-2500~2500）Pa、精度：读数的±1.5%±0.25Pa； 4、温度：范围：（0~60）℃、精度：±0.5℃； 5、湿度：范围：（0~ 100）％RH、精度：±3%RH（10~90％RH）； 6、≥4.3英寸真彩触摸屏； 7、超宽风量测试范围（40～4300）m3/h； 8、风量 、风速 、温度 、湿度 、差压同时测试并显示； 9、具备蓝牙通信功能； 10、具有进风 、排风判定功能； 11、具有背压补偿 、大气压修正等功能。 |
| 6 | 全自动菌落计数仪 | 1台(套) | 1、标清工业定焦镜头：≥2500万像素 2、专业型CMOS相机：分辨率：≥4000×3000； 3、菌落计数系统主页预设菌落计数、安德森统计、单色统计、反式统计、微小菌落快捷识别按钮，可实现多种模式的一键智能计数； 4、螺旋计数平皿直径：100mm； 5、螺旋计数加注方式：E Mode、比例模式、均一模式； 6、示值误差：±2%； 7、计数速度：1000个菌落＜1秒； 8、色温：色温变化范围：3000K-7700K； 9、三向光源系统。上光源：环绕360度无影照射功能，多方向透射光、光源亮度可调，照度：250~4300 Lux。下光源：底部透射光暗室拍摄系统，照度：0~4500 Lux；侧光源：环形矩阵系统； 10、平皿类型：适用于90mm、100mm各类规格平皿，平皿最大尺寸可至120mm（倾注、涂布、滤膜等培养方式）； 11、内置紫外灯，波长254 nm和365 nm，实现皿、舱杀菌消毒，紫外诱变和荧光等激发实验； 12、工作温度：0-35℃。 |
| 7 | 浮游菌采样器 | 1台(套) | 1、采样流量：100L/min；分辨率：0.1L/min；最大允许误差：±2.5%； 2、采样体积：1-9999L；分辨率：1L；最大允许误差：±2.0%； 3、采样时间：0s~23h59min59s；分辨率：1s；最大允许误差：±0.2%； 4、采样延时：0~23h59min59s；分辨率：1s；最大允许误差：±2.0%； 5、采样间隔：0~23h59min59s；分辨率：1s；最大允许误差：±2.0%； 6、采样模式：自定义采样、预设模式采样（可预设7个模式、8个点位、8个参数）、高压气体采样； 7、采样循环：0~999次； 8、培养皿规格：Φ90、Φ100mm，可固定培养皿于居中位置； 9、通讯方式：WIFI、蓝牙、USB； 10、数据存储：50000条； 11、数据输出：USB、蓝牙打印； 12、报警：流量堵塞报警、低电量报警； 13、语言：中文、英文； 14、数据完整性：三级用户管理与审计追踪； 15、屏幕：≥4.3寸高清触屏； 16、省电模式：超过设置时间无操作，屏幕自动变暗，进入省电模式； 17、电池：充电3.5h，续航≥8h（@25℃，101.325kPa）； 18、电源适配器：输入AC100～240V 50/60Hz、输出DC24V 2A； 19、仪器噪声：＜60dB；含数据处理平台1套；品字尾电源线1根；USB数据线1根；配有超强锁；USB拓展器；15cm标尺；90mm圆皿标板；100mm圆皿标板；100mm方皿标板； 20、仪器符合GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》、GB/T 16292-2010 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》、GB/T 16293-2010 《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》、GB/T 25916 《洁净室及相关受控环境生物污染控制》、GB/T 39990-2021《颗粒生物气溶胶采样器 技术条件》、JJF 苏 188-2017 《浮游菌采样器校准规范》、GMP《药品生产质量管理规范》等多项标准。 |
| 8 | 便携复合气体报警器 | 2台(套) | 1、检测性能认证：符合EN60079-29-1标准,可检测从甲烷到壬烷的可燃气； 2、计量认证：计量器具型式批准证书（交货时提供）； 3、防爆认证：防爆检验合格证书（交货时提供）； 4、产品标准：中国标准：GB3836.1-2021 GB3836.4-2021。 5、传感器类型：可燃气为催化燃烧传感器，有毒气体及氧气为电化学传感器； 6、传感器参数：可燃气传感器； 测量范围：0-100％LEL /0-5vol%甲烷； 响应时间：17s； 分辨率：1%LEL或0.1%vol甲烷； 传感器参数：O2传感器； 测量范围：0-25vol%； 响应时间：10s； 分辨率：0.1vol%； 传感器参数：H2S传感器； 测量范围：0-100 ppm； 响应时间：10s； 分辨率：0.1ppm； 传感器参数：CO/H2S传感器； 测量范围：0-2000ppm CO / 0-200ppm； 响应时间：10s； 分辨率：1ppmCO/0.1ppm H2S； 传感器参数：SO2传感器； 测量范围：0-100ppm； 响应时间：15s； 分辨率：0.1ppm； 7、外壳防护等级：IP67； 8、报警：光报警、声报警 30厘米内>90dB、振动报警； 9、仪器外壳采用高强度聚合物材料制成并包裹橡胶层，防腐蚀且可抵抗1m高处跌落； IP等级：经过IP 67认证，防水防尘，即使在爆炸性有机蒸气中也不会降低检测性能； 10、防震动；环境条件：温度：-20℃-50℃，-20℃低温的情况下也可以连续使用8个小时，短时间 -40℃—50℃ 压力：700mPa—1300mPa；相对湿度10％～95％； 11、配备标准碱性电池或镍氢电池，可用T4电池无需拆卸直接充电，根据不同需要，在工作室或汽车上都可以充电碱性电池>12小时，T4电池：>12小时； 12、泵吸式操作：最长采样距离45米，功能测试模式：新鲜空气标定零点。 |
| 9 | 现场烟道流量校准装置 | 1台(套) | 1、包含五个压力端口，测量4种压差： 速度dP = dP1-dP2，量程范围：(-2500~2500) Pa，精度：≤0.025%FS； 俯仰dP = dP4-dP5，量程范围：(-625~625) Pa，精度：≤0.025%FS； 偏航dP = dP2-dP3，量程范围：(-1250~1250) Pa，精度：≤0.025%FS； P1-Pbar，量程范围：(-1500~1500) Pa，精度：≤0.025%FS； 2、偏航角范围：正交脉冲输出，180°（静态>360°），MPE：±1°； 3、温度测量：K型热电偶，量程(0~550)℃，MPE：±1℃； 4、压力测量装置准确度不低于±1.0%FS；压力传感器连接：不锈钢快速接头； 5、数据采集系统：16位，500V电气隔离； 6、数据导出：可通过USB进行数据批量下载； 7、操作系统：PLC多功能操作系统； 8、连接线缆：长度：12英尺（约3.6米）； 9、电气：4芯圆形连接器，带接地保护； 10、用户界面：大尺寸触摸屏，配备遥控器； 11、外壳：航空级聚丙烯材质外壳； 12、工作电压：AC 220(1±10) V； 13、工作环境温度：-20℃至60℃； 14、使用三维皮托管测量烟道流速； 15、支持国标、EPA1、EPA2H自动布点； 16、支持自动测量，反吹； 17、能测量来流的大小和空间角度； 18、分别配套球形和菱形探针各一套，探针可延长； 19、主机为触摸显示屏，集成全套的工控软件，具备自动检漏，自动生成检测报告等功能； 20、系统配备遥控器，遥控距离至少30米，可以实现远程遥控操作； 21、配备的倾角仪具有自动记录到系统软件中并参与计算的功能； 22、配备的激光倾角仪，可满足垂直（或非水平）或强烈磁场干扰情况偏航角的测量； 23、主机具备探针选择功能，探针编号及俯仰角校准曲线自动匹配，自动校准功能； 24、系统配置五个压力接口，额外单独配置Pbar接口。 |
| 10 | 音速喷嘴式燃气表检定装置 | 1台(套) | 1、流量范围：(0.016～6)m3/h； 2、装置综合不确定度：0.5%； 3、音速喷嘴不确定度：≤0.2%； 4、压力变送器准确度：0.1%； 5、温度变送器准确度：±0.2℃； 6、挂表数量：示值误差12表位，密封性6表位； 7、用该装置可完成G1.6～G4民用膜式、超声波燃气表的qmin,0.2qmax,qmax流量点误差、压损检定和密封性的测试。 |
| 11 | 质量法水表检定装置 | 1台(套) | 1、装置准确度等级：0.2级； 2、流量范围：0.004—8m³/h； 3、流量稳定性：Q3≤0.2%；Q2、Q1≤0.7%（规程要求≤1%）； 4、密封性试验压力：≤1.6MPa； 5、检定介质：洁净水； 6、介质温度：常温； 7、主标准器： 电子秤1：150kg，检定分度值1/7500； 电子秤2：30kg，检定分度值1/6000； 8、指示仪表：0.004—10 m³/h，准确度等级：0.5级； 9、温度传感器：0—50℃，最大允许误差：±0.2℃； 10、压力传感器：-0.1～2.5MPa，准确度等级：0.5级； 11、被检表口径：DN15、DN20、DN25； 12、挂表数量：DN15 12*2台、DN20 6*2台、DN25 6*2台，试验管段间距满足5D； 13、Q3流量点DN15一次检12台、Q2、Q1一次检24台；Q3流量点DN20、DN25一次检6台、Q2、Q1一次检12台； 14、用该装置可完成DN15-DN25口径的水表进行密封性、示值误差、机电转换误差等项目的测试和检定。 |
| 12 | 水表耐久性试验装置 | 1台(套) | 1、被试表口径:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50； 2、被试表数量：DN15—DN25：2*（1—6）台/路（独立2路）；DN32—DN50：2*（1—3）台/路（独立2路）； 3、流量范围：DN15—DN25：1—8m3/h；DN32—DN50：10—80m3/h； 4、温度范围：（20±5）℃； 5、断续流量开关阀动作时间：0.15Q3，最小1s，可设定； 6、断续试验次数：可任意设定。 7、连续试验时间：可任意设定。 8、装置功耗：DN15—DN25：（2*3）kW，DN32—DN50：（2*18.5）kW； 9、水表耐久性试验装置可以实现常用流量Q3下的100000次断续试验和过载流量Q4下的100小时连续磨损试验。装置性能满足JJF1777-2019《饮用冷水水表型式评价大纲》和GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》对水表耐久性试验的要求。装置可满足DN15-DN50口径冷水水表耐久性试验，装置软件可实现水表上下游水压、水表上游水温、断续试验中循环的四个阶段的持续时间、循环数量（周期数）、总试验持续时间、流过水表的流量、试验水表的读数等参数的自动读取和记录，并能实现原始记录输出。 |
| 13 | 超低温储存装置 | 1台(套) | 1、显示面板：LED数码显示，能够显示柜内温度，能够查看环境温度、冷凝器温度、换热器温度、电源电压、电池电量等信息； 2、报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。 3、报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式。 4、数据功能：标配USB端口，可存储10年以上温度数据。 5、电器安全： （1）备用电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户； （2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护； （4）宽电压带，可在198V～242V范围内正常使用附带常温储存装置一台。 6、样式：立式； 7、容积≥70L； 8、温度范围：-40℃～-86℃； 9、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 10、外部材料：喷涂钢板； 11、内部材料：304不锈钢板。 |
| 14 | 剂量面积乘积仪 | 2台(套) | 1、IEC 60580-2019《医用电气设备-剂量面积产品测量仪》、JJG1198-2023《医用口腔领面锥形束计算机断层摄影装置(CBCT)X射线辐射源校准规范》、WS818-2023《锥形東X射线计算机体层成像(CBCT) 设备质量控制检测标准》，重复性小于1%； 2、内置蓄电池，无线数据传输，实现测量数据的即时远程传输，配合电脑端智能软件，能够实时掌控并可视化分析测量结果； 3、剂量面积乘积范围 0.01μGym2～100 Gym2； 4、剂量面积乘积分辨率 0.01μGym2； 5、剂量面积乘积率范围 0.01μGym2/s～3000μGym2/s； 6、剂量面积乘积率分辨率 0.01μGym2/s； 7、对应全面积照射剂量率 5μGy/s～140mGy/s； 8、透光率＞70%； 9、线性≤±5%； 10、能量响应≤±6％（40 kV～150kV，100kV为参考点，总过滤 2.5mmAl）； 11、长期稳定性 ±2%； 12、有效面积 矩形电离室：146mm×146mm； 13、极板间距 5mm。 |
| 15 | 眼科A型超声测量仪校准装置 | 1台(套) | 1、适用于JJF1837-2020《眼科A型超声测量仪校准规范》要求，用于眼科A型超声测量仪眼轴长度示值误差、眼轴长度测量范围、角膜厚度测量范围、眼轴长度测量范围； 2、显示单元为触摸屏，主机具有实时温度监测功能，自动修正实时声速；可进行多眼轴长度标准测试块的参数选择和保存； 3、眼轴长度试块：试块尺寸范围：（20.0～25.0）mm，最大允许误差：±0.03mm，平行度：≤25μm； 4、高精度数显指示表（距离测量）：（0～50）mm，最大允许误差：±0.02mm，分辨力：0.01mm； 5、温度测量（主机集成，自动测算）：（0～40）℃，最大允许误差：±0.1℃； 6、符合JJF1837-2020《眼科A型超声测量仪校准规范》。 |
| 16 | 电动洗胃机检测仪 | 1台(套) | 1、电动洗胃机校准装置具备一体式机并包含积累流量校准功能。压力部分（0-100）kPa MPE：±0.5kPa；流量部分（0.5-5）LPM MPE：±1%。 2、符合JJF2021-2023《电动洗胃机校准规范》要求,通过双通道校准可以分别对电动洗胃机的限定压力、流量和自控冲、吸液量进行校准。 |
| 17 | 工业CT性能检测模体 | 1台(套) | 1、空间测试模体： 材质：铝板（3003）、钢材（Q235）、PMMA。厚度：20mm，直径：（铝、钢）70mm、（PMMA）100mm。分辨力测试范围：（1.6、1.8、2.0、2.2、2.6、3.0、3.4、3.8）LP/mm，±0.05 LP/mm； 2、密度分辨力模体： 材质：铝板（3003）、钢材（Q235）、聚丙烯;直径:100mm，高度:30mm， 可测试范围：0.08mm，0.16mm，0.24mm，0.32mm，最大允许误差：±0.01mm； 3、定位误差模体： 厚度30mm，直径100mm，材质为PMMA，内置角度为23°高密度金属插件，最大允许误差：±1°，产品公差按GB/T 1804-M级执行； 4、符合JJF2043-2023《工业用x射线CT装置校准规范》要求、空间分辨力其有效线对至少满足（1.6，1.8，2.0，2.2，2.6，3.0，3.4，3.8）Lp/mm；密度分辨力：高度在≥15mm，凹槽直径≥20mm；定位光标圆柱形（PMMA材质），高度≥15mm，插件位置误差≤0.5mm。 |