二、技术要求

（一）有创呼吸机

功能用途：

呼吸功能支持，并有多种模式及监测多项参数。

技术参数：

- 1、适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持；

- 2、整机为气动电控、电动电控设计，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作；（注：投标人须在投标文件中提供产品说明书关键信息页扫描件佐证，未提供或提供无效的视为无效响应）

- 3、显示屏≥ 15英寸彩色电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁；

- 4、具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容常用监护模块，标配旁流CO₂模块监测，即插即用；

- 5、标配无创通气、有创通气、高流量氧疗三种工作模式；

- 6、配置模式：V-A/C和V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV；VS；AMV、CPRV；

- 7、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、双水平正压通气、APRV 和 PSV-S/T等模式；

- 8、氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；

- 9、具有智能脱机辅助工具，用户可自定义脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

- 10、设置参数范围：潮气量：20ml—4000ml；最大峰值流速：180L/min；PEEP：0cmH₂O—50cmH₂O；吸呼比：4:1—1:10；呼吸频率：1/min—100/min呼气触发灵敏度1%-80%。

- 11、标配至少一块锂电池，单块电池可支持呼吸机≥120分钟工作时间；

- 12、具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件；

（二）转运呼吸机

功能用途：

呼吸支持并具有轻便易携带，自备电源可维持一定时间将患者转移至目的地。

技术参数：

- 1、适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持；

- 2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；

- 3、标配≥7英寸彩色触摸控制屏；

- 4、标配有创通气、无创通气；支持双管路通气。（注：投标人须在投标文件中提供产品说明书关键信息页扫描件，未提供或提供无效的视为无效响应）

- 5、配置提拿悬挂一体化多功能把手*1个，呼吸机主机（含电池）重量≤5.5kg，六面防摔，≥IP44防水防尘；自带氧耗工具，可观察氧耗情况，预估可用剩余时间；配转运氧瓶及固定装置*1套；

- 6、呼吸模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气；

- 7、呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数；

- 8、标配动态肺视图、增氧、吸痰、吸气保持功能；

- 9、设置参数：潮气量：20ml—4000ml；吸气压力：1cmH₂O—80cmH₂O；

- 呼气末正压：0cmH₂O—50cmH₂O；吸入氧浓度：21%—100%。

- 10、具有储电功能，标配至少一块锂电池，单块电池可支持呼吸机≥120分钟工作时间。

- （三）高流量呼吸机

功能用途：

高流量呼吸机是一种通过鼻塞导管提供高流量、精确控温控湿气体的呼吸支持设备，适用于存在自主呼吸但需辅助氧疗的患者。

技术参数：

- 1.适用人群：成人、小儿。

- 2.不小于4英寸彩色电容触摸显示屏，屏幕亮度可调节，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。

- 3.流量设置范围不小于：2L/Min～60L/Min，具有低流量、高流量、PEEP三种治疗模式；

- 4.采用涡轮驱动，无需压缩空气源。

- 5.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃\34℃\37℃（三档调节）。

- 6.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

- 7.标配呼吸频率监测，评估患者呼吸状态，具有手动、自动设置氧浓度，报警限功能具有计时功能。具有管路干燥功能，具有报警静音功能。标配无消耗氧传感器，无需使用氧电池等耗材。

- 8.可存储不少于80小时趋势图/趋势表数据回顾，1000条日志记录信息。

- 9.配医用推车*1台。

- 10.产品使用寿命不少于10年。

注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。