## 采购需求

- 技术需求

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 最高单价限额（万元） | 最高总价限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 全自动血凝仪 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 品目二 | 全自动化学发光仪 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 品目三 | 生物安全柜 | 台 | 2 | 5 | 10 |
| 品目四 | 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 7 | 7 |
| 品目五 | 阴道分泌物检测仪 | 台 | 1 | 6 | 6 |
| 品目六 | 全自动化学发光测定仪 | 台 | 1 | 6 | 6 |
| 品目七 | 多功能麻醉机 | 台 | 1 | 18 | 18 |
| 品目八 | 全自动脱水机 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 品目九 | 包埋机 | 台 | 1 | 2 | 2 |
| 品目十 | HPV检测一体机 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 品目十一 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 2 | 2 |
| 品目十二 | 电动流产吸引器 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 品目十三 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 品目十四 | 13碳呼气试验检测仪 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 品目十五 | 心电监护仪 | 台 | 9 | 2.4 | 21.6 |
| 品目十六 | 转运心电监护仪 | 台 | 2 | 2.4 | 4.8 |
| 品目十七 | 高清腹腔内窥镜 | 根 | 1 | 3 | 3 |
| 品目十八 | 纤维输尿管肾镜 | 根 | 1 | 5 | 5 |
| 品目十九 | 血透机 | 台 | 10 | 13 | 130 |
| 品目二十 | 双通道注射泵 | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 |

品目一：全自动血凝仪

- 检测方法包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

- 通道数量≥8个，可同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目，并可随时插入急诊样本优先检测。

- PT单项检测速度≥300测试/小时。

- 样本位≥80个。

- 支持轨道式连续进样或批量进样架与急诊优先模式，配备内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息，样本支持随意放入，旋转扫码。

- 自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。

- 加样针（包含样本针和试剂针）≥2根，样本针配备液位感应和闭盖穿刺功能，适应不同真空采血管。

- 试剂位总数≥40个。

- 独立自动缓存区，支持自动复检。

- 10.仪器支持声光报警，可远距离提示仪器状态信息。

- 11.试剂信息自动扫描识别功能（条码或RFID均可）。

品目二：全自动化学发光仪

- 单模块免疫发光仪测试速度速度应≥ 350 测试/小时 (T/H)。

- 单模块免疫发光仪试剂位≥ 30 个。

- 反应杯装载方式应使用倾倒式散装或单杯盒装式装载添加，以简化耗材装载流程，降低人工操作复杂度。

- 反应杯装载量应 ≥ 300 个。

- 为未来可能增加的检测量或组建自动化流水线预留扩展空间，可实现仪器联机运行。

- 孵育系统具备足够反应位点以支持标称的测试速度。

- 加样针具备液面检测、防撞、随量跟踪、堵针检测等功能。

- 可开展优生类、生长激素类、传染病类项目检测。

- 钢针加样，节约成本，保障加样精度和准确性。

品目三：生物安全柜

1.双人宽幅，可供双人使用。

2.A2型，30%外排，70%循环。

3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s。

4.过滤效率≥99.995％。

5.噪音dB（A)≤67。

6.柜体采用≥5°倾斜角设计。

7.配备脚轮及支撑脚，便于设备移动和固定。

8.LCD彩色液晶显示屏,实时动态显示多种数据。

品目四：糖化血红蛋白分析仪

1.采用离子交换高效液相色谱法HPLC，通过IFCC、NGSP双溯源认证。

2.检测方法采用双波长吸光度法。

3.具有标准模式，稀释模式等多种检测模式。

4.分析仪重复测量结果变异系数CV≤2%。

5.HbA1c的线性范围覆盖≥4.5%-16.5%。

6.检测速度≤75s/T。

7.全自动处理系统，支持原始样本管进样，自动读取样本条码、识别样本类型，自动混匀，自动检测和打印结果。

8.自动进样架一次性≥90个样本或总处理能力≥90个，可循环进样，具备急诊位。

9.双向 LIS数据传输，支持上传图谱。

10.仪器使用年限≥5年。

品目五：阴道分泌物检测仪

1.一台仪器可同时具备干化学及有形成分的检测功能。

2.检测项目干化学测定参数≥8项，有形成分测定参数≥8项。

3.支持样本架连续装载，单次可放置≥20个样本（可扩展）或样本架容量≥20个样本，可随时添加样本，具备急诊优先检测功能。

4.报告单可同时打印干化学及有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像。

5.中文显示操作界面，提供中文报告软件系统，具备存储病人结果功能。

6.样本处理全流程自动化。

7.检测速度≥40样本/小时。

8.支持LIS/HIS系统联机。

品目六：全自动化学发光测定仪

1.方法学为直接或酶促化学发光法。

2.单机最大测试速度≥400测试/小时。

3.最短首结果时间≤20 min。

4.试剂位≥36个，试剂冷藏温度2-8℃，24小时不间断制冷。

5.具备全自动试剂装载模块，可实现待机、测试中自动装载或卸载试剂。

6.单机样本位≥300个，支持原始管、塑料试管和微量样本杯直接上机，测试过程中随时追加样本架，自动识别样本条码。

7.样本针具备液面检测、双向防撞、随量跟踪、堵针检测等功能。

8.样本类型支持血清，血浆、尿液等。

9.一次性装载≥300个反应杯，反应杯可在仪器运行过程中装载，并支持自动化队列倾倒系统或散装一次性杯盒，具备反应杯不足报警功能。

10.支持急诊样本优先检测。

11.反应液非接触式涡旋混匀。

12.支持试剂、耗材、洗液余量实时监测和不足报警，支持废弃物固液分离或等效方式实现废弃物管理。

13.支持LIS系统双向数据传输。

品目七：多功能麻醉机

1.适用于对成人、儿童的吸入麻醉及呼吸管理。

2.潮气量设置范围应包含20ml-1400ml。

3.通气模式具备容量控制(VCV)、压力控制(PCV)、呼气末正压(PEEP)等。

4.内置备用电池，主机及屏幕断电后持续工作时间≥30分钟。

5.采用彩色显示屏或触摸屏显示与操作，操作界面为中文或可切换中英文。

6.配备双挥发罐，标配七氟烷挥发罐一个。

7.配备呼气末二氧化碳(EtCO₂)监测功能(EtCO₂监测为外置或内置模块)。

8.具备快速充氧功能，快速充氧范围25-75L/min。

9.具备声光报警功能，并有历史报警查询功能。

10.具有开机自检功能，故障排查功能。

品目八：全自动脱水机

- 1.具备常规脱水模式和快速脱水模式。

- 2.全封闭式设计，具备废气处理装置，无污染气体外泄，符合环保要求。

3.具备多重安全保护功能，包括但不限于液面监测、超温检测、断电保护和缸盖未锁紧报警功能。

4.备有≥10套组织脱水处理程序，供用户设置和选择使用。

5.具有试剂管理系统，系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡。

6.一次性可处理标本数≥200个。

7.总液缸数≥12个。蜡缸数量≥3个,组织处理缸数量≥1个。

8.具有断电保护功能，重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。

品目九：包埋机

1.采用分体化设计，包埋机、冷台各自独立分体，可随意组合。

2.控制系统采用全电脑化，触摸屏或按键控制面板，可以轻松编程、设定工作时间和温度。

3.具有独立的温控系统≥4个，可选用独自加热，满足灵活的工作方法，节能环保。

4.蜡缸容积≥3L，具备超温保护功能（双重过热保护或等效安全设计），安全可靠，具备有效的石蜡过滤系统（二级过滤或等效过滤设计），以防止异物阻塞或污染标本。

品目十：HPV检测一体机

1、基于PCR扩增技术实现HPV DNA核酸分型检测，自动化核酸提取、纯化、扩增、检查结果上传，实现“样本进，结果出”全流程自动化。

2、检查通量灵活，可实现≤12人份/批，适宜医院使用。

3、结果可追溯，实验结束后可以重复确认反应的检测结果，支持LIS系统双向数据传输。

品目十一：血气分析仪

1.全自动操作，可检测项目≥10项，应包含但不限于pH、pO2、pCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct。

2.具有方便操作的定标和质控程序。

3.试剂规格多样，至少应有≤60人份/盒规格。

4.未开封试剂盒保质期≥6个月，试剂上机有效期≥20天。

5.内置电池，紧急停电时可继续检测样本。

6.支持外接打印机。

品目十二：电动流产吸引器

1.电机驱动产生稳定负压≥0.09MPa，可精准调节，适配不同孕周与宫腔情况。

2.配置吸引管，直接实现将宫腔内胚胎、蜕膜、胎盘、血液、血块等吸出，完成人工流产。

3.配备负压监测装置、脚踏控制，方便操作，提升安全。

4.配置防溢流装置或等效设计。

品目十三：微波治疗仪

1.适用于妇科的理疗和治疗。

2.输出功率可在安全范围内连续可调。

3.理疗和治疗两种模式均需具备，定时范围宽，到时报警。

4.设有脚踏开关，更加方便了医生的操作。

品目十四：13碳呼气试验检测仪

1、无放射性核素，适用于成人、儿童及孕妇检查。

2、单个标本分析速度≤300秒；检测通道数≥6通道。

3、具备校准功能和质控程序。

4、具备数据存储功能，可存储检测记录及测试曲线，支持连接打印机即时打印图文报告，支持与医院LIS/HIS系统双向数据传输。

品目十五：心电监护仪

1.适用于成人、小儿、新生儿的心电监测。

2.主机可采用一体式设计，配备彩色显示屏。多参数监护至少包括呼吸、温度、脉搏、血氧、血压和心电六项生命体征参数监测。

3.主机重量≤5 kg，便携式设计，标配提手，便于转运。

4.具备心电、呼吸、血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，标配3/5导联，袖带血压测量，典型测量时间≤60秒。

5.配备电池，支持断电后持续监护。

6.具备生理参数报警功能，提供声、光、文字多重报警提示。

品目十六：转运心电监护仪

1 设备适用于成人、小儿、新生儿监测，符合救护车及院内转运标准，提供或可选配符合救护车车载标准的固定架。

2.配备彩色显示屏，监测参数至少包括呼吸、温度、脉搏、血氧、血压、心电，各监测参数精准、抗干扰强。

3 外观小巧，便于携带，整机重量≤2 kg。

4.内置可充电电池，标配模式下连续工作时间≥4小时。

5.具备生理参数智能报警功能。

6.支持数据存储功能和数据联网传输功能。

品目十七：高清腹腔内窥镜

1.镜体直径5 mm，适用于小儿微创手术。

2.视向角30°。

3 镜片材质采用高硬度光学镜面。

4.能重复清毒使用。

品目十八：纤维输尿管肾镜

1.纤维输尿管肾镜，适用于泌尿外科输尿管检查与治疗。

2.镜体外径 6/7.5Fr 。

3 能重复清毒使用。

4.镜头清晰，可承受术中操作范围的弯曲需求。

品目十九：血透机

1、具有血液透析、单纯超滤功能。

2、中文操作系统，彩色液晶显示屏≥10英寸。

3、具备可调钠曲线治疗及超滤曲线，超滤曲线种类丰富，满足个性化透析。

4、采用容量平衡反馈控制系统，确保超滤量控制精准。

5、标配血压计，具有在线血压监测功能。

6、标配在线Kt/V实时清除率监测功能，用于评价透析治疗的充分性。

7、配备透析液过滤器（又称细菌过滤器/内毒素过滤器），实现超纯透析，使用寿命≥100人次。

8、内置后备电源，停电后可保证机器运转≥10分钟。

9、动脉压监测范围: -300mmHg～+200mmHg，精度：±10mmHg。

10、静脉压监测范围: -50mmHg～+300mmHg，精度: ±10mmHg。

11、跨膜压监测范围: 0～+500mmHg，精度: ±10mmHg。

12、透析液流量调节范围：0，300～700（可调）ml/min。

13、透析液温度范围：35～39℃，精度：±0.5℃。

14、透析液电导率调节范围:13～15mS/cm，精度: ±0.1mS/cm。

15、血流量可调范围：60～600mL/min。

16、超滤控制范围：100～4000mL/h。

17、具备热消毒功能，热消毒最高温度≥80℃。

18、支持A/B液开放通道设计，可适配市面主流品牌的标准化浓缩液。

品目二十：双通道注射泵

1、双通道一体机，可以分速输注。

2、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射误差≤±3% 。

3、具有管路阻塞、注射完毕、电源线脱落、速度超范围等多种情况报警，报警方式以声、光和文字三种方式提示，声音报警可关闭。

4、电气符合医院的工作要求，内置电池可维持工作超过2小时。

注：1、以上技术要求为必须满足项，任何一条不满足（负偏离）视为无效投标。

- 以上每种设备分别有单价最高限价，投标文件中必须提供具体分项报价，且不得超过单价最高限价，否则作无效响应处理。

- 为使项目完整通过验收，投标人报价需包含材料费、安装费、制作费、运输费、管理费、利润、规费、税金、风险费等费用，上表中若有未涉及到安装调试用配件以及服务细节，成交人应予以提供解决，费用包含在成交金额中不另计。

- 除上述采购清单中特别要求以外，采购需求中属于中国国家强制性产品认证范围的，中标后须提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书（证书中载明设备品牌型号须与所投产品品牌型号一致）。

5、采购需求中如有属于消毒类产品的，中标后须提供该产品的(1)生产企业卫生许可证复印件； (2)产品备案凭证或者卫生许可批件复印件。

6、以上技术参数要求中若涉及GB及GB/T，GB及GB/T标准如有更新,按最新标准执行。

7、配件、配套辅材及装修部分不做中小企业要求。若上表中的规格型号如涉及到某一品牌，意为参照或相当于该品牌技术要求的产品，供应商可以用其他符合该技术规格要求的产品代替。