技术需求

| （一） | 麻醉机（5台） |
| --- | --- |
| 1 | 工作条件：机架：带推车，配置不低于两个抽屉 |
| 2 | 工作条件：电源：220V (±10%), 50Hz(±2%) |
| 3 | 工作条件：后备电池使用时间：≥90分钟 |
| 4 | 工作条件：工作台内置灯光照明 |
| 5 | 气源：氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警 |
| 6 | 气源：快速充氧范围25L/min-75L/min |
| 7 | 双气源：氧气、空气 |
| 8 | 全电子流量计，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min |
| 9 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min |
| 10 | 配2个挥发罐的使用位置，配合格七氟醚挥发罐和异氟醚挥发罐各一个，要求与主机气路、电控接口兼容，确保浓度输出精准且无泄漏。 |
| 11 | 开机自检程序中具备挥发罐自检程序。 |
| 12 | ≤3.5L极小的回路容积 |
| 13 | 所有与外部气体或患者气体接触部分呼吸回路可耐受≥134℃高温高压消毒 |
| 14 | 所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装 |
| 15 | 配可重复使用的二氧化碳吸收罐 |
| 16 | 配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，无需关停机械通气，可直接更换，不会产生漏气 |
| 17 | 内置冷凝功能、采用非加热解决回路积水问题。 |
| 18 | 呼吸机：气动电控，支持中英文界面 |
| 19 | 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气 |
| 20 | ≥15英寸彩色触摸显示屏 |
| 21 | 显示屏：可直接设置及调节呼吸机参数；可显示气道压力表盘 |
| 22 | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，具备开机安全自检，具备紧急启动功能。 |
| 23 | 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、PCV-VG、手动通气、电子PEEP |
| 24 | 标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2 -10 L/min；触发窗范围: 关闭时为关闭时为0，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH₂O |
| 25 | 标配具备窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关闭时为0，5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：关闭时为0，2-40cmH₂O |
| 26 | PEEP范围：关闭时为0，4-30cmH₂O |
| 27 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器；具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |
| 28 | 两种工作模式：通气模式、待机模式 |
| 29 | 数字和波形监测：监测参数：吸入氧、空气流量、笑气、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显 |
| 30 | 配ETCO2模块，可监测呼吸末二氧化碳参数 |
| 31 | 回路呼吸环监测功能，监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速 |
| 32 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等包含且不限于以上参数报警 |
| 33 | 传感器：吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施 |
| 配置清单 |  |
| 1 | 麻醉机主机 5台 |
| 2 | 呼吸末二氧化碳模块5套 |
| 3 | 七氟烷挥发罐和异氟烷挥发罐各1个5套 |
| 4 | 通气模式软件 5 套：VCV、PCV、SIMV-PCV、SIMV-VCV、PSV-Pro、PCV-VG、手动通气、电子PEEP。 |
| 5 | 二氧化碳吸收罐5个 |
| 6 | 麻醉机回路消毒机 1 台（含10瓶消毒液） |