# 第五章  货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 称 内 容 | 称 | 赣县工业园区大气污染溯源监测能力建设服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见“二、采购需求” |
| 交货期 |  | 详见商务需求 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 所有产品设计、制造、包装、仓储、运输、辅材、调试、检测、验收、售后服务、税金、采购代理服务费及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用等费用均包含在投标总价中，并要求提供的设备为全新原装设备。 |

## 二、采购需求

## （一） 技术需求

- 投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

- 本项目核心产品为：VOCs走航系统

- 货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知政府采购代理机构。

所有货物的知识产权问题，由各投标人自行负责。 本项目实施过程中产生的所有监测数据、分析报告、软件著作权及相关技术成果归采购人所有。投标人未经采购人书面同意，不得向第三方泄露或用于本项目以外的任何用途。

- 本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求， 且符合国家有关标准和规范要求。

- 技术需求或服务要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs走航系统 ※ | 本产品为有人驾驶 1）质谱仪整机参数 分析方式：基于质谱原理实现空气中的VOCs的监测，满足车载连续走航监测功能，能够保证行驶状态下连续运行监测，且走航过程中要求同时实现VOCs组分的定性与定量分析（对总挥发性有机物及各组分分别定量）； 进样系统：可以采用直接进样，无进样耗材，进样系统免维护；实时在线监测环境空气中VOCs组分，可监测的VOCs物种应在300种以上； 质量分析器：飞行时间质量分析器； 电离源：质子转移反应电离源，可切换成其他源； 质量检测范围：1-500u； 质量分辨率：≤1 amu； 检测下限：≤100pptv； 质量准确度：＜0.05u； 最快响应时间：≤0.1s； 标定校准：具备自定量测量，也可采用标气标定； 质谱具备自动保护功能，当质谱腔气压高于5x10-6mbar气压(可根据实际需要设定)，质谱可自动保护； 设备总功率：≤1500W，以满足与监测车原有设备同时走航观测时，仪器设备总续航能力超过 8h 的要求； 电源要求：AC220V/10A接地良好； 设备主机减振：配备减震平台，适合车载移动； VOCs走航系统具备对极端温度适应性设计，可适应各类极端温度工况； 仪器具备断电保护功能，来电后自动重启； 2)进样管路： 可直接采样，不需要对样品预处理； 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计应保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管； 采样总管：采样总管内的气流应保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间应小于10s； 制作材料：不锈钢或聚四氟乙烯； 工作环境温度：-20-60℃； 样品相对湿度：≤80%；； 3)离子源： 质子转移反应离子源 长寿命离子源：正常使用一年无需维护清洗（不低于1200小时）； 采用双阳极结构的辉光放电， VOCs走航系统采用可调节不同试剂离子比例设计，可扩展环境空气中卤代烃等物质的监测能力的 4)离子-分子反应管： PTFE垫片和恒温伴热设计，减少吸附，降低背景信号，提高响应速度； 稳定的反应管电源，精确控制离子-分子反应，采用质子转移反应的软电离方式，不对被测物产生破坏效应，利于判定物种信息。 质子转移反应区采用多频射频增强技术，实现离子的径向聚焦，有效提高设备灵敏度 5)过渡腔： 分子泵的使用，提高质谱腔工作的真空度； 离子透镜高效引导，减少离子传输损失。 6）质谱及真空腔： 通过差分过渡腔和质谱腔的一体化设计，采用高性能涡 轮分子泵，保持质谱腔工作真空在 5x10-6mbar 以下，提 高质谱工作的稳定性和寿命； VOCs走航系统采用独立的真空泵装置（与质谱的前级泵和分子泵独立），避免真空返流影响设计的 | 套 | 1 |
| 2 | 动态稀释仪 | VOCs分析专用动态校准仪采用高精度质量流量控制器控制零气和标气两个气路，输出不同比例流量，从而实现各种气体浓度的动态配制。 技术参数： 项目; 技术指标. 控制压力范围; 0~300kPa. 精度; ＜±0.2 kPa. 稀释比率; 1/10～1/5000. 流量测量精度; ±1%满刻度. 流量控制重复性; ±0.2%满刻度. 流量控制线性度; ±0.5%满刻度. 温控功能; 混合区域温度可0~50℃设置. | 台 | 1 |
| 3 | 标气 | 提供三年内使用的标气（8L/年），与动态稀释仪搭配使用，应满足设备自身校准需求。 | 项 | 1 |
| 4 | 走航软件 | 1.走航操作软件安装于计算机上，软件具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、实时显示、谱库建立和检索等功能。 2.平台具有预设报警浓度功能，能对不同组分设置不同的预警浓度。 3.操作系统：兼容多种Windows系统软件。 4.具有各种数据源输入功能接口，可实现多种污染物成因分析。 5. 采用智能控制软件，具备自诊断、自保护、压力和温度自补偿、一键式自动运行功能 6、利用走航数据，有模拟污染趋势分析，可了解目标污 染物的可能污染范围和浓度趋势。 | 套 | 1 |
| 5 | 采样系统 | 采样头安装在车顶，高度不超过300mm，采样头和仪器间通过管道连接。 外部防水、防尘：进气口须有防水防尘设计 | 套 | 1 |
| 6 | 定位系统 | 采用北斗定位系统，定位快速精准； | 套 | 1 |
| 7 | 空气六参数走航设备 | 监测指标要求 （1）颗粒物监测因子 ①设备功能：磁吸式光散射颗粒物监测仪是采用激光散射原理②检测大气环境中粒子数以及 PM1.0、PM2.5、PM10 的颗粒物③监测仪。以磁吸式无损安装放置在车顶，方便取用安装。 ④测量原理：激光散射法； ⑤监测因子：PM1.0、PM2.5、PM10；TSP ⑥测量范围：0~10000μg/m³； ⑦颗粒物浓度示值误差：0-100：±10μg/m³；大于100：±15% F.S； ⑧响应速度：≤2S； ⑨分辨率：1μg/m³； ⑩采样流量：2.83L/min（±5%）； （2）O3监测因子 ①测量范围：0-500ppb； ②分析方法：电化学法； ③示值误差：≤±10%FS； （3）NO2监测因子 ①测量范围：0-500ppb； ②分析方法：电化学法； ③示值误差：≤±10%FS； （4）SO2监测因子 ①测量范围：0-500ppb； ②分析方法：电化学法； ③示值误差：≤±10%FS； （5）CO监测因子 ①测量范围：0-50ppm； ②分析方法：电化学法； ③示值误差：≤±10%FS； | 套 | 1 |
| 8 | 气象五参数 | 风速; 测量原理; 超声波. 测量范围; 0…80m/s. 测量精度; ±0.1m/s. 分辨率; 0.05m/s. 风向; 测量原理; 超声波. 测量范围; 0…360°. 测量精度; ±3°. 分辨率; 0.1°. 温度; 测量原理; 二极管结电压. 测量范围; -40…+65℃. 测量精度; ±0.3℃. 分辨率; 0.1℃. 湿度; 测量原理; 电容式. 测量范围; 0…100% RH. 测量精度; ±0.1%. 分辨率; 0.05%. 大气压; 测量原理; 压阻式. 测量范围; 540…1100hpa. 测量精度; ±0.1hpa. 分辨率; 0.1hpa. | 台 | 1 |
| 9 | 车辆底盘及改造 | 车辆需为未使用过的新购置车辆， 车型选择以安全性为前提，主要从发动机、变速箱、车体尺寸、载重量、轴距、排放标准等方面综合考虑。 - 发动机：柴油或汽油 - 变速箱：自动挡 - 车体尺寸：不小于5100x1900x1900（mm） - 载重量：不低于500kg - 轴距：不小于3100mm - 排放标准：国六 - 车辆改造： 应将车内分为驾驶乘坐区、实验分析区、工具区； 应采用标准的19英寸机柜，横向设置，可以布置1~3排，满足仪器安装要求； 柜体下部、上部和左右侧分别装有减震装置；所有用电仪器设备根据招标人需求，配置有市电供电系统、走航供电系统双供电系统； 为加强仪器散热功效，应在机柜上安装散热设备，应在车身合适位置加装散热结构； | 项 | 1 |
| 10 | 无人机系统 | 一、无人机 1、起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件）≤1250 g 2、最大起飞重量≥1400 g 3、最长飞行时间≥49 分钟 4、最大可抗风速≥12m/s 5、支持单北斗定位模式 6、工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C 7、GNSS定位悬停精度垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 8、RTK定位悬停精度垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 9、最大上升速度≥10 m/s 10、最大下降速度≥8 m/s 11、最大水平飞行速度≥18m/s 12、无人机可支持接入应急巡护系统 13、具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 14、具备广角相机，有效像素不低于4800万 15、中长焦相机像素不低于4800万 16、长焦相机像素不低于4800万 17、可见光相机变焦倍数不低于112倍 18、红外热成像测温方式支持点测温和区域测温 19、支持可见光与红外热成像联动变焦 20、激光测距模块最远正入射量程1800m 21、支持近红外补光灯 二、遥控器 1、天线8天线，采用2发4收天线方案 2、工作频段支持2.4G、5.8G图传 3、一体化设计具备遥控器和显示屏一体化设计 4、显示器分辨率地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 3.其他要求 1、无人机需具备三年保险、4块电池（自带一块、加配3块（必须为原装正品电池，需与现有设备完全兼容。 规格一致性：加配电池必须与机身自带电池保持同型号、同容量、同规格，确保BMS系统正常识别及飞行安全。）、1个图传、1个喊话器。 | 台 | 1 |
| 11 | 运维服务 | 在三年服务周期内，中标方应对仪器进行日常保养和维修，检查仪器运行状态，并为用户免费更换易损易耗等部件。工程师由经验丰富、技术水平高、具有化学专业背景的专职技术人员担任。技术人员负责仪器日常巡检、维护及保养、仪器校准、故障检修、仪器分析及报告编制等工作（以上工作费用包含在本次报价里），确保仪器设备些的正常运行，数据质量稳定可靠。同时中标方安排熟悉大气走航车及设备使用的技术人员驻点一年。 | 年 | 3 |

## （二）商务要求

1、交货地点：

采购人指定地点。

2、交货时间：

自合同签订生效后 90 个日历日内完成所有设备交货并验收合格

3、验收

3.1 采购人应当在收到中标人项目验收建议书之日起 7 个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认；

3.2 中标人验收前应对服务内容全面检查，应整理列出服务清单 (服务清单的内容应与响应文件中一致)交采购人，作为采购人验收的依据；

3.3 采购人对中标人所提供的服务清单依照采购文件、响应文件上的要求。涉及中标人向第三方采购商品类实物的，应按国家有关质量标准进行现场验收,达到要求的给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标人负责；

3.4 采购人应组织专业人士在现场验收，验收产生的费用（包括但不限于聘请专业人士花费的费用）由中标人承担，验收时中标人必须在场。采购人根据其验收情况作出验收结果报告，中标人必须予以配合。如经采购人书面通知中标人到场中标人仍不到场的，视为中标人认可采购人的验收结果报告；

3.5 在验收过程中发现有质量、技术等问题， 中标人应负责按照采购人的要求采取更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、履约保证金：本采购项目履约保证金为合同金额的  3 %，提交方式应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的见索即付保函等非现金形式交纳。项目免费质量保证期到期后 30 天内退还。

5、付款方式：

合同签订后，中标单位在规定期限内货到安装、调试、培训、验收合格后支付至合同金额的70%，余下30%以验收日期为准，每年10%分三年按考核付清。若当期考核评分达到 90分及以上，甲方于验收合格并收到发票后15日内支付10%；若评分未达标，甲方有权暂缓支付并要求乙方限期整改，直至达标后再行支付。

6、售后服务：

（1）安装和调试：中标人负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格；中标人应在设备运抵现场一周前，向采购人提供设备安装调试及运行的进度计划表。

（2）技术培训：中标人应负责对采购人人员进行现场培训，直至采购人人员能完全操作和维护设备。

（3）免费质量保证（修）期：所投货物必须提供 3 年（含）以上的质保期，质保期经安装调试、验收合格之日起计算。相关运维耗材（技术要求有规定的，以其规定为准，投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。不在保修范围内的附件、配件、易损品等，各投标人应在投标文件中单独列表说明，写出相应的保修期、更换单价，否则代表承诺免费保修期内免费更换附件、配件、易损品等。保修期内，免费更换零配件、免工时费。

（4）发生质量问题的处理方式：免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏， 中标人应对货物予以维修或更换，全部服务费和更换货物或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按货物原价赔偿处理。

- （5）故障响应时间： 第1年（驻点期）：中标人须安排专业技术人员驻场，驻点人员接到故障通知后须在 15分钟内响应并介入处理。

- 第2-3年（非驻点期）：出现质量问题或故障时，响应时间≤3小时；工程师应在 24 小时内到达现场并排除故障，零配件供应及时。

- 保修期内，如发生以下任一情形，中标人须无条件免费更换同型号或不低于原配置的新设备，由此产生的一切费用由中标人承担：（1）同一故障在 30天内累计发生三次 及以上；（2）自首次报障起 连续60日内 仍无法彻底修复的。

- 保修期内，因设备故障导致系统停机的，保修期自故障报障之时起至故障彻底排除并经采购人确认恢复运行之日止，按实际停机时间的双倍予以顺延。

（6）保修期外售后服务要求：保修期满后，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24 小时内赶到现场进行修理或更换。